Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 14.06.2022
Załącznik nr 1 do umowy TZ.LI.280.31.1.2022
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 1
A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jednostkowa / netto	Wartość / netto / 6=4x5	Stawka VAT / %	Cena / jednostkowa / brutto / 8=5+7	Wartość / brutto / 9=6+7	Uwagi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Komora laminarna	Szt.	1
Razem cena oferty

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.
* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

	Komora laminarna – 1 szt.

Komora laminarna – 1 szt.		Typ ……………………….... / Model …………………...…. / Producent………………….. / Kraj pochodzenia …………..
	Rok produkcji	2022
	Oznakowanie CE
	Parametry techniczne
	Wymiary urządzenia max.:(szer. x gł. x wys. bez stelaża) 1338 x 797 x 2212 mm +/- 10 mm
	Wymiary wewnętrzne komory max. (szer. x gł. x wys.) 1190 x 548 x 666 mm +/- 10 mm
	II klasy bezpieczeństwa
	Zgodna z normą EN12469 i NSF49 i DIN12980 gwarantująca bezpieczeństwo dla produktu, otoczenia i operatora
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
	Obudowa komory wykonana ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową
	30% powietrze wydmuchiwane a 70% recyrkulowane
	Tryb pracy: stand by, tryb EKO, tryb dezynfekcji UV i H202
	Tryb EKO, pozwalający na pracę komory z połową prędkości wentylatora
	Dezynfekcja za pomocą lampy UV, możliwość sterylizacji przy pomocy nadtlenku wodoru
	Komora wyposażona w szeroko, ergonomiczny podłokietnik, demontowany bez dodatkowych podpórek pod ręce
	Okno przednie nachylone do blatu pod kątem miin.7°, przylegające do uszczelki silikonowej, gwarantując szczelność/hermetycz ność, sterowane elektrycznie
	Kolorowy wyświetlacz LCD, zainstalowany pod kątem, z ekranem cyfrowym i panelem dotykowym, wyświetla komunikaty o prędkości przepływu powietrza, stanów alarmowych, pracy lampy UV, stopnia zużycia filtra, komunikat o stopniu zatkania filtrów w procentach
	Dostęp do panelu sterowania zabezpieczony czterocyfrowym hasłem
	Wewnątrz komory z powłoką antybakteryjną o silnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym
	Komora wyposażona w manualny mechanizm otwierania panelu czołowego do góry do pozycji poziomej umożliwiający na pełny dostęp do przestrzeni roboczej o wysokości mi. 700 mm
	Blat roboczy dzielony, segmenty blatu można wyjąć do czyszczenia i autoklawowania, każdy segment o szerokości max 310 mm
	Boki komory przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego z powłoką nie przepuszczającą promieniowanie UV
	Wyposażona w minimum 4L tacę ociekową pod zdejmowaną powierzchnią roboczą do zbierania rozlanych płynów, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się i umożliwiającą szybkie czyszczenie
	Prędkość przepływu powietrza automatycznie regulowana do wartości: 0.35 m/s
	Prędkość powietrza wlotowego automatycznie regulowana do wartości min. 0.6 m/s
	Oświetlenie typu LED zainstalowane poza komorą roboczą o intensywności ,in. 1000 luksów z możliwością regulacji intensywności w zakresie od 0 do 100%
	Wyposażona w ekran CG zapewniający lepszą laminarność
	Wyposażona w prefiltr G3 zgodny z EN 779, zainstalowany pod powierzchnią roboczą, zapobiegający przedostawaniu się kurzu, brudu i cząstek do filtra HEPA, ogromnie zwiększając żywotność filtra HEPA
	Wyposażona Dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność nie gorsza niż 99,995% dla MPPS i 99,999% dla DOP, zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-1: 353 cząst. > lub = 0,5µm/m3; 10000 cząst. > lub = 0,1 µm/m3
	Wyposażona w filtry HEPA H14 v-kształtne w ilości ,in. 9 sztuk zainstalowane pod blatem roboczym
	Przednia szyba podnoszona automatycznie na wysokość roboczą 200 mm, i umożliwiająca pełne otwarcie na wysokość 500 min.440 mm bez otwierania przedniego panelu
	Wyposażona w 2 dwa gniazda elektryczne 230V, 50 Hz zainstalowane na tylnej ścianie komory
	Stelaż pod komorę ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową na nóżkach o wysokości max. 900 mm z możliwością poziomowania
Dodatkowe informacje
	Oferowany aparat jest kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
	Zamawiający wymaga Instalacji i uruchomienia sprzęt
	Oferowany okres gwarancji min. 24 miesiące
	Wykonanie przeglądów serwisowych oraz walidacji– wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.