Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii.

Opis wymagań granicznych

część 1

Dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania przeciwciał metodą typu IMMUNOBLOT: anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym, przeciwciał anty- Treponema pallidum IgG i IgM surowicy lub osoczu, przeciwciał anty HEV IgM, IgG w surowicy wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi i kontrolnymi przeznaczonymi do tych oznaczeń.

| Lp. | - Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wykaz i rodzaj oferowanych testów i materiałów kontrolnych: |  |  |
| 1 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot |  |
| 2 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot |  |
| 3 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał anty- Treponema pallidum IgG metodą typu immunoblot |  |
| 4 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał anty- Treponema pallidum IgM metodą typu immunoblot |  |
| 5 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot |  |
| 6 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot |  |
| 7 | W przypadku gdy w zestawie odczynnikowym nie ma materiałów kontrolnych, dodatkowo w cenie oferty dostarczyć dla oferowanych zestawów kontrole w odpowiedniej ilości do ilości opakowań zamówionych testów |  |
| Wymagania wspólne dla wszystkich zestawów odczynnikowych: |  |  |
| 8 | Wymagana technika oznaczeń: testy typu „line immunoblot” z naniesionymi na pasek testowy antygenami w postaci linii |  |
| 9 | Indywidualne oznakowanie pasków testowych obejmujące identyfikator rodzaju wykonywanego testu |  |
| 10 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy |  |
| 11 | Na każdym pasku linie kontrolne dla koniugatu IgG i IgM |  |
| 12 | Wykonawca zapewnia w cenie oferty uczestnictwo w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości na cały czas trwania umowy, wg. harmonogramu organizatora programu np. Labquality dla wybranych parametrów oznaczanych na analizatorze, a dostępnych u organizatora programu kontroli : anty-Borrelia IgG i IgM, anty- Treponema pallidum IgM, IgG co najmniej raz w roku |  |
| 13 | Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD |  |
| 14 | Data ważności dla zestawów odczynnikowych przynajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi: |  |  |
| 15 | Kompletne zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko patogennym dla człowieka genogatunkom Borrelia (B. afzelii, B. burgdorferi, B. garini, B. spielmanii) metodą typu immunoblot |  |
| 16 | Zastosowanie na paskach testowych rekombinowanych antygenów VlsE, i OspC dla testu w klasie IgM oraz rekombinowanych antygenów VlsE dla testu w klasie IgG (warunek minimum) |  |
| 17 | Możliwość wykonywania badań dla surowicy, osocza i /lub płynu mózgowo-rdzeniowego |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum IgG i IgM |  |  |
| 18 | Kompletne zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko Treponema pallidum metodą typu immunoblot |  |
| 19 | Zastosowanie na paskach testowych antygenów TpN15, TpN17, TpN47, TmpA |  |
| 20 | Możliwość wykonywania badań dla surowicy lub osocza |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko HEV |  |  |
| 21 | Kompletne zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko HEV metodą typu immunoblot |  |
| 22 | Zastosowanie na paskach testowych rekombinowanych antygenów docelowych HEV dla 4 ludzkich genotypów chorobotwórczych. |  |
| 23 | Możliwość wykonywania badań dla surowicy lub osocza |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator przeznaczony do wykonywania oznaczeń przeciwciał techniką immunoblot w surowicy, osoczu i /lub płynie mózgowo-rdzeniowym |  |
| 2 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024 |  |
| 3 | W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury od identyfikacji próbek, poprzez ich rozcieńczenie i automatyczną procedurę blottingu, suszenia do końcowego skanowania pasków testowych |  |
| 4 | Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych- automatyczne fotografowanie pasków oraz archiwizowanie obrazów za pomocą oprogramowania. Możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS (Laboratoryjny System Informatyczny) |  |
| 5 | Możliwość łączenia oznaczanych parametrów w jednym przebiegu. |  |
| 6 | Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy dedykowany do obsługi analizatora. Po stronie wykonawcy sterowniki i podłączenie do systemu LIS |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń przeciwciał klasy IgG oraz IgM (w trakcie jednoczasowej inkubacji) |  |
| 8 | Możliwość jednoczesnego wykonywania minimum 40 oznaczeń |  |
| 9 | Analizator funkcją ”detekcja poziomu cieczy” |  |
| 10 | System identyfikujący umieszczone w podajniku próbki za pomocą kodów kreskowych, wykorzystujący zintegrowany z aparatem skaner kodów |  |
| 11 | Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego |  |
| 12 | System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce. |  |
| 13 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy. |  |
| 14 | Serwis techniczny obejmuje naprawy oraz wykonywanie przeglądów technicznych w ilości zgodnej z wymogami producenta z wymianą zepsutych i zużytych części oraz materiałów zużywalnych. Dostarczenie harmonogramu przeglądów technicznych Zamawiającemu po zainstalowaniu analizatora. |  |
| 15 | Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze. |  |
| 16 | Instalacja i szkolenie z obsługi analizatora w miejscu instalacji urządzenia w cenie ofert (minimum 2 szkolenia). Opieka techniczna i merytoryczna przez cały okres w ramach realizacji umowy. |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- **Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy):

Wymaganie jakościowe do oznaczania przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy, osoczu i /lub płynie mózgowo-rdzeniowym

| Lp. | Wymaganie jakościowe | Przyznana ilość punktów | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie markerów późnej fazy - lipidów naniesionych w postaci linii na membranie do wykrywania przeciwciał przeciwko lipidom Borrelia afzeli i Borrelia burgdorferi. | 20 pkt. |  |
| 2. | Zastosowanie rekombinowanego OspC w formie dimerycznej | 20 pkt. |  |

- *Spełnianie wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje przyznanie dodatkowych punktów jakościowych.

| WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Mikrobiologii odnośnie sprzętu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany |  |
|  | a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać) |  |
|  | b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany |  |
|  | a) usuwania błędów; | (nie wypełniać) |  |
|  | b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; |  |  |
|  | c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; |  |  |
|  | d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |  |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany |  |
|  | a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać) |  |
|  | a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; |  |  |
|  | b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; |  |  |
|  | c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; |  |  |
|  | b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu |  |  |
|  | a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h |  |  |
|  | b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h |  |  |
|  | c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |  |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |

* Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.