## hemodyn. 27.24
Zad. 1 Sprzęt drobny do koronarografii i koronaroplastyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Introduktor naczyniowy do dojścia udowego ze zbrojeniem typu "coil" | Oferowany w zestawie z igłą i liderem. Dostępne średnice: 5,6,7, 8F. Obecność znacznika na końcu dystalnym. Dostępne długości: 50; 60; 70; 80; 90 i 100 cm. | 50
2 | Introduktory naczyniowe do dojścia promieniowego wraz z igłą angiograficzną | Kaniula odporna na załamania i zagięcia o długościach 7, 11 i 23 cm. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem. Niezmienność światła na całej długości. Oferowany w zestawie z igłą i liderem. Oferowane średnice: 5 F, 6 F i 7 F. Mikroprowadnik o budowie hybrydowej (proksymalnie gładki, dystalnie z oplotem, miękka końcówka). Dostępne dwie krzywizny prowadnika prosta i J (45 stopni). Możliwość zamówienia introduktora z powłoką hydrofilną, i z markerem na końcu dystalnym. | 7000
3 | Introduktory naczyniowe duże | Dostępne rozmiary: 12, 14,16F. Dostępne długości: 12, 23, 35cm. W zestawie koszulka i rozszerzacz. Szczelna zastawka minimalizująca wypływ krwi. | 150
4 | Introduktory naczyniowe do dojścia udowego wraz z igłą angiograficzną | Kaniula odporna na załamania i zagięcia o długości 11 cm. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem. Oferowany w zestawie z igłą i liderem. Niezmienność światła na całej długości. Oferowane średnice od 5F do 16 F. | 5000
5 | Introduktory naczyniowe do dojścia udowego wraz z igłą angiograficzną - długi | Kaniula odporna na załamania i zagięcia o długości 23 cm. Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem. Oferowany w zestawie z igłą i liderem. Niezmienność światła na całej długości. Oferowane średnice od 5F do 10 F. | 50
6 | Mikrocewnik wielozadaniowy | Dostępne średnice wewnętrzne: .017”, .021”, .024” , .028” , .032”, .040”. Marker umożliwiający wizualizację mikrocewnika. Podwójne, progresywne zbrojenie mikrocewnika. Miękki, atraumatyczny koniec cewnika na długości przynajmniej 5cm. Dostępna końcówka prosta i lekko zakrzywiona (Multipurpose), super miękka (atraumatyczna). Długość mikrocewnika min. 135cm. | 20
7 | Prowadnik angiograficzny | Odporny na zagięcia, dobrze widoczny w skopii. Pokrycie teflonowe prowadnika. Dostępne długości: 100 cm; 140-150 cm; 200 cm; 260 cm. Dostępne średnice: 0,18”; 0,25’’; 0,35”. Dostępne końcówki robocze J i prosta. Dostępny prowadnik z ruchomym rdzeniem umożliwiający regulowanie stopnia zagięcia końcówki „J”. | 8000
8 | Prowadnik lidera angioplastycznego (torquer) | Łatwość zakładania. System mocowania na liderze zapewniający trwałość zapięcia. Dobra manewrowalność – możliwość skupienia się operatora tylko na prowadzeniu lidera, bez konieczności jednoczesnego utrzymywania torguera w danym miejscu. Ergonomiczny kształt. | 5000
9 | Rampa dwukranikowa i trzykranikowa | Szczelność kranów. Łatwe w obsłudze. Oferowane dwu i trzykranikowe. | 8000
10 | Y-adaptery jedno i dwuzastawkowe | Łatwość zakładania. Szczelność zastawki/-ek. Światło 9F. Ergonomiczny kształt. | 4000
x | RAZEM | X | x | X |  | X | X |  | X | X | X
Zad. 2 Zestaw do zwężeń „prostych” z uwzględnieniem bifurkacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Balony do CTO | Dostępne średnice 0,75 mm i 0,9 mm. Dostępne długości dla każdej średnicy 10 i 15 mm. Dostępne balony z markerami na końcach balonu lub jednym umieszczonym centralnie, do wyboru przez zamawiającego. | 20
2 | Cewnik balonowy | Kateter z balonem non-compliant. Dostępne długości 8-25 mm. Dostępne średnice 2 -5mm. Średnica shaftu proximal 2F, distal 2,7F dla rozmiarów 2-4 mm. Materiał balonu poliamid. Powłoka hydrofilna shaftu. Ciśnienie nominalne 12 atm , rozrywające 20 atm. | 100
3 | Stent pokrywany do bifurkacji | Nośnik dla leku (polimer) biodegradowalny. Dwie średnice stentu przy danym ciśnieniu nominalnym. Kształt balonu na którym jest zamontowany stent „butelka”. Trzy markery na balonie, środkowy do spozycjonowania stentu względem bocznicy. Dostępne długości 16, 19 i 24 mm. Dostępne średnice proximal 3,25/2,50mm distal 3,50/3,00mm 3,75/3,00mm 4,25/3,50mm. | 50
4 | Stent pokrywany lekiem (sirolimus i pochodne) | Dostępne średnice 2 – 5,0 mm. Dostępne długości 8 – 40 mm. RBP 14 atm. Profil przejścia 0.034” dla stentu 3,0 mm. Nośnik dla leku (polimer ) biodegradowalny. | 800
x | RAZEM | X | x | X |  | X | X |  | X | X | X
Zad. 3 : Zestaw dla pacjentów z niewydolnością nerek oraz zwapniałymi naczyniami wieńcowymi z implantacją stentu pokrywanego, przyspieszajacego proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Balon wysokociśnieniowy non-compliant | Balony non-compliant (controlled compliance). Materiał Nylon. RBP – 20 Atm dla średnic 1,75-4,0mm(18 atm dla średnic 4,5 i 5,0 mm). MBP ≥30 Atm. Profil balonu – 0.0336” dla średnicy 3,0mm. Średnice balonów (1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm). Długości balonów: od 8 do 18 mm (8; 10; 12; 15; 18 mm). Prox shaft 2,0F, distal 2,36F dla średnic 1,75-2,0mm/2,55F dla 2,25-3,5mm/2,6F dla 3,75-5,0mm." | 2500
2 | Balon wysokociśnieniowy semi-compliant | Balon niskoprofilowy, semi-compliant. NP – 6 Atm, RBP – 16Atm dla 1,0-1,5mm; 14 Atm dla 1,75-4,0mm. Średnice balonów (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm). Długości balonów: (5; 8; 10; 12; 15; 20; 30 mm). Długość użytkowa 140 cm. Prox shaft 1,9 F dla 1,0-1,5mm, 2,0F dla 1,75-4,0mm distal 2,36F/2,55F/2,7F. Pokrycie hydrofilne od końcówki dystalnej do wyjścia dla prowadnika, hydrofobowe światło. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. | 1000
3 | Balon do BAV oraz TAVI | Cewnik balonowy OTW do valvuloplastyki aortalnej PTV. Materiał Nylon 12. Długość użytkowa 100 cm. Średnice 4,0-30 mm (4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30). Długości 20,30,40,50,60mm. Składanie3-zakładkowe dla średnic 4-6mm, 6-zakładkowe dla średnic 7-12mm,8-zakładkowe dla średnic 14-30mm. RBP 12atm dla średnic 4-12mm, 8atm dla średnic 14-18mm, 6atm dla średnic 20-22mm, 4atm dla średnic 24-30mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,018"" (średnice 4-7mm), 0,035"" (średnice 8-30mm). Introducer przez który przechodzą cewniki 5-12F. | 20
4 | Cewnik balonowy non compliant uwalniający lek | Balon RX non-compliant uwalniający paclitaxel (3,0 ug/mm2) z hydrofilnego pokrycia. Dostępne średnice: 2,50 ; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,50mm. Dostępne długości: 10,15,20mm. NP. 12 bar, RBP 2,50-2,75 24bar; 3,00-3,50 22bar; 4,00-4,50 18bar. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. Długość użytkowa 154cm. Możliwość 3-krotnej inflacji. | 20
5 | Cewnik do aspiracji skrzeplin i elementów blaszki | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F oraz 7F. Powierzchnia światła ekstrakcji powyżej 0,95mm2 dla 6F. W zestawie strzykawka 30 ml. Współpracujący z prowadnikiem 0,014 F. | 200
6 | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego | Dostępny w średnicach 5F, 6F. Długość użytkowa 150 cm. Długość przedłużającego segmentu RX – 35 cm. Światło wewnętrzne 0,056” dla cewnika 5F, 0,066” dla cewnika 6F. Dystalne umieszczony marker dobrze widoczny w skopii. Pokrycie hydrofilne segmentu przedłużającego. | 300
7 | Mikrocewnik | Długość użytkowa 135cm, 150cm. Profil proksymalny 2,6F, dystalny 2,0F. Końcówka z wolframu o długości 6mm. Pokrycie zewnętrzne 60cm hydrofilne. ID wewnętrzne światła 0.0170". Konstrukcja wewnętrzna oplot i zwoje. Profil wejścia końcówki 0.0190". Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. Światło wewnętrzne pokryte PTFE. ID końcówki 0.0157". | 30
8 | Stent przyspieszający proces endotelizacji wewnątrznaczyniowej z sirolimusem | Stent stalowy pokrywany od strony naczynia sirolimusem, od strony światła naczynia przeciwciałami anty-CD34+. Sirolimus na biodegradowalnym polimerze, czas uwalniania leku 30 dni, czas biodegradacji polimeru 90 dni. Dostępny w rozmiarach od 2,5 do 4,0. Stent zamontowany na cewniku balonowym z RBP min 16 atm/bar. Stent dostępny w co najmniej 7 długościach w tym minium 1>30mm. Skrócenie stentu przy implantacji ≤ 5% przy RBP. Stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych - możliwość rozszerzenia każdego z oczek stentu do min. 4,0 mm średnicy (dla wszystkich średnic stentu). Kompatybilny z cewnikiem 5F przy średnicy stentu 2,5-3,5 mm i 6F przy średnicy 4,0 mm. | 50
x | RAZEM | X | x | X |  | X | X |  | X | X | X
Zad. 4 Zestaw do klasycznego stentowania w ostrych zespołach wieńcowych z uwzględnieniem restenozy w stencie
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Cewnik balonowy do doprężeń (non-compliant) | Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy. Konstrukcja hypotube. Materiał SCP (polimer semikrystaliczny). Złożenie trójzakładkowe. Profil wejścia 0,018”. Długość systemu dostarczania 145cm. Dostępne długości: 8; 12; 15; 20; 30 mm. Dostępne średnice: 2,0; 2.25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm (4,5 oraz 5,0mm dostępne tylko w długościach 15 i 20 mm). Crossing profile 0,023” dla cewnika 3,0mm. Zwiększenie średnicy od 3,0mm do 3,09mm w roboczym zakresie ciśnień - NP do RBP (<3%/atm przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym NP). Krótkie „skrzydła” balonu ułatwiają pozycjonowanie i zapobiegają wzrostowi podłużnemu. System przenoszenia siły typu EFT. Ciśnienie nominalne (NP) 14 atm. Ciśnienie RBP 20 atm (ø 2,0–4,0mm), 18 atm (ø 4,5 – 5,0mm). Ciśnienie MBP 30 atm dla średnicy 3,0mm. Shaft proksymalny 2.0F (hydrofobowy). Shaft dystalny 2.6F (ø 2,0–3,75mm), 2.7F (ø 4,0–5,0mm). Dwa markery na końcach balonu wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu. Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F. Pokycie shaftu hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika. Pokrycie hydrofobowe na balonie i końcówce. Pokrycie balonu typu „patchwork”. Sposób pokrycia pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu. | 800
2 | Cewnik balonowy uwalniający lek | Cewnik balonowy pół-podatny. Lek Paclitaxel. Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate). Sposób nanoszenia leku mikropipeting otwartego balonu. Dawka leku 3 µg/mm². Konstrukcja hypotube. Materiał SCP (polimer semikrystaliczny). Złożenie trójzakładkowe. Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm. Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm. Crossing profile: 0,845 mm (0,033”) dla cewnika 3,0 mm. System przenoszenia siły typu EFT. Ciśnienie nominalne (NP) 7 atm. Ciśnienie RBP 13 atm (ø 2,0–3,5mm), 12 atm (ø 4,0 mm). Shaft proksymalny 2.0F. Shaft dystalny 2.5F (ø 2,0–3,5mm), 2.6F (ø 4,0mm). Dwa markery na każdym z końców balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu. Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F. Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070”) dla dwóch balonów max. 3,5mm. Udokumentowane utrzymywanie się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni. Udowodniona skuteczność w leczeniu restenozy w stencie w badaniu klinicznym typu non-inferiority w porównaniu ze stentem nowej generacji z biodegradowalnym polimerem oceniana jako LLL (late lumen loss – późna utrata światła naczynia) w 6. miesiącu obserwacji (LLL = 0,05mm). | 40
3 | Stent powlekany na balonie | Konstrukcja hybrydowa, stenty chromowo-kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus: pasywna powłoka (węglik krzemu) zmniejszająca aktywację płytek krwi i fibrynogenu (zapobiegająca wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentu), ograniczająca dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukująca ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspieszająca proces endotelializacji i gojenia naczynia, aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus. Biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid). Lek sirolimus. Dawka leku 50–250 µg w zależności od średnicy i długości. Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm. Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm. Różne grubości przęseł stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem); 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem). Crossing profile 0,039” dla średnicy 3,0 mm. Ciśnienie nominalne (NP) 8 atm. Ciśnienie RBP 16 atm. Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące. Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski”. Skracalność po rozprężeniu 0%. Możliwość doprężenia: do 3,5 mm (ø 2,0 – 3,0 mm), do 4,5 mm (ø 3,5 – 4,0 mm). | 800
4 | Stentgraft wieńcowy | Stenty chromowo–kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentgraftu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia. Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione). Grubość pokrycia 90 µm. Dostępne długości: 15; 20; 26 mm. Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm. Różne grubości przęseł stentgraftu: 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm; 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm; 120 µm (0,0047”) dla średnic 4,5 i 5,0 mm. Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3,0 mm. Ciśnienie nominalne (NP) 7 atm (ø 4,0 – 5,0 mm), 8 atm (ø 2,5 – 3,5 mm). Ciśnienie RBP 14 atm (ø 4,5-5,0mm), 16 atm (ø 2,5–4,0mm). Konstrukcja „double helix” (podwójna spirala) pozwalająca na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniające gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski”. Shaft proksymalny 2.0F. Shaft dystalny 2.8F (ø 2,5–3,5mm). 3F (ø 4,0–5,0mm). Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10%. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (ø 2,5–4,0mm,) i 6F (ø 4,5–5,0mm). Długość systemu dostarczania 140cm. Możliwość doprężenia do 3,5 mm (ø 2,0–3,0mm), do 4,65mm (ø 3,5–4,0mm), do 5,63mm (ø 4,5–5,0mm) | 20
x | RAZEM | x | x | X |  | X | X |  | X
Zad. 5 Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej | Wywołująca mechaniczny ucisk o regulowanej sile w miejscu nakłucia tętnicy promieniowej. Dostępny system napełniany powietrzem, z zaworem oraz strzykawką do napełniania w zestawie. | 6000
x | RAZEM | x | X | X |  | X | X |  | X | X | X
Zad. 6: Zestaw do klasycznego stentowania „ultra trudnych” zmian ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z cukrzycą
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Cewnik prowadzący | Elastyczna część dystalna pozwala na swobodne manewrowanie. Największa średnica wewnętrza 6F (ID) (0.071”) – znakomity przepływ kontrastu oraz doskonała widoczność. Średnice zewnętrzne: 5F, 6F, 7F, 8F. Średnice wewnętrzne: 0,058” dla 5 F; 0,071” dla 6 F; 0,081” dla 7 F; 0,090” dla 8 F. Nylonowa warstwa zewnętrzna Vest-Tech Nylon, gwarantująca widoczność całego cewnika podczas zabiegu. Oplot w ścianie cewnika z płaskiego drutu. Cewnik o odpornej na skręcanie konstrukcji wykonany w specjalnej technologii Full Wall Technology. Dostępny w długościach roboczych: 47cm, 55cm, 90cm. Dostępna szeroka gama krzywizn: Lewy Standard (JL), Lewy Krótki (SL), JCL,Amplatz, Amplatz krótki lewy, EBU, Prawy standard (JR), Prawy krótki (SR), JCR, Amplatz prawy, Shepherd’s Crook prawy, Backup Support prawy, Amplatz prawy krótki, ECR, 3-D, Multipurpose, MAC (Wielonaczyniowy), Bypass, CHAMP. Promieniowe, NOTO, EL GAMAL, Obwodowe. Marker położony 3 mm od miękkiego końca cewnika. | 4000
2 | Lider angioplastyczny | Średnica 0,014”. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. Dostępne sztywności końcówki 0,5g; 0,7g. Końcówka cieniująca 3cm (platyna). Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shape (dla długości 190cm i 300cm). Dostępne mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na proksymalnych 18,5cm lub dostępne pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na 28cm. Szaft prowadnika pokryty PTFE. Dostępne długości 190cm i 300cm. | 2700
3 | Lider angioplastyczny do CTO | Dostępne końcówki robocze taperowane do 0,011”; 0,012”. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. Prowadnik zbudowany z 63 drutów. Dostępne prowadniki o sztywności końcówki 2g, 4g, 6g. Dostępna końcówka cieniująca 15cm. Dostępny kształt końcówki pre-shape. Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm. Dostępne długości 190cm i 300cm | 100
4 | Lider angioplastyczny do ultra trudnych zmian | Średnica 0,014”. Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej. Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. Dostępna sztywność końcówek: 0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g. Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 16cm (platyna). Dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz preshaped. Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm. Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm. Dostępna średnica końcówki: 0,009’’; 0,010”. Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm. Prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń | 200
5 | Stent pokrywany na balonie | Stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605, wycinany laserowo. Dostępne średnice stentu: 2,00mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm. Dostępne długości stentu: 9 mm; 13mm; 16mm; 20mm; 26mm; 33mm; 40mm, 46mm. Obecny marker platynowy na każdym końcu stentu (w sumie 2 markery). Stent uwalniający Sirolimus zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia. System uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi). Pokrycie węglem pirolitycznym zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu. Brak skracania się stentu w trakcie rozprężania. Elastic recoil ~3%. Grubość ściany stentu - 2.00 - 2.25: 70μm; 2.50 ‐ 2.75 ‐ 3.00 ‐ 3.50 ‐ 4.00 ‐ 4.50: 80μm. Siła radialna 21,76 PSI. Różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 3 cele dla średnic 2,00-3,00 mm; 4 cele dla średnic 3,5mm–4,5mm. Pacjenci mogą być bezpiecznie poddawani obrazowaniu MR bezpośrednio po implantacji stentu. Profil przejścia (crossing profile) systemu dostawczego 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm. 2 markery radiocieniujące umieszczone na szafcie w odcinku 90cm i 100cm. Długość robocza cewnika 142cm. System dostawczy kompatybilny z prowadnikiem 0,014” oraz cewnikiem prowadzącym 5F. Balon wykonany z poliamidu, profil wejścia (entry profile) 0.017”. 2 markery na balonie. Ciśnienie RBP balonu 18 atm. | 200
6 | Strzykawka z manometrem | Inflator analogowy do uzyskiwania standardowych i wysokich ciśnień do 40 atm. Pojemność 25 ml/cc. Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy. Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą. Pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym oraz metalu. Rozdzielczość manometru 2 (do 20 atm), 5 (do 40 atm). Dokładność manometru ( +- )1 atm. Dren zakończony męskim luerem. Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację. Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją. Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji. W zestawie dołączony kranik trójdrożny. Pakowany pojedynczo. | 1000
x | RAZEM | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X
Zadanie nr 7: Przedłużacze niskociśnieniowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Przedłużacze niskociśnieniowe do pomiaru ciśnienia | Jednorazowy, sterylny. Szczelność połączeń. Wykonane z przeźroczystego materiału. Łatwość obsługi. Długości 60 i 150 cm. | 6000
x | RAZEM |  | x | X |  | X | X |  | X
Zadanie nr 8: Strzykawki z manometrem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Strzykawka z manometrem | Jednorazowa, sterylna. Maksymalne ciśnienie minimum 20 atm. Strzykawka o pojemności 20ml. Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie. Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji. Posiadająca zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją. Tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. Czytelna tarcza manometru. | 3500
x | RAZEM | x | x | X |  | X | X |  | X
Zadanie nr 9: System do wykonywania aterektomii rotacyjnej z możliwością stentowania pnia lewej tętnicy wieńcowej wraz z dzierżawą urządzenia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania
1 | Prowadnik | Sterylny, jednorazowy. Długość 330cm, średnica 0,009". Dostępne dwie sztywności prowadnika: Floppy i Extra Support. Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0,014" i długości minimum 2cm. | 40
2 | Prowadnik w technologii Asahi | Długość 330cm. Średnica 0.009”. Dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support. Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm. | 40
3 | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem | Sterylny, jednorazowy. Pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku. Zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 - 2,50mm. Długość cewnika 135cm. | 80
4 | Cewnik z wiertłem do aterektomii rotacyjnej | Jednorazowy, sterylny. Zakresdostępnych średnic wierteł 1,25 - 2,50 mm. Długość cewnika 135cm. | 10
5 | Stent powlekany (DES) | Możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury z 3.50-5.00 do 6.00. Dostępne średnice 3.50 - 5.00 mm (3.50, 4.00, 4.50, 5.00). Dostępne długości 8 - 32mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 mm). Stop platynowo-chromowy (PtCr). Pochodna rapamycyny (everolimus). Polimer biodegradowalny. | 50
x | RAZEM 1-5 | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X
B) Dzierżawa |  | Wymagania | Zamawiana liczba | Cena jednostkowa netto za jeden miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 24 miesiące dzierżawy | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto za miesiąc dzierżawy | Wartość brutto za 24 miesiące dzierżawy | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numer katalogowy
6 | Konsola elektroniczna | Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tysięcy na minutę. Możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu minimum 6 atmosfer. Czytelny panel sterowania. Pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku. | 1 | 700
x | RAZEM 1-5 + DZIERŻAWA |  | X | X |  |  | X |  |  | X | X