Numer sprawy: 2/ZP/PN/2024

Załącznik nr 2.1 – Wymagane parametry techniczne

Pakiet 1 – Procesor tkankowy – 1 sztuka

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Próżniowy procesor tkankowy typu zamkniętego pracujący na odczynnikach standardowych - fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji min. 2023 | TAK, Podać |  |
|  | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| PROCESOR TKANKOWY |  |  |  |
|  | System zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz wraz z wymiennym filtrem z węgla aktywnego. | TAK |  |
|  | Tryb całonocny oraz program szybki do przeprowadzania materiałów biopsyjnych. | TAK |  |
|  | Komora reakcyjna o całkowitej pojemności min. 350 standardowych kasetek histopatologicznych. | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 poziomowa komora reakcyjna z min. trzema czujnikami poziomu odczynników odpornymi na zabrudzenia pozwalającymi na redukcję zużycia odczynników. | TAK |  |
|  | Min. 9 zbiorników na odczynniki do przeprowadzania tkanek z czujnikami o pojemności min. 4,5 l | TAK, podać |  |
|  | Min. 2 zbiorniki na odczynniki cyklów czyszczących | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 zbiorniki na parafinę o pojemności: min 4,5 l / max. 6 l na parafinę wykonane z materiału odpornego na korozję z możliwością bezpośredniego dostępu do każdego z pojemników w celu swobodnego uzupełniania granulatu parafiny oraz z możliwością wzrokowej oceny jej czystości | TAK, podać |  |
|  | System automatycznego oczyszczania parafiny, zapewniający jej optymalne i długotrwałe wykorzystanie | TAK |  |
|  | System z wbudowanymi złączkami do automatycznej wymiany odczynników oraz opróżniania komór parafinowych | TAK Podać |  |
|  | UPS umożliwiający pracę urządzenia w przypadku braku dostawy energii elektrycznej, umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych | TAK |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego na monitorze zainstalowanym na wysięgniku | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu danych na zewnętrznym nośniku USB w celu archiwizacji | TAK |  |
|  | Czujniki poziomu odczynników w komorze w calu zapewnienia kontroli prawidłowego przeprowadzenia wszystkich parametrów przy minimalnym zużyciu odczynników | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość min. 600 mm - max. 800mm, głębokość min. 600mm – max. 800, wysokość min. 1400mm - max. 1600mm | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia max 200kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia klawiatury i myszki komputerowej za pomocą portów USB | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący awarię urządzenia | TAK |  |
|  | System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii | TAK |  |
|  | System zarządzania odczynnikami monitorujący stan odczynników, informujący o konieczności wymiany określonego odczynnika, zużytego odczynnika oraz właściwym położeniu butli | TAK |  |
|  | Funkcja opóźnienia rozpoczęcia procesu (programy weekendowe) | TAK |  |
|  | Min. 18 programów wykorzystujących standardowe odczynniki | TAK podać |  |
|  | Możliwość modyfikacji programów oraz tworzenia nowych | TAK podać |  |
|  | Określenie czasu infiltracji, ciśnienia, podciśnienia oraz temperatury każdego z kroków programu | TAK, podać |  |
|  | Program ,,odwrócony” wykorzystywany w przypadku błędnego przeprowadzenia materiału umożliwiający ponowne uzyskanie materiału utrwalonego w formalinie | TAK |  |
|  | Program czyszczący z możliwością zaprogramowania dodatkowo min. 3 programów czyszczących przez użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Możliwość nadzoru nad procesorem zdalnie | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki | TAK |  |
|  | Komplet okablowania | TAK |  |
|  | Interfejs/menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, w przypadku klucza licencyjnego, jego dołączenie | TAK |  |
|  | System automatycznego oczyszczania parafiny, zapewniający jej optymalne i długotrwałe wykorzystanie | TAK |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

………………………………………………………...

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy