Numer sprawy: 2/ZP/PN/2024

Załącznik nr 2.2 – Wymagane parametry techniczne

Pakiet 2 – Kriostat – 1 sztuka

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Kriostat półautomatyczny wolnostojący umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego - fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji min. 2023 | TAK, Podać |  |
|  | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| KRIOSTAT |  |  |  |
|  | Komora kriostatu z materiałów odpornych na korozję | TAK |  |
|  | Łatwa w czyszczeniu komora robocza. Możliwość demontażu mikrotomu, celem dokładnego czyszczenia komory roboczej kriostatu | TAK |  |
|  | Urządzenie z kółkami umożliwiającymi transport | TAK |  |
|  | Komora kriostatu o regulowanej temperaturze minimalny zakres od 0°C do -35°C | TAK, podać |  |
|  | Półka do zamrażania stolików z materiałem tkankowym na min. 25 stanowisk umieszczona w komorze roboczej kriostatu | TAK, podać |  |
|  | Półka do stolików mrożeniowych na min. 4 stanowiska służąca do szybkiego i głębokiego zamrażania materiału tkankowego do temperatury -55°C +/-5°C wyposażona w moduł Peltiera | TAK, podać |  |
|  | Mechanizm blokujący koło zamachowe mikrotomu, zatrzymujący pracę głowicy | TAK, podać |  |
|  | Schładzanie skrawków na półce do temperatury -50°C +/-5°C w czasie poniżej 5 min | TAK, podać |  |
|  | System podprowadzania próbki | TAK |  |
|  | Niezależna regulacja temperatury komory i półki | TAK |  |
|  | Płynna regulacja grubości cięcia w minimalnym zakresie od 1 µm do 100 µm | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik maksymalnych (skrajnych) położeń wysuwu głowicy | TAK, podać |  |
|  | Skrawanie rotacyjne automatyczne | TAK |  |
|  | Skrawanie rotacyjne manualne | TAK |  |
|  | Trymowanie w minimalnym zakresie 5-100 µm | TAK, podać |  |
|  | System ułatwiający prostowanie skrawków, zapobiegający ich zwijaniu podczas cięcia umożliwiający łatwe nałożenie skrawka na szkiełko mikroskopowe. | TAK |  |
|  | System szybkiego, automatycznego i możliwego do zaprogramowania rozmrażania komory. | TAK |  |
|  | Możliwość nastawienia czasu rozpoczęcia rozmrażania. | TAK |  |
|  | System dezynfekcji promieniami UV z możliwością ustawienia czasu dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Oświetlona Komora kriostatu wraz z możliwością ustalenia kąta nachylenia światła. | TAK |  |
|  | Podgrzewane, ruchome, nieszroniące okno komory z płyty szklanej zamykająca komorę roboczą. | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Mechaniczny przesuw głowicy | TAK |  |
|  | Ruch głowicy mikrotomu w pionie (góra/dół) min. 60 mm. i w poziomie (przód/tył) min. 25 mm. | TAK, podać |  |
|  | Mechanizm umożliwiający szybkie i stabilne umieszczenie stolika z preparatem w głowicy mikrotomu | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu o 360° stolika mrożeniowego z preparatem umieszczonym w głowicy mikrotomu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o kąt min. 8° | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny powrót głowicy do bezpiecznego położenia po osiągnięciu końca lub początku zakresu wysuwu. Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu | TAK |  |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu dziennika zdarzeń na USB | TAK |  |
|  | Zestaw akcesoriów: w tym min. 45 szt. noży, min. 6 szt. stolików mrożeniowych, pędzelek do czyszczenia oraz półka do ich przechowywania | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia max 200kg | TAK, podać |  |
|  | Komplet okablowania | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230 V | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania, w przypadku klucza licencyjnego, jego dołączenie | TAK |  |
|  | Interfejs/menu w języku polskim | TAK |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

………………………………………………………...

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy