## Cz. 1 Tor laparoskopowy 4K
Część 1 | Tor laparoskopowy 4K - 1 szt.
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2023):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany
1 | Insuflator CO2 - 1 szt. | Wymagane
1.1 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczość regulacji max. - 0,2 l/min. | Wymagane
1.2 | Zakres regulacji cisnienia insuflacji min. 1-30mmHg | Wymagane
1.3 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | Wymagane
1.4 | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego | Wymagane
1.5 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | Wymagane
1.6 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | Punktowany Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
1.7 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący co najmniej wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | Wymagane
1.8 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | Wymagane
1.9 | Funkcja automatycznej desuflacji - możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji. | Wymagane
1.11 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | Wymagane
1.12 | Minimum sześć trybów pracy insuflatora | Wymagane
1.13 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | Wymagane
1.14 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe minimum o: - zatkaniu - zanieczyszczeniu - nadciśnieniu - aktywnym systemie odpowietrzającym - ogrzewaniu gazu - uszkodzonym drenie | Wymagane
1.15 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg +/- 5mm Hg | Wymagane
1.16 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI +/- 5 bar/73 PSI | Wymagane
1.17 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI +/- 3 bar/43 PSI | Wymagane
1.18 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI +/- 1 bar/15 PSI | Wymagane
1.19 | Zakres pomiarowy dopływu gazu min.: 0-50 bar/0-725 PSI | Wymagane
1.20 | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą - długość min. 1,5m | Wymagane
1.21 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | Wymagane
2 | Zestaw kamery endoskpowej 4K - 1 szt. | Wymagane
2.1 | Głowica kamery wyposażona w min. trzy przetworniki 1/2.8" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | Wymagane
2.2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi min. 8 funkcji | Wymagane
2.3 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych opcji min. regulacji stopnia jasności, zoom i balansu bieli | Wymagane
2.4 | Migawka automatyczna min.: od 1/60 do 1/20 000 sekundy | Wymagane
2.5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | Wymagane
2.6 | System skanujący min.: w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | Wymagane
2.7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min. 8-stopniowa | Wymagane
2.8 | Wbudowane programy specjalistyczne min: - artroskopia - cystoskopia - ENT/czaszka - endoskop giętki - histeroskopia - laparoskopia - laser - mikroskop - torakoskopia - standard | Wymagane
2.9 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocyjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | Wymagane
2.10 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym | Wymagane
2.11 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | Wymagane
2.12 | Wyświetlanie obrazu w swietle bialym z nałożoną fluorescencją w skali kolorów | Wymagane
2.13 | Wyświetlanie obrazu w trybie światła białego w skali szarości z fluoryzujqcym środkiem oznaczonym kolorem zielonym | Wymagane
2.14 | Wyświetlanie obrazu w tybie wizualizacji, wykorzystujące krótkie światło niebieskie i zielone w celu zapewnienia lepszej wizualizacji powierzchni struktur | Wymagane
2.15 | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | Wymagane
2.16 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | Wymagane
2.17 | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczości min. 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | Wymagane
2.18 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 - min. 2szt. | Wymagane
2.19 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | Wymagane
2.20 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | Wymagane
2.21 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Wymagane
2.22 | Waga głowica kamery max: 0,7 kg | Wymagane
2.24 | Przewód głowicy kamery - długość min. 3m | Wymagane
3 | Źródło światła LED - 1 szt. | Wymagane
3.1 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem trybów min.: - Światło widzialne - Światło białe - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni | Wymagane
3.2 | Obsługa min. czterech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG | Wymagane
3.3 | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 780nm i laser emitujący fale o długości 830nm +/- 10nm | Wymagane
3.4 | Panel sterujący urządzenia - kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | Wymagane
3.5 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | Wymagane
3.6 | Żywotność LED min 60 000 godzin | Wymagane
3.7 | Wyświetlacz LCD - wyświetlający min. tryb pracy, natężenie światła w %, kody błędów. | Wymagane
3.8 | Tryb gotowości | Wymagane
3.9 | Menu urządzenia w języku polskim | Wymagane
3.10 | Sygnalizacja aktywności trybu automatycznego ustawiania źródła światła | Wymagane
3.11 | Możliwość stosowania światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | Punktowany Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
3.12 | Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie moczowodów | Wymagane
3.13 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | Wymagane
3.14 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Wymagane
3.15 | Urzadzenie laserowe zgodne z normą PN:EN 60825-1:2014 | Wymagane
3.17 | Sygnalizacja aktywacji lasera | Wymagane
3.18 | Zakres światłowodów min. od 2 mm do 6,5mm | Wymagane
4 | Światłowód dedykowany do oferowanego zestawu, autoklawowalny, średnica 5.0mm, długość min. 3m - 2 szt. | Wymagane
5 | Światłowód dedykowany do oferowanego zestawu, autoklawowalny, średnica 5.0mm, długość min. 3m, dedykowany do obrazowania zieleni ICG - 1 szt. | Wymagane
6 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10mm, kąt widzenia 0°, z możliwością wizualizacji światła widzialnego białego, fluorescencji w bliskiej podczerwieni, transiluminacji w bliskiej podczerwieni – 1szt. | Wymagane
7 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10mm, kąt widzenia 30°, z możliwością wizualizacji światła widzialnego białego, fluorescencji w bliskiej podczerwieni, transiluminacji w bliskiej podczerwieni - 2 szt. | Wymagane
8 | Kontener do sterylizacji oferowanych optyk - 3 szt. | Wymagane
9 | Okres gwarancji w pełnych miesiącach (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy) | Punktowany Najdłuższy czas - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
10 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
11 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
12 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................

## Cz. 2 Urządz. do terapi ran
Część 2 | Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran - 1 szt.
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2023):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe) TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany
1 | Wytwarzane ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartości w zakresie min. od 30-180mm/Hg | Wymagane
2 | Cykliczne automatyczne płukanie leczonej rany | Wymagane
3 | Możliwość pracy mobilnej | Punktowane Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
4 | Możłiwość podłączenia minimum 3 pojemności zbiorników: 300ml +/- 50ml, 500ml +/- 50ml i 1000ml +/- 100ml | Wymagane
5 | Możliwośc zmiany ciśnienia co 30 mm/HG +/- 5 mm/Hg | Wymagane
6 | Tryby terapii ciągłej i przerywanej regulowanej w zależności od leczonej rany | Wymagane
7 | Możliwość regulacji prędkości osiągnięcia docelowego ciśnienia w ranie | Wymagane
8 | Terapia podciśnieniowa z automatyczną dystrybucją i usuwaniem roztworu | Wymagane
9 | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego | Wymagane
10 | Urządzenie odporne na działanie środków do dezynfekcji stosowanych przez Zamawiającego | Wymagane
11 | Blokada ustawionych parametrów oraz wyłączenia w sposób niezamierzony | Wymagane
12 | Tryb namaczania opatrunku z regulacją parametrów pracy | Wymagane
13 | Automatyczne i ręczne ustawianie ilości podawanego płynu | Wymagane
14 | Bateria wewnętrzna ze wskaźnikiem naładowania pozwalająca na podtrzymanie pracy urządzenia przez minimum 3 godziny | Wymagane
15 | System alarmów informujących minimum o: - stanie naładowaniu akumulatora - błędach urządzenia - niewłaściwych ciśnieniach terapii - połączeniach ze zbiornikiem - nieszczelnościach i przerwaniu terapii - niedrożnościach układu | Wymagane
16 | Waga poniżej 3,5 kg | Wymagane
17 | Okres gwarancji w pełnych miesiącach (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy) | Punktowany Najdłuższy czas - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
18 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
19 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
20 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................

## Cz. 3 Zestaw do dekompresji
Część 3 | Zestaw do dekompresji endoskopowej szyi - 1 zestaw
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2023):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe) TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany
1 | Dyskoskop do odcinka szyjnego, kąt patrzenia 25°, średnica kanału roboczego 3,1 mm, dł. rob. 122 mm | Wymagane
2 | Światłowód śr. 3,5 mm, długość min. 3,0 m | Wymagane
2.1 | Dołączone do światłowodu z pkt. 2: adapter do połączenia z endoskopem R.Wolf i adaptere do połączenia z projektorem R.Wolf | Punktowany Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
3 | Dylatator śr. 5,9mm , 2 kanały, do płaszczy o śr. 7 mm | Wymagane
4 | Prowadnica robocza z okienkiem ściętym | Wymagane
5 | Uchwyt do płaszcza roboczego, średnica 7.0 mm | Wymagane
6 | Elewator, śr. 2.5 mm, dł. robocza 290 mm | Wymagane
7 | Dysektor wg Penfield'a średnica 2,5mm, dł. robocza 350mm | Wymagane
8 | Rounger, mikro, śr. 2 mm, dł. robocza 290 mm | Wymagane
9 | Rounger, mikro, śr. 2.5 mm, dł. robocza 290 mm | Wymagane
10 | Rongeur, śr. 3 mm, dł. robocza 290 mm | Wymagane
11 | Cążki, mikro, śr. 2 mm, dł. 290 mm | Wymagane
12 | Cążki, mikro, śr. 2.5 mm, dł. 290 mm | Wymagane
13 | Cążki, mikro, do kości, śr. 2.5 mm, dł. 290 mm | Wymagane
14 | Punch kostny Kerrison śr. 3 mm dł. rob. 290 mm | Wymagane
15 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk - 2 szt. | Wymagane
17 | Wiertło, śr. 3 mm, dł. robocza 350 mm | Wymagane
18 | Okres gwarancji w pełnych miesiącach (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy) | Punktowany Najdłuższy czas - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
19 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
20 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
21 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................

## Cz. 4 Zestaw na. do kręgosłupa
Część 4 | Zestaw narzędzi dostępowych do kręgosłupa - 1 zestaw
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2023):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe) TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany
1 | Prosektor typ davis dwustronny długość 245 mm +/- 5mm | Wymagane
2 | Odgryzacz typ caspar kąt 150 stopni szczęka zagięta w dół rozmiar szczęki 3x12mm długość części pracującej 140mm +/- 5mm - 1 szt. | Wymagane
3 | Odgryzacz typ caspar prosty rozmiar szczęki 2x12mm długość części pracującej 160mm +/- 5mm - 1 szt. | Wymagane
4 | Odgryzacz typ caspar prosty rozmiar szczęki 3x12mm długość części pracującej 160mm +/- 5mm - 1 szt. | Wymagane
5 | Odgryzacz typ caspar prosty rozmiar szczęki 4x14mm długość części pracującej 160mm +/- 5mm - 1 szt. | Wymagane
6 | Odgryzacz typ caspar kąt 150 stopni szczęka zagięta w górę rozmiar szczęki 3x12mm długość części pracującej 160mm +/- 5mm - 1 szt. | Wymagane
7 | Odgryzacz typ caspar kąt 150 stopni szczęka zagięta w górę rozmiar szczęki 4x14mm długość części pracującej 160mm +/- 5mm - 1 szt. | Wymagane
8 | Odgryzacz typ kerrison kąt 130 stopni otwarcie w górę stopka standardowa szerokość szczęki 2mm otwarcie szczęki 9mm długość części pracującej 180mm +/- 5mm rozkładalny z wypychaczem - 1 szt. | Wymagane
9 | Odgryzacz typ kerrison kąt 130 stopni otwarcie w górę stopka standardowa szerokość szczęki 3mm otwarcie szczęki 10mm długość części pracującej 180mm +/- 5mm rozkładalny z wypychaczem - 1 szt. | Wymagane
10 | Odgryzacz typ kerrison kąt 130 stopni otwarcie w górę stopka standardowa szerokość szczęki 4mm otwarcie szczęki 12mm długość części pracującej 180mm +/- 5mm rozkładalny z wypychaczem - 1 szt. | Wymagane
11 | Odgryzacz typ kerrison kąt 130 stopni otwarcie w górę stopka standardowa szerokość szczęki 5mm otwarcie szczęki 12mm długość części pracującej 200mm +/- 5mm rozkładalny z wypychaczem - 1 szt. | Wymagane
12 | Rama - stojak do odgryzaczy kostnych - 1 szt. | Wymagane
13 | Zestaw do przechowywania i sterylizacji, kompatybilny z oferowanymi narzędziami, składający się z min: 1) Pokrywa do kontenera wykonana z aluminium z możliwością zastosowania filtra jednorazowego lub na min 900 cykli sterylizacyjnych 2) Wanna do kontenera wykonana z aluminium wymiary 592x274x187 mm +/- 20mm 3) Kosz stalowy perforowany z nóżkami i uchwytami wymiary 540x253x76 mm +/- 20mm - 1 zestaw. | Wymagane
14 | Hak do korzeni nerwowych typ caspar szerokość 6 mm długość 240 mm +/- 5mm - 1 szt. | Wymagane
15 | Raspator typ cobbs szerokość części roboczej 10 mm długość 280 mm +/- 5mm - 1 szt. | Wymagane
16 | Kaniula ssąca typ fergusson średnica 3mm długość części pracującej 110mm długość całkowita 195mm +/- 5mm - 2 szt. | Wymagane
17 | Kaniula ssąca typ fergusson średnica 2,5mm długość części pracującej 110mm długość całkowita 195mm +/- 5mm - 1 szt. | Wymagane
18 | Okres gwarancji w pełnych miesiącach (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy) | Punktowany Najdłuższy czas - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
19 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
20 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
21 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................

## Cz. 5 Napęd chirurgiczny duży
Część 5 | Napęd chirurgiczny z osprzętem - duży - 1 szt.
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2023):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe) TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany
1 | Rękojeść wiertarska akumulatorowa - 1 szt. | Wymagane
1.1 | Płynna regulacja prędkości obrotów wzrastających sterowana siłą nacisku na przycisk załączający | Punktowany Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt.
1.2 | Funkcje min.: 1) wiercenie - obroty w prawo i lewo, 2) wkręcania - obroty w prawo i lewo, 3) ruchy oscylacyjne, 4) gwintowanie | Wymagane
1.3 | Zatrzaskowe montowanie końcówek | Wymagane
1.4 | Pierścień blokady wyprofiowany lub posiadający wypustki umożliwiające wymianę końcówek jedną ręką | Wymagane
1.5 | Moc maksymalna min.: 260W | Wymagane
1.6 | Moment obrotowy min.: 15 Nm | Wymagane
1.7 | Prędkość obrotowa min.: 1400 obr/min | Wymagane
1.8 | Prędkość maksymalna w funkcji gwintowania: 250 obr./min. +/- 30 obr./min. | Wymagane
1.9 | Prędkość maksymalna w funkcji wkręcania: 300 obr./min. +/- 30 obr./min. | Wymagane
1.10 | Prędkość maksymalna w funkcji oscylacyjnej: 750 obr./min. +/- 30 obr./min. przy zakresie oscylacji min. 0-250° | Wymagane
1.11 | Waga max.: 800g | Wymagane
1.12 | Poziom hałasu max.: 83dB | Wymagane
1.13 | Napęd nie wymagający oliwienia | Punktowany Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
1.14 | Klasa szczelności min IPX9 | Wymagane
1.15 | Rękojeść sterylizowalna | Wymagane
2 | Rękojeść oscylacyjna akumulatorowa - 1 szt. | Wymagane
2.1 | Gniazdo w kształcie zapewniającym wysoką stabilizację i blokowanie ostrza | Wymagane
2.2 | Regulacja położenia głowicy min. Co 45° | Wymagane
2.3 | Min. dwa zakresy prędkości 0-11000 cykli/min. oraz 0-14500 cykli/min. +/- 300 cykli/min. | Wymagane
2.4 | Zakres wahania 5° +/- 1° | Wymagane
2.5 | Waga max.: 1000g | Wymagane
2.6 | Poziom hałasu max.: 87 dB | Wymagane
2.7 | Napęd nie wymagający oliwienia | Punktowany Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
2.8 | Klasa szczelności min IPX9 | Wymagane
2.9 | Rękojeść sterylizowalna | Wymagane
3 | Bateria litowa mała - 1 szt. | Wymagane
3.1 | Bateria sterylizowalna | Wymagane
3.2 | Pojemność 1,0 Ah +/- 0,2 Ah | Wymagane
3.3 | Napięcie 13,5V +/- 0,5V | Wymagane
3.4 | Waga max: 350g | Wymagane
4 | Bateria litowa duża - 3 szt. | Wymagane
4.1 | Bateria sterylizowalna | Wymagane
4.2 | Pojemność 2.5 Ah +/- 0,2 Ah | Wymagane
4.3 | Napięcie 13,5V +/- 0,5V | Wymagane
4.4 | Waga max: 550g | Wymagane
5 | Podajnik do drutu 0,71-1,6mm +/- 0,2mm - 1 szt. | Wymagane
6 | Podajnik do drutu 1,8-4mm +/- 0,2mm - 1 szt. | Wymagane
7 | Złączka wiertarska 6,5mm z kluczykiem +/- 0,2mm - 1 szt. | Wymagane
8 | Rozwiertak typu Zimmer / Hudson, przełożenie 5:1 - 1 szt. | Wymagane
9 | Rozwiertak typu Large AO, przełożenie 5:1 - 1 szt. | Wymagane
10 | Złączka wiertarska typu małe AO - 1 szt. | Wymagane
11 | Złączka wiertarska typu Trinkle AO - 1 szt. | Wymagane
12 | Kontener do sterylizacji z pokrywą i wkładem siatkowym kompatybilny z oferowanym zestawem. Kontener z miejscem na filtr - 1 szt. | Wymagane
13 | Okres gwarancji w pełnych miesiącach (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy) | Punktowany Najwyższa wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
14 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
15 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
16 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane

## Cz.6 Rozb. RM, oprogramowanie
Część 6 | Rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego: platforma software'owa, cewka elastyczna duża, sekwencja redukcji artefaktów w EPI, oprogramowanie do obrazowania wolumetrycznego z rekonstrukcją niepełnej matrycy danych
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2023):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe) TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany
1 | Rozbudowa dotyczy posiadanego przez Zamawiającego systemu Canon Medical Systems - Vantage Orian numer seryjny S1A1972029 | Wymagane
2 | Cewka elastyczna płachtowa do zastosowań uniwersalnych | Wymagane
2.1 | Wymiary powierzchni obrazowania 23 cm x 70 cm, | Wymagane
2.2 | Min. 16 elementów obrazujących jednocześnie w badanym obszarze | Punktowany Najwyższa ilość elementów - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
2.3 | Możliwość stosowania akwizycji równoległych całego obiektu zgodnie z nomenklaturą producenta | Wymagane
3 | Oprogramowanie platformy systemowej | Wymagane
3.1 | Aktualizacja oprogramowania platformy systemu do wersji 9.0, w tym migracja protokołów, ustawień użytkownika i wszelkich pozostałych danych wraz z optymalizacją do nowego systemu | Wymagane
3.2 | Regulacja oświetlenia i wentylacji wewnątrz gantry z konsoli operatora | Wymagane
3.3 | Podgląd na obrazie lokalizacyjnym tych elementów cewki, które będą aktywne podczas akwizycji wybranego obszaru anatomicznego | Wymagane
3.4 | Korekta zniekształceń geometrycznych obrazu na obrazie podczas planowania badania | Wymagane
4 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw skanu kręgosłupa dla odcinków C, C+Th, Th, L w projekcji czołowej i bocznej na podstawie jego cech anatomicznych; | Wymagane
5 | Korekta artefaktów typu "ringing" w sekwencjach T2/T2 dla obrazowania równoległego | Wymagane
6 | Technika umożliwiająca szybkie obrazowanie równoległe bez artefaktów wynikających z aliasingu poprzez selektywne próbkowanie przestrzeni k. Obsługa sekwencji minimum: SE-EPI (DWI), FSE2D, SE2D, FE2D, FE3D, FFE3D, FASE3D, FASE2D, FFE2D | Wymagane
7 | Technika przyspieszania akwizycji 3D w oparciu o niepełne próbkowanie przestrzeni k, pozwalające na skrócenie czasu akwizycji o 50% przy zachowaniu SNR, działająca na dowolnej zaoferowanej cewce | Wymagane
8 | Zestaw uniwersalnych pozycjonerów ciśnieniowych z miękkim wypełnieniem kulkowym i nadmuchiwanymi komorami powietrznymi do redukcji artefaktów ruchowych. Zamawiający wymaga dostarczenia min 2 kpl. pozycjonerów o wymiarach 17 x 6 cm (+/- 2 cm) i 17 x 9 cm (+/- 2 cm) oraz zestawu osłon higienicznych (min. 400 szt.) | Wymagane
9 | Bezpłatne szkolenie dla operatorów MR z nowych funkcjonalności w wymiarze min. 10 dni roboczych, do wykorzystania w okresie 12 miesięcy od daty dostawy, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Wymagane
10 | Wszystkie szkolenia przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego w języku polskim | Wymagane
11 | Modernizacja rezonansu magnetycznego bez żadnych dodatkowych zakupów i materiałów eksploatacyjnych | Wymagane
12 | Dostarczenie nowego kompletu instrukcji obsługi dla wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim - w wersji drukowanej i PDF | Wymagane
15 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | Wymagane
| Okres gwarancji w pełnych miesiącach (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy) | Punktowany Najwyższa wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
| W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
| Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................

## Cz. 7 Myjka parowa
Część 7 | Myjka parowa - 1 szt.
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2023):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe) TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany
1 | Moc grzewcza gwarantująca stałe ciśnienie pary w przedziale 4 do 8 bar | Wymagane
2 | Maksymalne ciśnienie robocze min 8 bar
3 | Min. dwa zakresy ciśnienia z możliwością regulacji jego parametrów | Wymagane
4 | Ciśnienie robocze redukowane do max. 3 bar gdy nie jest używane | Wymagane
5 | Pojemność zbiornika min. 4 L | Wymagane
6 | Temperatura pary w dyszy min. 150 °C
7 | Długość węża min. 1,3 m | Punktowany Najwyższa wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
8 | Złącze typu luer-lock męskie na rękojeści | Wymagane
9 | Zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem | Wymagane
10 | Wbudowany program do odkamieniania | Wymagane
11 | Wyświetlacz wskazujacy aktualny stan pracy | Wymagane
12 | Komunikaty błędów i informacji srwisowych | Wymagane
13 | Zestaw do konserwacji i płukania
14 | Okres gwarancji w pełnych miesiącach (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy) | Punktowany Najwyższa wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
15 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
16 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
17 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................