## Formularz Cenowy
AE/ZP-27-72/24 | [11 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ CENOWY
Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby opakowań przez cenę jednostkową netto opakowania, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto opakowania należy obliczyć jako cenę jednostkową netto opakowania powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
* w odniesieniu do dzierżawy koszt dzierżawy za jeden miesiąc
** w odniesieniu do dzierżawy koszt dzierżawy za okres 24 miesięcy
UWAGA! Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje
niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowane ilości do pełnych opakowań w górę.
L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary zapotrze- bowania | Ilość na okres 24 miesięcy | Wielkość opako- wania | Ilość opako- wań | Cena jed- nostkowa opakowania netto w zł * | Cena jed- nostkowa opakowania brutto w zł * | Stawka VAT | Wartość netto w zł ** | Wartość brutto w zł ** | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
Pakiet Nr 1 - Monitor do endoskopów wraz z jednorazowymi endoskopami i rurkami intubacyjnymi z torem wizyjnym
1. | Monitor do bronchoskopów jednopacjentowych, obraz Full HD, rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli, typ ekranu: 12,8” kolorowy TFT LCD, wyposażony w trzy wejścia do podłączenia bronchoskopów min. dwóch różnych generacji, rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów, endoskopów laryngologicznych. | sztuka | 1
2. | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, kanał roboczy o średnicy: 1.2 mm dla rozmiaru 4.2, min. 2.0 – max. 2.2 mm dla rozmiaru 5.4 oraz min. 2.6 – max. 2.8 mm dla rozmiaru 6.3 mm wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu Średnica końcówki dystalnej: 4.2 mm, 5.4 mm, 6.3 mm. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej (średnica wewnętrzna): 5.0mm dla rozmiaru 4.2 mm, 6.0 mm dla rozmiaru 5.4 mm, 7.0 mm dla rozmiaru 6.3 mm. Endoskopy kompatybilne z zestawem pojemników do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym (obejście próżniowe, w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej za pomocą adaptera z przełącznikiem przepływu). Pakowany pojedynczo. Endoskop kompatybilny z monitorem z pozycji 1. | sztuka | 40
3. | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta w zestawie z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym, kanał roboczy o średnicy: min. 2.0 – max. 2.2 mm dla rozmiaru 5.4 oraz min. 2.6 – max. 2.8 mm dla rozmiaru 6.3 mm wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu Średnica końcówki dystalnej: 5.4 mm, 6.3 mm. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej (średnica wewnętrzna): 6.0 mm dla rozmiaru 5.4 mm, 7.0 mm dla rozmiaru 6.3 mm. Endoskopy wraz z zestawem pojemników do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym (obejście próżniowe, w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej za pomocą adaptera z przełącznikiem przepływu). Pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera: endoskop – 1 szt., pojemnik na próbkę 30 ml – 2 szt., adapter integrujący stabilne podłączenie z bronchoskopem – 1 szt., adapter ssący – 1 szt. Endoskop kompatybilny z monitorem z pozycji 1. | sztuka | 20
4. | Rurka jednoświatłowa z systemem video ze zintegrowanym torem wizyjnym wraz z blokerem dooskrzelowym 9Fr. Rurki intubacyjna SLT w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: 7,0mm, 7,5mm, 8,0mm. Rurka o długości 323mm - rozmiar 7.0, 7.5 i 8.0. Rurka intubacyjna z wbudowaną kamerą CMOS, kamera umiejscowiona na części dystalnej rurki intubacyjnej wkomponowana w ścianę rurki. Wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem iniekcyjnym do płukania optyki kamery. Produkt kompatybilny z monitorem z poz. 1. | sztuka | 40
Razem Pakiet Nr 1
Pakiet Nr 2 - Dzierżawa konsoli do litotrypsji wraz z dostawami cewników balonowych do usuwania zwapnień
1. | Konsola do litotrypsji o parametrach: | sztuka | 1
a) zasilany bateryjnie generator IVL podłączany do cewnika balonowego za pomocą konektora:
moc - 110-240VAC, 50-60Hz, 15A
wymiary maksymalne: 28,0 cm x15,5 cmx 30 cm
waga - do 7,0 kg
napięcie: napięcie wejściowe - 3000 Wolt, częstotliwość 1 hz
b) kabel łączący IVL pozwalający w prosty sposób podłączyć cewnik balonowy do konektora IVL. Puls lipotrypsji aktywowany za pomocą przycisku znajdujacego się na konektorze
2. | Cewnik balonowy do usuwania zwapnień o parametrach: | sztuka | 20
a) dostępny w rozmiarach od 2,5 mm do 4,00 mm
b) całkowita długość balonu 12 mm
c) zestaw kontabilny z prowadnikiem 0,014"
d) zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr
e) długość robocza 138 cm
f) z czipem programującym, dzięki któremu nie ma potrzeby ustawiania żadnych parmetrów ze względu na wielkość balonu na urządzeniu z poz. 1
g) współpracujacy z urządzeniem zaoferowanym w poz. 1
Razem Pakiet Nr 2