Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.15.1.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 1

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Cytometr przepływowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Cytometr przepływowy | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022 |
|  | Sprzęt posiada certyfikat zgodności |
|  | Wyposażony w 3 lasery chłodzone powietrzem i stabilizowane termicznie, emitujące światło o długości: - 488 nm (laser niebieski), ≥ 20 mW - 640 nm (laser czerwony), ≥ 40 mW - 405 nm (laser fioletowy), ≥ 40 mW |
|  | Układ stabilizujący temperaturę i utrzymujący jej stałą wartość na poziomie 35 ±2°C zamontowany w każdym laserze |
|  | Lasery wyposażone w precyzyjny silnik krokowy, sterowany przez oprogramowanie, pozwalający na automatyczne dostrajanie laserów w przypadku konieczności podczas kontroli jakości wykonywanej na kulkach kalibracyjnych |
|  | Jednoczesny pomiar min. 12 fluorescencji z trzech laserów (min. 4 z lasera niebieskiego, min. 3 z lasera czerwonego oraz min. 5 z lasera fioletowego) |
|  | FSC, SSC |
|  | Konstrukcja układu optycznego: Pomiar jednoczesny fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencję i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła Apertura cyfrowa min. 1,2 Optyka rozdzielająca sygnał fluorescencji oparta na filtrach odbijających Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom |
|  | Zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez urządzenie |
|  | Czułość systemu optyki w jednostkach MESF nie gorsza niż: FITC ˂85 MESF, PE: ˂20 MESF |
|  | Oprogramowanie cytometru pozwalające na ustawienie programu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera. Możliwość ustawienia progu detekcji na więcej niż dwóch parametrach jednocześnie. Możliwość zastosowania progów detekcji na wszystkich parametrach jednocześnie i ze wszystkich laserów połączonych operatorem „OR” lub „AND” |
|  | Możliwość jednoczasowego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość |
|  | Możliwość pomiaru wysokości, szerokości i pola powierzchni sygnału dla każdego używanego parametru |
|  | Cytometr wyposażony w zintegrowany podajnik próbek z płytek wielodołkowych lub probówek o cechach: - podawania 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodu - podawanie 96 probówek w postaci macierzy probówek - podawanie probówek z płytek 96 dołkowych o dowolnym kształcie dna, o standardowej wysokości oraz płytek głębokich - podawanie probówek z płytek 384 dołkowych - wbudowany worteks - skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach - skanery kodów czytających kody płytki - kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze - płukanie sondy - możliwość ręcznego pobierania materiału z probówek 5 ml, 15 ml, 50 ml oraz z mikroprobówek 1,5 ml i 0,5 ml |
|  | Oprogramowanie urządzenia pozwalające na automatyczną charakteryzację pracy parametrów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielacza, zakresów liniowości lasera, regulowania czasu opóźniania laserów, modułu QC wraz z możliwością tworzenia raportów statystyki Levy-Jenning, możliwość automatycznej codziennej kontroli jakości pracy cytometru oraz automatycznej optymalizacji ustawienia laserów (automatyczne dostrajanie) |
|  | Oprogramowanie cytometru: Możliwość pracy na kilku badaniach jednocześnie Przekonfigurowany tok pracy dla oznaczeń ze statusem IVD; w pełni automatyczne wykonywanie fenotypowania limfocytów Przechowywanie w zintegrowanej bazie danych wszystkich informacji zawierających ustawienie aparatu, oznaczenia oraz dane dla probówek Tworzenie wzorów oznaczeń Eksporty statystyk Prezentacja danych na różnych wykresach z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych |
|  | Program cytometryczny zapewniający bezpieczeństwo danych i ich integralność poprzez elektroniczny podpis i elektroniczny szyfrowany zapis z unikalną identyfikacją użytkownika: kontrolę dostępu użytkownika, ślady audytowe, podpis elektroniczny, szyfrowanie danych |
|  | Zachowanie ustawień kompensacji podczas zbierania danych niezależnie od wielkości napięcia na detektorach |
|  | Wyposażenie układu przepływowego w temperaturowe sprzężenie zwrotne |
|  | Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki lasera oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość ręcznego podawania próbek | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość zaprogramowania parametrów pracy dla eksperymentu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Stacja robocza skonfigurowana wyposażona w: - procesor 2,9 GHz - pamięć RAM 16 GB - dysk twardy SSD 1 TB - wbudowana karta LAN - monitor LCD min. 27” - bezprzewodowa mysz i klawiatura - laserowa drukarka kolorowa - system operacyjny 64 bit |
|  | Zestaw odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do instalacji i szkolenia |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące, okres liczony od dnia podpisania protokołu instalacji |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych min. 8 lat |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |