###### PARAMETRY technicznO-UŻYTKOWE TOMOGRAFU Z UPS

###### oraz niezbędnE robOtY AdaptacyjnE, budowlano-montażowE

###### i instalacyjnE

Tomograf komputerowy:

| Lp. | PARAMETR | OFEROWANA WARTOŚĆ (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 5) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent/ Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ/ model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2023 r.) |  |

UPS:

| Lp. | PARAMETR | OFEROWANA WARTOŚĆ (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 5) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent/ Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ/ model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2023 r.) |  |

UWAGA!!! Parametry wyróżnione „pogrubioną ramką” oraz pogrubione stanowią pozacenowe kryterium oceny ofert.

| Lp. | Wymagane/ oceniane parametry techniczne | Wartości wymagane TAK / NIE | Podać TAK/ NIE lub opis (w zależności od wymagań w kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA TOMOGRAF Z UPS: |
| I. Warunki ogólne |
|  | Urządzenie wraz z wyposażeniem fabrycznie nowe nieużytkowane, nie powystawowe, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK (podać) |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na urządzenie i wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Termin dostawy: 3 miesiące 5 miesięcy od podpisania umowy | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/naprawczych nie może być dłuższy niż: - 24 godziny w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00, - 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00, od chwili pisemnego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy, za pośrednictwem emaila lub fax-u za potwierdzeniem transmisji. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy | Tak/ podać |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego tomografu komputerowego na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.) | Tak |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS | Tak |  |
|  | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu. | Tak |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | Tak |  |
|  | Paszporty wszystkich aparatów i urządzeń medycznych i niemedycznych wymagających okresowych przeglądów. | Tak |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | Podać: |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 5 dni x 7 godz. po zainstalowaniu, skonfigurowaniu i uruchomieniu aparatu 5 dni x 7 godz. w trakcie trwania umowy | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu gwarancji min. 10 lat eksploatacji wliczona w cenę | TAK |  |
| II. Wymagania ogólne |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 64 rzędowy. | Tak/ podać |  |
|  | Masa (kg) | (podać) |  |
|  | wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (mm) | (podać) |  |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora min. 38 mm | Tak |  |
|  | Pochylanie fizyczne gantry w zakresie min. ±25 ° | Tak |  |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm | Tak |  |
|  | Udźwig stołu pacjenta min. 300 kg | Tak |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia | Tak |  |
|  | Wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | Tak |  |
|  | Kamera zintegrowana z gantry lub kamera montowana w pomieszczeniu gantry z funkcją zbliżania widoku do obserwacji zachowań pacjenta | Tak |  |
|  | Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry | Tak |  |
|  | Przycisk nożny do sterowania ruchami stołu | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie stołu: materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami podgłówki do badania głowy podgłówek do pozycji na wznak pasy stabilizujące podpórka pod ramię, kolana i nogi uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło | Tak |  |
| III. GENERATOR I LAMPA |
|  | Rzeczywista moc generatora przy skanie jednoenergetycznym ≥ 72 kW | Tak/ podać Punktacja: ≥ 75 kW – 10 pkt < 75 kW – 0 pkt |  |
|  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV | Tak/ podać Punktacja: ≤ 70 kV – 20 pkt > 70 kV – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≥ 135 kV | Tak/ podać Punktacja: ≥ 140 kV – 10 pkt < 140 kV – 0 pkt |  |
|  | Ilość nastaw napięcia anodowego min. 5 | Tak/ podać Punktacja: ≥ 8 – 20 pkt < 8 – 0 pkt |  |
|  | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | Tak/ podać |  |
|  | Prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 600 mA | Tak/ podać Punktacja: ≥ 625 mA – 10 pkt < 625 mA – 0 pkt |  |
|  | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 800 mA | Tak/Nie podać Punktacja: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, modulacja we wszystkich trzech osiach XYZ | Tak |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 7 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej kontrukcji jest większa niż 2500 kHU/min | Tak/ podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia lampy min. 1,0 MHU/min | Tak/ podać Punktacja: ≥ 1,7 MHU/min – 10 pkt < 1,7 MHU/min – 0 pkt |  |
| IV. DETEKTOR |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm | Tak/ podać Punktacja: ≤ 0,60 mm – 10 pkt > 0,60 mm – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50 cm mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 11,5 pl/cm | Tak/ podać |  |
|  | Dodatkowy filtr cynowy dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | Tak/Nie podać Punktacja: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm | Tak/Nie Punktacja: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| V. SYSTEM SKANOWANIA |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤ 0,35 s | Tak/ podać Punktacja: > 0,33 s – 0 pkt ≤ 0,33 s – 20 pkt |  |
|  | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 200 cm | Tak/ podać Punktacja: > 200 cm – 10 pkt ≤ 200 cm – 0 pkt |  |
|  | Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 190 cm | Tak/ podać Punktacja: ≥ 200 cm – 10 pkt < 200 cm – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne pole obrazowania FOV min. 50 cm | Tak |  |
|  | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry | Tak/Nie podać Punktacja: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w zakresie min. ±25o | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylanym w zakresie min. ±25o | Tak |  |
|  | Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii | Tak |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | Tak |  |
|  | Zakres skanu dla badań perfuzyjnych głowy z pojedynczego podania kontrastu ≥ 8,0 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzji narządów miąższowych jamy brzusznej przy pojedynczym podaniu kontrastu ≥ 8,0 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA dla głowy i szyi przy pojedynczym podaniu kontrastu ≥ 26,0 cm | Tak, podać |  |
|  | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | Tak/Nie, podać Punktacja: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych kręgosłupa lub oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwiające generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych kręgosłupa | Tak, podać |  |
| 63.1 | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber lub oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwiające generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber | Tak/Nie, podać Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań neurologicznych, automatyczne generowanie map perfuzji lub dopuszcza się dostarczenie oprogramowania umożliwiającego generowanie rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań neurologicznych oraz automatyczne generowanie map perfuzji na serwerze aplikacyjnym lub stacji lekarskiej | Tak, podać |  |
|  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | Tak |  |
|  | Dynamiczny kolimator i system selektywnej redukcji dawki na wybrane organy | Tak |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | Tak |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna min. 512x512 | Tak/ podać Punktacja: 1024x1024 – 10 pkt 512x512 – 0 pkt |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego ≥ 40 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli | Tak/ podać Punktacja: ≥ 55 obrazów/s – 10 pkt < 55 obrazów/s – 0 pkt |  |
|  | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę | Tak |  |
|  | Zestaw niskodawkowych protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich modyfikacji | Tak |  |
| VI. KONSOLA TECHNIKA |
|  | Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 24” - rozdzielczość min. 1 Mpx | Tak/ podać Punktacja: ≥ 30” – 10 pkt < 30” – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań | Tak/Nie podać Punktacja: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | Tak/Nie podać Punktacja: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥ 450 000 obrazów | Tak/ podać Punktacja: ≥ 800 000 – 10 pkt < 800 000 – 0 pkt |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS | Tak |  |
|  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. | Tak |  |
|  | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. | Tak |  |
| VII. UPS |
|  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania | Tak |  |
|  | UPS o pojemności wystarczającej do przynajmniej dwukrotnego prawidłowego wyłączenia instalacji Ct w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
|  | UPS załączający się automatycznie w procesie załączenia instalacji Ct, utrzymujący kontrolę poziomu naładowania akumulatorów i gotowości do podtrzymania zasilania bez ingerencji obsługi konsoli technika | TAK |  |
| VIII. OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |
|  | MIP (Maximum IntensityProjection) | Tak |  |
|  | VR (VRT ) (Volume Rendering Technique) | Tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |  |
|  | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych | Tak |  |
|  | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  |
|  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | Tak/Nie, podać Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania | Tak |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | Tak |  |
|  | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające neurologiczną ocenę unaczynienia typu Neuro DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna), ocenę naczyń układu nerwowego z usuniętym obrazem kości. Dopuszcza się również zaoferowanie rozwiązania w postaci oprogramowania na stacji lekarskiej lub serwerze aplikacyjnym rozwiązania służącego do oceny unaczynienia typu Neuro DSA i umożliwiającego ocenę układu nerwowego z usuniętym obrazem kości. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score) | Tak |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | Tak/Nie, podać Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 | Tak |  |
| IX. SERWER APLIKACYJNY |
|  | Dostawa stacji lekarskich o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient - serwer. Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. Dostawa aplikacji, min. w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego. | Tak |  |
|  | Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera aplikacyjnego: pamięć RAM: min. 96 GB, wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, pojemność macierzy dla danych obrazowych: min. 1.8 [TB], możliwość obsłużenia min. 3 stanowisk lekarskich. | Tak, podać parametry |  |
|  | Jedno stanowisko lekarskie, wyposażone w: 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2.3 MP, 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP, komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSD 1TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy, Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego. | Tak, podać parametry |  |
|  | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN. | Tak |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive, Basic Print, Retrieve, Storage – commitment. | Tak |  |
| X. APLIKACJE PODSTAWOWE |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni), pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne), elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  |
|  | Prezentacje Cine. | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. | Tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: automatyczna rejestracja załadowanych serii badań, automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty, automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw, możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne rekonstrukcje ortopedyczne (typu Spine/Rib/Hip/Knee/Femur/Tibia) do zastosowań w przypadkach: złamań/zmian kręgosłupa/żeber, automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR kręgosłupa z obrazami prostopadłymi do linii kręgosłupa, złamania w obszarze obojczyka, biodra, kolana, kości udowych, piszczelowych, automatycznie generowane rekonstrukcje MPR równoległe/radialne, zorientowanych anatomicznie, wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, AX, PET, SPECT, USG. | Tak |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET. | TAK |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: ilość poprzednich badań, typ/modalność poprzednich badań, zakres daty poprzednich badań. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów): skojarzone z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna, szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe, możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania, automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT. | Tak |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z obrazów CT. | TAK |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach PET. Podstawowa ocena badań PET, wyznaczanie wychwytu SUV w ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. Fuzja badań CT/MR. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań wykonanych metodą dwuenergetyczną (spektralną), umożliwiające: wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map, w tkankach oraz zmianach, jednoczesną prezentację w ramach dedykowanego widoku: rekonstrukcji MPR, obrazów dla wysokiej/niskiej energii, monoenergetycznego widoku bazującego na obrazach obu energii, wyznaczania dwuenergetycznego obszaru zainteresowania DE ROI. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii, na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. | Tak |  |
| XI. APLIKACJE ZAAWANSOWANE |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia), MTT (średni czas przejścia), PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez koniczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Aplikacja do oceny udarów niedokrwiennych w badaniach badań CT, realizująca: automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score, umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające: pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, porównywanie badań z 2 punktów czasowych, rejestrację/fuzję obrazów, podgląd w 3D w widokach MIP i VRT - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak |  |
|  | Śledzenie zmian nowotworowych z możliwością pomiarów progresji zmiany, z możliwością klasyfikacji zmian zgodnie z kryteriami: Lung-RADS, TNM - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, możliwość włączania/wyłączania kolorowej nakładki obrazującej zmianę gęstości HU - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające: automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej, rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, włączanie/wyłączanie zwapnień, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: ilość zmian, łączna masa i objętość zwapnień, indeks zwapnień. Automatycznie zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań SOR, w tym politraumy, obejmująca w obrębie jednej dedykowanej aplikacji klinicznej następujące etapy oceny: ocena ogólna wraz z dedykowanymi protokołami wyświetlania dla różnych części ciała (min. głowa, klatka, kończyny), ocena naczyniowa wraz z rozwijaniem naczyń po prostej, ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej tj. żeber i kręgosłupa na płaszczyźnie, ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa, automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber, - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: automatyczną segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną, pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stool tagging, ukrywanie jelita cienkiego, wyświetlanie odległości od odbytnicy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak |  |
|  | Ocena badań wielofazowych z możliwością wyświetlenia rozkładu w czasie zaznaczonego obszaru zainteresowania ROI, rozkładu w czasie środka kontrastowego w badaniach dynamicznych. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR, predefiniowane szablony. | Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| XII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425, wkłady pojedyncze i 12-godzinne, Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej | Tak |  |
|  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia | Tak |  |
|  | Duplikator z komputerem sterującym | Tak |  |
| OPIS robót budowlano-montażowych i instalacyjnych |
| 1. Postanowienia Ogólne |
|  | Zamawiający przeznacza na wykonanie pracowni tomografii komputerowej pomieszczenia znajdującej się na poziomie -1. Pomieszczenia mają łączną powierzchnię ok. 85 m2. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach nowoutworzonej pracowni tomografii następujących pomieszczeń: - pomieszczenie tomografu - sterownia - pomieszczenie przygotowania pacjenta - kabina pacjenta - pokój opisów lekarskich - pomieszczenie socjalne - toaleta dla pacjentów - toaleta dla personelu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac, w tym projektowych (wstępnych i powykonawczych) jeśli są konieczne, związanych z zaadaptowaniem istniejących pomieszczeń i instalacji na potrzeby pracowni tomografii. Pomieszczenia i instalacje mają spełniać wszystkie obowiązujące przepisy prawa jak również spełniać wymogi producenta tomografu w zakresie prac jakie należy wykonać, aby możliwe było zainstalowanie i uruchomienie aparatu oraz bezpieczna praca na nim. Zakres prac wymieniony poniżej ma charakter orientacyjny. Zamawiający zaleca Wykonawcom wykonanie wizji lokalnej w celu szczegółowego ustalanie prac, które należy wykonać w celu dostosowania pomieszczeń i instalacji Zamawiającego do obowiązujących przepisy prawa w zakresie pracowni tomografii oraz wytycznych instalacyjnych producenta proponowanego przez danego Wykonawcę tomografu. | TAK |  |
|  | Wykonanie koncepcji pracowni tomografii. - przed przystąpieniem do wykonywania prac Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę koncepcji graficznej i opisowej pracowni tomografii, uwzględniające wymagane przez Zamawiającego pomieszczenia. Wykonawca nie może przystąpić do wykonywania prac bez uzyskania od Zamawiającego pisemnej akceptacji przedstawionej propozycji. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji przedstawionej propozycji lub zgłoszenia do niej uwag w terminie 3 dni roboczych od jej przedstawienia przez Wykonawcę. | TAK |  |
| 2. Dokumentacja Projektowo Budowlana w branżach w formie dokumentacji powykonawczej stanowiąca podstawę do zgłoszenia inwestycji do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poddębicach przez Zamawiającego |
|  | Architektoniczna w tym: - wykonania wyburzenia ścian działowych jeśli taka konieczność wynika z zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji, niewymagająca naruszenia konstrukcji budynku - postawienia nowych ścian działowych zgodnie z koncepcją pracowni tomografii - przygotowania podłoża pod montaż gantry i stołu tomografu, zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi producenta urządzenia demontażu i likwidacji niepotrzebnych instalacji i ich elementów kanałów kablowych i instalacyjnych architektura docelowa pomieszczeń pracowni Ct | TAK |  |
|  | Elektryczna w tym: - wykonania projektu nowej linii zasilającej tomografu od rozdzielni głównej budynku do tablicy rozdzielczej tomografu, przekrój i rodzaj kabla dobrać z obliczeń - wykonania tablicy rozdzielczej tomografu - wykonanie linii od tablicy rozdzielczej tomografu do generatora, przekrój i rodzaj kabla zgodnie z wymogami producenta tomografu wykonania projektu instalacji zasilającej pozostałe urządzenia i instalacje wraz z wykonaniem gniazd elektrycznych. Ilość i lokalizacja gniazd do ustalania z Zamawiającym. wykonania projektu instalacji oświetleniowej promieniowaniu, wraz z ich odpowiednim oznakowaniem, oraz sufitów podwieszonych wykonania projektu instalacji lamp ostrzegających o promieniowaniu, wraz z ich odpowiednim oznakowaniem wykonanie instalacji informatycznej i słaboprądowej z uwzględnieniem połączeń z istniejącym w szpitalu siecią intranetu, wraz z lokalizacją gniazd. Ilość i lokalizacja gniazd do ustalania z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Sanitarna w tym: dostosowania instalacji grzewczej do nowego układu pomieszczeń, wraz z montażem nowych grzejników higienicznych. dostosowania instalacji ciepłej i zimnej wody do nowego układu pomieszczeń, wraz z montażem niezbędnych punktów poboru i urządzeń sanitarnych w tym umywalek, zlewozmywaków, urządzeń WC dla personelu i pacjentów dostosowania instalacji kanalizacji sanitarnej do nowego układu pomieszczeń. | TAK |  |
|  | Wentylacja i klimatyzacja w tym: wykonanie dokumentacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami we wszystkich pomieszczeniach. Wykonanie dokumentacji klimatyzacji minimum w pomieszczeniu tomografu, sterowni i pomieszczeniu przygotowania pacjenta. Należy uwzględnić konieczność odprowadzenia ciepła emitowanego przez tomograf. Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku. | TAK |  |
|  | Projekt ochrony ppoż w tym: wykonanie dokumentacji ewakuacji wykonanie planu czujek alarmowych i przyłącza do centrali ppoż planu rozmieszczenia i ustalenia niezbędnej ilości i rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego Projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż | TAK |  |
|  | Projekt osłon radiologicznych w wymagających tego pomieszczeniach zatwierdzony przez wojewódzkiego PWIS w Łodzi | TAK |  |
|  | Projekt instalacji i przyłącza do sieci szpitalnej gazów medycznych tlen/spręż. pow/próżnia jeśli Wykonawca i Zlecający uznają je za konieczne | TAK |  |
|  | Projekty technologiczne zagospodarowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń | TAK |  |
| 3. Roboty budowlane i instalacyjne |
| 3 a. Prace wyburzeniowo-konstrukcyjne zgodnie z opracowaną dokumentacją |
|  | - wykonanie wyburzenia ścian działowych jeśli taka konieczność wynika z zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji - postawienie nowych ścian działowych zgodnie z koncepcją pracowni tomografii - przygotowanie podłoża pod montaż gantry i stołu tomografu, zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi producenta urządzenia - demontaż i likwidacja niepotrzebnych instalacji i ich elementów | TAK |  |
| 3 b. Zasilanie zgodnie z opracowaną dokumentacją |
|  | - wykonanie nowej linii zasilającej tomografu od rozdzielni głównej budynku do tablicy rozdzielczej tomografu, przekrój i rodzaj kabla dobrać z obliczeń - wykonanie tablicy rozdzielczej tomografu - wykonanie linii od tablicy rozdzielczej tomografu do generatora, przekrój i rodzaj kabla zgodnie z wymogami producenta tomografu - wykonanie instalacji zasilającej pozostałe urządzenia i instalacje | TAK |  |
| 3c. Instalacja sanitarna zgodnie z opracowaną dokumentacją |
|  | - dostosowanie instalacji grzewczej, wod-kan. i cw. do nowego układu pomieszczeń, wraz z montażem nowych grzejników higienicznych punktów poboru oraz wyposażenia . | TAK |  |
| 3d. Montaż urządzeń wentylacji, klimatyzacji zgodnie z opracowaną dokumentacją |
|  | - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami we wszystkich pomieszczeniach - wykonanie klimatyzacji minimum w pomieszczeniu tomografu, sterowni i pomieszczeniu przygotowania pacjenta. Należy uwzględnić konieczność odprowadzenia ciepła emitowanego przez tomograf. Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku. | TAK |  |
| 3e. Instalacje urządzeń przyłączy ochrony ppoż zgodnie z zateierdzoną przez rzeczoznawcę d/s zbezpieczeń ppoż dokumentacją |
| 3f. Montaż osłon stałych zgodnie z opracowaną dokumentacją |
|  | - należy wykonać projekt osłon stałych i uzyskać dla niego pozytywną opinię Wojewódzki Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi - po uzyskaniu pozytywnej opinii należy wykonać osłon stałe zgodnie z projektem - wykonanie instalacji lamp ostrzegających o promieniowaniu, wraz z ich odpowiednim oznakowaniem | TAK |  |
| 3g. Pomieszczenie tomografu (powierzchnia ok. 40 m2) |
|  | - wykonanie osłon stałych zgodnie z projektem. Wielkość okna między pomieszczeniem tomografu a sterownią minimum 120 x 60 cm. Drzwi pomiędzy pomieszczeniem tomografu a pomieszczeniem przygotowania pacjenta dwuskrzydłowe minimum 150 cm szerokości. Pozostałe drzwi minimum 90 cm szerokości. - wykonanie wykładziny antyelektrostatycznej z odprowadzeniem ładunków, wraz z przygotowaniem podłoża - wykonanie kanałów kablowych zgodnie wytycznymi producenta, umożliwiających połączenie elementów aparatu oraz sterowni - wykonanie instalacji oświetleniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - wykonanie instalacji zasilającej wraz z wykonaniem gniazd elektrycznych. Ilość i lokalizacja gniazd do ustalania z Zamawiającym. - wykonanie sufitu podwieszanego, minimalna wysokość pomieszczenia 250 cm - montaż nowej umywalki z osprzętem - wykonanie gładzi oraz dwukrotne malowanie pomieszczenia farbą lateksową zmywalną | TAK |  |
| 3h.Sterownia (powierzchnia ok. 10 m2) |
|  | - montaż nowych drzwi, minimum 90 cm szerokości - wykonanie gładzi oraz dwukrotne malowanie pomieszczenia farbą lateksową zmywalną - wykonanie instalacji oświetleniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - wykonanie instalacji zasilającej wraz z wykonaniem gniazd elektrycznych. Ilość i lokalizacja gniazd do ustalania z Zamawiającym. - wykonanie instalacji informatycznej wraz z wykonaniem gniazd. Ilość i lokalizacja gniazd do ustalania z Zamawiającym. - dostawa blatu lub biurka pod konsolę tomografu oraz krzesła dla operatora - wykonanie sufitu podwieszanego, minimalna wysokość pomieszczenia 250 cm | TAK |  |
| 3i.Pomieszczenie przygotowania pacjenta (powierzchnia ok. 20 m2) |
|  | - montaż nowych drzwi. Drzwi pomiędzy pomieszczeniem przygotowania pacjenta a pomieszczeniem tomografu oraz pomiędzy pomieszczeniem przygotowania pacjenta a korytarzem dwuskrzydłowe minimum 150 cm szerokości, pozostałe (jeśli występują) minimum 90 cm. Układ pomieszczeń pracowni oraz drzwi musi zapewniać bezproblemowy wjazd pacjentem na łóżku z korytarza do pomieszczenia przygotowania pacjenta oraz z pomieszczenia przygotowania pacjenta do pomieszczenia tomografu, równolegle do stołu tomografu. - montaż umywalki z osprzętem - montaż zlewu do mycia narzędzi, wraz z osprzętem - wykończenie ścian w technologii łatwozmywalnej np. wykładzina - dostawa mebli – szafki stojące, szafki wiszące, blaty etc. - wykonanie sufitu podwieszanego, minimalna wysokość pomieszczenia 250 cm - wykonanie instalacji zasilającej wraz z wykonaniem gniazd elektrycznych. Ilość i lokalizacja gniazd do ustalania z Zamawiającym. - wykonanie instalacji oświetleniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
| 3k. Kabina pacjenta (powierzchnia ok. 3 do 5 m2) |
|  | - montaż nowych drzwi, minimum 90 cm szerokości -wykonanie gładzi oraz dwukrotne malowanie pomieszczenia farbą lateksową zmywalną -wykonanie instalacji oświetleniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - dostawa krzesła dla pacjenta oraz montaż wieszaków na ubrania z półką | TAK |  |
| 3l. Pomieszczenie opisów lekarskich (powierzchnia ok. 15 m2) |
|  | -wykonanie gładzi oraz dwukrotne malowanie pomieszczenia farbą lateksową zmywalną -wykonanie instalacji oświetleniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. -wyposażenie pomieszczenia w min. trzy zintegrowane ze sobą, w pełni wyposażone, stanowiska opisów lekarskich do obsługi dwóch pracowni tomografii komputerowej i pracowni RTG |  |  |
| OPIS dokumentacji odbiorowej i Powykonawczej |
| I. Tomograf komputerowy z UPS i osprzętem |
|  | Certyfikat WE /CE dostarczonych urządzeń i wyposażenia wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej z tłumaczeniami w języku polskim | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na urządzenie i wyposażenie medyczne pow klasy IIa z tłumaczeniami w języku polskim | TAK |  |
|  | kopie zgłoszeń do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt , wyposażenie i oprogramowanie | TAK |  |
|  | Oświadczenia o gwarancji 10–letniego dostępu do części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy | TAK |  |
|  | Informacje w sprawie Autoryzowanych lub posiadających stosowne uprawnienia punktów serwisowe na terenie Polski wraz z adresami i kontaktami | TAK |  |
|  | Testy akceptacyjne (odbiorcze) i testy specjalistyczne (w tym testy monitorów) | TAK |  |
|  | Decyzja-Zezwolenie wydane przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie tomografu komputerowego | TAK |  |
|  | Uzgodnienia i akceptacje projektu i odbioru osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim z Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi, użytkowania, konserwacji i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |
|  | Protokoły szkoleń specjalistycznych dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie. Certyfikaty dla osób szkolonych | TAK |  |
|  | Wypełnione paszporty wszystkich aparatów i urządzeń medycznych i niemedycznych wymagających okresowych przeglądów. Z wpisem długości okresów między przeglądowych oraz wpisem w dziale III gotowości aparatu lub urządzenia do eksploatacji i datą następnego przeglądu. | TAK |  |
|  | Licencja do oprogramowania niezbędnego do korzystania ze sprzętu przez okres nieograniczony w czasie zgodnie z §9 Wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ. | TAK |  |
| II. roboty budowlano-Remontowe i instalacyjne |
|  | Dokumentacja architektoniczna | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna branżowa | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna powykonawcza jeżeli dokonano zmian w czasie realizacji wcześniej opracowanej dokumentacji architektonicznej lub branżowej | TAK |  |
|  | Dokumentacja technologiczna zagospodarowania pomieszczeń i rozmieszczenia urządzeń | TAK |  |
|  | Protokoły końcowe odbioru robót budowlanych i branżowych | TAK |  |
|  | Protokoły końcowe odbioru pomieszczeń z wyposażeniem stanowisk pracy | TAK |  |
|  | Atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności lub dopuszczenia, karty gwarancyjne użytych materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz przedmiotów wyposażenia instalacji i pomieszczeń | TAK |  |
|  | Protokoły i sprawozdania z badań i pomiarów, osłonowości przed promieniowaniem, szczelności instalacji rurowych i rezystywności elektrycznej punktów poboru, wydajności wentylacji i skuteczności klimatyzacji, drożności przewodów kominowych i wentylacji grawitacyjnej oraz innych wymaganych. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty, brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia (nie dotyczy parametrów ocenianych, gdzie Wykonawca może wpisać „NIE”, nie otrzymując tym samym punktów).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.