## .
ZADANIE 1
| Numer referencyjny: TZ.280.9.2022 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 25.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.9.1.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy koszulek naczyniowych oraz zestawów wprowadzających, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraźnie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - poszczególne dostawy wyrobów realizować niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, jednak nie później niż w terminie okreslonym w umowie
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koszulki z opaską ze znacznikiem cieniującym na końcu dystalnym: - zastawka hemostatyczna silikonowa na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada oczko do szwu - posiada nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich znacznik na końcu dystalnym - posiada kranik z wężykiem - rozmiary: 6, 7,8 F - minimum 1 długość w przedziale 25-35 cm - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 10
2. | Koszulki z opaską ze znacznikiem cieniującym na końcu dystalnym: - posiada zastawkę hemostatyczną silikonową na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada oczko do szwu - posiada nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich znacznik na końcu dystalnym - posiada kranik z wężykiem - rozmiary: 10, 12, 14 F - minimum 1 długość w przedziale 25-35 cm - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 10
3. | Koszulki z opaską ze znacznikiem cieniującym na końcu dystalnym: - posiada zastawkę hemostatyczną silikonową na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada oczko do szwu - posiada nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich znacznik na końcu dystalnym - posiada kranik z wężykiem - rozmiary: 16, 18 F - minimum 1 długość w przedziale 25-35 cm - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 10
4. | Koszulki do kaniulacji tętnic stopy - zestaw składający się z koszulki z zastawką, igły i prowadnika: - posiada zastawkę hemostatyczną silikonową na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada kranik z wężykiem - rozmiary zewnętrzny: 4 F - rozmiar wewnętrzny: minimum 2.9 F - igła 21G - prowadnik nitinolowy z platynową końcówką 0.018” | szt | 20
5. | Koszulki prowadzące proste, elastyczne, o dużej odporności na zagięcie i kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - posiada zastawkę hemostatyczną silikonową na bliższym końcu, zapobiegającą wy-pływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - dostępne rozmiary zewnętrzne: 4, 5, 6, 7, 8, 9 F - dostępne min. 3 długości w przedziale: 55 - 90 cm - kompatybilne z prowadnikiem 0.035” lub 0.038” - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 100
6. | Koszulki prowadzące proste, elastyczne, o dużej odporności na zagięcie i kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - posiada zastawkę hemostatyczną silikonową na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - dostępne rozmiary zewnętrzne: 5, 6, 7, 8, 9 F lub 5, 6, 7, 8 F – zgodnie z odpowiedzią na pytanie oferenta - dostępne min. 3 długości w przedziale: 30 - 90 cm - kompatybilne z prowadnikiem 0.035” lub 0.038” - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 100
7. | Koszulki prowadzące proste, elastyczne, o dużej odporności na zagięcie i kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - posiada zastawkę hemostatyczną silikonową na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - dostępne rozmiary zewnętrzne: 10, 12F - dostępne min. 3 długości w przedziale: 30 - 80 cm - kompatybilne z prowadnikiem 0.038” - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 20
8. | Koszulki prowadzące, elastyczne, o dużej odporności na zagięcie i kompresję, z zagięciem 180 stopni do dostępu kontralateralnego: - do kontralateralnego dostępu do tętnicy biodrowej - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - dostępne koszulki z zewnętrzną powłoką hydrofilną - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - posiada zastawkę hemostatyczną silikonową na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - dostępne rozmiary zewnętrzne: 5.5, 6, 7, 8F - długość min. 40 cm - kompatybilne z prowadnikiem 0.038” - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 45
9. | Koszulki prowadzące z powłoką hydrofilną, elastyczne, o dużej odporności na zagięcięi kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - posiada zastawkę hemostatyczną silikonową na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza lub ręcznie regulowaną uszczelkę zastawkową - posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalną dla promieni X opaskę na końcu dystalnym - dostępne rozmiary zewnętrzne: 4 - 9 F - dostępne 4 różne długości w przedziale 40 - 110 cm - kompatybilne z prowadnikiem 0.035”, 0.038” - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania - dostępne końcówki: prosta, multipurpose, cobra, nerkowa - lub dostępne końcówki: prosta, multipurpose, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych, trzewnych, biodrowych, SFA i goleni - zgodnie z odpowiedzią na pytanie oferenta | szt | 20
10. | Zestaw wprowadzający składający się z igły, prowadnika i cewnika wprowadzającego: - igła 21 G bez płytki - prowadnik o śr. min. 0.018”, o długości min. 40 cm - prowadnik ze stali nierdzewnej lub nitinolowy - cewnik umożliwia wprowadzenie prowadnika do śr. 0,038” - dostępne min. 2 rozmiary zewnętrzne cewnika, w tym: 4F, 5F - dostępne igły z echogeniczną końcówką | szt | 20
11. | KoszulkI wprowadzające do kaniulacji tętnicy promieniowej - zestaw składający się z koszulki z zastawką i kaniulą wewnętrzną (dilatatorem), igły i prowadnika: - posiada zastawkę hemostatyczną silikonową na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada oczko do szwu - posiada kranik z wężykiem - rozmiary: 4, 5, 6 F - dostępne 4 długości koszulek w przedziale: 5 - 23 cm - igła 18G lub 21G - prowadnik nitinolowy z platynową końcówką 0.018” - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 20
RAZEM :