## Zestawienie parametrów
Załącznik nr 2b - cz. II zamówienia - do SWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO
Analizator koagulologiczny - podać nazwę
Parametry graniczne
Lp | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy | Potwierdzenie oferowanego parametru - nr strony w instrukcji obsługi - weryfikacja po wezwaniu do uzup. dok.
1 | Automatyczny analizator koagulologiczny, fabrycznie nowy, min. 2020 rok wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS umożliwiające podtrzymanie napięcia przez czas niezbędny do dokończenia rozpoczętych badań | TAK
2 | Metodyka badań - wykrzepianie/chromogenna/immunologiczna/wiskozymetryczna (do wyboru) | TAK
3 | Wydajność aparatu:> 50 ozn APTT/godz,>70 ozn PT/godz | TAK
4 | Układ chłodzenia wszystkich odczynników | TAK
5 | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek | TAK
6 | Automatyczna kalibracja | TAK
7 | Automatyczna kontrola jakości | TAK
8 | Możliwość oznaczania D-Dimerów ilościowo | TAK
9 | Oznaczanie fibrynogenu metodą Clausa z rozcieńczeniem próbki | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.
10 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników (probówki pierwotne różnych systemów ustawione na raku zczytywane czytnikiem będącym integralną częścią aparatu) | TAK
11 | Możliwość dostawiania próbek rutynowych w trakcie pracy analizatora | TAK
12 | Podgrzewanie odczynników bezpośrednio przed dodaniem do kuwety pomiarowej | TAK
13 | Możliwość pracy z prekalibrowanymi odczynnikami (informacja o odczynnikach w kodach kreskowych) Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w danych kryterium w przypadku, gdy PT i APTT nie wymaga kalibracji | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.
14 | Aparat z systemem przebijającym gumowe korki zamkniętych systemów pobrań | TAK
15 | Ilość miejsc próbkowych nie mniej niż 40 | TAK
16 | Ilość kuwet dostępnych na pokładzie min. 500 | TAK
17 | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (innej niż COBJwDL) na koszt Wykonawcy + certyfikat z oceną udziału min. 1 raz w roku | TAK
18 | Bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy, bezpłatne przeglądy konserwacyjne obejmujące także wymianę materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z wymogami producenta aparatu, jednak nie rzadziej niż raz w roku) wraz z wpisem do paszportu | TAK
19 | Obsługa serwisowa w dni robocze pn-pt 24h również serwis on-line | TAK
20 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) max 24 h od zgłoszenia telefonicznego, w dni świąteczne do 48 h | TAK
21 | Instrukcja obsługi analizatora w jęz. polskim (wersja papierowa dostarczona wraz z dostawą aparatu + CD załączona do oferty) | TAK
22 | Szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze aparatu i interpretacji wyników w terminie max 2 tygodni od protokolarnego odbioru aparatu | TAK
23 | Aparat i oferowane odczynniki muszą posiadać grupę reprezentacyjną w kontroli COBJwDL. | TAK
24 | Wraz z analizatorem, Wykonawca dostarczy stację roboczą (komputer), monitor LCD 17 cali, myszkę, klawiaturę, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK
25 | Współpraca z laboratoryjną siecią komputerową (dwukierunkowo) | TAK
26 | Możliwość dostawiania próbek 'cito', które będą wykonywane w pierwszej kolejności | TAK
27 | Wykonawca bezpłatnie, w ramach ceny udostępni protokół transmisji dwukierunkowej (LIS) | TAK
Niespełnienie choć jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.
Analizator koagulologiczny - podać nazwę
Parametry graniczne
Lp | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy | Potwierdzenie oferowanego parametru - nr strony w instrukcji obsługi - weryfikacja po wezwaniu do uzup. dok.
1 | Automatyczny analizator koagulologiczny, nie starszy niż 2017 r. wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS umożliwiające podtrzymanie napięcia przez czas niezbędny do dokończenia rozpoczętych badań | TAK
2 | Metodyka badań - wykrzepianie/chromogenna/immunologiczna/wiskozymetryczna (do wyboru) | TAK
3 | Wydajność aparatu:> 50 ozn APTT/godz,>70 ozn PT/godz | TAK
4 | Układ chłodzenia wszystkich odczynników | TAK
5 | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek | TAK
6 | Automatyczna kalibracja | TAK
7 | Automatyczna kontrola jakości | TAK
8 | Możliwość oznaczania D-Dimerów ilościowo | TAK
9 | Oznaczanie fibrynogenu metodą Clausa z rozcieńczeniem próbki | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.
10 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników (probówki pierwotne różnych systemów ustawione na raku zczytywane czytnikiem będącym integralną częścią aparatu) | TAK
11 | Możliwość dostawiania próbek rutynowych w trakcie pracy analizatora | TAK
12 | Podgrzewanie odczynników bezpośrednio przed dodaniem do kuwety pomiarowej | TAK
13 | Możliwość pracy z prekalibrowanymi odczynnikami (informacja o odczynnikach w kodach kreskowych) | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.
14 | Aparat z systemem przebijającym gumowe korki zamkniętych systemów pobrań | TAK
15 | Ilość miejsc próbkowych nie mniej niż 40 | TAK
16 | Ilość kuwet dostępnych na pokładzie min. 500 | TAK
17 | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (innej niż COBJwDL) na koszt Wykonawcy + certyfikat udziału min. 1 raz w roku | TAK
18 | Bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy, bezpłatne przeglądy konserwacyjne obejmujące także wymianę materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z wymogami producenta aparatu, jednak nie rzadziej niż raz w roku) wraz z wpisem do paszportu | TAK
19 | Obsługa serwisowa w dni robocze pn-pt 24h | TAK
20 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) max 24 h od zgłoszenia telefonicznego, w dni świąteczne do 48 h | TAK
21 | Instrukcja obsługi analizatora w jęz. polskim (wersja papierowa dostarczona wraz z dostawą aparatu + CD załączona do oferty) | TAK
22 | Szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze aparatu i interpretacji wyników w terminie max 2 tygodni od protokolarnego odbioru aparatu | TAK
23 | Aparat i oferowane odczynniki muszą posiadać grupę reprezentacyjną w kontroli COBJwDL. | TAK
25 | Współpraca z laboratoryjną siecią komputerową (dwukierunkowo) | TAK
26 | Możliwość dostawiania próbek 'cito', które będą wykonywane w pierwszej kolejności | TAK
27 | Wykonawca bezpłatnie, w ramach ceny udostępni protokół transmisji dwukierunkowej (LIS) | TAK
28 | Analizator pracujący na takich samych lub kompatybilnych odczynnikach jak aparat bazowy | TAK
Niespełnienie choć jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

## Rodzaj i ilość badań
Załącznik nr 2b - cz. II zamówienia - do SWZ
Tab.1 Rodzaj i ilości wykonywanych badań koagulologicznych
Lp. | Rodzaj badania | Przewidywana liczba badań na 1 rok | % badań na CITO
1 | Czas protrombinowy | 16000 | 40
2 | Czas APTT | 13500 | 40
3 | Fibrynogen | 200 | 50
4 | Czas trombinowy | 200
5 | D-Dimery | 4000 | 30
| RAZEM | 33900
Materiały kontrolne i kalibracyjne do ww. liczby badań na 36 m-cy
Materiały zużywalne do analizatora wykonującego ww. liczbę badań na 36 m-cy
lodówka
Do oferty wykonawca doliczy koszt kontroli i kalibracji, uwzględni strukturę zleceń CITO na podane przez Zamawiajacego ilości badań oraz poda koszt materiałów i części zużywalnych na czas trwania umowy tj 36 miesięcy
W przypadku niedoszacowania oferty, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć brakujące ilości odczynników i mat. eksploatacyjnych.
Wykonawca zamieści harmonogram kontroli do podanej przez Zamawiającego ilości badań
Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na nośniku CD

## Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2b - cz. II zamówienia - do SWZ
ARKUSZ CENOWY
Tab. 1. Formularz cenowy odczynników koagulologicznych
Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń rocznie | Cena jednego badania brutto | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1 opakowania | Ilość op. na 1 rok w szt. zaokrąglic do pełnej liczby opakowań | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
4 |  |  |  | -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 |  |  |  | -
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Razem:
Cena badania obejmuje cenę odczynnika, koszt kontroli i kalibratorów uwzgledniając podane przez Zamawiającego ilości badań oraz koszt materiałów i części zużywalnych na czas trwania umowy tj 36 miesięcy (zgodnie ze średnim czasem zużycia podanego przez producenta aparatu np.. modułu ISE, lampy halogenowej etc)
Tab. 2. Formularz cenowy kalibratory oraz materiały zużywalne
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy |  | Wielkość opakowania | Ilość op. na 1 rok | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
Razem:
Dla testów poniżej 100 miesięcznie kontrola będzie prowadzona raz w tygodniu na 2 poziomach
Dla testów powyżej 100 miesięcznie kontrola będzie prowadzona codziennie na 2 poziomach
[5 empty] | PLN netto | PLN brutto
Wartość oferty na 1 rok |  | Odczynniki (Tab. 1):
Materiały zużywalne (Tab. 2):
Dzierżawa:
Razem:
[5 empty] | PLN netto | PLN brutto
Wartość oferty na 3 lata: |  | Odczynniki (Tab. 1):
Materiały zużywalne (Tab. 2):
Dzierżawa:
Razem:
Wartość oferty na 3 lata netto: .................................................
Wartość oferty na 3 lata brutto: .................................................
…………………………………………….. Pieczęć i podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
............................................................dnia ..........................................