Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat do dializoterapii  - 2 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO HF, HD, HF, HDF Online | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu w technice SN na dwie pompy krwi | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi za pomocą zintegrowanego z aparatem mankietu | TAK, podać |  |
|  | Indywidualny system blokowania kół aparatu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość niezależnego profilowania UF, sodu, bikarbonatu oraz temperatury krwi. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie minimum 100-800ml/min | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie 32-39 stC | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru metody wypełniania/płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania do każdego z wymienionych w pkt. 1 typów zabiegów | TAK, podać |  |
|  | Funkcje pomiaru Kt/V i kalkulacji docelowego Kt/V | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzania typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawiania ekranu w różnych położeniach – regulacja w 2 płaszczyznach | TAK, podać |  |
|  | Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi | TAK, podać |  |
|  | Możliwość użycia elektronicznej/mikrochipowej karty pamięci do archiwizowania danych minimum trzech ostatnich zabiegów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzania do sieci LAN | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przeglądania historii przebiegu minimum trzech ostatnich zabiegów na urządzaniu | TAK, podać |  |
|  | Elektroniczny system regulacji poziomu krwi w „jeziorku żylnym” | TAK, podać |  |
|  | Czujnik wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym” | TAK, podać |  |
|  | Strzykawkowa pompa heparyny – podaż do linii tętniczej przed pompą krwi | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 20 godzin | TAK, podać |  |
|  | System maksymalizacji podaży płynu substytucyjnego w trakcie zabiegu HF i HDF on-line | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego | TAK, podać |  |
|  | Objętościowy system pomiaru ultrafiltracji | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podania bolusa płynu substytucyjnego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość infuzji dializatu do krwioobiegu pacjenta w formie bolusa podanego przez błonę dializatora wysokoprzepływowego | TAK, podać |  |
|  | Funkcja rozpoczęcia zabiegu z wypełnieniem drenów i dializatora krwią poprzez jednoczesne napełnienie z obu stron – od strony tętniczej i żylnej | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia: szerokość podstawy maksymalnie 50cm, głębokość maksymalnie 90cm, | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty