## Specyfikacja techniczna
nr sprawy 26/2023/TP |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Nazwa i adres WYKONAWCY ….........................................................................................................................................................................
ZAMIENNA Specyfikacja techniczna aparatu
Oferuję sprzęt fabrycznie nowy o następujących parametrach: Nazwa producenta:.......................* Rok produkcji:...............................................................* Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie: ……………………………………………..................*
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Oferowane parametry * (należy wpisać Spełnia / TAK) | Dodatkowe oferowane parametry ** (należy wskazać oferowane parametry)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Aparat umożliwia przeprowadzenie takich badań jak: spirometria (spokojna, natężona, MVV), bodypletyzmografia całego ciała, dyfuzja pojedynczego oddechu w czasie rzeczywistym, dyfuzja Intra-breath w czasie rzeczywistym, próby rozkurczowe
2. | Wszystkie moduły aparatu stanowią jeden zestaw pomiarowy, obsługiwany z jednego komputera.
3. | Aparat w zestawie z wózkiem medycznym wyposażonym w koła z hamulcami zaciskowymi, z przestrzenią na elementy zestawu diagnostycznego
4. | Aparat wyposażony w przepływomierz ultradźwiękowy, bez konieczności wymiany po każdym pacjencie, korzystający z filtrów bakteryjno wirusowych.
5. | Przepływomierz zamontowany na specjalnym ramieniu, umożliwiającym regulację w trzech płaszczyznach (3D).
6. | Układ pomiarowy można wysunąć poza kabinę, umożliwiając tym samym wykonanie spirometrii oraz dyfuzji poza kabiną w odległości od kabiny minimum 60cm
7. | Częstotliwość próbkowania przepływomierza 1000 Hz osiągana przez pomiar przepływającego strumienia powietrza 2000 razy na sekundę.
8. | Opór głowicy pomiarowej, razem z filtrem, ustnikiem i wszystkimi potrzebnymi elementami (przerywacz, zastawka itp.) mierzony przy przepływie 14 l/s jest nie większy niż 0.150 kPa*s/L
9. | Przestrzeń martwa przepływomierza nie większa niż 70 ml
10. | Zakres pomiaru przepływu przynajmniej 0 do ± 18 l/s, lub lepsza
11. | Rozdzielczość pomiaru przepływu ≤ 1 ml/s
12. | Dokładność pomiaru przepływu < 3 %
13. | Zakres pomiaru objętości > ± 25 l
14. | Rozdzielczość pomiaru objętości ≤ 1/ml
15. | Dokładność pomiaru objętości < 3 %
16. | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru:
Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku
· Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta
· Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml)
Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku
· Czas wydechu monitorowany do 15 s.
· Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml)
· Ocena przydatności i poprawności wykonanai manewrów
W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania
17. | Minimum 2 różne programy animacyjne wspomagające wykonanie spirometrii natężonej.
18. | Oprogramowanie spirometryczne umożliwia uwzględnienie pozycji, w jakiej jest wykonane badanie:
· stojąca
· siedząca
· leżąca
19. | Zakres pomiaru ciśnienia w ustach, ≥ ±20 kPa
20. | Dokładność pomiaru ciśnienia w ustach, < ± 2%
21. | Rozdzielczość pomiaru ciśnienia w ustach < 0,005 kPa.
22. | Sygnał ciśnienia w kabinie przeliczony na zmianę objętości kabiny, mierzony w litrach (L)
23. | Zakres pomiaru zmiany objętości kabiny, mierzony przy ciśnieniu 1000 hPa, ≥ ± 2200 mL
24. | Rozdzielczość pomiaru zmiany objętości ≤ 0.15 mL
25. | W wyniku przeprowadzonego badania pletyzmograficznego system wyznacza krzywe zależności oporu od objętości (Opór Rtot [kPa/(L/s)] w funkcji Objętości Vol. [L]).
26. | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system odlicza, i prezentuje, zadany czas po jakim pacjent może wykonać wydech.
27. | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system mierzy i prezentuje ciśnienie z jakim pacjent napiera na układ pomiarowy podczas trwania czasu okluzji.
28. | Po wykonaniu każdego pomiaru dyfuzyjnego oprogramowanie automatycznie odlicza czas przerwy koniecznej do bezpiecznego wykonania następnego pomiaru dyfuzyjnego.
29. | System dyfuzyjny umożliwia korygowanie parametrów DLCO oraz KCO o wartość Hemoglobiny
30. | System dyfuzyjny wyposażony w analizator pracujący w czasie rzeczywistym
31. | Analizator gazów CO oraz CH4 o zakresie przynajmniej 0 – 0,33 % obj.
32. | Analizator gazów CO oraz CH4 o dokładności przynajmniej ± 0.003 % obj.
33. | Analizator gazów CO oraz CH4 o rozdzielczości przynajmniej 0.0005 % obj.
34. | Analizator gazów CO oraz CH4 o czasie odpowiedzi (T0–90%) nie dłuższym niż 150 ms
35. | Aparat w zestawie z kabiną wykonaną z aluminium i szkła
36. | Pojemność kabiny minimum 850 litrów, lub większa
37. | Drzwi kabiny aparatu wyposażone w zamki elektormagnetyczne lub zamykanie mechaniczne. | ….............. …................. (należy wpisać rodzaj zamknięcia)
38. | W przypadku zamykania elektromagnetycznego zamki kabiny równomiernie rozłożone na całej wysokości drzwi, przynajmniej 6 elementów elektromagnetycznych. | ….............. …................. (należy wpisać rodzaj zamknięcia)
39. | Powierzchnia podłogi kabiny (próg wejściowy) jest wyżej niż powierzchnia podłogi pomieszczenia
40. | Aparat z wyposażeniem umożliwia wykonanie badania spirometrycznego oraz dyfuzyjnego zarówno wewnątrz kabiny, jak również poza nią.
41. | Aparat wymagający kalibracji stałej czasowej oraz przesunięcia objętości.
42. | Kalibracja aparatu odbywa się automatycznie, w taki sposób, że po aktywacji następuje trzykrotna kalibracja stałej czasowej, po czym bez konieczności ingerencji operatora, system automatycznie przechodzi do trzykrotnej kalibracji przesunięcia objętości.
43. | Aparat w zestawie z komputerem wraz z monitorem i drukarką zamontowany na oryginalnym stoliku, na czterech skrętnych kółkach z hamulcami.
44. | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, JPG, RTF
45. | Oferowany aparat wyposażony jest w oprogramowanie (w języku polskim) umożliwiające użytkownikowi samodzielnie wprowadzanie nowych formuł wartości należnych oraz zmienić istniejące
46. | Oferowany aparat musi być wyposażony w niezbędne akcesoria do wykonywania wszystkich pomiarów wymienionych w punkcie 1. Filtry bakteryjno wirusowe min. 500 szt (z terminem przydatności nie krótszym niż 3 lata od daty dostarczenia ich do Zamawiającego) Wielorazowe klipsy na nos minimum 20 szt. Podkładki pod klipsy minimum 500 szt.
47. | Instrukcja obsługi, paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia)
48. | Szkolenie personelu medycznego (maksymalnie 20 osób wskazanych przez Zamawiającego; szkolenie zorganizowane w siedzibie Zamawiającego w dwóch turach po 10 osób) w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu; szkolenie musi być przeprowadzone przed podpisaniem protokołu odbioru
49. | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych
50. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki.
| POZOSTAŁE WYMAGANIA | Nalęży podać ilość ***
51. | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe lub kalibracje w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | …. przegląd/y serwisowy/e
52. | Częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych koniecznych po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzętu | …. przegląd/y okresowy/e
UWAGA * należy podać Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w odpowiednim wierszu, w kolumnie obok - „Oferowane parametry”, wpisać „spełnia” lub „TAK”. W przypadku, gdy w kolumnie „Oferowane parametry ” nie zostanie wpisane „spełnia” lub „TAK”, Zamawiający uzna, że oferowany sprzęt posiada parametry określone w kolumnie "Wymagane parametry ". Jeżeli zostanie wpisane „NIE SPEŁNIA” lub „NIE” Zamawiający odrzuci ofertę. ** Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry". Zaoferowanie parametrów gorszych niż opisane w "Wymagane parametry" spowoduje odrzucenie oferty. Wpisanie "nie spełnia" lub "NIE" spowoduje odrzucenie oferty. *** należy podać. Brak wpisu spowoduje odrzucenie oferty.