SPECYFIKACJA TECHNICZNA

53/DEG/SP/2024

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII i Oddziału Detoksykacji Alkoholowej XII

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

Część 1 - Aparat EKG wraz z wózkiem – 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM |  |  |  |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Model/Typ | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe-fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB | TAK |  |
|  | 24 bitowa akwizycja sygnału EKG | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku raportu z biorczego z tryby arytmii w formie tabeli jak i epizodu. | TAK |  |
|  | Automatyczny tryb monitorowania arytmii z detekcją i analizą zdarzeń: Asystolia, Para, pobudzenie wtrącone komorowe, pauza, przedwczesny skurcz nadkomorowy i komorowy, błąd kardiostymulatora, wstawka pobudzeń komorowych, migotanie, trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy. | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | TAK |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | TAK |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | TAK |  |
|  | Analiza i interpretacja wyników EKG. | TAK |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | TAK |  |
|  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz | TAK |  |
|  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 Hz | TAK |  |
|  | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: • Standard • Cabrera • NEHB • SEQ4 | TAK |  |
| DRUKARKA |  |  |  |
|  | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | TAK |  |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A5 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji wydruku 12 kanałowego EKG w formacie 2 x A5 do formatu A4/12 kanałów | TAK |  |
|  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | TAK |  |
| EKRAN |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 8,7 cali, rozdzielczość, minimum 890x550px | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | TAK |  |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (min 3 stopniowa) | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na pracę minimum 180 minut | TAK |  |
|  | Pamięć minimum 300 pomiarów | TAK |  |
|  | Export danych poprzez SFTP oraz folder współdzielony do formatu PDF | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp i wymiana akumulatora bez potrzeby używania narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | TAK |  |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 4,5 kg | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 120 mm x 325 mm x 270 mm | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 2 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Współpraca i export badań do nośników USB typu PenDrive | TAK |  |
|  | Export badań do pamięci USB – Pendrive | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: i LAN | TAK |  |
|  | Wbudowana obsługa LDAP | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria wraz z zestawem startowym papieru termicznego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o minimum: komunikacja w standardzie WiFI, DICOM, HL7, zapis do pamięci badania Full Disclosure, opcje automatycznego EKG z automatycznym wybraniem najlepszego fragmentu do pamięci i analizy | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim | TAK |  |
|  | Instruktaż personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia | TAK |  |
|  | W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przegląd przedmiotu zamówienia w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |
|  | Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
|  | Najbliższy siedziby Zamawiającego serwis na terenie Polski wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem 40 rolek papieru do aparatu EKG, kompatybilnego z oferowanym urządzeniem | TAK |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

53/DEG/SP/2024

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII i Oddziału Detoksykacji Alkoholowej XII

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

Część 2 - Skaner naczyń krwionośnych ze stojakiem – 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent/kraj | PODAĆ |  |
| 2. | Model/typ | PODAĆ |  |
| 3. | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe – fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane | TAK |  |
|  | Skaner naczyń krwionośnych emitujący promieniowanie podczerwone, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami. Lokalizacja naczyń krwionośnych dokonywana jest poprzez wchłanianie promieniowania podczerwieni przez hemoglobinę we krwi – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem. | TAK |  |
|  | Obudowa ze specjalnym otworem pozwalającym na zamocowanie smyczy na nadgarstek zapobiegającej upadkowi urządzenia po wypadnięciu z ręki. | TAK |  |
|  | Emisja promieniowania podczerwonego z dwóch niezależnych źródeł o długości fali 850nm każdy (2x850nm). | TAK |  |
|  | Drugie niezależne źródło światła podczerwonego zwiększające jakość wyświetlanej mapy żylnej. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybach wyświetlania minimum: pozytyw, negatyw, pomiar głębokość naczyń | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar głębokości żył z trójstopniowym wskazaniem jego wyniku poprzez projekcję trójkolorowej mapy żył wskazującej ich głębokość: żyły czerwone do 2 mm, żyły niebieskie 2-4 mm, żyły zielone powyżej 4 mm. | TAK |  |
|  | Min 5 kolorów wyświetlania | TAK, PODAĆ |  |
|  | Min. 4 poziomy jasności wyświetlania | TAK, PODAĆ |  |
|  | Min. 3 rozmiary okna wyświetlania | TAK, PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych minimum 414 500 pikseli | TAK |  |
|  | Skaner wyświetlający informację o rozdzielczości okna wyświetlania w pikselach | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz o wielkości minimum 1,3 cala wskazujący wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje, minimum: rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń w pikselach, poziom jasności, kolor, stan baterii, tryb pomiaru głębokości. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w klawiaturę składającą się z przycisków niewystających w żadnym z kierunków poza płaszczyznę ściany obudowy, ułatwiających czyszczenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Przyciski jednofunkcyjne oznaczone graficznie, zgodnie z funkcją przeznaczenia | TAK |  |
|  | Kolorowe Diody LED wyświetlające na obudowie urządzenia informacje o włączeniu urządzenia, stanie baterii oraz ładowaniu baterii | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria litowo-jonowa | TAK |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym przy rozładowanej baterii | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 224 x 68 x 64 mm (+/- 2%) | TAK |  |
|  | Waga urządzenia: 485g (+/- 2%) | TAK |  |
|  | Warunki pracy: - temperatura – od 50C do 400C - wilgotność – od 20% do 90% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji | TAK |  |
|  | Warunki transportu i przechowywania: - temperatura – od -20°C do 55°C - wilgotność – od 10% do 95% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji | TAK |  |
|  | Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny Klasy I | TAK |  |
|  | Statyw jezdny do skanera naczyń krwionośnych z elastycznym ramieniem oraz blokadą zapobiegającą upadkowi urządzenia | TAK |  |
|  | Konstrukcja statywu niewymagająca przykręcania urządzenia do statywu | TAK |  |
|  | Statyw wyposażony w blokadę kół, uchwyt na ładowarkę a także rączkę z możliwością regulacji wysokości oraz kierunku jej zamocowania | TAK |  |
|  | Samozatrzaskowa głowica pozwalająca na montaż urządzenia w 3 sekundy | TAK |  |
|  | Podstawa statywu o kształcie umożliwiającym ustawienie statywu w taki sposób, aby wystawała maksymalnie 12 cm spod mebla (łóżka, fotela, biurka, stołu) | TAK |  |
|  | W zestawie mobilna ładowarka ze standardowym, wytrzymałym złączem DC umożliwiająca używanie jej wraz ze statywem i bez niego. | TAK |  |
| 29. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
| 30. | Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim | TAK |  |
| 31. | Instruktaż personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia | TAK |  |
| 32. | W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przegląd przedmiotu zamówienia w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |
| 33. | Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 34. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| 35. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
| 36. | Najbliższy siedziby Zamawiającego serwis na terenie Polski wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi | TAK, PODAĆ |  |
| 37. | Urządzenie posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności | TAK |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

53/DEG/SP/2024

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII i Oddziału Detoksykacji Alkoholowej XII

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

Część 3 - Pompa strzykawkowa wielomodułowa ze statywem – 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/ Kraj | PODAĆ |  |
|  | Model/typ | PODAĆ |  |
|  | Wymagania bezpieczeństwa – spełnione standardy: EN 60601-1:2006; EN 60601-1-2:2007; EN 60601-1- 6:2010; EN 60601-1-8:2007; BS EN 62304-2006; IEC 60601-2-24:2012; EN 1789-2007 | TAK |  |
|  | Stopień wodoszczelności: IPX3. | TAK |  |
|  | Konstrukcja dwuprocesorowa (dual-CPU) | TAK |  |
|  | Parametry kontroli wlewu: Zakres szybkości wlewu: 5/6ml płynu, (0.1〜150)ml/h 10ml płynu, (0.1〜300)ml/h 20ml płynu, (0.1〜600)ml/h 30ml płynu, (0.1〜800)ml/h 50/60ml płynu, (0.1〜1500)ml/h | TAK |  |
|  | Przyrost prędkości: (0.1-99.99) ml/h, przyrost 0.01 ml/h; (100.0-999.9) ml/h, przyrost 0.1 ml/h; (1000-1500) ml/h, przyrost 1 ml/h | TAK |  |
|  | Ustawienie skali: (0.1-9999) ml | TAK |  |
|  | Ustawienie przyrostu: Ustawienie skali (0.1-99.99) ml, przyrost 0.01ml; Ustawienie skali (100.0-999.9) ml, przyrost 0.1ml; Ustawienie skali (1000-9999) ml, przyrost 1ml. | TAK |  |
|  | Ustawienia czasu: 00:00:01 - 99:59:59 (h:m:s) | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wlewu: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60ml. Wbudowanych ponad 30 rodzajów powszechnych zestawów podawczych. Możliwość niestandardowej kalibracji wlewu. | TAK |  |
|  | Dokładność wlewu: ± 2% Dokładność mechaniczna: ± 0.5% | TAK |  |
|  | Szybki start: automatyczne uruchamianie szybkiego wlewu dla wyeliminowania opóźnień. | TAK |  |
|  | BOLUS: funkcja automatyczna i manualna; tempo bolusa (0.1 ml/h ~ max. tempo wlewu). Funkcja automatyczna , ustawiona wartość 0,1 ml ~ 5 ml, wartość kroku 0.1ml. | TAK |  |
|  | Funkcja Vein Open (KVO): po zakończeniu infuzji, pompa przechodzi w tryb KVO automatycznie, KVO można wyłączyć. Dostosowany zakres szybkości KVO: (0.1 ~ 5.0) ml/h; przyrost: 0,1 ml/h na krok. | TAK |  |
|  | Dynamiczne monitorowanie ciśnienia (DPS), ekran pokazuje wartość ciśnienia podczas wlewu. Po wyłączeniu przepływu pompa przestaje działać, sygnalizując to alarmem dźwiękowym i świetlnym, widocznym na ekranie. Regulowane ciśnienie okluzji | TAK |  |
|  | Funkcja anty-bolus | TAK |  |
|  | Funkcja anty-syfon zapobiegający wypływaniu płynów podczas przerwy | TAK |  |
|  | Czas pracy akumulatora (pełne ładowanie, szybkość wlewu 5 ml/h), ≥360 minut. Czas ładowania: ≤240 minut. | TAK |  |
|  | Alarm: 3-stopniowy alarm dźwiękowy (wysoki, średni i niski). | TAK |  |
|  | Rodzaje alarmów: przerwa w zasilaniu prądem zmiennym, przerwa w zasilaniu prądem stałym, niski poziom baterii, rozładowana bateria, przypomnienie o zdarzeniu, bliski koniec wlewu, zakończenie wlewu, alarm pustej strzykawki, alarm natężenia przepływu, alarm niepodłączonej strzykawki, alarm wyjątku systemowego. | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran, polski interfejs. | TAK |  |
|  | Interfejs wejścia/wyjścia: transmisja danych komunikacyjnych RS232 i powiadomienia pielęgniarek. System zarządzający transferem łączącym DOCK, instalacja modułu do bezprzewodowego monitorowania. | TAK |  |
|  | Stacja do pompy strzykawkowej z rowkami odprowadzającymi pomiędzy pompami umieszczonymi piętrowo. | TAK |  |
|  | Tryb wlewu: tryb szybkości, tryb ustawionego czasu, tryb czasowy | TAK |  |
|  | Wyświetlacz: 3.5”, rezystywny ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Wyświetlana treść: przebieg wlewu, skumulowana objętość, ustawiona objętość, próg ciśnienia i bieżące ciśnienie, alarmy, rodzaj prowadzonego wlewu, stan zasilania, data, godzina. | TAK |  |
|  | Przedłużacz do pompy strzykawkowej 10 szt. | TAK |  |
|  | Strzykawka do pompy strzykawkowej jednorazowego użytku 10 szt. | TAK |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

53/DEG/SP/2024

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII i Oddziału Detoksykacji Alkoholowej XII

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

Część 4 - Pompa infuzyjna ze statywem – 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/ Kraj | PODAĆ |  |
|  | Model/typ | PODAĆ |  |
|  | Wymagania bezpieczeństwa – spełnione standardy: EN 60601-1:2006; EN 60601-1-2:2007; EN 60601-1- 6:2010; EN 60601-1-8:2007; BS EN 62304-2006; IEC 60601-2-24:2012; EN 1789-2007 | TAK |  |
|  | Stopień wodoszczelności: IPX3 | TAK |  |
|  | Konstrukcja dwuprocesorowa (dual-CPU) | TAK |  |
|  | Parametry kontroli płynu: Zakres infuzji: (0.1~2000) ml/h Zakres przyrostu infuzji: 0.1-99.99 ml/h, przyrost 0.01 ml/h; 100.0-999.9 ml/h, przyrost 0.1 ml/h; 1000-2000 ml/h, przyrost 1 ml/h. Ustawienie skali: (0.1-9999) ml Ustawienie przyrostu: Ustawienie skali (0.1-99.99) ml, przyrost 0.01ml; Ustawienie skali (100.0-999.9) ml, przyrost 0.1ml; Ustawienie skali (1000-9999) ml, przyrost 1ml. Ustawienia czasu: 00:00:01 - 99:59:59 (h:m:s) | TAK |  |
|  | Specyfikacja infuzji: 5 rodzajów zestawów podawczych, | TAK |  |
|  | Dokładność infuzji ± 5% | TAK,PODAĆ |  |
|  | Kompensacja przepływu: automatyczna kompensacja dostosowująca przepływ przy utracie objętości płynu w linii podawczej | TAK |  |
|  | BOLUS: funkcja automatyczna i manualna; tempo bolusa (0.1~2000) ml/h. Bolus automatyczny ustawiany w zakresie 0.1~5 ml, co 0.1 ml. | TAK |  |
|  | Funkcja Vein Open (KVO): po zakończeniu infuzji, pompa przechodzi w tryb KVO automatycznie, KVO można wyłączyć. Dostosowany zakres szybkości KVO: (0.1 ~ 5,0) ml/h; przyrost: 0,1 ml/h na krok | TAK |  |
|  | Dynamiczne monitorowanie ciśnienia (DPS), ekran pokazuje wartość ciśnienia podczas infuzji. Po wyłączeniu przepływu pompa przestaje działać, sygnalizując to alarmem dźwiękowym i świetlnym, widocznym na ekranie. Regulowane ciśnienie okluzji | TAK |  |
|  | Funkcja anty-bolus | TAK |  |
|  | Ostrzeżenie przed zapchaniem | TAK |  |
|  | Detekcja pojedynczych pęcherzyków powietrza, rozmiary pęcherzyka: 25ul, 100ul, 250ul. Funkcja wykrywania skumulowanych pęcherzyków (300ul/15min, 500ul/15min). | TAK |  |
|  | Czas pracy akumulatora (pełne ładowanie, szybkość infuzji 25 ml/h), ≥360 minut. Czas ładowania: ≤240 minu | TAK |  |
|  | Alarm: 3-stopniowy alarm dźwiękowy (wysoki, średni i niski) | TAK |  |
|  | Rodzaje alarmów: przerwa w zasilaniu prądem zmiennym, przerwa w zasilaniu prądem stałym, niski poziom baterii, rozładowana bateria, przypomnienie o zdarzeniu, bliski koniec infuzji, zakończona infuzja, otwarcie drzwi, alarm pęcherzyków powietrza. | TAK |  |
|  | Angielski interfejs, dotykowy ekran. | TAK |  |
|  | Interfejs wejścia/wyjścia: transmisja danych komunikacyjnych RS232 i powiadomienia pielęgniarek. System zarządzający transferem łączącym DOCK, instalacja modułu do bezprzewodowego monitorowania | TAK |  |
|  | Stacja do pompy infuzyjnej z rowkami odprowadzającymi pomiędzy pompami umieszczonymi piętrowo | TAK |  |
|  | Wyświetlacz: 3.5”, rezystywny ekran dotykowy, | TAK |  |
|  | Wyświetlana treść: infuzja, skumulowana objętość, ustawiona objętość, próg ciśnienia i bieżące ciśnienie, alarmy, rodzaj prowadzonej infuzji, stan zaslania, data, godzina. | TAK |  |
| 24. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 10 szt. | TAK |  |
| 25. | Strzykawka do pompy infuzyjnej jednorazowego użytku 10 szt. | TAK |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

53/DEG/SP/2024

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII i Oddziału Detoksykacji Alkoholowej XII

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

Pulsoksymetr kompaktowy – 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj |  | PODAĆ |  |
|  | Model/typ |  | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe – fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane |  | TAK |  |
|  | Pulsoksymetr przenośny |  | TAK |  |
|  | Aparat z kolorowym wyświetlaczem LCD TFT min. 4,3” |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 100 ~ 240V (50/60 Hz) |  | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria litowo-jonowa, w komplecie ładowarka |  | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maksymalnie 6 godzin |  | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii |  | TAK |  |
|  | Aparat do monitorowania saturacji oraz pulsu pacjenta |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. : 1-100% |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: ±2% dzieci/dorośli, ±3% noworodki |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: 25-250 bmp (±2 bmp) |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru perfuzji: 0,05 do 20% |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu |  | TAK |  |
|  | Ustawienia granic alarmów pulsu i saturacji |  | TAK |  |
|  | Wyświetlany procentowy pomiar saturacji |  | TAK |  |
|  | Wyświetlana częstotliwość pulsu |  | TAK |  |
|  | Wyświetlany wskaźnik perfuzji |  | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe dla saturacji, pulsu, odłączenia czujnika, rozładowania baterii |  | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmów |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów wraz z możliwością opóźnienia alarmu oraz regulacją czasu ponownego włączenia alarmu |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia priorytetów alarmów (min. 2 poziomy) |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia i zapamiętania granic alarmowych dla saturacji SpO2 oraz pulsu, zgodnie z wymaganiami/potrzebami użytkownika |  | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania danych tabelarycznych na urządzeniu |  | TAK |  |
|  | Waga z akumulatorem: max 0,5 kg |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość max: 85 mm x 35 mm x 160 mm |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Złącza i porty do komunikacji: slot karty SD |  | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji klips dla dorosłych – 1 sztuka |  | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy |  | TAK, PODAĆ |  |
|  |  | Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim | TAK |  |
|  |  | Instruktaż personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia | TAK |  |
|  |  | W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przegląd przedmiotu zamówienia w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |
|  |  | Urządzenie posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności | TAK |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu