## Pakiet 5
Zamawiający
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pakiet 5
1 | Trzpień bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowy, bez kołnierza, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy. Stożek 12/14. Opcjonalnie wymagany trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej. Stożek 12/14. | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 8%
2 | Trzpień bezcementowy krótki przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 8%
3 | Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 44mm do minimum 64mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania śrub panewkowych. | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 8%
4 | Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, crosslinkowany, średnica wewnętrzna 28 mm i 32 mm | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 8%
5 | Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, stabilizowany przeciwutleniaczem, średnica wewnętrzna 28mm i 32mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8%
6 | Głowa metalowa o średnicach 22,2 mm 28mm oraz 32 mm. | szt. | 55 |  | 0 | 0 | 8%
7 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
8 | Panewka rewizyjna antyluksacyjna. Czasza panewki typu pressfit, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach od min 44mm do min 64 mm. | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 8%
9 | Wkładka polietylenowa do panewki antyluksacyjnej | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 8%
10 | Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 44mm do minimum 64mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania śrub panewkowych. Panewka wykonana za pmoca techniki 3D | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
11 | Wkładka ceramiczna wykonana z ceramiki biolox delta przystosowana do głów 28, 32 i 36 mm | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
12 | Głowa ceramiczna biolox delta 28, 32 i 36 mm w minimum czterech długościach szyjki. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
13 | System Pulse Lavage składający się z jednorazowych drenów do zasysania płynu płuczącego oraz odpowiednich jednorazowych końcówek różnych dla danego zestawu, mocowanych w przeznaczonej do tego rękojeści. System Pulse Lavage musi zawierać szczotki do oczyszczania kanału kości udowej i panewki przed podaniem cementu kostnego. | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8%
14 | Szczotka do czyszczenia kanału | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8%
15 | Szczotka do czyszczenia panewki | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8%
16 | Test diagnostyczny wykrywający alpha defensynę – białko pojawiające się w zainfekowanych (bakteryjnie lub grzybiczo) tkankach i płynie stawowym. Czułość testu (97,4%), Specyficzność testu (95,8%) czas potrzebny do wykonania testu nie dłuższy niż 10 min. | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8%
Łącznie: |  |  |  |  | 0 | 0