## 1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 1 - implanty do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego, osteotomii, regeneracji chrząstki oraz rekonstrukcji obrąbka
1. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 100
2. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 20
3. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samodzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania. | szt. | 6
4. | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza, tytanowy, w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4mm, 7mm i 9mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnetrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej, zapakowany pojedynczo. | szt. | 4
5. | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 80
6. | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 20
7. | Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt. | 6
8. | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 6
9. | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt. | 2
10. | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt. | 60
11. | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 10
12. | Zestaw do osteotomii kolana z rekonstrukcją więzadłową, w skład wchodzi: a) Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. – 1 szt. b) Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne – 7 szt. c) Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne. – 1 szt. d) Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny – 2 szt. | szt. | 10
13. | Klin o wymiarach 7mm x 30mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości. | szt. | 1
14. | Klin o wymiarach 10mm x 30mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości. | szt. | 1
15. | Klin o wymiarach 12mm x 35mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości. | szt. | 1
16. | Klin o wymiarach 15mm x 35mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości. | szt. | 1
17. | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z wcięciem umożliwiającym przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod kątem 45 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane pomocniczą nicią zakończoną pętlą. | szt. | 4
18. | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z wcięciem umożliwiającym przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod kątem 90 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane pomocniczą nicią zakończoną pętlą. | szt. | 4
19. | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej - ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt. | 4
20. | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik. | szt. | 10
21. | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt. | 4
22. | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt. | 4
23. | System składający się z: Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. Implant pakowany pojedynczo. (2 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo.(1 SZT) Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) | szt. | 10
24. | System składający się z: Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. (1 szt) Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. (2 szt) Ostrze piły sagitalnej 300, zakrzywione, 19 x 10 x 0,60 mm. (1 szt.) | szt. | 2
25. | MIEKKA KOTWICA. Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej | szt. | 2
26. | Sterylny set do bezwęzłowej miękkiej kotwicy złożony z prowadnika, trokara oraz miękkiego wiertła z ogranicznikiem głębokości wiercenia. | szt. | 2
27. | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie | szt. | 10
28. | Kaniule barkowe z systemem potrojnych uszczelek, srednice 6mm, 7 mm, 8 mm | szt. | 80
Zamawiający wymaga aby Wykonawca nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) zapewnił na czas trwania umowy pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp.; dostawa instrumentarium w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy; uzupełnił zużyte elementy instrumentarium w ciągu 72 godzin roboczych od chwili zgłoszenia. Dostawa bezpośrednio na Blok Operacyjny
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 2 - sterylny zestaw do szycia łąkotki podwójny
1. | Zestaw dwóch implantów PEEK lub TCP/PLGA umieszczonych na podajniku pistoletowym o kątach zgięcia igły 0,12,24 stopnie, zaopatrzonych w nić ortopedyczną 2-0, z miarką głębokości wkłucia oraz jednozaciskowa pętlą mocującą implanty | szt. | 120
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 3
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 3 - Implanty łąkotkowe typu sequent
1. | Szwy łąkotkowe all inside potrójne | szt. | 75
2. | Szwy łąkotkowe all inside poczwórne | szt. | 75
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 4
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 4 - implanty do dłoni i stopy
1. | Implant biowchłanialny (PLA) zaprojektowany specjalnie do małych kości (dloń, stopa, twarzoczaszka), do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miekkich do kości– rozmiary śr – 1,6 mm; dł – 2,7 mm | szt. | 5
2. | Implant biowchłanialny (PLA) zaprojektowany specjalnie do małych kości (dloń, stopa, łokieć, staw skokowy), do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miekkich do kości– rozmiary śr – 2,3 mm; dł – 5,0 mm | szt. | 5
3. | Implant tytanowy uzbrojony z dwoma zaczepami (ramionami) poprzecznymi; długość 5,4mm, średnica 1,8 mm, rozpiętość ramion 5,5 mm, osadzony na wprowadzaczu i zaopatrzony w nić o rozmiarze USP 0 uzbrojona w igły o długości 17 mm. | szt. | 3
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 5
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 5 - zestaw do szycia łąkotki
1. | Narzędzie wielorazowego użytku do szycia łąkotki metodą outside inn, posiadające wąska szczękę chwytającą o niskim profilu max. 3,2mm do złapania łąkotki oraz przeszycia jej za pomocą igły przeładowaniej nicią #0 lub #2-0, wyposażone w łapkę do nitki przy szyciu tkanki | szt. | 1
2. | igła jednorazowego użytku, sterylna do narzędzia szyjącego łąkotkę metodą all inside, umożliwiająca założenie kilku szwów łękotki u jednego pacjenta | szt. | 30
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 6
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 6 - zestaw do barku z przeszywaczem igłowym
1. | Przeszywacz do stożka rotatorów lub innych tkanek miękkich do załadowania kompatybilną igłą i szwem. Niskoprofilowa konstrukcja mieszcząca się w kaniulach 5 mm lub 7mm, szczęki chwytaka umożliwiające chwytanie tkanki o grubości do 16 mm wyposażone w mechanizm zapadkowy pobierający automatycznie przeszyty szew. Prosta i ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na obsługę jedną ręką w celu otwierania branszy szczęk oraz wysuwania igły | szt. | 2
2. | Igła do przeszycia stożka rotatorów lub innych tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez ich uszkodzenia. Igła ładowana do kompatybilnego przeszywacza Scorpion, pozwalająca na wielokrotne przeszywanie nici u jednego pacjenta. Produkt jednorazowy pakowany sterylnie. | szt. | 60
3. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji stawu barkowego. Implant wbijany o średnicach 2,4mm; 2,9mm; 3,5mm oraz 4,5mm i długościach 14mm, 15,5mm; 19,5mm oraz 24mm. Dodatkowo wersja krótka implantu o wymiarach 2,9 mm i długości 12,5mm; założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Dystalna część implantu zbudowana z materiału PEEK z oczkiem w celu przeciągnięcia dedykowanej taśmy lub nici naprawczej. Każdy implant wyposażony w plastikowy nawlekacz umożliwiający przewleczenie nici/ taśmy przez oczko. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. | szt. | 60
4. | Taśma przeznaczona do szycia rotatorów lub augmentacji świeżych uszkodzeń ACL. Pleciona, polietylenowa, niewchłanialna o szerokości 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2. | szt. | 60
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 7
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 7 - endoproteza pierwotna stawu biodrowego
1. | Trzpień w kształcie potrójnego stożka o długości od 119,50 do 141,50 mm z polerowaną końcówką, w 12-u rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122° ,132° i 142° ,konus 12/14. Dodatkowo opcja trzpienia dysplastycznego w 11 rozmiarach. | szt. | 150
2. | Korek kanałowy | szt. | 20
3. | Centralizer | szt. | 20
4. | Panewka endoprotezy bezcementowa pokryta napyleniem tytanowym na całej powierzchni o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny ( lekko spłaszczony), panewki w rozmiarach od 40 mm do 70mm z zewnętrzną strukturą 3D w postaci wypukłych zębów kotwiczących.Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące z 3 otworami i wielootworowe (7 otworów) . Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki bezśrubowej zamykane zaślepką- w komplecie. Poszczególne elementy implantu pakowane są w oddzielne opakowania ochronne i posiadają własne numery katalogowe. Możliwości łączenia elementów pokazane są na opakowaniach. | szt. | 150
5. | Trzpienie cementowane krótkie mocowane przynasadowo, polerowane wykonane z kutego stopu kobaltowo-chromowego (CoCrMo) , Trzpienie w kształcie potrójnego stożka o długości od 121,50 do 137,50 mm, w 5-ciu rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122° ,132° i 142°,konus 12/14, nakładany centralizer. | szt. | 20
6. | Wkładki do panewki Modularne wkładki polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem ( Vit E). Kształt wkładek : standard, asymetryczna lub z okapem. Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm. | szt. | 150
7. | Śruby mocujące 6,5 o długości od 16 do 68 mm | szt. | 20
8. | Głowa ceramiczna ⌀ 28mm rozmiar S,M,L , ⌀ 32 i 36mm rozmiar S,M,L,XL,Ceramika z tlenku glinu (Al2O3) utwardzana tlenkiem cyrkonu (ZrO2) | szt. | 50
9. | Głowy ceramiczne Biolox Delta na konus 12/14 w rozmiarach: 28mm,32mm,36mm | szt. | 4
10. | Głowy metalowe CoCrMo ( bezpieczne w MRI) na konus 12/14 w rozmiarze: 22,2mm; 28mm: 32mm; 36mm | szt. | 100
11. | Głowa Bipolarna: średnica zewnętrzna 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom na głowy endoprotezy 22,2mm lub 28mm | szt. | 6
12. | System Dual Mobility przeznaczony do panewek pierwotnych i rewizyjnych: wkładka metalowa z zewnętrzną powłoką wykonaną z ZrN do panewek w rozmiarach od 46 do 72mm, głowa dwumobilna wykonana z silnie usieciowanego polietylenu wysycanego wit E na główki modularne ø 22,2, 28mm oraz specjalne metalowe główki dwumobilne protezy ø 28mm z kołnierzem. | szt. | 4
13. | Głowa dwumobilna z witaminą E | szt. | 4
14. | Spacer biodrowy, kolanowy z gentamycyną i wankomycyną Endoprotezy tymczasowa stawu biodrowego i kolanowego zawierająca 2 antybiotyki - wankomycynę i gentamycynę w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkty fabrycznie przygotowane do implantacji | szt. | 4
15. | Panewki cementowane na głowy Ø 28mm i 32mm | szt. | 4
16. | Ostrza do napędów | szt. | 50
Zamawiający wymaga aby Wykonawca nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) zapewnił na czas trwania umowy pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp.; dostawa instrumentarium w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy; oraz zapewnił szafę medyczną jezdną na implanty przechowywane w depozycie. Jak również użyczenie nieodpłatnie niezbędnych napędów do w/w endoprotez
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 8
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 8 - endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego systemy kompatybilne
1. | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz. | szt. | 150
2. | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 100
3. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. W opcji bezotworowej w średnicach 44 - 66mm co 2mm oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących w średnicach 48 - 66mm co 2mm. | szt. | 200
4. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5. Stożek 12/14 | szt. | 200
5. | Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9mm oraz 36mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm. Stożek 12/14. | szt. | 40
6. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. | szt. | 5
7. | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 - 76mm. | szt. | 200
8. | Wkładka w całości ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy wewnętrznej: 28mm w rozmiarach 44 - 66mm; 32mm w rozmiarach 48 - 66mm; 36mm w rozmiarach 52 - 66mm. | szt. | 5
9. | Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w 11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 30
10. | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. | szt. | 5
11. | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania. | szt. | 30
12. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 40mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm. Stożek 12/14 | szt. | 5
13. | Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją. | szt. | 2
14. | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. | szt. | 15
15. | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | szt. | 30
16. | Zaślepka do panewki bezcementowej. | szt. | 300
17. | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 5
18. | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru. | szt. | 5
19. | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem (Biolox Delta) 28, 32, 36, 40 i 44mm w 3 długościach szyjki. | szt. | 5
20. | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający. | szt. | 2
21. | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu. | szt. | 2
22. | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. | szt. | 2
23. | Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm. | szt. | 2
24. | Element dystalny trzpienia rewizyjnego, bezcementowy, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2,5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach 14 - 31mm i 4 długościach 140, 190, 240 i 290mm, w opcji prostej lub 3° odchylenia (w zależności od rozmiaru). | szt. | 2
25. | Element proksymalny trzpieńa rewizyjnego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu o porowatej powierzchni, CCD 135°. Dostępny w 3 średniceach 20, 24 i 28mm oraz 4 długościach 75, 85, 95 i 105mm, w dwóch opcjach offsetu 40 i 45mm. Umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. W zestawie śruba łącząca element proksymalny z elementem dystalnym w odpowiedniej długości 75, 85, 95 lub 105mm. | szt. | 2
26. | Śruba zamienna do połączenia elementu proksymalnego i dystalnego trzpienia rewizyjnego (opcjonalna). | szt. | 2
27. | Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej (1) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g. | szt. | 40
28. | Cement kostny wysokiej lepkości z gentamycyną lub bez, 20g lub 40g. | szt. | 20
29. | Ostrze do piły 116/95 x 19 | szt. | 100
Zamawiający wymaga aby Wykonawca nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) zapewnił na czas trwania umowy pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp.; dostawa instrumentarium w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy; uzupełnianie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 72 godzin roboczych od momentu zgłoszenia z dostawą bezpośrednio na Blok Operacyjny
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 9
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 9 - zestaw do złamań okołoprotezowych
1. | System kabli ortopedycznych z zaciskami | szt. | 50
2. | Płyta anatomiczna LCP do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa | szt. | 10
3. | Płyta LCD kondylarna do dalszego końca kości udowej | szt. | 4
4. | Pozycjoner kabla z możliwością zablokowania w płycie blokowej | szt. | 20
5. | Śruby kaniulowane 5,0 mm; 7,3 mm kanikalne oraz blokowane | szt. | 60
6. | Śruby korowe fi 4,5 | szt. | 20
Zamawiający wymaga aby Wykonawca nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) zapewnił na czas trwania umowy pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp.; dostawa instrumentarium w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy; uzupełnianie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 72 godzin roboczych od momentu zgłoszenia z dostawą bezpośrednio na Blok Operacyjny
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 10
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 10 - endoproteza bezementowa stawu biodrowego z trzpieniem bezcementowym, prostym i trzpieniem przynasadowym typu monoblok. Endoproteza barku .
1. | Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 12 rozmiarach. Trzpień posiada opcje standardową i lateralizowaną, oraz wersje bezcementową i cementową. Uniwersalne instrumentarium pozwala na śródoperacyjny wybór trzpienia. W opcji trzpienie rewizyjne o tej samej geometrii co trzpień pierwotny, w minimum 4 długościach, dodatkowo posiadające nacięcia w zwężającej się części dystalnej. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 30
2. | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu z naddatkiem antyluksacyjnym lub bez. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki | szt. | 120
3. | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki | szt. | 120
4. | Ostrze piły oscylacyjnej | szt. | 30
5. | Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek 12/14 | szt. | 90
6. | Śruba gąbczasta (1szt) o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm | szt. | 20
7. | Metaglena z dwoma kołkami, które pokryte są natryskiwanym plazma tytanem z dodatkiem fosforanu wapnia. Posiadająca dwa otwory, do zastosowania śrub kompresyjnych celem uzyskania stabilizacji wtórnej. Zawierająca mechanizm zatrzaskowy, służący do stabilnego połączenia z glenosferą oraz w części centralnej posiadająca otwór pod śrubę blokowaną do wzmocnienia tego połączenia. Grubość metagleny wynosząca 11mm. Kołek o średnicy 6,4mm oraz długości 13,3mm. | szt. | 20
8. | Glenosfera, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross-linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Glenosfera dostępna w trzech rozmiarach, średnica 36,39 i 42mm | szt. | 20
9. | Metalowa wkładka, wykonana CoCrMo lub ceramiczna wykonana z tlenku glinu i dwutlenku cyrkonu ZrO2-Al2O3. Dostępna w średnicach 36,39 i 42mm oraz wysokościach 0,3,6 mm | szt. | 20
10. | Trzpień monolityczny, stożkowy, prosty, cementowany lub bezcementowy. W całości wykonany z tytanu. Jeden dla wszystkich rozmiarów glenosfery. Dostępny w rozmiarach 6x106mm, 9x117mm, 12x127mm, 15x138mm (średnica/długość). | szt. | 20
11. | Śruba gąbczasta z zaślepką o średnicy 4,5mm x 33 oraz długościach w zakresie 15-48mm, z przeskokiem co 3mm. | szt. | 20
12. | Cement kostny z Gentamycyną w opakowaniu 40 g | szt. | 20
13. | Korek kanałowy do cementu w 3 rozmiarach 80,120,180 mm | szt. | 20
Zamawiający wymaga aby Wykonawca nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) zapewnił na czas trwania umowy pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp.; dostawa instrumentarium w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy; uzupełnianie zużytych elementów instrumentarium w ciągu 72 godzin roboczych od momentu zgłoszenia z dostawą bezpośrednio na Blok Operacyjny
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 11
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 11 - klatka międzytrzonowa szyjna/implanty do międzykręgowej,tylnej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
1. | wykonane z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków,- implanty w czternastu rozmiarach o wys. 4-10mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm), w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod pod kątem 5°, implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu, zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kon-taktu z kością, otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną, dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu, stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami, trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem, każdy implant osobno, sterylnie zapakowany, narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości, rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakłada-nia, przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu, podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu, plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia, poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, narzędzia dostarczane w kontenerach sterylizacyjnych z filtrami na minimum 5000 cykli. | szt. | 120
2. | tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; - płytki o wymiarach 20-103mm - płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm; - płytki o niskim profilu (wys. 2,9mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); - śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (4mm, dłg. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (4,0mm, dłg. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyj-ne/osteoporotyczne (4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm); - ruchomość śruby 350 wzdłuż i 8¬¬0 w poprzek osi płytki; - śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozosta-wiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów); - każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki; - rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby - trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy; - możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śru-by; - możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek; - system umożliwia w pełni dynamiczną stabilizację - porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach; - porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połączenia kość-śruba; - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; - możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki – poprzez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających połączenie;
2a | Śruba mocująca | szt. | 80
2b | Płytka | szt. | 10
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 12
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 12 - materiały zespalające
I. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa. | szt. | 2
2. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe | szt. | 2
3. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt. | 2
4. | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | szt. | 2
5. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe. | szt. | 2
6. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | szt. | 2
7. | Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. | szt. | 2
8. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 5,11,12 otworowe. | szt. | 2
9. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane. | szt. | 1
10. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane. | szt. | 2
11. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9 otworowe, blokowane. | szt. | 2
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana. | szt. | 2
13. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. | 2
14. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. | szt. | 1
15. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. | szt. | 1
16. | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane. | szt. | 2
17. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1
18. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 8 otworowe, blokowane. | szt. | 2
19. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. | 2
20. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane. | szt. | 2
21. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 80
22. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 80
II. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. | szt. | 4
2. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe,blokowane. | szt. | 5
3. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. | szt. | 5
4. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | szt. | 3
5. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. | szt. | 10
6. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i szerokie, długie 13 i 15 otworowe, blokowane. | szt. | 10
7. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 10
8. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 10
9. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 10
10. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 10
11. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | szt. | 8
12. | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, 20 otworowe. | szt. | 10
13. | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 2 otworami do wykonywania kompresji, 25 otworowe. | szt. | 2
14. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | szt. | 2
15. | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | szt. | 4
16. | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego. | szt. | 2
17. | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 2 otworowe, z 2 haczykami. | szt. | 4
18. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 60
19. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 200
20. | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 2
III. | Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 6 i 8, w krztałcie litery T 7 i 9 otworowa. | szt. | 4
2. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowa, 6, 11 i 12 otworowa. | szt. | 2
3. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe, lewe, blokowane. | szt. | 2
4. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór kompresyjny; z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe, lewe, blokowane. | szt. | 2
5. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10
6. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30
IV. | Śruby samowiercące
1. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. | szt. | 80
2. | Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 10
3. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
4. | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 3
5. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 40
6. | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | szt. | 40
7. | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 40
8. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 2
9. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1
10. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 2
11. | Podkładka pod śruby 5.0 mm | szt. | 2
12. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 1
13. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 2
14. | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 1
15. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 2
16. | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | szt. | 2
17. | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1
V. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości piszczeli i strzałki, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 7 otworowe, długość 56 mm i 9 otworowe, długość 70 mm, blokowane. | szt. | 1
2. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane,profil 1.6 mm, proste, 11 otworowe, długość 83 mm, 13 otworowe, długość 97 mm, 15 otworowe, długość 111 mm, blokowane. | szt. | 1
3. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.4 mm, proste, 2 otworowe, długość 32 mm, 3 otworowe, długość 44 mm, 4 otworowe, długość 56 mm, blokowane. | szt. | 1
4. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 5 otworowe, długość 68 mm, 6 otworowe, długość 80 mm, 7 otworowe, długość 92 mm, blokowane. | szt. | 1
5. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 8 otworowe, długość 104 mm, 10 otworowe, długość 128 mm, 12 otworowe, długość 152 mm, blokowane. | szt. | 1
6. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 14 otworowe, długość 176 mm, 16 otworowe, długość 200 mm, blokowane. | szt. | 1
7. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 9 (3/6) otworowe, długość 63mm i 11 (3/8) otworowe, długość 77 mm, blokowane. | szt. | 1
8. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 13 (3/10) otworowe, długość 91 mm, 15 (3/12) otworowe, długość 105 mm, 17 (3/14) otworowe, długość 119 mm, blokowane. | szt. | 1
9. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 5
10. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm oraz boczne z flapem, 14 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 5
11. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowan,e profil 2.5 mm, boczne, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 144 mm oraz boczne z flapem, 16 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 5
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 168 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1
13. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 192 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1
14. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, w kształcie litery T, 6 (3/3) otworowe, długosć 50 mm oraz w kształcie litery L 6 (3/3) otworowe, długość 50 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 3
15. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 11 otworowe w tym 4 otwory w trzonie, długość 88 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 3
16. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 13 otworowe w tym 6 otworów w trzonie, długość 112 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 3
17. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 15 otworowe w tym 8 otworów w trzonie, długość 136 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 84 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 3
18. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 17 otworowe w tym 10 otworów w trzonie, długość 160 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 108 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 3
19. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 132 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 3
20. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 19 otworowe w tym 12 otworów w trzonie, długość 186 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1
21. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 156 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1
22. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 21 otworowe w tym 14 otworow w trzonie, długość 210 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 180 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1
23. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 23 otworowe w tym 16 otworów w trzonie, długość 235 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1
24. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 25 otworowe w tym 18 otworów w trzonie, długość 258 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1
25. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30
26. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
27. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 80
28. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 50
29. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 50
30. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 120
31. | Podkładki pod śruby 2.8 mm | szt. | 5
32. | Podkładki pod śruby 3.5 mm | szt. | 5
33. | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 5
34. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 5
Zamawiający wymaga aby Wykonawca nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) zapewnił na czas trwania umowy pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp.; dostawa instrumentarium w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy; uzupełnił zużyte elementy instrumentarium w ciągu 72 godzin roboczych od chwili zgłoszenia. Dostawa bezpośrednio na Blok Operacyjny
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 13
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 13 - tasmy do wysiłkowego nietrzymania moczu, siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej i igły
1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z markerami. Parametry: materiał - polipropylen monofilamentowy, plastikowa osłonka na taśmie w celu zapewnienia sterylności - zapobiegająca zakażeniom, brak osłonki w środku taśmy na odcinku min 2 cm, co ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy; gramatura 48 g/m², grubość siatki 0,33 mm, porowatość max 2314 µm, grubość nitki 80 µm, rozmiar: długość taśmy 45 cm, szerokość 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi taśmy atraumatyczne ,gładkie zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, z podwójną nicią wzmacniającą), ułatwiające pozycjonowanie taśmy trzy markery w środkowej części (jeden centralny na całej szerokości taśmy, dwa krótsze po bokach w odległości 7,5 mm od centralnego i 5 mm od osłonek) | szt. | 120
2. | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej plastyka przednia; rozmiar duży 8 cm wysokość , jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 2314 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) | szt. | 50
3. | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, plastyka przednia; rozmiar mały 6 cm wysokość ; jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 2314 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wysokość implantu 6 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych,) | szt. | 50
4. | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej,plastyka tylna; jednorodna niewchłanialna , monofilament polipropylen implant o anatomicznym kształcie w podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką ;brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, rozmiary ; wysokość 12 cm ,szerokość 3,5 cm , długość ramion 45 cm; rozmiary wypustki : szerokość 3,5 cm , wysokość 4 cm ; paramerty : grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 2314 µm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych,) | szt. | 50
5. | Igła przezzasłonowa wielorazowego użytku. Długość całej igły 26,5 cm ( w tym igła 16,5 cm, rączka niebieska metalowa 10 cm) Ø 4 mm | szt. | 2
6. | Igła przezpochwowa wielorazowego użytku. Długość całej igły 29,5 cm ( w tym igła 19,5 cm, rączka niebieska metalowa 10 cm) Ø 4 mm | szt. | 2
7. | Igły wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, spiralne, prawa + lewa. Długość całej igły 32 cm ( w tym igła 21 cm, rączka niebieska metalowa 11 cm) Ø 4 mm | szt. | 2
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.