Załącznik nr 1.2 do SWZ **Po modyfikacji z dnia 25.06.2024 r.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA**

**Dostawa komory laminarnej na potrzeby Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii Wydziału Medycznego KUL.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz ustawieniem komory laminarnej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komora laminarna – 1 sztuka** | | |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** | |  |
| **Producent** | |  |
| **Typ/model/kod producenta** | |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Komora laminarna, II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego. |  |
|  | Pionowy laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,25 do 0,50 m/s, 2 filtry Hepa o wydajności min. 99,995% dla MPPS |  |
|  | Wymiary komory:  szerokość wewnętrzna 1870 mm +/- 100 mm  wysokość wewnętrzna 650 mm +/- 100 mm  głębokość wewnętrzna 640 mm +/- 100 mm |  |
|  | Szyba frontowa:   * Ustawiona pod kątem 8o, skośnie w stosunku do blatu roboczego; * Nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia; * Przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylna); * Funkcja mycia szyby (szyba opuszczona poniżej blatu roboczego) |  |
|  | Komora wyposażona w wentylatory zapewniające stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej; |  |
|  | Podwójny układ monitorowania przepływu powietrza przy użyciu sensorów z kompensacją temperaturową, oddzielnie dla pionowego strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego; |  |
|  | Panel sterowania min. 7 cali, dotykowy w języku polskim ze wskaźnikiem: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, z użyciem filtrów w oraz lampy UV określone w % |  |
|  | Czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny – sygnalizacja optyczna i dźwiękowa w przypadku pojawienia się nieprawidłowości |  |
|  | Oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami typu LED – intensywność ≥ 1600 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego |  |
|  | Poziom emitowanego hałasu < 57 dB |  |
|  | Wyposażenie:   * Na stałe zamontowana – w górnej części ściany tylnej – lampa UV z licznikiem i programatorem czasu; * 4 gniazda elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie; * Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania; * Podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej; * Porty do przeprowadzenia testów DOP filtrów HEPA * Zawór do gazu * **dedykowana podstawa na blokowanych kółkach** |  |
|  | Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia dla 2 osób |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | |

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,   
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**