## Arkusz1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Jednorazowe specjalistyczne produkty dostępu naczyniowego i zabezpieczenia dróg oddechowych dla noworodków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | ilość szt w opak. | Producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków: cewnik do założenia przez żyłę obwodową (bez prowadnicy) 2F o dł. 15 cm, 20 cm lub 30 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła z przeźroczystymi skrzydełkami 20G. Materiał cewnika: silikon lub tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2. | Cewnik typu LEADER-FLEX pediatryczny do obwodowego pomiaru RR, specjalnie do nakłucia tętnicy udowej lub promieniowej o średnicy zewnętrznej 0,7 mm posiadający: - igłę do nakłucia 21G o rozm. 0,7 mm x 42 mm - prowadnik z prostą, giętką końcówką, - cewnik z PUR, kontrastujący w RTG z giętkimi skrzydełkami i wbudowanym zabezpieczeniem przed zagięciem, giętki, na stałe przyłączony do cewnika przedłużacz. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków wykonany z silikonu: cewnik 2F o dł. 15 cm, 20 cm lub 30 cm posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG, posiadający rozrywalną kaniulę. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
4. | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, wcałości czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przdłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 10 cm, 15 cm, 20 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 35 |  | 0 |  | 0
5. | Dwukanałowa rurka intubacyjna z drenem do podawania surfaktantu, skalowana co 0,5 cm. Rozmiar od nr 2,0 – 4,0 mm, jednorazowego użycia, sterylna. | Szt. | 70 |  | 0 |  | 0
6. | Sonda silikonowana do żywienia noworodków, przeźroczysta z kontrastującymi paskami, dystalna końcówka zamknięta z 2 otworami bocznymi, oznaczenie długości w cm (5 – 25 cm), proksymalna końcówka z miękką nasadką i korkiem. Rozmiar: F 4,0 – 8,0 o długości 40 cm – 125 cm. | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
7. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8. | Dwuświatłowy antybakteryjny cewnik pępowinowy wykonany z PUR, inkorporowany aktywnym srebrem. Całkowicie widoczny w RTG, oznaczniki numeryczne co 1cm. Cewnik w rozmiarach 4FR o długości 20cm. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9. | Cewnik pępowinowy w rozmiarze 2,5 Fr i długości 30 cm oraz 3,5 Fr i długości 40 cm. Wykonany z poliuretanu. Numeryczne oznaczenia od dystalnego końca 4 cm – 25 cm, pakowany z kranikiem L-L. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
10. | Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodków. | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0
11. | Zawór do drenażu opłucnowego typu Heimlich z funkcją zastawki bezzwrotnej w kształcie kaczego dzioba wykonany z poliuretanu i gumy naturalnej. | Szt. | 7 |  | 0 |  | 0
12. | Łącznik do połączenia zaworu typu Heimlich z trokarem. | Szt. | 7 |  | 0 |  | 0
13. | Trocar z drenem przeznaczony dla neonatologii. Przezroczysty dren widoczny w Rtg. Znaczniki co 1 cm. Jedno oczko boczne. Rozmiar: 08 – 10 F. | Szt. | 6 |  | 0 |  | 0
14. | Wkłady jednorazowe do ssaka SERRES o pojemności 1 – 3 l. | Szt. | 600 |  | 0 |  | 0
15. | Dren łączący do ssaka z łącznikiem schodkowym dł. 2,0 - 2,5 m. | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0
16. | Sterylna woda do nawilżacza RESPIFLO o pojemności 325 ml. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
17. | Woreczek chroniący przed hipotermią Woreczek ocieplający dwuwarstwowy z przezroczystego, miękkiego i nie szeleszczącego polietylenu, z pianką pomagającą utrzymać otwarte drogi oddechowe i zapewniającą komfort dziecku, z regulowanym kapturkiem. Centralne otwieranie woreczka na rzep. Sterylny. Rozmiary: mały, poniżej 1 kg (ok. 38 x 30 cm); średni 1 - 2,5 kg (ok. 44 x 38 cm). | Szt. | 25 |  | 0 |  | 0
18. | Kompaktowy zestaw do grawitacyjnego i czynnego drenażu klatki piersiowej u noworodków, wyskalowana komora kolekcyjna o pojem. 400 ml, dodatkowa skala precyzyjna w zakresie do 10 ml co 2ml, w zakresie 10 ml-50 ml co 5 ml. Wyposażony w zastawkę wodną, gruszkę mechaniczną ewakuacyjną płyny, płynna regulacja siły ssania na pokrętle w zakresie 0-45 cm H2O oraz automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego i ujemnego, wskaźnik i skalę przecieku doopłucnowego, bezigłowy port do pobierania próbek. | Szt. | 7 |  | 0 |  | 0
19. | Plaster, podkładka ochronna mocowana na nos noworodka w trakcie prowadzonej terapii CPAP, bez zawartości lateksu oraz szkodliwych ftalanów. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
20. | Hydrokoloidowa osłona czujnika temperatury, odporna na wilgoć i temperaturę w postaci plastra mocowanego do skóry noworodka o śr. około 25 mm. | Szt. | 25 |  | 0 |  | 0
21. | Regulowana, lekka opaska mocująca czujnik SpO2 uniwersalnego zastosowania, jednorazowego użytku, wykonana z miękkiej pianki, dostępna w dwóch rozmiarach: małym i dużym dla potrzeb noworodków i wcześniaków. | opx100 | 2 |  | 0 |  | 0
22. | Stabilizator do mocowania cewnika pępowinowego z możliwością wielokrotnej repozycji w postaci plastra hydrokoloidowego, transparentny, dla potrzeb noworodków i wcześniaków. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
23. | Stabilizator do mocowania sond donosowych z możliwością wielokrotnej repozycji skrzydełka stabilizującego sondę, mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokoloidowego, transparentna osłona plastra zapewnia widoczność skali położenia zamocowanej sondy, rozmiary: mały i standardowy dla potrzeb noworodków i wcześniaków. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
24. | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych i PICC. W skład zestawu wchodzą: 1 taśma mierząca; 8 wacików 5x5 cm; 8 wacików 10x10 cm; 2 miseczki na płyny (czerwona i przeźroczysta); 1 bezpieczny skalpel; 2 bezpieczne igły (18G i 20G); 1 taśma do pępowiny 4mm x80cm; 1 strzykawka 1 ml ( luer slip ); 1 strzykawka 3 ml ( luer lock ); 1 strzykawka 5 ml ( luer lock ); 2 obłożenia adhezyjne; 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel) obłożenie; 1 x kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego; 1 pęseta zębata neonatologiczna; 1 rozszerzacz do pępka; 2 x kleszcze zagięte do uchwycenia i stabilizacji kikuta pępowinowego; 1 x pęseta neonatologiczna prosta; 2 x pęseta neonatologiczna zagięta; 2 ręczniki; 1 opakowanie zewnętrzne - typ taca; 1 nożyczki zagięte; 1 szwy 3.0; 1 imadło chirurgiczne; 2 stripy. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
25. | Stabilizator rurki intubacyjnej dla potrzeb noworodków do zastosowania przez okres do 7 dni w formie delikatnej plastikowej ramki z możliwością interwencyjnego cięcia i platformą do ufiksowania rurki oraz delikatnego opatrunku mocowanego do kości skroniowych. Dostępny w trzech rozmiarach dla przedziałów wagowych: 600-800g, 800-1200g, 1200-1500g, 1500-2000g. W zestawie dołączona taśma do identyfikacji odpowiedniego rozmiaru stabilizatora. | Szt. | 8 |  | 0 |  | 0
26. | Stabilizator żuchwy noworodka do stosowania przy wentylacji CPAP wykonany z miękkiego oraz przyjaznego dla skóry piankowego paska obejmującego podbródek, z otworem na uszy i tasiemkami mocującymi na czubku głowy, bez zawartości latexu / ftalanów / DEHP / BPA. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
27. | Pediatryczny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej CH05, CH06, CH07, CH08 długość 31 cm, z możliwością stosowania min. przez 48h. System wyposażony jest w trzy łączniki Y różnego rozmiaru (w zależności od rozmiaru cewnika), ułatwiające dostosowanie do rurki intubacyjnej / tracheostomijnej, w celu podłączenia cewnika do rurki intubacyjnej/tracheostomijnej. System wyposażony w obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm. Cewnik zakończony atraumatycznie z jednym otworem centranym oraz dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania Oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. oraz oznaczenie kolorami poszczególnych centymetrów. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po całkowitym usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Każdy zestaw zawiera cewnik w odpowiednim rozmiarze oraz 3 łączniki Y. Wszystkie elementy systemu są sterylne. Rozmiary cewników kodowane kolorami według standardu ISO. Opakowanie zbiorcze: max 10 szt. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
28. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 5x5,7-6 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32) wykonane w ciągu ostatnich 10ciu lat. | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
29. | Resuscytator jednorazowego gotowy do użytku dla jednego pacjenta do wentylacji niemowląt / noworodków . Resuscytator musi być przeznaczony do wentylacji niemowląt / noworodków których waga pacjenta nie przekracza 10 kilogramów . Maksymalna dostarczana objętość oddechowa resuscytatora musi być w zakresie 150 - 170 ml. Resuscytator musi mieć możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek . Resuscytator musi mieć port do pomiaru stężenia CO 2 w wydychanym powietrzu lub do podawania leków drogą dotchawiczą. Rezerwuar tlenu resuscytatora musi mieć objętość minimum 300 ml i umożliwiać podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszance oddechowej oraz musi posiadać dren do podawania tlenu . Resuscytator musi posiadać jednorazową maskę twarzową z powietrznym mankietem dla niemowląt / noworodków . Resuscytator nie może zawierać żadnych ftalanów. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
30. | Nakłuwacz dla wcześniaków Głębokość nakłucia 0.85mm Szerokość nakłucia 1.75mm | Op. | 5 |  | 0 |  | 0
31. | Nakłuwacz dla noworodków i niemowląt Głębokość nakłucia 1.0mm Szerokość nakłucia 2.5mm | Op. | 5 |  | 0 |  | 0
32. | Mikrocewnik wprowadzany obwodowo poliuretanowy wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły lub bez wprowadzacza, cieniujący w RTG, w rozmiarze 1Fr (28G)/20cm do przewlekłego dostępu żylnego. W zestawie z prowadnikiem, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny impregnowany Rifampicyną i Mikonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
33. | Cewnik do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik przeźroczysty, odporny na zaginanie. Musi posiadać znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30st., o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock. | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
34. | Końcówka do odsysania wydzielin z ust i nosa noworodków, mozliwość odsysania jedną ręką, port kciuka do przerywanego odsysania, miękka, elastyczna końcówka przypominająca gruszkę. Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP, dostępny w dwóch rozmiarach: wcześniaki i noworodki | Szt. | 55 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji oraz w celu dokonania oceny jakościowej: dotyczy pozycji nr 1-34.