Lubliniec 22-05-2023 r.

SPZOZ-IV-ZP-105-2023

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania na:  Dostawę sprzętu i wyposażenia dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w ramach projektu pod nazwą:  „Dobra ergonomia pracy to podstawa. Projekt nr 2”. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-00BD/22-00

Znak sprawy ZP/20/23

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ

I grupa pytań:

Część nr 7. Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej - 4 szt.

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia wózka:

- o szerokości całkowitej  bez poręczy bocznych 700 mm;

- o szerokości całkowitej z poręczami 790 mm;

- o długości całkowitej 2040 mm;

- wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz pięciu pionowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z możliwością wyboru koloru materaca spośród poniższych kolorów:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

II grupa pytań:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia części nr 8:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z elastycznym ramieniem o długości 1000 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej 4500K, co jest parametrem optymalnym i zapewnia oświetlenie pola zabiegowego idealnie białym światłem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę spełniającą parametry świetlne o mocy 3W, w której źródłem światła jest jedna dioda LED najnowszej generacji, co jest rozwiązaniem znacznie bardziej energooszczędnym od  wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

- Czy Zamawiający dopuści lampę ze znakiem CE potwierdzonym Deklaracją Zgodności producenta? Ustawodawca nie wymaga Certyfikatu CE dla wyrobów medycznych klasy I.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

III grupa pytań:

Dotyczy: Część nr 14 – Wózek zabiegowy wielofunkcyjny – 3 szt.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu roboczego z tworzywa sztucznego ABS zagłębionego, bez konieczności wygłuszania?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów szuflad na całej długości szuflady?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 kół fi 150 mm, 2 z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 x nadstawki w konfiguracji 5+5?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 x pojemnika na odpady o poj. 14l?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez szyn sprzętowych? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe jest mocowane bez konieczności stosowania szyn sprzętowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka bez wyposażenia: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

IV grupa pytań:

dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ, ZP/20/23 Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4. Monitor komputerowy ergonomiczny - 10 szt.
1. Czy Zamawiający dopuści monitor komputerowy z poborem mocy w czasie spoczynku 0,5 W ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2. Czy Zamawiający dopuści monitor komputerowy z częstotliwością odświeżania ekranu 75Hz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ, ZP/20/23 Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8. Lampa zabiegowa, mobilna – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową mobilną o temperaturze barwowej 4500° K spełniającej pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Załącznik nr 1 do SWZ, ZP/20/23 Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7. Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 4 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o szerokości leża 650 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o szerokości całkowitej z poręczami bocznymi 830 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o długości całkowitej 2130 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12˚?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z dwusegmentowym leżem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

V grupa pytań:

Część nr 11 Rolki – ślizgi do przenoszenia pacjentów – 8 szt.

Poz.1,2

Prosimy o odstąpienie od zapisu „Taśma w kolorze niebieskim/granatowym” gdyż parametr ten nie ma pływu na jakość użytkowania sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. jednakże preferuje ciemne kolory taśmy. Taśma o białych/jasnych kolorach może szybciej ulec przebarwieniu/zabrudzeniu.

Ad. 1

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego w wymiarach 76x36x3 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Ad. 2

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego w wymiarach 64x36x3 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

VI grupa pytań:

Część nr 7. Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 4 szt.

W związku z wymaganą dostawą sprzętu o najwyższej jakości rozwiązań ergonomicznych zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania wózka transportowo-zabiegowego dla Pacjentów charakteryzującego się lepszymi parametrami ergonomicznymi od opisanych. W związku z tym zwracamy się z zapytaniami:

Pyt. 1Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek o wymiarach:

Szerokość całkowita 78 cm , z podniesionymi poręczami 78 cm , z opuszczonymi poręczami 73,5 cmi Długości całkowitej 217 cm? Parametry te nie powodują utrudnienia w codziennym poruszaniu się po przestrzeniach i nawet wąskich korytarzach szpitalnych i pozwala na wjazd do każdej windy szpitalnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pyt. 2Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie ok. 61-91 cm,  wspomaganą hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej? Regulacja w tym zakresie eliminuje możliwość zeskakiwania pacjenta z wózka a jednocześnie można podnieść leże wyżej, co polepsza dostęp personelu do pacjenta w trakcie badania, bądź używania wózka podczas zabiegów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pyt. 3Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności lepszy parametr od wymaganego gdzie regulacja kąta segmentu oparcia pleców realizowana jest za pomocą sprężyny gazowej i wynosi 0-90˚(± 5°), leże jest dwusegmentowe całkowicie na całej długości przezierne dla badań RTG rentgenem przyłóżkowym oraz w pracowni RTG, segment nóg z możliwością uniesienia zapewnia ułatwione czyszczenie przestrzeni na kasety i pozwala na utrzymanie wysokiej septyki i ułatwia dezynfekcję?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pyt. 4Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności przechyły: Przechył Trendelenburga: Przechył anty -Trendelenburga: +16°/-16° (± 3°)? Wydaje się iż podany parametr przechyłu Trendelenburga 26omoże stanowić omyłkę pisarską, ponieważ tak mocny przechył mógłby doprowadzić pacjenta do zsunięcia się i upadku z wózka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek pokryty elektrostatyczną powłoką proszkową odporną na procedury dezynfekcji i mycia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pyt. 6Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności podstawę z tworzywa sztucznego  z wyprofilowanym  miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem) i udźwigiem 27 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pyt. 7Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek z leżem całkowicie przeziernym dla promieni  RTG, rozwiązaniem lepszym od opisanego- umożliwiającym wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp w pozycji leżącej) i możliwością włożenia kasety RTG od wszystkich 4 stron: wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (nie ograniczony prowadnicami dostęp dający 360-cio stopniowy akces od wszystkich stron wózka)? Parametr ten umożliwia czyszczenie każdych przestrzeni oraz dowolne pozycjonowanie kaset na całej długości leża bez względu na ograniczenia metalowych prowadnic.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pyt. 8Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek, w którego narożnikach znajdują się zamiast krążków odbojowych cztery specjalnie skonstruowane osłony naroży wózka wykonane z obłego tworzywa niepozostawiającego śladów na przedmiotach odbojniki – nylon odporny na uderzenia, dodatkowo zabezpieczającego przed uszkodzeniem samego leża i przedmiotów będących w ścisłym sąsiedztwie wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pyt. 9 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności materac lepszy od wymaganego- w jednym ciemnym kolorze stalowo-szarym, mocowany na rzepy z możliwością dezynfekcji, Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm, Materac z certyfikatem ognioodporności (niepalności) spełniający normy EN597-1 i EN597-2 - potwierdzone w materiałach producenta sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pyt. 10 Czy w związku z wymogiem posiadania przez wózek koła kierunkowego oraz dostarczenia sprzętu maksymalnie zwiększającego ergonomię pracy, czy Zamawiający oczekuje wózka ze wspomaganiem mobilności- wyposażonego w tzw. Kierunkowe piąte koło z funkcją jazdy swobodnej bądź blokady kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża? Piąte koło umieszczone w centralnej części podwozia zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem, utrzymuje stabilnie wózek podczas transportu w osi jezdnej, oraz co bardzo istotne zabezpiecza personel podczas transportu przed wyrzucaniem wózka poprzez siłę odśrodkową na zakrętach. Jest to rozwiązanie wysoce ergonomiczne wykorzystywane przez wielu producentów wózków transportowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pyt. 11Czy Zamawiający przez wzgląd na konieczność dostarczenia dostępnych rozwiązań ergonomicznych i bezpieczeństwo pacjentów i personelu oczekuje barierek bocznych o ergonomicznej konstrukcji eliminującej po złożeniu dodatkowe przestrzenie transferowe i które są składane pod ramę leża? Takie barierki ergonomiczne znacznie zwiększają bezpieczeństwo i komfort podczas przekładania pacjenta (brak przerw transferowych i zmniejszone ryzyko upadku pacjenta przy przekładaniu), oraz zapewnia personelowi jak najbliższy bezpieczny kontakt z pacjentem (ułatwione badanie, ułatwiona akcja reanimacyjna). Do tego pacjent siadający na leżu nie ma dyskomfortu uciskania na podudzia szczytów barierek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pyt. 12Zamawiający wskazał na sprzęt mający cechy ergonomiczne które są podstawą codziennej pracy a nie wskazał na wyposażenie w uchwyty do prowadzenia wózka- czy w związku z tym wózek ma posiadać składane poniżej poziomu materaca uchwyty z możliwością blokady podczas transportu, na dwóch końcach wózka ułatwiających łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem? Uchwyty powinny być składanie w przypadku reanimacji i/lub konieczności badań pacjenta, intubacji pacjenta nie utrudniając tym samym dostępu do głowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

VII grupa pytań:

dot. części nr 3 Myjnia do endoskopów
1.Czy Zamawiający dopuści myjnię o szerokości 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

VIII grupa pytań:

Część nr 8. Lampa zabiegowa mobilna

1.Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła w odległości 30 cm: 135 000 lux?

Parametr dużo korzystniejszy dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2.Czy Zamawiający dopuści lampę z temp. barwową 4750 K ? Temperatura barwowa neutralna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3.Czy Zamawiający dopuści lampę z elastycznym ramieniem typu „gęsia szyja” – 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4.Czy Zamawiający dopuści lampę - łączna moc diod: 3 x 10W ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5.Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy: 8 W ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

6.Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część nr 8. Lampa zabiegowa mobilna

1.Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła w odległości 50 cm: 65 000 lux?

Parametr dużo korzystniejszy dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2.Czy Zamawiający dopuści lampę z temp. barwową 5000 K ? Temperatura barwowa neutralna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3.Czy Zamawiający dopuści lampę z elastycznym ramieniem typu „gęsia szyja” – 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

IX grupa pytań:

1. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę wyposażoną w statyw jezdny w 4 kółka?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

2. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę z elastycznym ramieniem- 720mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę z elastycznym ramieniem- 800mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4. Prosimy Zamawiającego o rezygnację w części nr 8 z parametru natężenia światła przy 30 cm. Najbardziej istotna jest wartość natężenia światła w odległości 0,5m lub 1m - czyli najczęściej używanych odległości lampy od pola pracy specjalisty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę o natężeniu światła w odległości 65 000 lux przy 1m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

6. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę o natężeniu światła w odległości 70 000 lux przy 0,5m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

7. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę o temperaturze barwowej 4500 K?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

8. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę o temperaturze barwowej 4000K +/- 200K

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

9. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę o zasilaniu 100-240 VAC- 50/60 HZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

10. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę o mocy 24 Va?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

11. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części nr 8 lampę o mocy 9W?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

12. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuję dostawę towaru w części 8 za pośrednictwem firmy kurierskiej bez rozmieszczenia, montażu, instalacji, szkolenia oraz zaakceptuję podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego bez obecności Wykonawcy? Warto zauważyć, że lampy zabiegowe nie są urządzeniami skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Ponadto usługa montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników znacznie zwiększy cenę jednostkową sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

13. Proszę o uszczegółowienie zapisu w umowie ,,naprawy gwaracyjne’’ w zakresie części 8 Takie określenie jest zbyt ogólnikowe i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania.  W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy naprawy urządzeń obejmują uszkodzenia, które nie wystąpiły z winy użytkownika oraz prosimy o wyjaśnienie czy naprawy mają obejmować uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź: Naprawy gwarancyjne nie obejmują uszkodzeń mechanicznych i innych, które wystąpiły wyłącznie z winy użytkownika.

14. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części 8 odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów technicznych. Rezygnacja z wymogu przeglądów, serwisu oraz konserwacji wpłynie korzystnie na wartość oferty. Producenci urządzeń opisanych w w/w pakiecie nie wymagają serwisów, konserwacji i przeglądów wykonywanych przez dystrybutora. Zalecają jedynie kontrole przez użytkownika sprzętu. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.  pod warunkiem wpisania ww. informacji do paszportu technicznego lub jeżeli będzie ona odnotowana np. w instrukcji obsługi.

X grupa pytań:

Dotyczy pakietu nr – myjnia do endoskopów jednokomorowa – 1 szt.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy 5A § 2 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Sprzęt staje się własnością Zamawiającego z dniem uregulowania należności za fakturę.” ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy 5A § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Dopuszcza się max trzy naprawy tego samego elementu (…).” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy 5A § 7 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy 5A § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy 5A § 8 ust. 1b, 1f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy 5A § 8 ust. 1c, 1 d, 1 e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy 5A § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 100% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy 5A § 8 ust. 1f

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 1, część nr 3, pkt:. „Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim”

Czy Zamawiający dopuści: Opis funkcji przycisków na wyświetlaczu w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 1, część nr 3 pkt: „Myjnia realizuje automatycznie:

- mycie wstępne

- mycie z użyciem detergentu

- mycie zasadnicze,

- dezynfekcję chemiczno-termiczna

- płukanie

- alkohol

- suszenie”

Czy Zamawiający dopuści:

Urządzenie realizujące:

- Mycie wstępne

- Mycie z użyciem detergentu enzymatycznego

- Płukanie po myciu detergentem

- Dezynfekcja

- Płukanie po dezynfekcji

- Suszenie

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni

Czy Zamawiający dopuści: Możliwość skonfigurowania 15 ustawień programów pracy myjni? Uzasadnienie w praktyce używa się max 2 programów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 12

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: „Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej”

Czy Zamawiający dopuści: Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 13

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku

Czy Zmawiający dopuści: Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu ostatniego uzupełninia środka dezynfekcyjnego, licznik daje informujący o konieczności wymiany środka – informacja na wydruku

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 14

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: „4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu centralnego portu z możliwością podłączenie wszystkich kanałów endoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 15

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: „ Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji”

Czy Zamawiający dopuści: zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 16

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: „Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym nie ma konieczności użycia alkoholu podczas procesu reprocesoringu?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 17

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: „Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu”

Czy Zamawiający dopuści Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego i detergentu?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 17

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: „Posiada 1-2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody”

Czy Zamawiający dopuści Urządzenie wyposażone w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym, zapewniającą stałe uzdatnianie wody?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 18

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: „Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające możliwość kontroli procesu reprocesoringu bez konieczności wstrzymywania pracy urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 19

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: „Zawory do ręcznego wylewania płynów”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w automatyczne zawory do wylewania płynu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 20

Dotyczy załącznika nr 1, część 3, pkt: Wymiary:

szer. 600 mm (+/-10%)

gł. 600 mm (+/-10%)

wys. 1000 mm (+/-10%)

Czy Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach:

szer. 445 mm

gł. 735 mm

wys. 1005 mm ?

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

XI  grupa pytań:

dot. załącznika nr 1 , Części 14  - Wózek zabiegowy wielofunkcyjny – 3 szt:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści nadstawkę wyposażoną w pojemniki w konfiguracji 4+4 ?  Taki układ jest dużo bardziej funkcjonalny , ponieważ 3 uchylne szufladki są bardzo niewygodne w użytkowaniu - zbyt duże, a wyposażenie w nich umieszczone trzeba często układać i uzupełniać , aby się nie przewracało i było szybko dostępne. Prosimy o umożliwienie wyposażenia wózków w nadstawkę 4+4.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózki o szerokości (bez wyposażenia) 750 mm ? Gabaryt ten tylko nieznacznie odbiega (o 4cm)  od oczekiwań Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie ww. wymiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wózki o głębokości (bez wyposażenia) 550 mm ? Gabaryt ten tylko nieznacznie odbiega (o 8 cm)  od oczekiwań Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie ww. wymiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózki o głębokości (bez wyposażenia) 575 mm ? Gabaryt ten tylko nieznacznie odbiega (o 5,5 cm)  od oczekiwań Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie ww. wymiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zamiast talerzykowych odbojników dopuści odbojniki z tworzywa sztucznego w kształcie litery L zamocowane na ramie podstawy jak na poniższym zdjęciu?

Zdjęcie poglądowe

Takie rozwiązanie stanowi równoważną ochronę przed uszkodzeniami co odbojniki talerzykowe . Prosimy o dopuszczenie ww. opcji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

dot. załącznika nr 5a projekt umowy

Pytanie nr 6

dot. §1 ust. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących szkolenia, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w części 1 i 14 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.  Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z  dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 7

dot. §2 ust.1-  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu zamontowania i uruchomienia w zakresie części 1 i 14.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w częściach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 8

dot. §7 ust.5  Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych okresowych w zakresie części 1 i 14, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 9

dot. §7 ust.8  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. w zakresie części 1 i 14.

XII  grupa pytań:

Dotyczy części nr 7 Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 4 szt.

1.Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia chorych o parametrach i rozwiązaniach określonych poniżej ?

Wózek o konstrukcji z profili stalowych, lakierowanych proszkowo.

Lakier odporny na działanie promieniowania UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno- myjące.

Długość całkowita wózka 2040 mm.

Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi 740 mm.

Długość leża 1940 mm.

Szerokość leża 600 mm.

Dwie tuleje do wieszaka kroplówki wbudowane w konstrukcję profilu leża od strony głowy. Dopuszczalne obciążenie robocze wózka 250 kg.

Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm ( za pomocą dźwigni nożnych znajdujących się po prawej i lewej stronie).

Regulacja pozycji Trendelenburga -180  i anty – Trendelenburga 100, przy pomocy dwóch sprężyn gazowych.

Segment oparcia pleców regulowany przy pomocy sprężyn gazowych w zakresie od 00 do 650.

Leże dwuczęściowe  pokryte odejmowanym materacem o grubości 4 cm, kolor czarny, nieprzemakalna tkanina łatwa w utrzymaniu czystości.

Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych.

Segment leża wypełniony płytą HPL przezierną dla promieni RTG, z możliwością współpracy z ramieniem C na odcinku od pleców do głowy oraz nóg.

Wózek wyposażony w tunel na kasetę RTG umieszczony pod leżem na całej jego długości.

Wózek wyposażony w barierki boczne wykonane z materiału odpornego na zarysowania.

Barierki boczne składające się z 2 poziomych poprzeczek zabezpieczające przed wypadnięciem. Barierki składane za pomocą trzpienia, wzdłuż ramy, gwarantujące bezpieczny transport chorego.

Uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta, na stałe przymocowane do konstrukcji wózka.

Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, dobrze wyprofilowanej.

Podwozie wyposażone w metalowy koszyk na rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butlę tlenową.

4 koła jezdne o średnicy min. 150mm, wykonane z tworzywa z blokadą centralną.

Zdjęcie ma charakter poglądowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dotyczy części nr 8Lampa zabiegowa, mobilna – 2 szt.

1. Czy Zamawiający lampę zabiegową mobilną  o parametrach i rozwiązaniach określonych poniżej ?

Lampa zabiegowa – źródło światła w technologii LED (diodowa)

Czasza lampy o kształcie okrągłym

Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe

Lampa mocowana do statywu jezdnego z możliwością jej demontażu z tego statywu i zamontowania w razie potrzeby na np. uchwycie ściennym lub szynowym

Czasza lampy umieszczona na ramieniu typu „gęsia szyja” z możliwością jego łatwego i precyzyjnego ustawienia położenia bez konieczności dociskania lub dokręcania jakichkolwiek zacisków.

Lampa wyposażona w 3 diody

Natężenie oświetlenia 70 000 lx w odległości 50 cm.

Stała temperatura barwowa 4500 °K

Żywotność źródła światła powyżej 60 000 h

Wielkość plamy świetlnej przy odległości 50 cm : 100 mm

Lampa ze stałym  natężeniem źródła światła

Włącznik lampy umieszczony na czaszy.

Przyrost temperatury w obszarze zabiegowym 1°C

Średnica czaszy lampy 120 mm

Lampa ze zintegrowanym na stałe uchwytem do pozycjonowania lampy z  możliwością sterylizacji

Podstawa jezdna pięcioramienna

Pobór mocy 15 W

Waga czaszy lampy 3 kg

Zdjęcie ma charakter poglądowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

XIII  grupa pytań:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia części nr 14:

1)Czy Zamawiający przychyli się do prośby i obniży kary umowne za zwłokę w dostawie towaru z 1% na 0,1 %? Obecna sytuacja geopolityczna może wiązać się z przerwanymi łańcuchami dostaw materiałów, co może wpływać na opóźnienie się terminu realizacji

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

2)Czy Zamawiający oczekuje, aby korpus i fronty wózka były wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć, lakierowany proszkowo? Takie rozwiązanie zwiększa funkcjonalność wózka zapewniając jego wytrzymałość i stabilność oraz podwyższa komfort użytkowania dzięki wygłuszeniu, ponadto lakierowanie proszkowo wpływa pozytywnie na estetykę wózka dzięki możliwości wyboru koloru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

3)Czy Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w wygodne uchwyty w kształcie litery „C” wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej? Takie rozwiązanie wpływa pozytywnie na funkcjonalność wózka umożliwiając wygodny pochwyt, oraz zapewnia wysoką estetykę dzięki efektowi matowej stali.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

4)Czy Zamawiający oczekuje możliwości wyboru głębokości szuflad, co pozwoli na dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

5)Czy Zamawiający oczekuje, aby z uwagi na przeznaczenie wózka wytwórca posiadał dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania, jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

6)Czy Zamawiający oczekuje, aby fronty szuflad wózka zostały wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami. Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką szczelność i zapobiega dostawaniu się substancji niepożądanych do wnętrza wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Uwaga:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swojej ofercie wskazał „zgodę/dopuszczenie” innego parametru – poprzez wskazanie nr grupy i nr odpowiedzi Zamawiającego.

Zamawiający

Sporządził: Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86 ; przetargi@spzozlubliniec.pl