Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty_ZMIANA

Część 2. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Specyfikacja odczynników

#### przewidzianych do wykonania:

#### Gazometria 12000 badań

Wapń zjonizowany 2700 oznaczeń

Glukoza 4000 oznaczeń

Jonogram (Na, K, Cl) 4000 oznaczeń

Mleczany 750 oznaczeń

Koksymetria  75 oznaczeń

#### oraz 1000 kontroli

#### (Wykonawca zestawi i wyceni kalibratory, kontrole oraz wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonywania określonej wyżej ilości testów/badań w okresie 24 miesięcy)

| Nazwa towaru | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiały zużywalne | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| Razem materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| Razem akcesoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory i kontrole | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| Razem kalibratory i kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa analizatora |  |  | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Ilość miesięcy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| RAZEM: Wartość netto, VAT i brutto Wpisać w Formularzu oferty –pkt 4.3. Część 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe oferowanego analizatora

| Lp. | Parametry/cechy wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator nowy lub używany, kompletny, z UPS-em, wraz z elektrodami i pakietem startowym odczynników. Nie dopuszcza się analizatora demonstracyjnego lub testowego. Rok produkcji analizatora: 2016 lub nowszy |  |
|  | Mierzone parametry: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca++, Bil, Glu, Lac, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, sO2, Ht |  |
|  | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
|  | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów |  |
|  | Prosta komunikacja z operatorem – przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera |  |
|  | Graficzny wykres trendów u pacjenta |  |
|  | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia |  |
|  | Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  |
|  | Automatyczna kalibracja jedno/dwupunktowa bez użycia butli gazowych |  |
|  | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
|  | 3 tory pomiarowe, umożliwiające wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego |  |
|  | Bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membran czy oddawania płynów |  |
|  | Stabilność odczynników po otwarciu min. 40 dni |  |
|  | Gwarancja stałości serii materiału kontrolnego przez okres min. 1 roku. |  |
|  | Serwis techniczny analizatora 24h/7 dni w tygodniu, reakcja serwisu do 2h, w przypadku konieczności naprawy serwis w ciągu 24h od zgłoszenia (zgłoszenie mailowe, telefoniczne) |  |
|  | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, zgrupowanych w 3 zbiorcze opakowania, niezależny, oddzielny pojemnik na odpady |  |
|  | Objętość próbki krwi: pH, pCO2, pO2 max 50 µl, wszystkie parametry maximum 80 µl) |  |
|  | Zakresy pomiarowe: PO2 parcjalne ciśnienie tlenu – 0,0 – 200 mmHg PCO2 parcjalne ciśnienie dwutlenku węgla – 4,0 – 200 mmHg pH ujemny logarytm dziesiętny aktywności jonów wodoru – 6,0- 8,0 Hct hematokryt – 10 – 80 % K+ stężenie jonów potasu – 0,2- 20 mmol/l Na+ stężenie jonów sodu – 20 – 250 mmol/l Ca²+stężenie jonów wapnia – 0,1 - 4,0 mmol/l Cl- stężenie jonów chloru – 20 – 250 mmol/l |  |
|  | Pobieranie próbki bez adapterów (w przypadku próbek z kapilar dopuszcza się stosowanie adapterów) |  |
|  | Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika |  |
|  | Identyfikacja próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów |  |
|  | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego podłączenia oferowanego analizatora do sieci szpitalnej |  |
|  | Wykonawca dostarczy protokół komunikacji analizatora oraz dokumentację w wersji elektronicznej |  |
|  | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z aparatem |  |
|  | Bezpłatna obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy |  |
|  | Bezpłatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | Przy instalacji wykonawca dostarczy paszport techniczny |  |
|  | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim, wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej i papierowej. Co pół roku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zaktualizowanych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych jeśli nastąpiła zmiana |  |
|  | Dostawa odczynników w ciągu 2 dni roboczych od daty zamówienia. |  |
|  | Aparat musi realizować automatyczną dwukierunkową komunikację z laboratoryjnym systemem informatycznym wdrożonym w szpitalu - KAMSOFT |  |
|  | Bezpłatne wsparcie serwisowe w zakresie konfiguracji integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym wdrożonym w szpitalu |  |
|  | W sytuacji dłuższej awarii aparatu, Wykonawca zapewni aparat zastępczy, celem zachowania ciągłości wykonywanych badań. |  |
|  | Znak CE na urządzenie |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Rok produkcji: ......................................  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………

Ogółem wartość zamówienia w okresie 24 m-cy

| Poz. | Nazwa | Ilość m-cy | Wartość netto w okresie 24 m-cy | VAT % | Wartość brutto w okresie 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wartość dzierżawy sprzętu | 24 |  |  |  |
| II. | Wartość odczynników | 24 |  |  |  |
| OGÓŁEM: (Kwoty ogółem wpisać do Formularza oferty) |  |  |  |  |  |