Załącznik nr 1.1

do Formularza oferty

Część 1:   Myjnia-dezynfektor – 1 szt.

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji - nie starsze niż z 2022 roku |  |
| 2. | Myjnia ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej, urządzenie nieprzelotowe, do mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie |  |
| 3. | Minimalny załadunek na cykl (uchwyt standardowy – na wyposażeniu: 1 basen + 1pokrywa + 1 kaczka lub 3 kaczki lub 1 miska |  |
| 4. | Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych |  |
| 5. | Drzwi komory otwierane i zamykane ręcznie lub automatycznie/półautomatycznie (dopuszcza się przycisk nożny); drzwi izolujące termicznie i akustycznie |  |
| 6. | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia |  |
| 7. | Konstrukcja, obudowa, drzwi i komora mycia wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 8. | Komora jako jeden tłoczony zbiornik, bez połączeń śrubowych i spawów, bez ostrych krawędzi i narożników |  |
| 9. | Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia |  |
| 10. | Myjnia wyposażona w system min. 13 dysz myjących (w tym min. 7 dysz rotacyjnych i 1 obrotowe ramie spryskujące lub centralna obrotowa dysza myjąca) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz |  |
| 11. | Wbudowana wytwornica pary |  |
| 12. | W pełni zautomatyzowany cykl pracy |  |
| 13. | Minimum 3 standardowe programy mycia (oszczędny, normalny, intensywny) |  |
| 14. | Wyświetlacz LCD. Wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje takie jak rodzaj programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) |  |
| 15. | Możliwość ustawiania wartości parametru A0 przez użytkownika w tym A0=3000 |  |
| 16. | Możliwość rejestracji wyników |  |
| 17. | Wbudowana pompa o mocy maksimum 700 W |  |
| 18. | Zasilanie elektryczne: jedno lub trzyfazowe |  |
| 19. | Całkowita moc: maksimum 5 200 W |  |
| 20. | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii |  |
| 21. | Optyczna i akustyczna informacja o awarii urządzenia |  |
| 22. | Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny - do 13 litrów program normalny - do 21 litrów program intensywny - do 26 litrów |  |
| 23. | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ½” lub ¾’’ |  |
| 24. | Odpływ Ø 100/110 mm w podłodze lub ścianie |  |
| 25. | Szerokość urządzenia: maksimum 550 mm Wysokość urządzenia: maksimum 1 730 mm Głębokość urządzenia: maksimum 500 mm |  |
| 26. | Miejsce na przechowywanie wewnątrz myjni minimum 2 kanistrów 5 l |  |
| 27. | Pakiet startowy: - 5l kanister z płynem zmiękczająco-myjącym - 10 basenów |  |
| 28. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia |  |
| 29. | Gwarancja: minimum 24 m-ce |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Myjnia-dezynfektor | szt. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejsze Zadanie, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 1) | …………..….. | .………. | …………….…….. |

Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ………………………………………………………

Miejscowość, data ………………………………………

Pieczątka firmy

Załącznik nr 1.2

do Formularza oferty

Część 2:   Maceratory – 2 szt.

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej (kaczek, basenów itp.) |  |
|  | Wydajność (na 1 cykl): 4 naczynia jednorazowe typu kaczka, basen |  |
|  | Czas trwania standardowego cyklu: maksimum 120 sekund |  |
|  | Zasilanie: 230V |  |
|  | Moc silnika: maksimum 600 W; moc pompy wody: maksimum 125 W |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny: 50 mm |  |
|  | Doprowadzenie wody zimnej: ¾” |  |
|  | Zużycie wody na w cyklu standardowym: maksimum 17 l/cykl |  |
|  | Wymiary maksymalne urządzenia (szerokość x wysokość x głębokość): 460 mm x 950 mm x 550 mm ( +/- 10 mm) |  |
|  | Zbiornik wodny umieszczony w urządzeniu, z każdej strony obudowany stalą nierdzewną |  |
|  | Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa |  |
|  | Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia - dożywotnia ochrona przed rozwojem bakterii |  |
|  | Uszczelka komory zlokalizowana na górnej pokrywie urządzenia, niewymagająca wymiany w okresie eksploatacji |  |
|  | Otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego |  |
|  | Funkcja „auto-start” – automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu pokrywy |  |
|  | Mechanizm ryglujący z automatyczną funkcją dociągu pokrywy |  |
|  | Automatyczne zamknięcie pokrywy w przypadku braku podjęcia czynności |  |
|  | Dodatkowe zabezpieczenie informujące sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy |  |
|  | Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem dłoni operatora |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy |  |
|  | Wielokolorowa dioda LED informująca o stanie gotowości urządzenia do pracy |  |
|  | Wyświetlacz informujący o aktualnym programie, usterkach i fazie cyklu |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czujniki: - niedrożności odpływu - niskiego poziomu wody - zaistniałych usterek - usterki mechanicznej - otwarcia pokrywy |  |
|  | Archiwizacja danych – możliwość przejrzenia błędów (daty godziny wystąpienia błędu), ilości cykli |  |
|  | Możliwość resetowania urządzenia bezpośrednio z panelu sterowania umiejscowionego na górnej pokrywie |  |
|  | Programowanie godziny startu i zakończenia trybu nocnego. Tryb nocny z poziomem hałasu do 55 dBA. Możliwość aktywacji trybu nocnego jednym przyciskiem |  |
|  | Możliwość ustawienia trybu higienicznego – przepłukiwania urządzenia zgodnie z ustawionym harmonogramem w momentach dłuższego przestoju |  |
|  | Komora oraz głowice tnące wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory |  |
|  | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory odpływowe o średnicy maksimum 5mm, uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodującego jej zapchanie |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczego noża/modułu w przypadku uszkodzenia, bez konieczności wymiany całego talerza tnącego |  |
|  | Uszczelka pod całą powierzchnią podstawy zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń i wilgoci oraz zwiększająca amortyzację, wyciszenie |  |
|  | Na wyposażeniu kosz umożliwiający zawieszenie kanistra w dowolnym miejscu na ścianie |  |
|  | Możliwość stosowania naczyń różnych producentów |  |
|  | Pakiet startowy: - 100 basenów - 100 kaczek - 100 misek 3 l - 10 podkładek pod basen płaski |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 m-ce |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Macerator | szt. | 2 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejsze Zadanie, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 2) | …………..….. | .………. | …………….…….. |

Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ………………………………………………………

Miejscowość, data ………………………………………

Pieczątka firmy