## ZADANIE
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.19.2024/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy (zał. nr 8 do SWZ) - 09.05.2024 Formularz cenowo-techniczny – część 1 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy jałowych, jednokrotnego użytku, zbiorczo zapakowanych zestawów wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji fakowitrektomii i witrektomii , zwanych dalej wyrobami. b) dzierżawa w okresie 36 miesięcy aparatu do fakowitrektomii wraz ze sprężarką zwanego dalej urządzeniem. Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe urządzeń objętych przedmiotem zamówienia określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 2.1. Zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu - 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia. 2.2. Przeszkolić 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowane certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. 2.3. Zapewnić aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji urządzenia w okresie obowiązywania umowy. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiący od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu w dniu instalacji urządzenia właściwą pisemną dokumentację w języku polskim lub w języku angielskim (instrukcje użytkowania, opisy techniczne) dotyczącą oferowanego przedmiotu zamówienia - aparatu do fakowitrektomii wraz ze sprężarką. 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz urządzenie spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 7. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …..........dni* roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… *UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku (pkt 8), przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ, tj.: 5 dni roboczych. Termin realizacji dostaw częściowych nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na dostawy częściowe. Tym samym, zaoferowanie terminu realizacji dostaw częściowych powyżej 5 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 9. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówieniami zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Tabela 1. Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jałowy, jednorazowego użytku, (zbiorczo zapakowany) zestaw - wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii z nożem 10000 cięć 23G: W skład zestawu wchodzą: zestaw podawania oleju silikonowego - 1 szt. kaniula z silikonową końcówką 25G - 1 szt. obłożenie stolika 140x140 cm - 1 szt. obłożenie pacjenta 140x160 cm z 2 workami odpływowymi - 1 szt. kaseta do witrektomii 23G 10000 cięć - 1szt. endosonda do lasera 25G - 1 szt. plastikowa osłonka na oko - 1 szt. trokar 23G - 1 szt. aplikator bawełniany - 2 szt. kaniula 27G22 - 5 szt. podłokietniki 35,5x80 cm - 2 szt. obłożenie na tacę 76x145 - 1 szt. kubek plastikowy 60 ml - 2 szt. fartuch L - 2 szt. fartuch L z ręcznikiem - 1 szt. fartuch XL - 1 szt. igła 18G50 - 3 szt. igła 27G/16 - 1 szt. opatrunek na oko - 1 szt. gaziki 8x8 cm - 15 szt. przylepiec 1,3x10 cm - 1 szt. plaster 2,5x13 cm - 1 szt. strzykawka 3 ml LL - 6 szt. strzykawka 5 ml LL - 2 szt. ręcznik papierowy - 2 szt. Jałowa serweta dwuwarstwowa 101cm x 148cm | zestaw | 200
2. | Jałowy, jednorazowego użytku, (zbiorczo zapakowany) zestaw - wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii z nożem 10000 cięć 23G: W skład zestawu wchodzą: kaniula z silikonową końcówką 25G - 1 szt. obłożenie stolika 140x140 cm - 1 szt. obłożenie pacjenta 140x160 cm z 2 workami odpływowymi - 1 szt. kaseta do witrektomii 23G 10000 cięć - 1szt. plastikowa osłonka na oko - 1 szt. trokar 23G - 1 szt. aplikator bawełniany - 2 szt. kaniula 27G22 - 5 szt. podłokietniki 35,5x80 cm - 2 szt. obłożenie na tacę 76x145 - 1 szt. kubek plastikowy 60 ml - 2 szt. fartuch L - 2 szt. fartuch L z ręcznikiem - 1 szt. fartuch XL - 1 szt. igła 18G50 - 3 szt. igła 27G/16 - 1 szt. opatrunek na oko - 1 szt. gaziki 8x8 cm - 15 szt. przylepiec 1,3x10 cm - 1 szt. plaster 2,5x13 cm - 1 szt. strzykawka 3 ml LL - 6 szt. strzykawka 5 ml LL - 2 szt. ręcznik papierowy - 2 szt. jałowa serweta dwuwarstwowa 101cm x 148cm Pęseta ILM 25G - 1 szt | szt. | 200
3. | Jałowy, jednorazowego użytku, (zbiorczo zapakowany) zestaw - wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii z nożem 20000 cięć 25G: W skład zestawu wchodzą: kaniula z silikonową końcówką 25G - 1 szt. obłożenie na stolik 140x140 cm - 1 szt. obłożenie pacjenta 140x160 cm z 2 workami odpływowymi - 1szt. kaseta do witrektomii 20000 cięc/m - 1 szt. plastikowa osłonka na oko - 1 szt. trokar 25g - 1 szt. aplikator bawełniany - 2 szt. kaniula 27G22 - 5 szt. podłokietniki 35,5x80 cm - 2 szt. obłożenie na tacę 76x145 cm - 1 szt. kubek plastikowy 60 ml - 2 szt. fartuch L - 2 szt. fartuch L z ręcznikiem - 1 szt. fartuch XL 1 szt. igła 18G50 - 3 szt. igła 25G/16 - 1 szt. opatrunek na oko - 1 szt. gaziki 8x8 cm - 15 szt. przylepiec 1,3x10 cm - 1 szt. przylepiec 2,5x13 cm -1 szt. strzykawka 3 ml LL - 6 szt. strzykawka 5 ml LL - 2 szt. ręcznik papierowy - 2 szt. Jałowa serweta dwuwarstwowa 101cm x 148cm | szt. | 100
4. | Sonda do diatermii 25G | szt. | 60
5. | Nożyczki doszklistkowe | szt. | 12
6. | Pęseta ząbkowana 25+ | szt. | 18
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
Lp. | Tabela nr 2. Przedmiot dzierżawy | Ilość przedmiotów dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena brutto z 1 m-c dzierżawy 7= 4 + 6 | Wartość brutto 9= 6 + 7 | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy (w rozbiciu na poszczególne elementy składowe)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Aparat do fakowitrektomii z laserem wraz z oprzyrządowaniem określonym w tabeli nr 4 - rok produkcji nie starszy niż 2012 rok, oprogramowanie nie starsze niż 2023 rok | 1 | 36
|  |  |  | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0
Lp. | Tabela nr 3. Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:
1. | 2.
1. | Witrektomia
1.1 | Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi – jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny.
1.2 | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego.
1.3 | Możliwy zakres prędkości pracy noża (cięż/min.)
1.4 | Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min 100-10000 cięć na minutę.
1.5 | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg)
1.6 | Możliwość pracy nożem 20,23,25 i 27 Ga.
1.7 | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej.
2. | Pompa aspiracyjna
2.1 | Rodzaj pompy roboczej typu Venturi.
2.2 | Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga.
2.3 | Oświetlacz światłowodowy
2.4 | Ksenonowe źródło światła.
2.5 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu.
2.6 | 4 porty oświetlenia.
2.7 | Niezależne włączanie i regulacja natężenia.
2.8 | Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego.
3. | Moduł do fakoemulsyfikacji
3.1 | Częstotliwość pracy głowicy (kHz) 32 – 44 kHz.
3.2 | Głowica z 4–ro kryształowym elementem piezoelektrycznym.
3.3 | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradżwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy.
3.4 | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę.
3.5 | Możliwość regulacji przepływu.
3.6 | Możliwość podawania jednoczasowo płynu do przedniej i tylnej komory w zabiegach fakowitrektomii.
4. | Fakofragmentacja
4.1 | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji.
5. | Laser
5.1 | Wbudowany laser 532nm.
5.2 | Możliwość regulacji parametrów pracy lasera na zewnętrznym ekranie monitora urządzenia.
5.3 | Zakres mocy (mW) 30 –2000 mW
5.4 | Możliwość zastosowania sondy do lasera zmieniającej kont padania promienia lasera, który pełni równocześnie funkcję oświetlacza.
6. | Pozostałe funkcje
6.1 | Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek
6.2 | Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu
6.3 | Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączenie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego.
6.4 | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego
6.5 | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu
6.6 | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego
6.7 | Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej), (mmHg) 0-120 mmHg
6.8 | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomi (aktywacja z przełącznika nożnego)
6.9 | Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny.
6.10 | Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii)
6.11 | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlenie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym.
6.12 | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków
6.13 | Sterowanie bezprzewodowe
6.14 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe
6.15 | Funkcja automatycznego napełniania strzykawki gazem medycznym za pośrednictwem aparatu umożliwiająca wykonanie całej czynności napełnienia i śródzabiegowego podania do oka przez instrumentariuszkę czystą lub chirurga bez konieczności angażowania instrumentariuszki pomocniczej (niesterylnej)
6.16 | Możliwość zmiany butelki z płynem irygacyjnym w trakcie zabiegu nie przerywając pracy noża do witrektomii wewnątrz oka oraz infuzji.
7. | Sprężarka
7.1 | Sprężarka medyczna kompatybilna z oferowanym aparatem do witrektomii
TABELA NR 4 – Przedmiot dzierżawy |  | Ilość (szt)
1. | Konsola | 1
2. | Przełącznik nożny | 1
3. | Przewód sprężonego powietrza | 1
4. | Instrukcja obsługi | 1
5. | Pokrowiec | 1
6. | Pilot zdalnego sterowania | 1
7. | Głowica do fakoemulsyfikacji | 1
8. | Pęseta diatermiczna – stalowa prosta | 1
9. | Przewód do diatermii silikonowy | 2
10. | Końcówki I/A bimanualne | 1
11. | Kluczyk do odkręcania tipów | 1
12. | Zeiss/Moeller filtr do mikroskopu z okularami ochronnymi | 1
13. | Głowica do fakofragmentacji | 1
14. | Sprężarka | 1
Lp. | Tabela Nr 5 - Obliczenie ceny oferty | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| Razem netto: | [6 empty] | Razem brutto: