Inkubator z atmosferą CO2

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemność robocza komory: 160 litrów ±5% |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: Szerokość: 620 mm Głębokość: 730 mm Wysokość: 910 mm |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne: Szerokość: 490 mm Głębokość: 520 mm Wysokość: 660 mm |  |
|  | Płaszcz powietrzny, trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety z wodą oraz drzwi zewnętrznych. |  |
|  | Aktywny obieg powietrza wymuszany przez wentylator. |  |
|  | Drzwi zewnętrzne pełne oraz oddzielnie uszczelnione, szklane drzwi wewnętrzne. |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych. |  |
|  | Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora. |  |
|  | Co najmniej 3 półki perforowane o wymiarach nie mniejszych niż szerokość 470 x głębokość 450 mm. Możliwość zamontowania maksymalnie 10 takich półek. |  |
|  | Gładkie uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory. |  |
|  | Zakres kontroli temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C. |  |
|  | Stabilność temperatury nie gorsza niż: ±0.1°C |  |
|  | Jednorodność temperatury nie gorsza niż: ±0.25°C |  |
|  | Zakres kontroli stężenia CO2: 0% do 20% |  |
|  | Stabilność stężenia CO2 nie gorsza niż: ±0.15% |  |
|  | Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95%RH ±5%RH |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w funkcje rejestracji temperatury, stężenia CO2, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. |  |
|  | Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. Port powinien znajdować się na drzwiach inkubatora. |  |
|  | Kontrastowy wyświetlacz tekstowy wykonany w technologii OLED. |  |
|  | Inkubator wyposażony w dedykowaną, uruchamianą automatycznie po zamknięciu drzwi lampę UV sterylizującą powietrze i wodę systemu nawilżania. Zastosowana świetlówka UV nie może powodować powstawania ozonu. |  |
|  | Filtr mikrobiologiczny na linii zasilania w CO2. |  |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, długotrwałego otwarcia drzwi. |  |
|  | Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika. |  |
|  | System automatycznej diagnostyki usterek. |  |
|  | Port kablowy o średnicy minimum 30 mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora. |  |
|  | Reduktor do butli CO2 |  |

………………………

Podpis Wykonawcy