## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy , wielk.opak
1. | Sonda argonowa do koagulacji , jednorazowego użytku, wypływ czołowy średnica sondy 2,3mm, dł robocza 2200mm , kompatybilna z APU-300, oraz sonda z wypływem bocznym o tych samych parametrach. Opakowanie po 10sztuk. Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj sondy. Opak | 20
2. | Dren jednodniowy do pompy płuczącej Olympus OFP-2 .Rurka do podawania wody do kanału pomocniczego endoskopu, którą można używać przez jeden dzień, sterylna, pojedynczo pakowana. Do stosowania w przebiegu badań endoskopowych. Opakowanie po 50sztuk. Opak | 6
RAZEM
PAKIET 2
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Sterylny, płynny klej tkankowy w 0,5ml jednorazowych plastikowych ampułkach . Posiadający wskazania; do zamykania nacięć skóry , skleroterapii dużych żylaków przełyku oraz dna żołądka i do mocowania siatek przepuklinowych. Klej składający się z n-butylo-2-cyjanoakrylanu oraz barwnika dla wizualnej oceny naniesionej warstwy preparatu. Każda ampułka zamknięta w torebce aluminiowej dla zachowania zewnętrznej sterylności ampułki. Opakowanie po 5 ampułek . Opak. | 9
RAZEM
PAKIET 3
lp. |  | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowa nakładka do endoskopów żołądkowych OVER TUBE na endoskopy o średnicach 9,8 -11 mm. Długość 50 cm Sztuk | 1
RAZEM
PAKIET 4
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowy,sterylny ustnik z gumką tekstylną do badań endoskopowych z atraumatyczną częścią szczękową. Sztuk | 3500
2. | Jednorazowy,sterylny PEDIATRYCZNY ustnik z paskiem do badań endoskopowych z atraumatyczną częścią szczękową. Wymiary: 16x 22mm Sztuk | 40
RAZEM
PAKIET 5 KOMIS - BANK PROTEZ NA 2 LATA
lp. |  | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowe, sterylne PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNE do dróg żółciowych , do leczenia zwężeń nowotworowych z drutu nitinolowego o splocie typu S i atraumatycznych końcach,niepokrywane albo całkowicie lub częściowo pokrywane błoną silikonową (całkowicie pokrywane wyposażone w pętlę do repozycji na dystalnym końcu),średnica po rozprężeniu 6 mm, 8 mm i 10mm oraz długości 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm ,90mm , 100mm i 120 mm wyposażone w znaczniki RTG w środku i na obu końcach protezy. Zestaw wprowadzający o średnicy ≤ 8F i długości ≥ 180cm dostosowany do prowadnicy 0.035",umożliwiający ponowne schowanie protezy po częsciowym uwolnieniu. Proteza zaopatrzona w kołnierze ;12mmw odcinku proksymalnym i 17mm w odcinku dystalnym. Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar Sztuk | 12
RAZEM
Poz 1 -Wykonawca utworzy w Szpitalu "Bank protez"zawierający po 1sztuce wybranych przez lekarza protez wg osobnego uzgodnienia.
PAKIET 6 KOMIS - BANK PROTEZ NA 2 LATA
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowa, sterylna PROTEZA SAMOROZPRĘŻALNA do dróg żółciowych; pokryta sylikonem, wykonana z nitinolu, wprowadzana przez endoskop, posiadająca listki zapobiegające migracji na obydwu końcach. Parametry ; -dł. robocza protezy 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm- do wyboru przez zamawiającego, -dł. całkowita 40mm, 60mm, 80mm, 100mm,120mm- do wyboru zamawiającego -śr. 6mm, 8mm, 10mm- do wyboru przez zamawiającego Posiadająca 16 znaczników radiologicznych: po 4 na końcach, 4 w części środkowej oraz po 2 na listkach antymigracyjnych na każdym z końców, aplikator o dł. 180cm i śr. 2,8mm (8,5 Fr), posiadająca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze.. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Sztuk | 3
2. | Jednorazowa, sterylna PROTEZA SAMOROZPRĘŻALNA do dróg żółciowych; pokryta silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiadająca kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiadające znacznik radiologiczny.Parametry : -dł. całkowita protezy 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm- do wyboru zamawiającego, -dł. robocza 26mm, 36mm, 46mm, 66mm, 86mm, 106mm- do wyboru zamawiającego -śr. 8mm, 10mm- do wyboru zamawiającego -śr. kołnierza 11,5mm, 13,5mm- do wyboru zamawiającego .Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala, posiadająca 9 znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej, posiadająca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze.. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Sztuk | 3
3. | Jednorazowa, sterylna PROTEZA SAMOROZPRĘŻALNA do dróg żółciowych; częściowo pokryta silikonem, wprowadzana przez ścianę żołądka, wykonana z nitinolu, część od strony żołądka pokrywana na długości 50mm lub 70mm (do wyboru), posiadająca lasso do repozycji w części dystalnej, niepokrywana na 30mm. Parametry; -dł. całkowita 60mm, 80mm, 100mm- do wyboru zamawiającego -dł. robocza 54mm, 74mm, 94mm- do wyboru zamawiającego -śr. protezy 10mm -śr. kołnierza 20mm Długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 2,83mm/8,5Fr, posiadająca 9 znaczników radiologicznych: po 3 na kołnierzu: w części środkowej i na końcu; posiadająca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Sztuk | 2
4. | Jednorazowa, sterylna PROTEZA SAMOROZPRĘŻALNA do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu.Parametry ; -śr. protezy 14mm, 16mm- do wyboru zamawiającego, -dł. robocza 22mm, 32mm- do wyboru zamawiającego, -dł. całkowita 30mm, 40mm- do wyboru zamawiającego, -śr. kołnierzy 26mm, 28mm- do wyboru zamawiającego -szerokość kołnierzy po 4mm -1 lasso Długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiadająca 9 znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiadająca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego, nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Sztuk | 2
5. | Jednorazowa, sterylna PROTEZA SAMOROZPRĘŻALNA do dróg żółciowych; niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego. Parametry ; 9 znaczników radiologicznych: 3 na kołnierzach i 3 na środku protezy. -dł. robocza i całkowita 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm- do wyboru zamawiającego, - śr. 6mm, 8mm- do wyboru zamawiającego Aplikator o długości 180cm, śr. 1,97mm/5,9Fr, posiadajaca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025”. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Sztuk | 2
6. | Jednorazowa, sterylna PROTEZA SAMOROZPRĘŻALNA do dróg żółciowych;pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiadająca listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe- na dłuższym umieszczony znacznik.Parametry ; -dł. całkowita 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm- do wyboru zamawiającego , -dł. robocza 23mm, 43mm, 63mm, 83mm, 103mm- do wyboru zamawiającego, -śr. 10mm -śr. kołnierza 13,5mm . Aplikator o długości 180cm i średnicy 9Fr (3mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiadająca 14 znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiadająca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. . Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Sztuk | 2
7. | Jednorazowa, sterylna PROTEZA SAMOROZPRĘŻALNA do dróg żółciowych;niepowlekana, wykonana z nitinolu, wprowadzana przez endoskop.Parametry ; 12 znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, -dł. robocza 26mm, 46mm, 66mm, 86mm, 106mm- do wyboru zamawiającego, -dł. całkowita 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm- do wyboru zamawiającego, -śr. 10mm -śr. kołnierzy 13,5mm . Aplikator o długości 180cm, śr. 2,33/7Fr; posiadajaca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Sztuk | 2
RAZEM
Wykonawca utworzy w Szpitalu "Bank protez"zawierający po 1 sztuce protez wybranych z 4 pozycji przez lekarza wg osobnego uzgodnienia.