Płock, dnia 17 czerwca 2021 r.

TZPiZI.264.1675.2021

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

nr postępowania TZPiZI-ZO.264/07/D/21

Dotyczy: Zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art.6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) na dostawę pn. „Zakup respiratorów i defibrylatorów dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku do walki ze skutkami pandemii SARS-CoV2”

Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytanie:

1.	Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności innego niż opisanego w SWIZ systemu ładowania akumulatorów do defibrylatora. Zamawiający opisuje system oparty na zewnętrznej ładowarce , w której ładowane są akumulatory do defibrylatora. Nasze rozwiązanie systemu ładowania oparte jest na zasilaniu defibrylatora po przez uchwyt kartkowy który podłączony jest do instalacji 12V. To rozwiązanie pozwala na utrzymanie defibrylatora w ciągłej gotowości do pracy poprzez ładowywanie akumulatora defibrylatora zaraz po wpięciu w uchwyt karetkowy, eliminuje to również potrzebę posiadania kilku akumulatorów w celu rotowania w systemie opartym na zewnętrznej ładowarce.

Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza na zasadzie równoważności system ładowania akumulatorów do defibrylatora. Zamawiający dopuszcza system ładowania oparty na zasilaniu defibrylatora po przez uchwyt karetkowy który podłączony jest do instalacji 12V.

2.	Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora posiadającego jeden akumulatora zamiast 3 akumulatorów opisanych w SWIZ. W związku z tym ze nasze rozwiązanie zasilania defibrylatora oparte jest na jednym akumulatorze zapewniającym 6 godz. monitorowania lub 300 wyładowań max energią oraz zawiera system zasilania urządzenia poprzez wpięcie w uchwyt karetkowy, a nie zewnętrzna ładowarkę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności defibrylator posiadający jeden akumulator zamiast 3 akumulatorów, przy czym zasilanie defibrylatora oparte jest na jednym akumulatorze zapewniającym 6 godz. monitorowania lub 300 wyładowań max energią oraz zawiera system zasilania urządzenia poprzez wpięcie w uchwyt karetkowy, a nie zewnętrzna ładowarkę.

3. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności innego niż opisanego w SWIZ systemu wspomagania resuscytacji który zamiast manometru reanimacyjnego z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, posiada funkcję wspomagania resuscytacji krążeniowo- oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej – sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego dostarczenia defibrylatora z funkcją stymulacji prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia zapewniającego szerokoczasową (40 ms) falę impulsu stymulacyjnego, która jest co najmniej równoważna do opisanej technologii, a cechuje się innymi parametrami pracy: Wybór natężenia prądu w zakresie 0-140 mA. Urządzenie pracujące w technologii stymulacji 40ms, który jest skuteczniejszy niż impuls 20ms lub 5 ms jakie są stosowane przez innych producentów defibrylatorów, przy jednoczesnym zaoferowaniu szerszego zakresu 30 – 180 imp./min. oferuje szersze możliwości terapeutyczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności system wspomagania resuscytacji który zamiast manometru reanimacyjnego z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, posiada funkcję wspomagania resuscytacji krążeniowo- oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej – sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej. Zamawiający dopuszcza urządzenie zapewniające szerokoczasową (40 ms) falę impulsu stymulacyjnego.

4. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylator posiadający ekran kolorowy o przekątnej 6,5” przy jednoczesnych większych możliwościach zmiany widoku ekranu urządzenia zarówno w trybie automatycznym (zmiana widoku ekranu na predefiniowane ustawienia po włączeniu najważniejszych funkcji) lub ręcznej możliwości wyboru trybu pracy ekranu, łącznie z trybem pracy nocnej lub w wysokim nasłonecznieniu. Dzięki możliwościom konfiguracyjnym urządzenie jest bardziej uniwersalne niż inne na rynku z większym ekranem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności defibrylator posiadający ekran kolorowy o przekątnej 6,5”.

5. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylator posiadający moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 150 mmHg, bez automatycznej kalibracja. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde urządzenie medyczne musi przechodzić raz na rok przegląd techniczny , podczas którego sprawdzane są wszystkie funkcje urządzenia oraz wykonywana jest kalibracja defibrylatora. W związku z tym posiadanie przez urządzenie automatycznej kalibracji jest funkcją która i tak przechodzi kontrolę i kalibracje podczas przeglądu urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności defibrylator posiadający moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 150 mmHg, bez automatycznej kalibracji.

6. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający poza akumulatorami dostarczanymi w komplecie z defibrylatorem, wymaga 3 dodatkowych akumulatorów, czy też urządzenie powinno być dostarczone z akumulatorami niezbędnymi do spełnienia pozostałych wymagań OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający poza akumulatorami dostarczanymi w komplecie z defibrylatorem, nie wymaga ale dopuszca 3 dodatkowe akumulatory.

7. Ze względu na możliwość dostarczenia równego typu akumulatorów prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści urządzenie bez widocznej na akumulatorach informacja o pozostałym czasie pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez widocznej na akumulatorach informacji o pozostałym czasie pracy.

8. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego metronomu którego można używać również dla dzieci prosimy o wyjaśnienie Czy Zamawiający wymaga, aby funkcja metronomu reanimacyjnego automatycznie (bez udziału użytkownika) dostosowywała swoje działania w czasie rzeczywistym do działań podejmowanych przez personel, uwzględniający w swojej konfiguracji tryby pracy urządzenia: dorosły, dziecko, noworodek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby funkcja metronomu reanimacyjnego automatycznie (bez udziału użytkownika) dostosowywała swoje działania w czasie rzeczywistym do działań podejmowanych przez personel, uwzględniający w swojej konfiguracji tryby pracy urządzenia: dorosły, dziecko, noworodek.

9. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego „automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta” prosimy o wyjaśnienie, czy opisana funkcja ma być stosowana przez defibrylator przy defibrylacji przez łyżki twarde?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie funkcji „automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta” przy defibrylacji przez łyżki twarde.

10. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „automatyczna interpretacja i diagnoza 12- odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta.” prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostępność analizy i interpretacji na ekranie defibrylatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dostępność analizy i interpretacji na ekranie defibrylatora.

11. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG” prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostępność odczytu diagnostycznego badania 12 odpr. na ekranie defibrylatora zarówno w czasie rzeczywistym jak i po wykonaniu badania (z archiwum)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dostępność odczytu diagnostycznego badania 12 odpr. na ekranie defibrylatora zarówno w czasie rzeczywistym jak i po wykonaniu badania (z archiwum).

12. Czy Zamawiający dopuści Transmisję danych przez wbudowany modem WiFi zamiast transmisji przez zewnętrzny lub wbudowany modem 4G?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza transmisję danych przez wbudowany modem WiFi oraz dopuszca transmisję danych przez zewnętrzny lub wbudowany modem 4G.

13. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego transmisji danych, czy zamawiający wymaga bezpłatnej możliwości dostępu do archiwalnych zapisów EKG wykonanych przez personel Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza możliwość bezpłatnego dostępu do archiwalnych zapisów EKG.

14. W związku z brakiem informacji przy niektórych funkcjach prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga możliwości stosowania (producent zalecał takie stosowanie) urządzenia – defibrylatora/monitora i wszystkich jego funkcji: funkcji pomiarowo/monitorujących, funkcji elektroterapii u wszystkich grup wiekowych pacjentów (dorosły, dziecko, norowodek)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza możliwości stosowania urządzenia – defibrylatora/monitora i wszystkich jego funkcji: funkcji pomiarowo/monitorujących, funkcji elektroterapii u wszystkich grup wiekowych pacjentów (dorosły, dziecko, norowodek).

15. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „…wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,5 do 4 cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia”, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o szerszym niż opisany przez zamawiającego zakresie: 0,125 – 4 mV z dodatkową funkcją automatycznej zmiany wzmocnienia EKG na 6-ciu poziomach, co znacznie ułatwia pracę personelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o zakresie: 0,125 – 4 mV z dodatkową funkcją automatycznej zmiany wzmocnienia EKG na 6-ciu poziomach.

16. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego możliwości defibrylacji dzieci prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie nie posiadające funkcji automatycznego przełączenia w tryb defibrylacji pediatrycznej z automatyczną redukcją energii defibrylacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie nie posiadające funkcji automatycznego przełączenia w tryb defibrylacji pediatrycznej z automatyczną redukcją energii defibrylacji.

17. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego możliwości defibrylacji dzieci prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z nakładkami pediatrycznymi na łyżki twarde bez automatycznej kompensacji impedancji klatki piersiowej przy defibrylacji przez łyżki twarde z nakładkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator z nakładkami pediatrycznymi na łyżki twarde bez automatycznej kompensacji impedancji klatki piersiowej przy defibrylacji przez łyżki twarde z nakładkami.

18. W związku z wymaganiem przez Zamawiającego „Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia” prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o pokazywanie bieżącego stanu sprawności urządzenia, czy pokazywanie jedynie wyniku ostatniego autotestu?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o pokazywanie bieżącego stanu sprawności urządzenia oraz wynik ostatniego autotestu.

Dyrektor

SP ZOZ WSPRiTS W Płocku

mgr Lucyna Kęsicka