## Pakiet 1_Oferta nr 2
	Oferta nr 2 – Kosmed Sp. zo.o., ul. Łazy 30A, 25-677 Kielce
	Numer Sprawy WSZSL/FZ- 62 /19 Załącznik 2A – Pakiet 1
	Tabela A - Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - Aparat usg z z trzema głowicami
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż 2015 roku (dotyczy urządzenia, nie wersji software).	Późniejsze, niż opisane w kolumnie B, wprowadzenie na rynek – 10 pkt		TAK: Aparat wprowadzony do produkcji w 2018 roku (dotyczy urządzenia, nie wersji software).
2	Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga maks, 80 kg	70-75 kg – 2 pkt; < 70 kg – 5 pkt		TAK:Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga 65 kg
3	Regulacja położenia konsoli na boki	Brak punktacji		TAK: Regulacja położenia konsoli na boki
4	Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 15cm	regulacja powyżej 17cm -5 pkt		TAK: Możliwość regulacji wysokości konsoli 22 cm
5	Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli, możliwość zmiany położenia uchwytów	TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt		TAK: Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli, możliwość zmiany położenia uchwytów
6	Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 8 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnym przyciskiem	Ekran powyżej 10 cali -5 pkt		TAK: Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości 8,9 cala z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnym przyciskiem
8	Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 3 gniazda	4 aktywne gniazda - 3 pkt		TAK: Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – 4 gniazda
9	Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21 '' cali (rozdzielczość min. 1920 x 1080px) , z możliwością regulacji położenia	Ekran powyżej 21 cali - 3 pkt		TAK: Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21,5 '' cala, z możliwością regulacji położenia
10	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 60% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu	TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt		TAK: Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do ponad 75% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu
11	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 570 000 kanałów procesowych	1 000 000 – 2 500 000 – 2 pkt; >2 500 000 – 5 pkt.		TAK: Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej 4 000 000 kanałów procesowych
13	Dynamika systemu min. 250 dB	260-280 dB – 2 pkt; >280 dB – 5 pkt.		TAK: Dynamika systemu 300 dB
14	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [ nie harmonicznych ] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) - min. 2 do 16 MHz	17-20 MHZ – 2 pkt; 21 MHz i więcej – 5 pkt		TAK: Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [ nie harmonicznych ] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – 1 do 22 MHz
15	Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC,regulacja elektroniczna bez potencjometrów	Tak 5 pkt: Nie -0 pkt		NIE: 8 fizycznych suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC
17	Maksymalna głębokość penetracji min. 38 cm;	39 – 40 cm – 2 pkt; >40 cm – 5 pkt		TAK: Maksymalna głębokość penetracji min. 41 cm;
18	Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 1950 Hz	2000 – 2100 Hz – 2 pkt; > 2 100 Hz – 5 pkt.		TAK: Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D – 2183 Hz
19	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz, automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie , skala, linia bazowa), możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie, automatyczna analiza widma dopplerowskiego, regulacja pochylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni, wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm, pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym	większy zakres bramki - 5 pkt		TAK: Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego 41,7 kHz, automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie , skala, linia bazowa), możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie, automatyczna analiza widma dopplerowskiego, regulacja pochylenia wiązki dopplerowskiej +/- 30 stopni, wielkość bramki Dopplerowskiej min. 0,5-24 mm, pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym
21	Maksymalna częstotliwość odświeżania (frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) – min. 240 Hz	częstotliwość powyżej 350 Hz- 5 pkt		TAK: Maksymalna częstotliwość odświeżania (frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) – 246 Hz
27	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt		TAK: Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) -Mview
33	Możliwość ustawienia min.3 linii prostych w różnych miejscach ( linie nie połączone ze sobą) w anatomicznym M-mode.	TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt		TAK: Możliwość ustawienia 3 linii prostych w różnych miejscach ( linie nie połączone ze sobą) w anatomicznym M-mode.
38	Zapis obrazów w formacie PNG	TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt		TAK: Zapis obrazów w formacie PNG
41	Możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.)	Tak 5 pkt: Nie -0 pkt		TAK:Możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.)
49	Zasilanie awaryjne na minimum 25 minut pracy urządzenia	Wym,agane Tak – 5 pkt; Nie - 0 pkt		NIE
51	Możliwość zainstalowania oprogramowania do zewnętrznego komputera obsługującego bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp..) obrazów nagranych w aparacie USG	Tak – 5 pkt; Nie - 0 pkt		TAK: Możliwość zainstalowania oprogramowania do zewnętrznego komputera obsługującego bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp..) obrazów nagranych w aparacie USG- MyLab Desk
52	Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora.	Tak – 3 pkt; Nie - 0 pkt		TAK: Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora.
53	Funkcja szybkiego startu – funkcja przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 30 sekund	20 – 25 s. - 2 pkt; <20 s. - 5 pkt.		TAK: Funkcja szybkiego startu – funkcja przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy 15 sekund
54	Funkcja lupy pomiarowej uruchamiana automatycznie przyciskiem pomiarowym powiększająca min 20 krotnie	Tak-3pkt: Nie -0 pkt		NIE
WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT
1	Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym.	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt		TAK: Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym S12C41
	Zakres częstotliwości pracy głowicy – min, 1-8 MHz			Zakres częstotliwości pracy głowicy – 1-8 MHz
	Tryb 2D – min 4 wybierane częstotliwości pracy			Tryb 2D – 4 wybierane częstotliwości pracy
	Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 wybierane częstotliwości pracy			Tryb obrazowania harmonicznego – 5 wybierane częstotliwości pracy
	Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybieranych częstotliwości pracy min 4			Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybieranych częstotliwości pracy 4
	Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0°, 5°, 15°			Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0°, 5°, 15°
2	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości min, 10-22 MHz	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt		TAK: Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych reumatologicznych, naczyniowych SL3116 Zakres częstotliwości min, 10-22 MHz
	Tryb 2D – min, 4 wybieralne częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4			Tryb 2D – 4 wybieralne częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4
	Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 3			Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy 3
3	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokej”	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt		TAK: Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokej” IH 6-18
	Zakres głowicy min. 6-18 MHz			Zakres głowicy 6-18 MHz
	Szerokość pola obrazowego (FOV) min, 28 mm			Szerokość pola obrazowego (FOV) 28 mm
	Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy			Tryb 2D –4 wybierane częstotliwości pracy
	Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4			Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy 4
	Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 4			Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy 6
4	Możliwość rozbudowy o głowicę sektoroa pediatryczną szerokopasmową o czestotliwości 3MHz-8MHz :kąt widzenia powyżej 90 stopni: Tryby pracy min.2D,Color Dopler,OW Dopler,CW Dopler,Dopler tkankowy	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt		NIE
5	Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweks szerokopasmową do badań pediatrycznych o częstotliwości 4MHz-9MHZ : kąt widzenia powyżej 90 stopni	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt		Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweks mc3-11 szerokopasmową do badań pediatrycznych o częstotliwości 3MHz-11MHZ : kąt widzenia 94 stopni
6	Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt		Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks SB2C41, SB3123

	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	36 miesięcy

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Aparat USG z trzema głowicami	szt.	1	111000	111000	8%	119 880,00 zł

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1	48,78	48,78	23%	60,00 zł

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1	48,78	48,78	23%	60,00 zł

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	120 000,00 zł
	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamóweinia – 150 000,00 zł

## Pakiet 2_Oferta nr 2
	Oferta nr 2 – Kosmed Sp. zo.o., ul. Łazy 30A, 25-677 Kielce
	Numer Sprawy WSZSL/DZ- 62/19 Załącznik 2A – Pakiet 2
	Tabela A - Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Aparat usg z głowicą kardiologiczną
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż 2015 roku (dotyczy urządzenia, nie wersji software).	Późniejsze, niż opisane w kolumnie B, wprowadzenie na rynek – 10 pkt		TAK: Aparat wprowadzony do produkcji w 2018 roku (dotyczy urządzenia, nie wersji software).
2	Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga maks, 80 kg	70-75 kg – 2 pkt; < 70 kg – 5 pkt		TAK:Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga 65 kg
4	Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 15cm	regulacja powyżej 17cm -5 pkt		TAK: Możliwość regulacji wysokości konsoli 22 cm
5	Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli, możliwość zmiany położenia uchwytów	TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt		TAK: Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli, możliwość zmiany położenia uchwytów
6	Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 8 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnym przyciskiem	Ekran powyżej 10 cali -5 pkt		TAK: Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości 8,9 cala z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnym przyciskiem
8	Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 3 gniazda	4 aktywne hniazda - 3 pkt		TAK: Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – 4 gniazda
9	Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21 '' cali (rozdzielczość min. 1920 x 1080px) , z możliwością regulacji położenia	Ekran powyżej 21 cali - 3 pkt		TAK: Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21,5 '' cala, z możliwością regulacji położenia
10	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 60% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu	TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt		TAK: Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do ponad 75% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu
11	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 570 000 kanałów procesowych	1 000 000 – 2 500 000 – 2 pkt; >2 500 000 – 5 pkt.		TAK: Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej 4 000 000 kanałów procesowych
13	Dynamika systemu min. 250 dB	260-280 dB – 2 pkt; >280 dB – 5 pkt.		TAK: Dynamika systemu 300 dB
14	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [ nie harmonicznych ] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) - min. 2 do 16 MHz	17-20 MHZ – 2 pkt; 21 MHz i więcej – 5 pkt		TAK: Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [ nie harmonicznych ] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – 1 do 22 MHz
15	Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC,regulacja elektroniczna bez potencjometrów	Tak 5 pkt: Nie -0 pkt		NIE: 8 fizycznych suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC
17	Maksymalna głębokość penetracji min. 38 cm;	39 – 40 cm – 2 pkt; >40 cm – 5 pkt		TAK: Maksymalna głębokość penetracji min. 41 cm;
18	Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 1950 Hz	2000 – 2100 Hz – 2 pkt; > 2 100 Hz – 5 pkt.		TAK: Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D – 2183 Hz
19	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz, automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie , skala, linia bazowa), możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie, automatyczna analiza widma dopplerowskiego, regulacja pochylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni, wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm, pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym	większy zakres bramki - 5 pkt		TAK: Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego 41,7 kHz, automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie , skala, linia bazowa), możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie, automatyczna analiza widma dopplerowskiego, regulacja pochylenia wiązki dopplerowskiej +/- 30 stopni, wielkość bramki Dopplerowskiej min. 0,5-24 mm, pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym
21	Maksymalna częstotliwość odświeżania (frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) – min. 240 Hz	częstotliwość powyżej 350 Hz- 5 pkt		TAK: Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D – 2183 Hz
27	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt		TAK: Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) -Mview
33	Możliwość ustawienia min.3 linii prostych w różnych miejscach ( linie nie połączone ze sobą) w anatomicznym M-mode.	TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt		TAK: Możliwość ustawienia 3 linii prostych w różnych miejscach ( linie nie połączone ze sobą) w anatomicznym M-mode.
38	Zapis obrazów w formacie PNG	TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt		TAK: Zapis obrazów w formacie PNG
41	Możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.)	Tak 5 pkt: Nie -0 pkt		TAK:Możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.)
49	Zasilanie awaryjne na minimum 25 minut pracy urządzenia	Wym,agane Tak – 5 pkt; Nie - 0 pkt		NIE
51	Możliwość zainstalowania oprogramowania do zewnętrznego komputera obsługującego bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp..) obrazów nagranych w aparacie USG	Tak – 5 pkt; Nie - 0 pkt		TAK: Możliwość zainstalowania oprogramowania do zewnętrznego komputera obsługującego bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp..) obrazów nagranych w aparacie USG- MyLab Desk
52	Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora.	Tak – 3 pkt; Nie - 0 pkt		TAK: Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora.
53	Funkcja szybkiego startu – funkcja przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 30 sekund	20 – 25 s. - 2 pkt; <20 s. - 5 pkt.		TAK: Funkcja szybkiego startu – funkcja przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy 15 sekund
54	Funkcja lupy pomiarowej uruchamiana automatycznie przyciskiem pomiarowym powiększająca min 20 krotnie	Tak-3pkt: Nie -0 pkt		NIE

3	Głowica elektroniczna typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych w technologii Single Crystal	większa ilość elementów fizycznych -3pkt		TAK: Głowica elektroniczna typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych w technologii Single Crystal P 1-5
	Liczba elementów 60 Pole widzenia min, 85 ° Zakres częstotliwości pracy min, 2-4 MHz Tryb 2D – min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 częstotliwości pracy			TAK: Liczba elementów 128 Pole widzenia 57 ° Zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz Tryb 2D –4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego –5 częstotliwości pracy
	Tryb Dopplera kolorowego – min, 3 częstotliwości pracy			Tryb Dopplera kolorowego – 3 częstotliwości pracy

1	Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym.	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt		TAK: Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym S12C41
	Zakres częstotliwości pracy głowicy – min, 1-8 MHz			Zakres częstotliwości pracy głowicy – 1-8 MHz
	Tryb 2D – min 4 wybierane częstotliwości pracy			Tryb 2D – 4 wybierane częstotliwości pracy
	Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 wybierane częstotliwości pracy			Tryb obrazowania harmonicznego – 5 wybierane częstotliwości pracy
	Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybieranych częstotliwości pracy min 4			Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybieranych częstotliwości pracy 4 .
	Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0°, 5°, 15°			Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0°, 5°, 15°
2	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości min, 10-22 MHz	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt		TAK: Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych reumatologicznych, naczyniowych SL3116. Zakres częstotliwości 10-22 MHz
	Tryb 2D – min, 4 wybieralne częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4			Tryb 2D – 4 wybieralne częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy 4
	Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 3			Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy - 3
3	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokej”	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt		TAK: Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokej” IH 6-18.
	Zakres głowicy min. 6-18 MHz			Zakres głowicy min. 6-18 MHz
	Szerokość pola obrazowego (FOV) min, 28 mm			Szerokość pola obrazowego (FOV) 28 mm
	Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy			Tryb 2D – 4 wybierane częstotliwości pracy
	Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4			Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy 4
	Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 4			Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy 6
4	Możliwość rozbudowy o głowicę sektoroa pediatryczną szerokopasmową o czestotliwości 3MHz-8MHz :kąt widzenia powyżej 90 stopni: Tryby pracy min.2D,Color Dopler,OW Dopler,CW Dopler,Dopler tkankowy	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt		NIE
5	Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweks szerokopasmową do badań pediatrycznych o częstotliwości 4MHz-9MHZ : kąt widzenia powyżej 90 stopni	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt		TAK: Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweks C3-11 szerokopasmową do badań pediatrycznych o częstotliwości 3MHz-11MHZ : kąt widzenia 94 stopnie
6	Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt		TAK: Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks SB2C41, SB123

	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	36 miesięcy

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Aparat USG z głowica kardiologiczną	szt.	1	111000	111000	8%	119 880,00 zł

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1	48,78	48,78	23%	60,00 zł

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1	48,78	48,78	23%	60,00 zł

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	120 000,00 zł
	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamóweinia – 150 000,00 zł

## Pakiet 3_Oferta nr 4
	Oferta nr 4 – Becton Dicibnson Polska Sp. zo.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
	Numer Sprawy WSZSL/FZ-62/19 Załącznik 2A – Pakiet 3
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Cytometr przepływowy
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
16	Cytometr technicznie gotowy do rozbudowy w przyszłości do pomiaru jednocześnie 12 fluorescencji na jednej komórce z trzech laserów.	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt		Tak, Cytometr technicznie gotowy do rozbudowy w przyszłości do pomiaru jednocześnie 12 fluorescencji na jednej komórce (pakiet rozbudowy m- nr kat. 662858 Lyric 3L10C
17	Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową, co pozwala na dłuższy czas pomiaru (tryb podwyższonej czułości).	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt		Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową, co pozwala na dłuższy czas pomiaru (tryb podwyższonej czułości).
18	Możliwość ręcznego podawania pojedynczych probówek z całkowitym ominięciem podajnika.	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt		Możliwość ręcznego podawania pojedynczych probówek z całkowitym ominięciem podajnika.
19	Układ przepływowy posiada temperaturowe sprzężenie zwrotne stabilizujące przepływ pomimo zmian temperatury otoczenia.	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt		Układ przepływowy posiada temperaturowe sprzężenie zwrotne stabilizujące przepływ pomimo zmian temperatury otoczenia.
20	Brak konieczności codziennego i każdorazowego ustawiania parametrów pracy dla eksperymentów – cytometr posiada ustawienia uniwersalne wykonywane raz na 60 dni.	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt		Brak konieczności codziennego i każdorazowego ustawiania parametrów pracy dla eksperymentów – cytometr posiada ustawienia uniwersalne wykonywane raz na 60 dni.

	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	24 miesiące

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Cytometr przepływowy	szt.	1	440000	440000	8% i 23%	475 800,00 zł

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1	500	500	23%	615,00 zł

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1	500	500	23%	615,00 zł

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	477 030,00 zł
	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamóweinia –482 000,00 zł

## Pakiet 4_Oferta nr 1
	Oferta nr 1 – Biameditek Sp. zo.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
	Numer Sprawy WSZSL/FZ-62/19 Załącznik 2A – Pakiet 4
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Kardiologiczne stacje do centralnego monitorowania (kardiomonitory) ze stacją centralną
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1.	Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 7 kg	6kg do 6,9kg-5pkt: poniżej 5 kg 10 pkt		Tak, Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie ≤5kg
4.	Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych.	Więcej krzywych -5 pkt		Tak, Jednoczesna prezentacja na ekranie do 11 krzywych dynamicznych.
5.	Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut.	Trendy powyżej 6 dni -10 pkt		Tak, Trendy wszystkich mierzonych parametrów:120-godzinne z rozdzielczością 1 minuta i 1200 godzin z rozdzielczością 10 minut.
6.	Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów	Większa pamięć – 5 pkt		Tak, Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć 1800 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów
9.	10) Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń:	Analiza powyżej 22 zaburzeń -5 pkt		Tak, Analiza zaburzeń rytmu (24), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń:
11.	2) Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷240/min.	Większy zakres- 5 pkt		Tak, Zakres pomiaru pulsu: 20÷300/min.
11.	4) Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik	Tak-10 pkt ;Nie -0 pkt		Tak, Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik
	6) Możliwość stosowania czujników Massimo,Nellcor,FAST	Tak 10 pkt ;Nie -0 pkt		Nie, Możliwość stosowania czujników Nellcor, bez możliwości stosowania czujników Massimo i FAST.
12.	2) Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 30÷240 mmHg.	Większy zakres- 5 pkt		Tak, Zakres pomiaru ciśnienia:10÷290 mmHg.
	6) Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut.	Dłuższy czas -5 pkt		Tak, Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: 1÷480 minut.
14	4) Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips	Gumowy-5 pkt		Tak, Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - Gumowy
21	1) Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny.	Min 4 godziny -10 pkt : min. 6 godzin -20 pkt		Tak, Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): 2,5 godziny.
23	Możliwość rozbudowy o drukarkę	Tak-10 pkt: Nie -0 pkt
	Stacja centralnego nadzoru – 1 sztuka
3.	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów	uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia z poziomu centrali-10 pkt		Tak, Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów
4.	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta	większa ilość zdarzeń - 5 pkt		Tak, Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - liczba zdarzeń: 1000/pacjenta
8.	Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG + inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin	Tak- 10 pkt; Nie -0 pkt		Tak, Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG + inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin
12.	Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min.	dłuższy czas podtrzymania - 10 pkt		Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego (UPS)30 min.

	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	24 miesiące

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Kardiomonitory	szt.	11	14 100,00	155 100,00	8%	167 508,00 zł
	Stacja centralna	szt.	1	23 000,00	23 000,00	8%	24 840,00 zł

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1	500	500	23%	615,00 zł

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1	1000	1000	23%	1 230,00 zł

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	194 193,00 zł
	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamóweinia – 168 000,00 zł

## Pakiet 5_Oferta nr 5
	Oferta nr 5 – Olympus Polska Sp. zo.o., Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
	Numer Sprawy WSZSL/FZ- 62 /19 Załącznik 2A – Pakiet 5
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie szkolenia – Mikroskop diagnostyczny
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr.	Statyw mikroskopu z możliwością zamontowania nasadki okularowej o polu widzenia 26.5mm i przystawki konsultacyjnej dla 18-stu konsultantów, gdzie każdy obserwuje preparat w takiej samej orientacji przestrzennej - 50 pkt		Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr.
2	Oświetlacz ledowy o mocy odpowiadającej żarówce 100W wg systemu Koehlera. . Żywotność 50 000 h.	Oświetlenie kodowane, automatycznie dopasowujące moc światła do używanego obiektywu- 20 pkt		Oświetlacz ledowy o mocy odpowiadającej żarówce 100W wg systemu Koehlera. . Żywotność 50 000 h.
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	24 miesiące

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Mikroskop diagnostyczny	szt.	1	36123,73	36123,73	8%	39 013,63 zł

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1	200	200	23%	246,00 zł

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1	500	500	23%	615,00 zł

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	39 874,63 zł
	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamóweinia –51 500,00 zł

## Pakiet 6_Oferta nr 3
	Oferta nr 3 – Fresenius Kabi Polska Sp. zo.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
	Numer Sprawy WSZSL/FZ- 62 /19 Załącznik 2A – Pakiet 6
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie szkolenia – Separator komórkowy
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
3	Poziom hałasu w trakcie użytkowania ≤75dB	mniejszy poziom – 10 pkt		Poziom hałasu w trakcie użytkowania ≤75dB
11	Dodatkowy wyświetlacz dla pacjenta informujący o czasie pozostałym do koñca separacji	Tak- 10 pkt : Nie -0 pkt		Tak, dodatkowy wyświetlacz dla pacjenta informujący o czasie pozostałym do koñca separacji
28.	możliwość wyboru rodzaju płynu osoczo-zastępczego w procedurze plazmaferezy	Tak-20 pkt ;Nie – 0pkt		Tak, możliwość wyboru rodzaju płynu osoczo-zastępczego w procedurze plazmaferezy
29.	możliwość zmiany stosunku ACD: krew w każdej z wykonywanych procedur	Tak-20 pkt ;Nie – 0pkt		Tak, możliwość zmiany stosunku ACD: krew w każdej z wykonywanych procedur
30.	możliwość wymiany igły w zestawie	Tak-20 pkt ;Nie – 0pkt		Tak, możliwość wymiany igły w zestawie

	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	24 miesiące

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Separator komórkowy	szt.	1	129000	129000	8%	139 320,00 zł

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1	250	250	23%	307,50 zł

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1	250	250	23%	307,50 zł

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	139 935,00 zł
	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamóweinia – 142 000,00 zł

## Pakiet 7_Oferta nr 6
	Oferta nr 6 – Aleksander Prychidny prowadzący działalność gospodarczą pn. CHEMINST POLSKA ALEKSANDER PRYCHIDNY, Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, 55-095 Mirków
	Numer Sprawy WSZSL/FZ -62 /19 Załącznik 2A – Pakiet 7
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Zamrażarka niskotemperaturowa do minus 85ºC
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
9	drzwiczki wewnętrzne do poszczególnych sekcji zamrażarki wyposażone w izolację cieplną, pełne, bez otworów i perforacji	Tak-30 pkt : Nie -0pkt		Tak, drzwiczki wewnętrzne do poszczególnych sekcji zamrażarki wyposażone w izolację cieplną, pełne, bez otworów i perforacji
27	średnie dobowe zużycie energii, max. 25 kW/24h , zasilanie: 230 [V]/50 [Hz]	poniżej 23kW/24h- 10 pkt		Tak, średnie dobowe zużycie energii16,08 kW/24h , zasilanie: 230 [V]/50 [Hz]
28.	Możliwość późniejszej rozbudowy o system podtrzymywania awaryjnego backup-co2 zintegrowany z zamrażarką , sterowany bezpośrednio z panelu sterowania	Tak-30 pkt : Nie -0pkt		Tak, Możliwość późniejszej rozbudowy o system podtrzymywania awaryjnego backup-co2 zintegrowany z zamrażarką , sterowany bezpośrednio z panelu sterowania

	Tabela B – Dostawa, montaż, przeprowadzenie szkolenia – Zamrażarka do minus 30ºC
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
7	min. 4 półki wewnątrz komory, o udźwigu min.65kg na półkę	udźwig powyżej 70 kg – 10 pkt		Tak, 4 półki wewnątrz komory, o udźwigu 80 kg na półkę
12	grubość izolacji cieplnej zamrażarki, min. 70 [mm]	grubość powyżej 75 mm - 10 pkt		Tak, grubość izolacji cieplnej zamrażarki,80 [mm]
18.	średnie dobowe zużycie energii, max. 7 kW/24h , zasilanie: 230 [V]/50 [Hz]	zużycie poniżej 7kW/24h - 10 pkt		Tak,ś rednie dobowe zużycie energii, 6,25 kW/24h , zasilanie: 230 [V]/50 [Hz]

	Oferowany okres gwarancji dla Przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A i B (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	36 miesięcy

	Tabela E – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Zamrażarka opisana w Tabeli A	szt.	1	37800	37800	8%	40 824,00 zł
	Zamrażarka opisana w Tabeli B	szt.	1	12000	12000	23%	14 760,00 zł

	Tabela F – Cena za dostarczenie i rozładunek zamrażarek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1	2000	2000	23%	2 460,00 zł

	Tabela G – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Zakres opisany w umowie w paragrafie 2 ust.1 pkt 2 dla Pakietu 7	szt.	1	1000	1000	23%	1 230,00 zł

	Tabela H – Cena oferty – łączna wartość brutto określona w kolumnach G Tabeli E, Tabeli F i Tabeli G
	59 274,00 zł
	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamóweinia –62 000,00 zł