Załącznik nr 1b do SWZ

Uwaga! Niniejszy dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający:

Powiat Jarociński

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.……………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na dostawę pn.:

„Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANYMI I PUNKTOWANYMI PARAMETRAMI – APARAT RTG

CYFROWY APARAT RTG TYP TELEKOMANDO – 1 szt.

Oferowany aparat RTG musi być w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy.

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Producent aparatu RTG:			............................................

Nazwa i typ aparatu RTG: 			............................................

Kraj pochodzenia aparatu RTG:		............................................

Rok produkcji aparatu RTG: 		.............................................

| Lp. | Opis parametru | Wartość parametru wymaganego | Wartość parametru oferowanego (wypełnia Wykonawca) | Parametr oceniany – punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu – aparatu RTG. | TAK, załączyć |  | Bez punktacji |
| 2. | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu – aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | Bez punktacji |
| GENERATOR RTG |
| 3. | Generator wysokoczęstotliwościowy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Moc generatora wg IEC 60601-2-7 [kW]. | ≥ 65 kW |  | Bez punktacji |
| 5. | Częstotliwość napięcia anodowego generatora. | ≥ 200 kHz |  | Bez punktacji |
| 6. | Zakres napięć radiografii [kV]. | Min. od 40 kV do 150 kV |  | Bez punktacji |
| 7. | Prąd max. radiografii [mA]. | ( 800 mA |  | Bez punktacji |
| 8. | Zakres mAs [mAs]. | Min. od 0,1 mAs do 1000 mAs |  | Bez punktacji |
| 9. | Minimalny czas ekspozycji [ms]. | ≤ 1 ms |  | Bez punktacji |
| 10. | Techniki ustawiania parametrów ekspozycji. | Min. technika 1-2-3 punktowa |  | Bez punktacji |
| 11. | Zakres napięć fluoroskopii [kV]. | Min. od 40 kV do 125 kV |  | Bez punktacji |
| 12. | Liczba i wartości dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej dla 50 Hz. | Min. 2, podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Prąd max. fluoroskopii pulsacyjnej [mA]. | ( 20 mA |  | Bez punktacji |
| 14. | Zasilanie 3 – fazowe (400V). | TAK |  | Bez punktacji |
| 15. | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki. | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy. | TAK |  | Bez punktacji |
| LAMPA, FILTRY, KOLIMATORY, MIERNIK DAWKI |
| 17. | Wielkość małego ogniska (IEC 60336). | ( 0,6 |  | Bez punktacji |
| 18. | Moc małego ogniska [kW] (IEC 60613). | ( 40 kW |  | Bez punktacji |
| 19. | Wielkość dużego ogniska (IEC 60336). | ( 1,2 |  | Bez punktacji |
| 20. | Moc dużego ogniska [kW] (IEC 60613). | ( 100 kW |  | Bez punktacji |
| 21. | Filtracja [mm Al] dla 75 Kv. | ( 0,7 mm Al. |  | Bez punktacji |
| 22. | Pojemność cieplna anody [kHU]. | ( 600 kHU |  | Bez punktacji |
| 23. | Szybkość chłodzenia anody [kHU/min]. | ( 80 kHU/min |  | Bez punktacji |
| 24. | Pojemność cieplna kołpaka z lampą [kHU]. | ( 1700 kHU |  | Bez punktacji |
| 25. | Anoda wysokoobrotowa. | ( 9500 obr/min |  | Bez punktacji |
| 26. | Kolimator prostokątny. | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Zakres obrotu kolimatora. | Min. od +/-90 ° |  | Bez punktacji |
| 28. | Kolimator w pełni zmotoryzowany. | TAK |  | Bez punktacji |
| 29. | Świetlny symulator pola rtg (centrator). | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki. | TAK |  | Bez punktacji |
| ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA |
| 31. | Zakres pochylania [°]. | Min. od +90° do –90° |  | Bez punktacji |
| 32. | Wysokość minimalna blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami. | TAK |  | Bez punktacji |
| 33. | Pełne pokrycie badania pacjenta. | ≥ 190 cm |  | Bez punktacji |
| 34. | Blat stołu płaski. | TAK |  | Bez punktacji |
| 35. | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu [cm]. | ≥ +/- 17 cm |  | Bez punktacji |
| 36. | Silnikowy mechanizm przesuwu poprzecznego blatu stołu. | ≥ 5 cm/sek |  | Bez punktacji |
| 37. | Odległość minimalna od blatu stołu do podłogi. | ≤ 50 cm |  | Bez punktacji |
| 38. | Odległość maksymalna blatu stołu od podłogi. | ≥ 100 cm |  | Bez punktacji |
| 39. | Silnikowy mechanizm przesuwu wzdłużnego kolumny. | ≥ 20 cm/sek |  | Bez punktacji |
| 40. | Zakres przesuwu wzdłużnego kolumny. | ≥ 150 cm |  | Bez punktacji |
| 41. | Wymiary blatu [cm x cm]. | ≥ 240 cm x 80 cm |  | Bez punktacji |
| 42. | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al]. | ≤ 0.5 mm Al |  | Bez punktacji |
| 43. | Obciążalność blatu bez ograniczeń (ruch pionowy/ przechył). | ≥ 260 kg |  | Bez punktacji |
| 44. | Obciążalność podnóżka pacjenta. | ≥ 260 kg |  | Bez punktacji |
| 45. | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki. | TAK |  | Bez punktacji |
| 46. | Wszystkie ruchy ścianki silnikowe. | TAK |  | Bez punktacji |
| 47. | Zmotoryzowana zmiana odległości SID [cm]. | TAK, ≥110-180 cm |  | Bez punktacji |
| 48. | Aparat w konfiguracji zapewniającej wykonywanie zdjęć z SID ≥ 180 cm dla promienia centralnego prostopadłego do płaszczyzny detektora. Dopuszcza się, z powodu niespełnienia warunku SID min. 180 cm, zaoferowanie dodatkowego detektora w technologii jodku cezu o rozmiarach min 42 x 42 cm, o maksymalnej wielkości pojedynczego piksela 150 µm (± 10%) i głębi obrazu 16 bit, zabudowanego w dedykowanym stojaku płucnym i drugiej lampy RTG na zawieszeniu sufitowym. | TAK, w przypadku niespełniania przez telekomando wymogu SID ≥ 180 cm, podać parametry detektora, drugiej lampy RTG i dedykowanego stojaka |  | Bez punktacji |
| 49. | Projekcje skośne, zakres kątów [°]. | Min. +/- 40° |  | Bez punktacji |
| 50. | System AEC półprzewodnikowy w ściance. | TAK, czujnik min. 3 połowy |  | Bez punktacji |
| 51. | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta. | TAK, min. 2 szt. |  | Bez punktacji |
| 52. | Kamera umożliwiająca pozycjonowanie pacjenta bez konieczności próbnego naświetlania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 53. | Akcesoria – podnóżek, który można demontować. | TAK, 1 szt. |  | Bez punktacji |
| 54. | Urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG lub pasy uciskowe. | TAK |  | Bez punktacji |
| 55. | Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym. Przycisk nożny w gabinecie umożliwiający wykonywanie radiografii i fluoroskopii. | TAK |  | Bez punktacji |
| 56. | Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 57. | Podnóżki ginekologiczne. | TAK |  | Bez punktacji |
| 58. | Jeden monitor w pomieszczeniu diagnostycznym. | TAK |  | Bez punktacji |
| 59. | Interkom – komunikacja pomiędzy sterownią a pomieszczeniem diagnostycznym. | TAK |  | Bez punktacji |
| 60. | Uchwyty pacjenta montowane do stołu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 61. | Stabilizator barków. | TAK |  | Bez punktacji |
| 62. | Konsola sterowania ścianką montowana do stołu. | TAK |  | Bez punktacji |
| DETEKTOR CYFROWY ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ |
| 63. | Materiał wypełnienia scyntylatora jodek cezu. | TAK, Csi |  | Bez punktacji |
| 64. | Wielkość detektora [cm x cm]. | Min.42 cm x 42 cm +/- 5% |  | Bez punktacji |
| 65. | Wielkość pixela [µm]. | ( 150 µm |  | Bez punktacji |
| 66. | Głębia obrazu A/D [bit]. | ≥ 16 bitów |  | Bez punktacji |
| 67. | Rozdzielczość [pl/mm]. | ( 3,4 lp/mm |  | Bez punktacji |
| 68. | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy. | ≥ 2800 x 2800 pikseli |  | Bez punktacji |
| 69. | Częstotliwość rejestracji zdjęć. | do 30 zdjęć/s |  | Bez punktacji |
| STACJA AKWIZYCJI |
| 1. | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania. | Podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 32 GB pamięci RAM, dysk twardy 4 x 512 GB SDD, dwa dyski twarde 256GB, DVD RW, karta sieciowa Gigabit Ethernet, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny. | TAK, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez punktacji |
| 4. | Monitor LCD kolorowy dotykowy min. 21”, o min. parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 180 cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚. Monitor skalibrownany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą Dicom. | TAK, 2 sztuki, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez punktacji |
| 5. | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze). | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Konsola z jednoczesną obsługą aparatu DR i skanera CR. | TAK /NIE |  | Bez punktacji |
| 8. | Konsola przygotowana do obsługi detektorów. | ≥ 3 szt. |  | Bez punktacji |
| 9. | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora. | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13. | System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe). | TAK |  | Bez punktacji |
| 14. | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz. | TAK |  | Bez punktacji |
| 15. | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową). | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania). | TAK |  | Bez punktacji |
| 18. | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległości detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF (Estimated Radiographic Magnification Factor – współczynnik powiększenia) i w efekcie możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 19. | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 20. | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne. | TAK, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | Bez punktacji |
| 21. | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 22. | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 23. | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| . 24. | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 25. | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 26. | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min. 3 systemów/adresów Pacs, kompozycja wydruków. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 27. | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 28. | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 29. | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 30. | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: kaseta/obraz zidentyfikowany, obraz wydrukowany, obraz zarchiwizowany, badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 31. | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 32. | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 33. | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 3 34. | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 35 35. | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 36. | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 37. | Możliwość wprowadzenia min. 1800 rodzajów różnych ekspozycji. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 38. | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30): możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym, eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 39. | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 40. | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 41. | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 42. | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 43. | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 44. | Możliwość naniesienia znacznika czasu. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 45. | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 46. | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 47. | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 48. | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 49. | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 50. | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 51. | Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 52. | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 53. | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min. następujące poziomy dawki: zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 54. | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 55. | Automatyczne wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 56. | Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 57. | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badań odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 58. | Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badań odrzuconych i powtórzonych. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 59. | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 60. | Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badań pediatrycznych i dla badań dorosłych. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 61. | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych – z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna), z możliwością wyboru przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa: radiologia ogólna / radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie), jama brzuszna / jama brzuszna pediatria, klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna, kościec / kościec pediatria, kościec (projekcja osiowa) / kościec (projekcja osiowa – pediatria, oprogramowanie neonatologiczne T2. Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 62. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 63. | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 64. | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 65. | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 66. | Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach: na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badań z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu), na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 67. | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS (z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 68. | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0 – 17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0 – 44+ kg. | TAK, podać nazwę pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 69. | Algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników. | TAK /NIE Jeśli tak – podać nazwę pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 70. | Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym i konfigurowalnym wymiarze okienka – dla pomiarów i ocen ortopedycznych. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 71. | Możliwość wyboru kołowego obszaru zainteresowania/kolimacji. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 72. | Płynny obrót obrazu. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 73. | Możliwość aktywizacji trybu pełnoekranowego. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 74. | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 75. | Automatyczna lokalna archiwizacja obrazów badań na płytach CD/DVD, we wskazanym folderze (lokalnym, sieciowym, na zewnętrznym dysku) oraz w usługach gromadzenia danych w chmurze (np. Dropbox, Google Drive). | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez punktacji |
| 76. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania. | TAK, podać nazwę i typ |  | Bez punktacji |
| 77. | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging. | TAK, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  | Bez punktacji |
| 78. | Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, załączyć potwierdzenie zarejestrowania/zgłoszenia lub certyfikat CE |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 1. | Przystosowanie pomieszczenia pracowni aparatu RTG znajdującego się w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin dla potrzeb nowego aparatu RTG. W zakres prac adaptacyjnych wchodzi m.in. demontaż i utylizacja starego aparatu RTG, wykonanie wszelkich niezbędnych prac w celu montażu i uruchomienia nowego aparatu, położenie wykładziny antystatycznej, malowanie ścian i sufitu pracowni, w celu określenia szczegółowego zakresu prac wymagana wizja lokalna pomieszczenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Wykonanie projektu osłon stałych w pomieszczeniu badań dla zaoferowanego aparatu RTG. | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Testy akceptacyjne i specjalistyczne w okresie gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Aparat powinien mieć możliwość w ramach dostarczanych licencji przesyłania (ręcznego / na żądanie) obrazów DICOM do innych serwerów DICOM jakie posiada Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin: systemu teleradiologii, pacs Agfa IMPAX EL, stacji opisowej DS-1000 oraz systemu IMPAX 6. | TAK |  | Bez punktacji |
| SERWIS, GWARANCJA |
|  | Minimum 24 miesiące gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia (lampa, detektor, generator, mechanika). | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku. | TAK, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym. | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez producenta w Polsce. | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze]. | ≤ 8 godz., podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze]. | ≤ 48 godz., podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze]. | ≤ 96 godz., podać |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie. | TAK |  | Bez punktacji |