## Arkusz1
Załacznik 1.2A do Oferty
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - PO ZMIANIE
Typ/model oferowanego sprzętu:…...................................................
Producent:…...........................................................
Kraj produkcji:…........................................
PARAMETRY LAMPY SZCZELINOWEJ i WARUNKI REALIZACJI
LP. | Opis parametru | Punktacja za kryteria podlegające ocenie w kryterium jakości | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane – należy podać zakresy lub opisać
1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji 2024, wyklucza się egzemplarze demo i powystawowe. |  | TAK/NIE
2 | Powiększenia: | punktacja: powiększenie: 10x,16x,25x - 0 pkt powiększenie: 6-6,4x, 10x, 16x, 25x,40x- 2 pkt
3 | Powiększenie okulara
4 | Szerokość szczeliny (regulowana płynnie) | punktacja: 0-12 mm - 0 pkt 0-13 mm - 2 pkt 0-14 mm - 4 pkt 0-15 mm - 6 pkt powyżej 0-15 mm - 8 pkt
5 | Długość szczeliny
6 | Filtry: kobaltowy niebieski, pochłaniający,ciepło, bezczerwienny, filtr ND |  | TAK/NIE
7 | Filtr barierowy: żółty |  | TAK/NIE
8 | Regulacja PD: min 52-80 mm |  | TAK/NIE
9 | Korekcja wady wzroku
10 | Obrót szczeliny: 0-180° |  | TAK/NIE
11 | Oświetlenie LED |  | TAK/NIE
12 | Typ mikroskopu: Zbieżność Galileusza ze zmianą powiększenia |  | TAK/NIE
13 | Kąt między okularami: min 10° |  | TAK/NIE
14 | Adapter do tonometru aplanacyjnego |  | TAK/NIE
15 | Kąt padania: zmienna 0°, 5°, 10°, 15°,20° |  | TAK/NIE
16 | W zestawie zasilacz i stolik |  | TAK/NIE
17 | W zestawie podbródek z fiksatorem |  | TAK/NIE
18 | Gwarancja (miesiące)
19 | Termin dostawy (tygodnie)
20 | Wykonawca posiada autoryzacje producenta na serwisowanie zaoferowanego urządzenia lub umowę z autoryzowanym serwisem |  | TAK/NIE
21 | W cenie oferty przeglądy serwisowe w okresie gwarancji , zgodnie z zaleceniami producenta, wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu |  | TAK/NIE
22 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego urządzenia od dnia sprzedaży min. 8 lat |  | TAK/NIE
23 | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu w miejscu instalacji aparatu |  | TAK/NIE
24 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym (w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie zamawiającego urządzenie zastępcze na czas naprawy) max 5 dni roboczych |  | TAK/NIE
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.