## Arkusz1
Załącznik nr 2
Formularz przedmiotowo-cenowy UKW/DZP-282-ZO-B-56/2023
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Układ regulatorów przepływu gazu - Regulator przepływu masowego: Gaz/Zakres przepływu: Opary metanolu, H2, CO, od 2 ccm do 100 ccm Temperatura medium: 20 st. C Ciśnienie na wejściu: 0,5-1 Bary (G) max. 10 bar. Ciśnienie na wyjściu: 0 Bar (G) Maksymalne ciśnienie operacyjne: 10 Bar Dokładność: 0.35% pełnej skali dla zakresu od 2 do 35%, 1% aktualnego przepływu dla zakresu od 35% do 100% Zakresowość: (2-100)% Powtarzalność: nie gorsza niż <+/- 0,2% nastawy Liniowość: nie gorsza niż +/- 0,5% pełnej skali Stabilność zera: nie gorsza niż +/- 0,5% pełnej skali na rok Przeciek zewnętrzny: 1x10-9 atm. cc/sec He Typ zaworu: normalnie zamknięty Przyłącze mechaniczne 1/4” zaciskowe Uszczelnienie Viton (lub równoważne) / Komunikacja RS485 + Analog 0-5 VDC Opcja MultiFlow – Możliwość zmiany gazu poprzez oprogramowanie. Opcja MultiRange – Możliwość zmiany zakresu przepływu poprzez oprogramowanie. Port diagnostyczny: RS485 via 2.5 mm jack Przyłącze elektryczne: 15 pin Sub-D męskie Zasilacz/Sterownik do obsługi regulatorów przepływu masowego: Obudowa:- typu Table Top Zasilanie: 90 – 260 Vac, 50/60 Hz Napięcie wyjściowe: 24 V DC stabilizowane Sygnał sterujący: 4-20mA / 0-5 V DC Interfejs i oprogramowanie PC - RS232 kabel i oprogramowanie Liczba kanałów: 4 / Pobór mocy: maks. 70 W /Rodzaj pracy: automatyczny Pomiar przepływu, ciśnienia: cyfrowy w dowolnych jednostkach przepływu, 8 linijek podświetlany LCD Temperatura pracy: 0 – 50 st. C Interfejs do PC szeregowy RS232 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Funkcje: ustawianie punktu pracy, wyświetlanie wartości aktualnej, zliczanie przepływu, alarm dla przekroczenia progu górnego, dolnego i bezwzględnej odchyłki od wartości zadanej, funkcja rozcieńczenia
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: do 21 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
Pliki podpisywane profilem zaufanym, nie mogą być większe niż 10MB oraz pliki podpisywane w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego nie mogą być większe niż 5MB
Zamawiający zaleca zapisanie formularza w formacie .pdf
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)