Załącznik nr 5b do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatorów hematologicznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne 
w Lubaniu sp. z o.o.”, nr post. ZP/08/2024

Opis przedmiotu zamówienia/analizatora

Pakiet Nr 2 – Odczynniki i analizator CBC+5DIFF

| Analizator parametrów hematologicznych (1 sztuka) |
| --- |
| Nazwa aparatu |  |
| Producent |  |
| Model |  |
| Stan (zaznaczyć „X”) | nowy używany |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 | Analizator hematologiczny CBC+5DIFF nie starszy niż 2020 rok, po przeglądzie, z możliwością oznaczania płynów z jam ciała | TAK, podać |  |  |
| 2 | Parametry raportowane morfologii krwi: Leukocyty - rozdział na 5 populacji (limfocyty, granulocyty obojętnochłonne, monocyty, granulocyty kwasochłonne, granulocyty zasadochłonne) RBC HGB HCT MCV MCHC MCH WBC RDW PLT PDW PCT odsetek makro i mikrocytów Wszystkie parametry jako diagnostyczne, prezentowane na wyniku pacjenta i przesyłane do LIS | TAK |  |  |
| 3 | Różnicowanie leukocytów metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, wynik w wartościach bezwzględnych i w procentach | TAK |  |  |
| 4 | WBC, HGB, RBC, PLT mierzone bezpośrednio | TAK |  |  |
| 5 | Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym niezależnym od pomiaru WBC w celu ograniczenia wpływu lipidów i krwinek białych | TAK |  |  |
| 6 | IG - niedojrzałe granulocyty w każdym oznaczeniu DIFF | TAK |  |  |
| 7 | Minimalne zakresy liniowości dla próbki (bez wstępnego rozcieńczenia): WBC min. 400x 10*3/ul RBC min. 7 x10*6/ul HGB min. 24 g/l PLT min. 5000 x10*3/ul | TAK, podać |  |  |
| 8 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC-5DIFF) | TAK |  |  |
| 9 | Maksymalna objętość aspirowanej krwi nie większa niż 30 ul | TAK, podać |  |  |
| 10 | Możliwość wykonania morfologii pediatrycznej z pobrania mikrometodą | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość stosowania różnych trybów pobierania próbki | TAK |  |  |
| 12 | Automatyczny podajnik na minimum 20 próbek z możliwością pracy z probówkami systemu zamkniętego Sarstedt stosowanego u Zamawiającego bez potrzeby ich otwierania. | TAK, podać |  |  |
| 13 | System zabezpieczeń przed mikroskrzepami w trakcie aspiracji | TAK |  |  |
| 14 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej krew lub płyn z jam ciała | TAK |  |  |
| 15 | Analizator przystosowany do pracy w systemie całodobowym | TAK |  |  |
| 16 | Wydajność minimalna analizatora: 60 oznaczeń na godzinę | TAK, podać |  |  |
| 17 | Odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii CBC-5DIFF w 100% bezcyjankowe | TAK |  |  |
| 18 | Automatyczne wczytywanie opakowania odczynników, kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją | TAK |  |  |
| 19 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów krwi obwodowej | TAK |  |  |
| 20 | Wbudowana wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników | TAK |  |  |
| 21 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Materiał do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej służący równocześnie ocenie zewnątrzlaboratoryjnej do porównania z innymi użytkownikami aparatu | TAK - 10,00 pkt NIE - 0,00 pkt |  |  |
| 22 | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta | TAK |  |  |
| 23 | Archiwizacja danych w analizatorze (min. 10 000 wyników) | TAK, podać |  |  |
| 24 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii | TAK |  |  |
| 25 | W płynach z jam ciała oznaczanie minimum: WBC-BF, RBC-BF, MN #, MN%, PMN#, PMN%, TC-BF | TAK, podać |  |  |
| 26 | Analizator z wbudowaną instrukcją obsługi w języku polskim z możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator | TAK |  |  |
| 27 | Analizator wyposażony w UPS | TAK |  |  |
| 28 | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym InfoMedica funkcjonującym u Zamawiającego | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |
| 29 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatorów do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego | TAK |  |  |
| 30 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy | Tak |  |  |
| 31 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie analizatora. | Tak |  |  |
| 32 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z Projektem umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. | Tak |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „TAK” i „TAK, podać” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź „NIE”.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Informacje dotyczące poz. Nr 4 Załącznika Nr 2 do SWZ (Tabela Nr 1)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ dotyczącą części zużywalnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do pozycji Nr 4 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Wykonawca na podstawie ilości prognozowanych badań oszacuje, ile Zamawiający będzie potrzebował materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych (typu np.: płyn czyszczący, kalibrator itp.), by możliwe było wykonanie wymienionych badań przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw. Zamawiający prognozuje, że w okresie 36 miesięcy wykona 70 000 oznaczeń morfologii krwi.

- Wykonawca w Załączniku Nr 2 do SWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe każdego materiału eksploatacyjnego, zużywalnego oraz jego ilość (Tabela 
Nr 2). Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w poz. Nr 4 Załącznika Nr 2 do SWZ (Tabela Nr 1).

- Pozycję Nr 4 Załącznika Nr 2 do SWZ (Tabela Nr 1) należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić materiały eksploatacyjne, zużywalne przewidziane na 36 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego w Załączniku Nr 2 do SWZ (Tabela Nr 2) cennika poszczególnych części zużywalnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.