## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.280.3.2022 PO ZMIANACH / Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.3.1.2022 / Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 / 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników i drenów różnego rodzaju, zgłębników i sond żołądkowych, butelek do odsysania ran, woreczków do moczu oraz wieszaków do worków na mocz, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

lp.	Charakterystyka produktu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT / %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość / brutto / 9 = 6+7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewniki Thiemanna wykonane z elastycznego PCV, sterylne; atraumatycze zakończenie końcówki i krawędzi otworów dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej; długość 36 – 40 cm; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 –	szt.	400
2.	Cewniki Cuvelaiera wykonane z elastycznego PVC, sterylne; atraumatycze zakończenie końcówki i krawędzi otworów dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej; długość 36 – 40 cm; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 –	szt.	600
3.	Cewniki dwudrożne Foleya pediatryczne, korek gumowy* lub plastikowy*, o pojemności balonu od 1,5 ml do 5 ml, 100% silikonowe; sterylne; / rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; rozmiar 6, 8, 10* LUB w rozmiarze CH6 z balonem 3ml, oraz CH8-10 z balonem 3-5ml*	szt.	200
4.	Cewniki dwudrożne Foleya pediatryczne z gumową* lub twardą zastawką*, o pojemności balonu 3 ml dla rozmiaru 6 oraz o pojemności balonu 3 – 5 ml rozmiaru 8 i 10 oraz; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; rozmiar 6, 8, 10 –	szt.	600
5.	Cewniki dwudrożne Foleya o pojemności balonu od 5ml do 15 ml* LUB 5-10ml*, silikonowane obustronnie; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 –	szt.	16000
6.	Cewniki dwudrożne Foleya o pojemności balonu od 5 ml do 15 ml* LUB 5-10ml*, silikonowe; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy: w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 –	szt.	200
7.	Cewniki dwudrożne Foleya o pojemności balonu od 30 ml do 50 ml, silikonowane obustronnie; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 20, 22 –	szt.	400
8.	Cewniki trójdrożne Foleya o poj. balonu od 30ml do 50ml* LUB 30ml*, silikonowane obustronnie; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 20, 22 ––·	szt.	200
9.	Cewniki trójdrożne Foleya o poj. balonu od 30ml do 50ml* LUB 30ml*, silikonowe; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 16, 18, 20, 22 –·	szt.	50
10.	Cewniki dwudrożne Foleya z końcówką Thiemanna, z balonem od 5 ml do 15 ml* LUB 5-10ml*, silikonowane obustronnie; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; rozmiar 16, 18, 20 –	szt.	300
11.	Cewniki dwudrożne Foleya z końcówką Thiemanna, z balonem od 30 ml do 35 ml* LUB 30ml*, silikonowe; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; rozmiar 18, 20 –	szt.	20
12.	Dren Thorax ( bez trokaru) rozmiar 36, długość 555- 560 mm, sterylny, posiadający znacznik rtg wzdłuż całego drenu oraz znaczniki rtg określające położenie otworów drenażowych-	szt.	800
13.	Zatyczki do cewników, schodkowe z uchwytem, duże, pasujące do wszystkich standardowych cewników, sterylne, pakowane pojedynczo –	szt.	2000
16.	Cewniki moczowodowe typu Nelaton wykonane z PVC o jakości medycznej, z atraumatycznym zakończeniem końcówki i krawędzi otworów; długość 36 – 40 cm; sterylne; sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie folia – papier; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 –	szt.	8000
19.	Cewniki do karmienia noworodków wykonane z odpowiednio miękkiego, przezroczystego tworzywa (PVC), nie zawierającego ftalanów ( na opakowaniu jednostkowym lub bezpośrednio na cewniku czytelne oznakowanie / o braku obecności ftalanów ); atraumatyczne zakończenie końcówki i krawędzi otworów; koniec dystalny cewnika zaoblony z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi; na drugim końcu cewnika zatyczka umożliwiająca szczelne połączenie ze strzykawką typu luer ( 2 – 20 ml); długość 100 – 105 cm; skalowane co 1 cm na długości od 5 cm do 20 - 25 cm dla rozmiaru 5 i od 5 cm do dł. 25 cm dla pozostałych rozmiarów (6, 8, 10), z linią rtg; sterylne; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 5, 6, 8, 10 -	szt.	1000
20.	Zgłębniki żołądkowe wykonane z odpowiednio miękkiego, przezroczystego tworzywa (PVC)i; długość 80 – 105 cm; konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki; atraumatyczne zakończenie końcówki i krawędzi otworów; zakończenie zamknięte i zaokrąglone; co najmniej trzy znaczniki głębokości kontrastujące w Rtg; sterylne; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22 -	szt.	4500
22.	Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, proste, z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi o powierzchni mniejszej niż otwór centralny, o atraumatycznym zakończeniu końcówki dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej; długość 40 cm dla rozmiaru 6, 8, 10 oraz 60 cm dla rozmiaru 12, 14, 16, 18, sterylne; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 -	szt.	50000
25.	Dreny brzuszne silikonowane lub silikonowe, przezroczyste, z otworami bocznymi, długości 40 cm, sterylne; w rozmiarach: 22, 24, 26* LUB o długości 50cm dostępne w rozmiarze CH21, 24, 26*	szt.	1600
26.	Cewniki Pezzera z lateksu lub lateksu silikonowanego, o długości 35 – 40 cm, sterylne, w rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26, 28, 30, 32, 34, 36,38, 40- LUB w rozmiarach CH12-CH40	szt.	800
27.	Dreny do odsysania ran typu Redon, długość 170 – 180 cm, sterylne, w rozmiarach: 8, 10, 12, 14, 16, 18-	szt.	2000
28.	Butelki do odsysania ran typu Redon- plastykowe, niesterylne, z końcówką dostosowaną do różnych średnic drenów ssących, o poj. 400 – 500 ml –	szt.	2500
29.	Zestaw do aktywnego drenażu sterylny: / - butelka wykonana z polietylenu, okrągła lub płaska typu harmonijka o pojemności 400 ml – 500 ml z jednym przewodem ssącym; / - przewód ssący z zaciskiem i opaską mocującą; / - uniwersalny konektor z podziałką, umożliwiający po przycięciu przyłączenie drenów od CH 6 do CH 18-	szt.	600
30.	Uniwersalne wieszaki do worków na mocz o poj. 2000 ml z dwoma lub czterema otworami podwieszającymi, wykonane z trwałego, mocnego i elastycznego tworzywa, gwarantujące stabilne i bezpieczne podwieszenie worka, posiadające dwa ruchome zaczepy umożliwiające podwieszenie worka zarówno na okrągłych jak i prostokątnych ramach łóżka -	szt.	2000
31.	Sterylne samoprzylepne woreczki do pobierania próbek moczu u niemowląt z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację (chłopięce, dziewczęce) o dobrej przylepności, szczelne, przezroczyste-	szt. LUB op. a’100szt	5000
				RAZEM:

........................, dn. ....................2022 roku

## Arkusz2
Załącznik nr 3 do SWZ NZ.280.3.2022 / Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.3.2.2022 / Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 / 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy łączników, złączek, worków na mocz dla noworodków oraz cewników, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania .zgodnie z następującą kalkulacją:

lp.	Charakterystyka produktu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT / %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość / brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Łączniki F-L (Foley-Luer Lock) do drenów UNO F-L CH 04 – CH 18 LL wykonane z tworzywa sztucznego, sterylne, pakowane pojedynczo	szt.	300
2.	Złącze cewnika moczowodowego połączenie dla cewników od 7F do 10F z łącznikiem Luer- Lock z możliwością docięcia, wykonane z tworzywa sztucznego, sterylne, pakowane pojedynczo	szt.	100
3.	Złącza worka drenażowego sterylne pakowane pojedynczo / - połączenie cewników moczowodowych od 3 do 8F z workiem drenażowym / - połączenie żeńskiego złącza Luer Lock z workiem drenażowym	szt.	100
4.	Sterylne samoprzylepne woreczki do pobierania próbek moczu u noworodków i wcześniaków z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację (chłopięce, dziewczęce) o dobrej przylepności, szczelne, przezroczyste-	szt.	50
5.	Cewnik Cuvelaiera 2- drożny,wykonany z 100% przejrzystego silikonu, z szerokim kanałem drenażowym, balon 50ml, rozmiary Ch18-24.	szt.	50
6.	Cewnik Cuvelaiera 3- drożny, wykonany z 100% przejrzystego silikonu, z szerokim kanałem drenażowym i irygacyjnym, balon 50ml, rozmiarny CH18-24.	szt.	50
7.	Cewnik Dufour dwudrożny oraz trójdrożny z kontrastem RTG, z szerokim kanałem drenażowym, wykonany z 100% przejrzystego silikonu, balon o pojemności 50ml, rozmiary CH18-24.	szt.	50
				RAZEM:

........................, dn. ....................2022 roku

## Arkusz3
Załącznik nr 4 do SWZ NZ.280.3.2022 / Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.3.3.2022 / Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3 / 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy łączników do drenów, cewników do kontrolowanego odsysania, zgłębników dwunastniczych oraz łączników, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

lp.	Charakterystyka produktu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT / %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość / brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Łączniki do drenu proste schodkowe, wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste* lub mleczne*, sterylne, pakowane pojedynczo, w rozmiarach: / 10mm – 14 mm, 12 mm -15 mm* LUB 10mm-13mm, 11mm-15mm*	szt.	500
2.	Łączniki do drenu Y schodkowe, wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste, sterylne, pakowane pojedynczo, w rozmiarach: / 16 mm/13 mm / 11 mm/9 mm	szt.	300
3.	Cewniki do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania za pomocą konektora w kształcie litery V oraz „satynowo-zamrożoną powierzchnią; wykonane z elastycznego PVC; o atraumatycznym zakończeniu końcówki i krawędzi otworów; z otworem centralnym i dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi; długość 40 – 50 cm dla rozmiaru 4, 5, 6, 8 oraz 50-60 cm dla rozmiaru 10, sterylne; kolorowy / kod rozmiarowy; w rozmiarach: 4, 5, 6, 8, 10 –	szt.	20000
4.	Zgłębniki dwunastnicze wykonany z elastycznego PVC, barwny kod nasadek, z czterema otworami bocznymi, z miękką prowadnicą , znakowane w odległości 400-450 mm, 500-550 mm, 600-650 mm, 700-750 mm od dystalnego końca, odporne na załamanie sterylne jednokrotnego użytku, w rozmiarach: 12, 14, 16 -	szt.	20
5.	Łącznik prosty typu P / Wykonany z medycznego tworzywa sztucznego / Rozmiar kodowany cyframi – oznaczenie naniesione na łączniku / Ramion stożkowe, schodkowe / Długość: 6cm	szt.	20
				RAZEM:

........................, dn. ....................2022 roku

## Arkusz4
Załącznik nr 5 do SWZ NZ.280.3.2022 / Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.3.4.2022 / Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4 / 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kateterów moczowodowych oraz kateterów do odsysania pola, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

lp.	Charakterystyka produktu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT / %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość / brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Katetery moczowodowe typ Nelaton z podziałką, widoczne radiologicznie, z atraumatycznym zakończeniem końcówki i krawędzi otworów; długość 70 cm; sterylne, jednokrotnego użytku, w rozmiarach: 3, 4, 5, 6	szt.	1000
2.	Katetery (dreny) do odsysania pola operacyjnego 200-220 cm, z końcówką zakrzywioną, bez otworu regulującego siłę ssania, sterylne, rozmiar 27F	szt.	6000
3.	Katetery (dreny) do odsysania pola operacyjnego 200-220 cm, z końcówką zakrzsywioną, z otworem regulującym siłę ssania, sterylne, rozmiar 27F	szt.	6000
4.	Katetery (dreny) do odsysania pola operacyjnego 200 – 220 cm, z cienką końcówką (neurochirurgiczną), z otworem regulującym siłę ssania, sterylne, rozmiar 22F-	szt.	2000
				RAZEM:

........................, dn. ....................2022 roku