Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.7.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 7

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Aparat USG okulistyczny z drukarką | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Aparat USG okulistyczny z drukarką - 1 szt. | Typ ………………………................... Model …………………........................ Producent……………………………… Kraj pochodzenia ………………….….. |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Jednostka centralna |
|  | Wyświetlacz zgodny ze standardem DICOM |
|  | Min. 3 funkcyjny przełącznik nożny |
|  | Brak ograniczeń w liczbie badań danego pacjenta |
|  | min. 5 portów USB, wyjście HDMI oraz Ethernet |
|  | System operacyjny Windows 10, Dysk HDD min. 1TB, SSD 128Gb, RAM 16Gb |
|  | Tryb typu B |
|  | Wyświetlanie dwóch różnych badań jednocześnie |
|  | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110 dB |
|  | Wzmocnienie czasowe (TGC) regulowane od 0 do 30 dB |
|  | Zakres dynamiczny regulowany: od 25 do 80 dB |
|  | Edytowanie obrazu w zakresie: filtry (algorytm oraz kolor), suwmiarka, obszary, kąty, markery, uwagi |
|  | Sekwencje zapisanych obrazów min. 400 klatek |
|  | Sonda B o częstotliwości 20MHz |
|  | Sonda oparta na min. 5 przetwornikach/pierścieniach |
|  | Kąt obrazowania min. 50° |
|  | Rozdzielczość osiowa min. 80 μm |
|  | Rozdzielczość poprzeczna min. 200 μm |
|  | Częstotliwość wyświetlania klatek do 16 Hz |
|  | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy |
|  | 11 MHz Sonda A do Biometrii |
|  | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110 dB |
|  | Wzmocnienie czasowe (TGC) od 0 do 30 dB |
|  | Średnica końcówki: 7mm |
|  | Rozdzielczość: 0,04 mm |
|  | Głębokość badania 40/80 mm dla 2048 pkt. |
|  | Wbudowane rozpoznawanie wzorów: Phakic, Dense/Long, Aphakic, PMMA, Acrylic, silikon do oczu z pseudofakią |
|  | Wzory do kalkulacji: SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS |
|  | Pooperacyjna kalkulacja refrakcyjna, keratometria pooperacyjna i przedoperacyjna |
|  | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri), metoda soczewek kontaktowych, history derived (dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną), refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną) |
|  | 50 MHz sonda elektromagnetyczna UBM ze skanowaniem liniowym |
|  | Liniowy ruch przetwornika min. 16 mm |
|  | Rozdzielczość osiowa 35 μm |
|  | Rozdzielczość poprzeczna 60 μm |
|  | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy |
|  | Wyposażenie |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna |
|  | Dedykowany stolik jezdny |
|  | Przystawka do pomiaru immersyjnego |
|  | Kieliszek dla sondy liniowej UBM w rozmiarze 14, 16, 18 mm |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów…………………………….. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |