Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  12/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Kardiomonitory – 2 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. lub później | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2(precyzyjny pomiar krwi tętniczej, po przez eliminacje wysycenia z krwi żylnej wywołanej ruchem pacjenta) - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał - ciśnienie krwi metodą inwazyjną z 2 kanałów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 15 cali, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora i modułu transportowego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK | TAK/NIE |
|  | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. | TAK | TAK/NIE |
|  | System stabilnego i bezpiecznego mocowania monitora na stanowisku monitorowania. | TAK | TAK/NIE |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, pozwalające na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia do 35 stopni C. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. | TAK | TAK/NIE |
|  | Moduł transportowy odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki z wysokości min. 1,0 m. . Moduł wyposażony w rączkę do przenoszenia. | TAK | TAK/NIE |
|  | Moduł transportowy dostosowany do pracy w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej, a ekran automatycznie dostosowuje się do wybranego ustawienia. Moduł transportowy wyposażony w czujnik światła, który pozwala na automatyczną regulację poziomu jasności ekranu w zależności od natężenia światła otoczenia. | TAK | TAK/NIE |
|  | Moduł transportowy umożliwiający przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin). | TAK | TAK/NIE |
|  | Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz >5 cal dotykowy. | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor wyświetlający jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 6 różnych krzywych dynamicznych. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wbudowane min 2 porty USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń takich jak: klawiatura, mysz itp. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wbudowany port video do podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. | TAK | TAK/NIE |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 48 godzin. Możliwość ustawienia różnych rozdzielczości trendów w tym co najmniej trend o rozdzielczości 1 min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK | TAK/NIE |
|  | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | TAK | TAK/NIE |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja umożliwiająca czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o opcję, która pozwala na podłączenie aparatu do znieczulania. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar EKG | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | TAK | TAK/NIE |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | TAK | TAK/NIE |
|  | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | TAK | TAK/NIE |
|  | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Klasyfikacja minimum 20 różnych rodzajów różnych zaburzeń rytmu wraz z alarmami, w tym: wykrywanie migotania przedsionków. | TAK | TAK/NIE |
|  | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK | TAK/NIE |
|  | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii (precyzyjny pomiar krwi tętniczej, poprzez eliminacje wysycenia z krwi żylnej wywołanej ruchem pacjenta) | TAK | TAK/NIE Metoda pomiarowa(nazwa) ……..…… |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. od 25 do 240 ud./min. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar temperatury 1-kanałowy | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar temperatury, zakres pomiarowy min. 0 – 45oC.,dokładność pomiaru 0,1o | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość opcjonalnej rozbudowy monitora o pomiar temperatury w błonie bębenkowej poprzez pomiar temperatury w uchu pacjenta, wykorzystując promieniowanie podczerwone | TAK | TAK/NIE |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK | TAK/NIE |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia w min. 2 kanałach. Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 ud/min. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość pomiaru SPV oraz ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczna kalibracja zerowa w celu zapewnienia dokładności pomiarów. Obrotowa pułapka wodna – możliwość używania modułu w stelażu w pionie lub poziomie. | TAK | TAK/NIE |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne u noworodków: - możliwość wyświetlania oxykardiorespirogramu z min. 9 minut - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów | TAK | TAK/NIE |
|  | Na wyposażeniu kardiomonitora mocowanie do aparatu do ściany zapewniające ruch w min. 3 płaszczyznach. | TAK | TAK/NIE |
|  | Akcesoria pomiarowe | TAK | TAK/NIE |
|  | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - wielorazowy przewód główny EKG 3-odpr. x 1 szt. + odprowadzenia wielorazowe x1 - wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 1 szt. - zestaw jednorazowych mankietów dla noworodków w 5 rozmiarach (50 sztuk w sumie) - wielorazowy przewód do podłączenia czujników SpO2 x 1 szt. + 20 szt. czujników jednorazowych dla noworodków - przewód do temperatury + 20 szt. jednorazowych sensorów dla noworodków. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Monitor z kompatybilny z posiadanymi na oddziale kardiomonitorami z serii IntelliVue. Kompatybilność w zakresie oprogramowania, akcesoriów. Zamawiający oczekuje włączenia opisanych kardiomonitorów do posiadanej stacji centralnego monitorowania z serii IntelliVue. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy o maksymalnej masie <1,5 kg, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanałów IBP zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta. Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin pracy Akumulator wymienny przez użytkownika, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi ,wzywania serwisu. i wskaźnikiem naładowania. | Masa< 1,5 kg- 5 pkt Masa>1,5kg-0 pkt | TAK/NIE |
|  | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz o monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiani 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy każdego z zaoferowanych modułów do pomiaru SpO2 o pomiar poziomu hemoglobiny (SpHb), zawartości tlenu (SpOC) i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej . | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy monitorów o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: Pomiar ciągły tcpO2/tcpCO2 we krwi włośniczkowej metodą nieinwazyjną Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej Pomiar EEG/aEEG u noworodków Dodatkowy moduł do pomiaru saturacji z możliwością pomiaru z dwóch kończyn jednocześnie Dodatkowy kanał temperatury | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia