## Arkusz1
27A/ZP/2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, kryteria oceny ofert - termin realizacji oraz czas reakcji serwisu.
L.p. | Opis / parametry wymagane |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
I | Opis parametrów technicznych
1 | Ultrasonograf przenośny z głowicą liniową, conwexową, sektorową (kardiologiczną) . Aparat fabrycznie nowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z konsoli. Oferowany przez dystrybutora autoryzowanego przez producenta w zakresie sprzedaży i serwisu |  | Tak/ podać nazwę, typ/model urządzenia, producenta
2 | Zakres częstotliwości pracy: minimum 1,2– 23MHz |  | Tak/podać
3 | Dedykowany stolik pod ultrasonograf z możliwością podpięcia 3 sond jednocześnie |  | Tak
4 | Ilość niezależnych kanałów procesowych: minimum 1 000 000 |  | Tak/podać
5 | Możliwość współpracy z głowicami
| A | Liniowymi | Tak
| B | Konweksowymi | Tak
| C | Sektorowymi | Tak
| D | Endokawitarnymi | Tak
6 | Wyświetlacz:
| A | Przekątna minimum 15,5” | Tak/podać
| B | Rozdzielczość minimum: 1920 x 1080 | Tak/podać
7 | Tryby pracy
7.1. | 2D (B-mode) |  | Tak
| A | Zakres regulacji głębokości obrazowania – minimum 1,5 - 40 cm | Tak/podać
| B | Kompensacja głębokościowa – Programowalne Suwaki na ekranie dotykowym minimum 8 stref | Tak/podać
| C | Kompensacja poprzeczna: Programowalne Suwaki na ekranie dotykowym minimum 8 stref | Tak/podać
| D | Do wyboru minimum 8 map szarości | Tak/podać
| E | Do wyboru minimum 8 map koloryzacji obrazu | Tak/podać
| F | Funkcja pozwalająca na automatyczną optymalizację obrazu za pomocą jednego przycisku | Tak
| G | Zakres bezstratnego powiększania obrazu – minimum 10 x | Tak/podać
| H | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełen ekran (Full Screen) | Tak
| I | Maksymalna prędkość odświeżania minimum 600 klatek/s | Tak/podać
| J | Obrazowanie krzyżowe | Tak
| K | Obrazowanie redukcji artefaktów | Tak
| L | Obrazowanie panoramiczne | Tak
| Ł | Obrazowanie wyostrzające widoczność igły biopsyjnej | Tak
| M | Dynamika obrazu minimum 330dB | Tak/podać
7.2. | Tryb M |  | Tak
| A | Minimum 6 prędkości przemiatania | Tak/podać
| B | Tryb kolor | Tak
7.3. | Doppler pulsacyjny (PWD) |  | Tak
| A | Regulacja bramki Dopplerowskiej – minimum 0,5-30mm | Tak/podać
| B | Korekcja bramki Dopplerowskiej: minimum +/-89° | Tak/podać
| C | Możliwość ustawienia kąta korekcji 60° przy pomocy jednego przycisku | Tak/podać
| D | Funkcja pozwalająca na automatyczną optymalizację parametrów (minimum linii bazowej i skali prędkości) za pomocą jednego przycisku. | Tak
| E | Maksymalna mierzona prędkość przepływu dla kąta korekcji 0° minimum 7 m/s | Tak/podać
7.4. | Doppler kolorowy |  | Tak
| A | Maksymalna regulacja uchylności pola minimum 30° | Tak/podać
| B | Prędkość odświeżania minimum 250 klatek/s | Tak/podać
7.5. | Obrazowanie harmoniczne |  | Tak
| A | Z odwróceniem fazy | Tak
| B | Z przesunięciem fazy | Tak
7.6. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) |  | Tak
| A | Kierunkowy Doppler mocy | Tak
7.7. | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera do obrazowania przepływów w małych naczyniach. |  | Tak
7.8. | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) |  | Tak
7.9. | Tryb spektralny Doppler tkankowy |  | Tak
7.10. | Tryb anatomiczny M-mode z minimum 3 linii prostych |  | Tak/podać
7.11. | Tryb anatomiczny M-mode krzywoliniowy |  | Tak
7.12. | Automatyczny pomiar EF – frakcji wyrzutowej |  | Tak
7.13. | Tryb obrazowania z użyciem środków kontrastujących UWN |  | Tak
7.14. | Tryb 3D z wykorzystaniem głowic 2D, tzw 3D z wolnej ręki |  | Tak
7.15. | Elastografia |  | Tak
8 | Tryb dualny Dopplera kolorowego lub mocy z jednoczesnym obrazem 2D na żywo. |  | Tak
9 | Gotowe aplikacje:
| A | do obrazowania jamy brzusznej | Tak
| B | do obrazowania naczyniowego | Tak
| C | do obrazowania w medycynie ratunkowej | Tak
| D | do obrazowania nerwów | Tak
| E | do obrazowania małych narządów | Tak
| F | do obrazowania w urologii | Tak
| G | do obrazowania w ginekologii | Tak
| H | do obrazowania w położnictwie | Tak
10 | Obrazowanie wielokierunkowe |  | Tak
11 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera |  | Tak
12 | Automatyczne pomiary Dopplerowskie na obrazie rzeczywistym i zamrożonym |  | Tak
13 | Pamięć filmowa (dynamiczna) minimum 25000 klatek w trybie B-mode |  | Tak/podać
14 | Wewnętrzny dysk SSD minimum 250 GB |  | Tak/podać
15 | Głowica convex
| A | Minimum 128 kryształów | Tak
| B | Zakres częstotliwości: minimum 1,2-6Mhz | Tak/podać
| C | Kąt pola widzenia: minimum 70 stopni | Tak/podać
| D | Ilość zakresów częstotliwości pracy dla trybu 2D wieloczęstotliwościowego – minimum 3 | Tak/podać
| E | Tryb II harmonicznej z minimum 3 częstotliwościami pracy | Tak/podać
16 | Głowica liniowa
| A | Minimum 192 kryształów | Tak
| B | Zakres częstotliwości: minimum 3-12 Mhz | Tak/podać
| C | Ilość zakresów częstotliwości pracy dla trybu 2D wieloczęstotliwościowego – minimum 3 | Tak/podać
| D | Tryb II harmonicznej z minimum 3 częstotliwościami pracy | Tak/podać
| E | Nasadka biopsyjna wielokrotnego użytku do sterylizacji | Tak
17 | Głowica sektorowa (kardiologiczna)
| A | Minimum 60 kryształów | Tak
| B | Zakres częstotliwości: minimum 1,6-4,5Mhz | Tak/podać
| C | Kąt pola widzenia: minimum 90 stopni | Tak/podać
| D | Ilość zakresów częstotliwości pracy dla trybu 2D wieloczęstotliwościowego – minimum 3 | Tak/podać
| E | Tryb II harmonicznej z minimum 3 częstotliwościami pracy | Tak/podać
18 | Możliwość eksportu obrazów i raportów do komputera za pomocą kabla sieciowego |  | Tak
19 | Przynajmniej cztery porty USB |  | Tak
20 | Masa urządzenia (jednostki głównej) wraz z akumulatorem: maksimum 3,5 kg |  | Tak/podać
21 | Stolik jezdny pod aparat USG z uchwytami głowic i miejscem na videoprinter |  | Tak
22 | Drukarka termiczna (videoprinter) czarno-biała |  | Tak
23 | Przełącznik głowic montowany na stoliku umożliwiający przełączanie głowic z pulpitu aparatu USG. |  | Tak
24 | Walizka podróżna do bezpiecznego transportu aparatu wraz z głowicami i zasilaczem. |  | Tak
25 | Zasilanie:
| A | 230 V 50 Hz | Tak
| B | Wbudowany akumulator | Tak
26 | System wyposażony w licencje DICOM 3.0 |  | Tak
27 | System operacyjny ultrasonografu nie starszy niż Windows 10 |  | Tak
28 | Możliwości rozbudowy:
| A | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym | Tak
| B | Moduł pozwalający na bezprzewodowy przesył danych do komputera | Tak
| C | Automatyczny pomiar kompleksu Intima – Media | Tak
| D | Automatyczne pomiary położnicze: BPD, HC, AC, FL, NT | Tak
II |  | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 |  | Okres gwarancji minimum 5 lat | Tak
2 |  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie obowiązywania gwarancji | Tak
3 |  | Integracja z systemem PACS, HIS, RIS | Tak
4 |  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak
5 |  | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 |  | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48h licząc od momentu zgłoszenia) Podać oferowany czas reakcji serwisu | Tak, podać: do 24H - 20 pkt do 48H – 10 pkt
7 |  | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 21 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: od 1 do 7 dni – 20 pkt od 8 do 14 dni - 10 pkt od 15 do 21 dni – 5 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryteria oceny ofert znajdują się w częśći II - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 6 i 7 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń, rok produkcji 2022 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.