Oznaczenie sprawy: PN: 28/20

Załącznik  Nr 1 do  SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmuje: odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego oraz analizatora hematologicznego z urządzeniem do barwienia rozmazów krwi obwodowej w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

* Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla wszystkich parametrów wykonywanych na analizatorach, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy kontroli proszę przedstawić w formie tabeli

| L.p. | Nazwa kontroli zewnętrznej | Producent / Dostawca | Częstotliwość kontroli zewnętrznej | Nr katalogowy kontroli zewnętrznej / Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do wykonania 176000 badań u pacjentów dorosłych wraz z dzierżawą analizatora 5 – diff.

1.1. Analizator hamatologiczny 5 – diff z podajnikiem do wykonania 176000 morfologii krwi głównie u pacjentów dorosłych.

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowany (opisać/ potwierdzić spełnianie parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż rok produkcji 2014. (podać rok produkcji) |  |
| 2. | Producent |  |
| 3. | Nazwa i typ |  |
| 4. | Analizator 5-diff 24 parametrowy. Morfologia pełna 24 parametry raportowane na wyniku |  |
| 5. | Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na min. 50 próbek umożliwiający korzystanie z różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi z możliwością uzupełniania probówek bez przerywania cyklu pomiarowego oraz posiadający wystandaryzowaną metodę mieszania probówek. |  |
| 6. | Pomiar HGB niezależnie od WBC (w osobnym torze pomiarowym) |  |
| 7. | Parametr PLT-O jako parametr raportowany a nie badawczy |  |
| 8. | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego bez barwienia cytochemicznego |  |
| 9. | Możliwość oznaczenia RBC, WBC w płynach ustrojowych. |  |
| 10. | Objętość aspirowanej próbki w trybie zamkniętym z zastosowaniem podajnika max 100ul |  |
| 11. | Wydajność min. 80 oznaczeń / godzinę. |  |
| 12. | Aparat wykorzystujący odczynniki bezcyjankowe, nie zawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach |  |
| 13. | Liniowość RBC min. Do 8 M/ul, WBC min do 440 K/ul, PLT min do 4000 K/ul, HGB do 25 g/dl. |  |
| 14. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IgG (Metamielocyt+Mielocyt+Promielocyt) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych |  |
| 15. | Możliwość oznaczenia retikulocytów przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego. |  |
| 16. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zawansowania patologii. |  |
| 17. | Graficzna prezentacja wyników min. na dwóch histogramach i jednym skategramie |  |
| 18. | Ilość opakowań odczynników i materiałów zużywalnych dostosowana do czasu umowy i ilości wykonywanych badań |  |
| 19. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta. |  |
| 20. | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku zgodnie z aktualnymi przepisami Ministerstwa Zdrowia oraz normami ISO PN EN 15189 i PN EN 17025. |  |
| 21. | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia odczynników w czasie wykonywania rutynowej pracy (załączyć przykładowy zrzut ekranu, dopuszcza się zrzut w języku angielskim) |  |
| 22. | Możliwość wprowadzenia parametrów krwi kontrolnej za pomocą nośnika magnetycznego lub optycznego. |  |
| 23. | Możliwość włączenia aparatu do systemu „QC on-line” (kontrola jakości wszystkich parametrów, wyniki dostępne w czasie rzeczywistym, informacja w przypadku błędów ). |  |
| 24. | Oprogramowanie obejmuje system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300 punktach wg systemu Levey - Jeninngs`a, wykresy radarowe) |  |
| 25. | Wykonawca zapewni udział i pokryje koszty kontroli zewnątrzlaboratoryjnej wraz z certyfikatami. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna minimum raz w miesiącu w przeciągu trwania całej umowy.* |  |
| 26. | Oprogramowanie umożliwiające archiwizowanie wyników badań do nieograniczonej ilości oraz ich wyszukiwanie. |  |
| 27. | Oprogramowanie umożliwiające drukowanie list roboczych oraz raportów dziennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia. |  |
| 28. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych demograficznych pacjenta z LIS. |  |
| 29. | Analizator powinien posiadać system UPS na co najmniej 30 min, co umożliwi zakończenie bieżącej aplikacji w przypadku braku zasilania. |  |
| 30. | Automatyczna procedura włączania, wyłączania, czyszczenia igieł i bloków pomiarowych. |  |
| 31. | Analizator wyposażony w komputer i drukarkę zewnętrzną umożliwiającą drukowanie wyników i raportów. |  |
| 32. | Aparat jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej. |  |
| 33. | Podłączenie analizatora do sieci komputerowej Eskulap z dwukierunkową transmisją danych. |  |
|  | Warunki serwisu |  |
| 34. | Lokalizacja punktów serwisowych na terytorium RP |  |
| 35. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe. |  |
| 36. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta). |  |
| 37. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). |  |
| 38. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym soboty, niedziele, święta) |  |
| 39 | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonanie badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Szkolenia |  |
| 40. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 19 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego |  |
| 41. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 19 osób. |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |
| 42. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą |  |
| 43. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w terminie max. 6 tygodni od dnia podpisania umowy. |  |

  - Liczba badań morfologii krwi zaplanowanych do wykonania na analizatorze hematologicznym 5 – diff z podajnikiem

| Rodzaj badania, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, odczynniki niezbędne do wykonania badań | Ilość / 36 miesięcy |
| --- | --- |
| Morfologia | 176000 |
| Morfologia + retikulocyty | 700 |
| Retikulocyty | 3000 |
| Płytki krwi | 1700 |
| Płyny z jam ciała | 500 |
| Materiały kontrolne na trzech poziomach (normalny, patologicznie wysoki, patologicznie niski) – do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oznaczeń morfologii krwi | Ilość dostosowana do planowanej ilości badań |
| Materiał kontrolny na co najmniej dwóch poziomach – do kontroli płynów z jam ciała | Ilość dostosowana do planowanej ilości badań |
| Materiały kontrolne do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej | Ilość dostosowana do planowanej ilości badań |
| Odczynniki wraz z kalibratorami | Ilość dostosowana do planowanej ilości badań |

- Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do wykonania 44000 badań głównie u pacjentów neonatologicznych oraz 36000 rozmazów krwi obwodowej

2.1.  Analizator hematologiczny 5-diff przeznaczony do wykonywania 44000 morfologii krwi w trybie CITO na materiale pochodzącym od pacjentów neonatologicznych oraz wybarwiania 36000 rozmazów krwi obwodowej

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowany (opisać/ potwierdzić spełnianie parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny fabrycznie nowy, nie starszy niż 2019 (podać rok produkcji) |  |
| 2. | Producent (podać) |  |
| 3. | Nazwa i typ (podać) |  |
| 4. | Analizator 5-diff 24 parametrowy. Morfologia pełna 24 parametry raportowane na wyniku |  |
| 5. | Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na min. 50 próbek umożliwiający korzystanie z różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi z możliwością uzupełniania probówek bez przerywania cyklu pomiarowego oraz posiadający wystandaryzowaną metodę mieszania probówek. |  |
| 6. | Pomiar HGB niezależnie od WBC (w osobnym torze pomiarowym) |  |
| 7. | Parametr PLT-O jako parametr raportowany a nie badawczy |  |
| 8. | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego bez barwienia cytochemicznego |  |
| 9. | Możliwość oznaczenia RBC, WBC w płynach ustrojowych. |  |
| 10. | Objętość aspirowanej próbki w trybie zamkniętym z zastosowaniem podajnika max 100ul |  |
| 11. | Wydajność min. 80 oznaczeń / godzinę. |  |
| 12. | Aparat wykorzystujący odczynniki bezcyjankowe, nie zawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach |  |
| 13. | Liniowość RBC min. do 8 M/ul, WBC min do 440 K/ul, PLT min do 4000 K/ul, HGB do 25 g/dl. |  |
| 14. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IgG (Metamielocyt+Mielocyt+Promielocyt) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych |  |
| 15. | Możliwość oznaczenia retikulocytów przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego. |  |
| 16. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zawansowania patologii. |  |
| 17. | Graficzna prezentacja wyników min. na dwóch histogramach i jednym skategramie |  |
| 18. | Ilość opakowań odczynników i materiałów zużywalnych dostosowana do czasu umowy i ilości wykonywanych badań |  |
| 19. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta. |  |
| 20. | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku zgodnie z aktualnymi przepisami Ministerstwa Zdrowia oraz normami ISO PN EN 15189 i PN EN 17025. |  |
| 21. | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia odczynników w czasie wykonywania rutynowej pracy (załączyć przykładowy zrzut ekranu, dopuszcza się zrzut w języku angielskim) |  |
| 22. | Możliwość wprowadzenia parametrów krwi kontrolnej za pomocą nośnika magnetycznego lub optycznego. |  |
| 23. | Możliwość włączenia aparatu do systemu „QC on-line” (kontrola jakości wszystkich parametrów, wyniki dostępne w czasie rzeczywistym, informacja w przypadku błędów ). |  |
| 24. | Oprogramowanie obejmuje system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300 punktach wg systemu Levey - Jeninngs`a, wykresy radarowe) |  |
| 25. | Wykonawca zapewni udział i pokryje koszty kontroli zewnątrzlaboratoryjnej wraz z certyfikatami. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna minimum raz w miesiącu w przeciągu trwania całej umowy.* |  |
| 26. | Oprogramowanie umożliwiające archiwizowanie wyników badań do nieograniczonej ilości oraz ich wyszukiwanie. |  |
| 27. | Oprogramowanie umożliwiające drukowanie list roboczych oraz raportów dziennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Zdrowia. |  |
| 28. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych demograficznych pacjenta z LIS. |  |
| 29. | Analizator powinien posiadać system UPS na co najmniej 30 min, co umożliwi zakończenie bieżącej aplikacji w przypadku braku zasilania. |  |
| 30. | Automatyczna procedura włączania, wyłączania, czyszczenia igieł i bloków pomiarowych. |  |
| 31. | Analizator wyposażony w komputer i drukarkę zewnętrzną umożliwiającą drukowanie wyników i raportów. |  |
| 32. | Aparat jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej. |  |
| 33. | Podłączenie analizatora do sieci komputerowej Eskulap z dwukierunkową transmisją danych. |  |
| 34. | Aparat wyposażony w urządzenie do barwienia rozmazów krwi obwodowej – urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2019 roku (podać rok produkcji, nazwę i typ urządzenia, nazwę producenta. |  |
| 35. | Odczynniki do barwienia rozmazów gotowe do użycia i wolne od metanolu. Czas barwienia nie dłuższy niż 15 minut. Automatyczne wykrywanie i zarządzanie odczynnikami. |  |
|  | Warunki serwisu |  |
| 36. | Lokalizacja punktów serwisowych na terytorium RP |  |
| 37. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe. |  |
| 38. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta). |  |
| 39. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). |  |
| 40. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym soboty, niedziele, święta) |  |
| 41. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonanie badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Szkolenia |  |
| 42. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 19 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego |  |
| 43. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 19 osób. |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |
| 44. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą |  |
| 46. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w terminie max. 6 tygodni od dnia podpisania umowy. |  |

  - Liczba badań morfologii krwi zaplanowanych do wykonania na analizatorze hematologicznym 5 – diff z podajnikiem

| Rodzaj badania, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, odczynniki niezbędne do wykonania badań | Ilość / 36 miesięcy |
| --- | --- |
| Morfologia noworodki | 44000 |
| Morfologia + retikulocyty | 1300 |
| Retikulocyty | 4200 |
| Rozmaz krwi obwodowej | 36000 |
| Materiały kontrolne na trzech poziomach (normalny, patologicznie wysoki, patologicznie niski) – do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oznaczeń morfologii krwi | Ilość dostosowana do planowanej ilości badań |
| Materiały kontrolne do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej | Ilość dostosowana do planowanej ilości badań |
| Odczynniki wraz z kalibratorami | Ilość dostosowana do planowanej ilości badań |

Parametry   podlegające   ocenie

| Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- |
|  | Spełnienie parametru / Niespełnienie parametru | Wartość oferowana |
| Ilościowe oznaczenie płytek przy użyciu lasera półprzewodnikowego | TAK – 10 NIE - O |  |
| Podział populacji leukocytów w płynach ustrojowych minimalnie na komórki jednojądrzaste i z jądrem podzielonym | TAK – 10 NIE - O |  |
| Graficzna prezentacja wyników min. na dwóch histogramach i jednym skategramie | TAK – 10 NIE - 0 |  |
| Czujnik poziomu ścieków jako integralna część aparatu | TAK – 10 NIE - 0 |  |
| Suma punktów | 40 |  |