Białystok, 09.05.2025                                                                                                                AZP.25.1.16.2025

Przedmiot zamówienia: „Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń oraz dostarczenia instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części”

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SWZ

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm. – zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający publikuje treść zapytań 
i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy  części  nr 3, pkt 14

W nawiązaniu do opisu zakresu prac zawartego w punkcie 14 dotyczącego „Dostosowania wentylacji odprowadzającej opary tlenku azotu z mineralizatora wielostanowiskowego”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zakresu planowanych prac. W szczególności prosimy o:

• Informację jakie mają być podstawowe parametry zastosowanych materiałów w tym wentylatora oraz kanałów (przewodów),

• Potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie wykonania przyłącza, a dokumentacja oraz ewentualne zgody czy zezwolenia, o ile będą wymagane, nie wchodzą w zakres realizacji zamówienia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wymagane modyfikacje potencjalnie mogą mieć wpływ na działanie istniejącego systemu wentylacji w pomieszczeniu, w szczególności powstawania podciśnienia w pomieszczeniu i odwróconego kierunku przepływu powietrza np. z dygestorium do pomieszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- Kanały wentylacyjne oraz wentylator powinny być wykonane z materiałów kwasoodpornych i przystosowane do odprowadzania oparów tlenków azotu. Minimalna średnica kanału: fi 100.

- Wentylator  powinien mieć parametry nie gorsze niż obecnie użytkowany (praca ciągła, odporność chemiczna, dopuszczalna temperatura min. 230°C).

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłącza i dostosowanie istniejącej instalacji do potrzeb nowego urządzenia – zgodnie z opisem w OPZ.

- Dokumentacja projektowa, formalności, uzgodnienia ani analizy wpływu na instalację ogólną wentylacji pomieszczenia nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

mgr Konrad Raczkowski