## pak. 1
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 1 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 1
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do stentowania ACI - II
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewniki balonowe do tetnicy szyjnej. Cewniki w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ", srednice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długosci: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulka 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy. |  | szt. | 50
2 | Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapowniejacym doskonało widoczność całego stentu w skopii. System dostarczania akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o architekturze zamkniętokomórkowej bez dodatkowej mikrosiatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice w naczyniu: 4-9mm, długości w naczyniu: 30-62mm. |  | szt. | 50
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
5

## pak.2
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.2
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Systemy do mechanicznej trombectomii
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | System turbo/ssący Cewnik do trombektomii mechanicznej dla układu tętniczego kompatybilny z jednostką sterującą: działający na zasadzie : oddzielenia, zasysania, framentacji, transportu skrzeplin. • Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). • Trzy średnice cewnika: 6F – długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F –długość robocza 85 cm i 110 cm, 10F- długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu : 6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę. • „możliwość ścierania“ wynosi 360 stopni • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW- hydrofilny prowadnik 0,018" w zestawie z cewnikiem • w zestawie z cewnikiem znajduje się hydrofilny prowadnik 0,018", sterylny rękaw na napęd, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego, sterylnie zapakowany worek na odsysany materiał ( który łączy się z cewnikiem), oraz instrukcja obsługi. |  | szt. | 100
2. | System ssący Cewnik do trombektomii mechanicznej dla układu tętniczego i żylnego kompatybilny z jednostką sterującą: działający na zasadzie : zasysania, framentacji, transportu skrzeplin • Zastosowanie do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni). • Trzy średnice cewnika : 6F - średnica naczynia 3-5 mm , długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F – średnica naczynia 5-8 mm, długośc robocza 85 cm i 110cm, 10F – średnica naczynia 8-12 mm, długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę, 10F – 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). • Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW- Hydrofilny prowadnik 0,018" dostępny w zestawie • W zestawie z cewnikiem znajduje się również sterylny rękaw na napęd , sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego, sterylnie zapakowany worek na odsysany materiał ( który łączy się z cewnikiem) oraz instrukcja obsługi.
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
UWAGA: poz. 1 lub poz. 2 - wg potrzeb Zamawiającego

## pak.3
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 3 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.3
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
System neuroprotekcji proxymalnej
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • System neuroprotekcji proksymalny z zatrzymaniem przepływu • Minimalny rozmiar koszulki 8 F, dostępna wersja 9 F • Prowadnik 0,035” • Profil szaftu dystalnego 5 F • maksymalne rozmiary balonów – proks. 13mm, dyst. 6mm • kanał pracy (working channel) 0,083” (2,12 mm) dla 9 F; 0,069” (1,76 mm) dla 8 F • długość użytkowa 950 mm • bardzo dobra manewrowalność • system odporny na załamania i zagięcia |  | szt | 5
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 4
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 4
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw embolizacyjny
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Spirale embolizacyjne obwodowe : • spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe • pokryte na całej długości włóknami systetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018” ; 0,035’’ • kształt stożkowy oraz helikalny, • uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne, • możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca, • różne kombinacje średnic i długości ( długość od 1-5 cm , średnica od 2-15 mm ), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm ). |  | szt. | 200
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.5
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 5 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.5
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zamykacze do naczyń
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Systemy zamykające do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitinolowego klipsa,; 6F |  | szt. | 1000
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.6
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 6
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy nacinająco - pozycjonujący
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014”; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018” • Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon • Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014”) 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018”) • Dostępne długości: 10;20;40 mm. • Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018” • Długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm • Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą • Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu • Rekomendowana koszulka 5F dla systemu 0,014’’ oraz 6F dla systemu 0,018’’ • NP. 8 atm. |  | szt. | 5
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.7
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 7
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stenty samorozprężalne obowodowe, nitinolowe - 0,035"
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby • Średnice stentu: 5,6,7,8,9,10 mm, • Długości stentu: 20,30,30,40,60,80,100,120,140,170,200 mm, • Dla średnic 12,14 cm - dł. 40,60,80 mm • Długości systemu wprowadzającego: 80 cm i 125 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów • Markery na końcach – w sumie co najmniej 8 , • Specjalna budowa – poziome łączniki, konstrukcja typu Z ( zapobiegająca skróceniu). |  | szt. | 3000
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.8
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.8
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Prowadniki hydrofilne
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Prowadniki hydrofilne: • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” • dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3 cm oraz long = 5 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej • długości 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260, 300 cm | 4: szt.; 5: 30
2. | Prowadniki hydrofilne • długość 180 cm, 0,014”, możliwość przedłużenia do 300 cm • rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej (proksymalnie o większej sztywności) i z nitinolu ( dystalnie o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie • pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm, końcówka prosta • końcówka z markerem platynowo-stalowym na dystalnych 3 cm • występuje w wersjach: - floppy 1 gf (dystalne 10 cm bardziej elastyczne, prowadnik „pierwszego wyboru” , szerokie zastosowanie do różnych zmian) - extra floppy 0.6 gf ( bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części proksymalnej ) - intermediate 3.6 gf (do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach ) - hypercoat 1 gf (podwójna ,trwała i wzmocniona warstwa hydrofilna- do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń) | 4: szt.; 5: 30
| Zestaw udowy (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) • koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm • miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką J i stalową igłą • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego | 4: szt.; 5: 2000
| mikrosfery przeznaczone do embolizacji • zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego • ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej • precyzyjnie kalibrowane • wielkości mikrosfer: 75 µm ± 30 µm; 200 µm ±75 µm; 400 µm ± 75 µm; 600 µm ± 75 µm; 800 µm ±75 µm; 1100 µm ± 75 µm • pakowane w strzykawki a 20 ml • strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej • kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer, termin użycia 36 miesięcy | 4: szt.; 5: 200
……………………………………………………………..
Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
200

## pak.9
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 9 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.9
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do powrotu do światła naczynia
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do powrotu do światła naczynia • System umożliwiający powrót do światła właściwego naczynia złożony z pozycjonującego cewnika balonowego oraz mikrocewnika zakończonego igłą. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”(0,036mm) bez powłoki z polimeru oraz z koszulką 6F. • Cewnik balonowy 5F z proksymalną końcówką Y-connector. Długości cewnika: 70 i 100 cm, średnica balonu: 5,4 mm przy ciśnieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max ciśnieniu 3,25 atm. Marker na dystalnym końcu cewnika. • Hydrofilny mikrocewnik z igłą. Igła na dystalnym końcu cewnika. Długości mikrocewnika: 79 i 109 cm. Mikrocewnik wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy pełnej implantacji. |  | szt. | 5
2 | Rekomendowany prowadnik: • Długości: 180, 260, 300 cm • Średnice: 0.014”, 0.018”, 0.025” • Prowadniki o średnicy 0,014” pokrywane substancją hydrofilną • Kształtowalna, radiocieniująca końcówka (spirala platynowa) |  | szt. | 5
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.10
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 10 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.10
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Prowadniki obwodowe sztywne
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym oplotem pokryte od zewnątrz teflonem • dostępne różne typu sztywności : ROSEN , AMPLATZ , AMPLATZ EXTRA STIFF , AMPLATZ ULTRA STIFF , LUNDERQUIST , • prowadniki posiadające następujące profile : 0,025” ; 0,035” ; 0,038” • długości prowadników dostępne w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm • atraumatyczny temperowany koniec rdzenia prowadnika o zróżnicowanej długości od 3cm do 16cm • do wyboru koniec prowadnika JTip lub prosty, • prowadniki posiadające rdzeń nitinolowy i platynową końcówkę , pokryte w całości plaszczem poliuretanowym z powierzchnią hydrofilną, |  | szt. | 300
……………………………………………………………..
Imię i naziwsko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.11
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 11 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.11
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zamykacze uniwersalne
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F • zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki • materiał wchłaniający się do 90 dni |  | szt. | 2500
2 | • urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7 F • biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią • materiał wchłaniajacy się do 90 dni |  | szt. | 5
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 12
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 12 | [5 empty] | Załącznik Nr 1,12
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw obwodowy
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych - profil systemu 6F, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, - stent wykonany z nitinolu, - o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji - system umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub zuwaka znajdujących się na uchwycie - 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu - średnice stentu: 4 – 9 mm - długości stentu: 20 – 150 mm - długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm |  | szt. | 100
| Stent samorozprężalny pokryty lekiem - zastosowany lek: paclitaxel, - stent wykonany z nitinolu, - o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji, - system umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub zuwaka znajdujących się na uchwycie, - 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu, - średnice stentu: 5 – 7 mm, - długości stentu: 20 – 150 mm, - długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm |  | szt. | 50
1 | Cewnik balonowy z lekiem - balon pokryty lekiem: paclitaxel - dawka leku: 3 ug/mm2 - pokrycie w technologii UltraFree - średnice balonu: 2 - 12 mm - długości balonu: 20 - 220 mm - cewnik współpracujący z prowadnikiem: 0,018” i 0,035” - długości cewnika: 75, 100, 130 cm - kompatybilny z koszulkami: 4 – 8 Fr - efektywne dostarczenie leku przez balon na poziomie min. 80% |  | szt. | 100
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy