Załącznik nr 9 do SWZ
(zmodyfikowany)
Znak sprawy: 23/2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH
ANALIZATORA IMMUNOHEMATOLOGICZNEGO – 1 SZT.
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Dostawa odczynników oraz asortymentu dodatkowego do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora immunohematologicznego z backupem dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Nazwa i typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji urządzenia: nie starszy niż 2016.

Wymagany Certyfikat CE.

Lp.	Warunki graniczne	Potwierdzenie wartości/cechy granicznej TAK/NIE
I. ANALIZATOR - wymagania
1.	Automatyczny nablatowy analizator immunohematologiczny, kompletny, gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego (z wyjątkiem materiałów zużywalnych).
2.	Analizator automatyczny (nie starszy niż 2016 r.), zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS.
3.	Analizator dostarczony ze stołem (o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia).
4.	Analizator automatyczny pracujący w oparciu o technikę testów mikrokolumnowych żelowych i wykonujący wszystkie podane w SWZ badania.
5.	Analizator automatyczny z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych ,,cito”.
6.	Rotor na próbki o pojemności minimum 48 próbek badanych.
7.	Automatyczny odczyt kart/kasety przez czytnik/kamerę analizatora.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.	Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B.
2.	Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy.
3.	Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
4.	Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi- pośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną.
5.	Odczynniki: / - badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym przy użyciu 3-4 krwinek wzorcowych, mikrokart zawierających 6-8 kolumn / - sposób przygotowania – gotowe do użycia – wszystkie odczynniki i karty jednakowe dla analizatora głównego i dla backupu / - system pojedynczego nakłuwania mikrokolumn gwarantujący całkowite wykorzystanie mikrokart / - termin ważności mikrokart – nie mniej niż 9 miesięcy / - termin ważności krwinek wzorcowych – nie mniej niż 4-5 tygodni / - płyny płuczące w formie skoncentrowanej / - dostawy odczynników, kaset, krwinek zgodnie z harmonogramem / - materiały zużywalne przedstawić w formie tabeli.
6.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanych produktów (wersja drukowana).
III. System pracy analizatora
Wymagany system pracy analizatora :
1.	W pełni zautomatyzowany, od pobrania próbki z probówki do przesłania do komputera.
2.	Automatyczny system powiadamiania operatora (w realnym czasie) m.in. o : / - aktualnym stanie odczynników i kaset / - niewystarczającej do wykonania zaplanowanych badań ilości odczynników lub kaset.
3.	Otwieranie kaset zabezpieczone przed kontaminacją.
4.	System usuwania zużytych kart/kaset wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym. Wbudowany w analizator automatyczny system przenoszenia kart/kaset do pojemnika na odpady - bez udziału operatora.
5.	Archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora.
IV. System kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów analizatora
Wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów analizatora / - wirówki: kontrola prędkości wirowania / - inkubatora : kontrola temperatury inkubacji / - głowicy pipetującej : kontrola objętości pipetowania oraz odczynników.
V. System zastępczy/backup manualny
Wymagane zabezpieczenia systemu automatycznego manualnym systemem backup / pracującym na kompatybilnych z systemem głównym odczynnikach. / System backup w postaci : inkubatora, wirówki, pipet.
VI. Oprogramowanie
Wymagane oprogramowanie analizatora w języku polskim
VII. Wymagania dodatkowe
1.	Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim.
2.	Deklaracja zgodności CE.
3.	Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
4.	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wymienione urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji .
5.	Wykonawca gwarantuje przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Infomedica i AMMS. Firma odpowiedzialna TK-MED.
6.	Wykonawca gwarantuje ,że dzierżawione urządzenia objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy.
7.	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzania przeglądów serwisowych wydzierżawionych urządzeń laboratoryjnych. / Bezpłatny przegląd : automatycznego analizatora, systemu backup, pipet serologicznych – nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/certyfikatem dopuszczającym do dalszego stosowania. / Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta.
8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany każdego elementu, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi.
9.	Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej , zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji urządzeń oraz systemu informatycznego, będzie usuwał na koszt własny w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
10.	Obsługa serwisowa świadczona jest nie mniej niż 5 dni w tygodniu.
11.	Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
12.	W przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach, pozwalający na wykonanie badań w zakresie objętym zamówieniem lub zabezpiecza wykonanie badań w innym laboratorium.
13.	Dojazd techników serwisowych do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy.
14.	Zagwarantowanie przez Wykonawcę zewnątrz laboratoryjnej kontroli IHiT (4x w roku).
15.	Zapewnienie w ramach czynszu dzierżawnego: / - drukarkę / - tonery do drukarki / - kodziarkę / - taśmy do drukowania kodów (24 tys. sztuk), pasujące do drukarki DYMO (19x51).
16.	Zapewnienie przez Wykonawcę szafy chłodniczej na odczynniki i materiały do badań serologicznych.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

..........................., dnia .............................	........................................................................
        podpis(y)