## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ
Parametry techniczne i wyposażenie
LP | Opis parametru / funkcji / warunków | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany | Ocena (wypełnia zamawiajacy)
I INFORMACJE OGÓLNE
1 | Urządzenie typ, model | Podać | BRAK
2 | Producent | Podać | BRAK
3 | Kraj pochodzenia | Podać | BRAK
4 | Rok produkcji 2022 | TAK | BRAK
5 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK | BRAK
6 | Deklaracja zgodności na cały aparat podłogowy kostno-płucny (łącznie z detektorem i stacją technika), nie osobne dokumenty na elementy składowe. | TAK | BRAK
7 | Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami. | TAK | BRAK
8 | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK | BRAK
CYFROWY, KOSTNO - PŁUCNY APARAT PODŁOGOWY
II KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG
9 | Kolumna z lampą mocowaną na podłodze, niezależnie do stołu | TAK | BRAK
10 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż. | ³ 150 cm | ³ 230 cm - 5 pkt. < 230 cm – 0 pkt.
11 | Zakres pionowego ruchu lampy. | ≥ 145 cm | BRAK
12 | Najniższe położenie ogniska od podłogi | ≤ 35 cm | BRAK
13 | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej | ³ 270° | BRAK
14 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej. | ³ +/- 140° | BRAK
15 | Wielofunkcyjny, panel LCD min 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji. | TAK | BRAK
16 | Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji (bez konieczności zmiany programu anatomicznego): min. kV, mAs oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt
17 | Wyświetlanie odległości SID. | TAK | BRAK
18 | Max SID uzyskiwane do detektora w stole | ≥ 115 cm | BRAK
19 | Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID. | TAK | BRAK
III Lampa RTG i kolimator
20 | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 | BRAK
21 | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 | BRAK
22 | Moc ogniska małego wg IEC. | ≥ 30 kW | BRAK
23 | Moc ogniska dużego wg IEC. | ≥ 80 kW | BRAK
24 | Pojemność cieplna anody. | ≥ 300 kHU | ≥ 350 kHU – 5 pkt., <350 kHU – 0 pkt.
25 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg. | ≥ 1,2 MHU | ≥ 1,3 MHU– 5 pkt. < 1,3 MHU – 0 pkt.
26 | Miernik dawki (DAP) lub kalkulacja dawki (DAP). | TAK, podać | BRAK
27 | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze. | TAK, podać | BRAK
28 | Zakres obrotu kolimatora | ³ +/- 45° | BRAK
29 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i liniowym laserem. | TAK | BRAK
30 | Automatyczna, wstępna kolimacja zgodnie z programem anatomicznym. | TAK | BRAK
31 | Zintegrowana w kolimatorze kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika | TAK | BRAK
IV Generator RTG
32 | Generator wysokiej częstotliwości min 100 kHz | TAK | BRAK
33 | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601). | ≥ 55 kW | BRAK
34 | Max prąd w radiografii. | ≥ 550 mA | BRAK
35 | Max wartość mAs. | ≥ 600 mAs | BRAK
36 | Zakres napięć w radiografii. | min 40 - 150 kV | BRAK
37 | Programy anatomiczne | ≥ 200 | BRAK
V Uniwersalny stół diagnostyczny
38 | Stół stacjonarny. | TAK | BRAK
39 | Blat pływający. | TAK | BRAK
40 | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 52 cm | BRAK
41 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi. | ≥ 90 cm | BRAK
42 | Długość blatu stołu. | ≥ 210 cm | BRAK
43 | Szerokość blatu stołu. | ≥ 80 cm | BRAK
44 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu. | ≥ 65 cm | BRAK
45 | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 25 cm | BRAK
46 | Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej. | ≥ 300 kg | BRAK
47 | Odległość zewnętrzna powierzchnia płyty stołu – detektor. | ≤ 8 cm | BRAK
48 | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al (przy 100 kV) | ≤ 1,0 mm Al | ≤ 0,7 mm Al. – 5 pkt > 0,7 mm Al. – 0 pkt
49 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania bez pomocy narzędzi. | TAK, podać parametry | BRAK
50 | Układ AEC w stole | TAK | BRAK
51 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu. | TAK | BRAK
52 | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK | BRAK
53 | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
54 | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. | TAK | BRAK
VI Statyw do zdjęć odległościowych
55 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 35 cm | BRAK
56 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≥ 175 cm | BRAK
57 | Układ AEC w statywie, min 3 komory. | TAK | BRAK
58 | Kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm oraz projekcji z SID 115 cm. | TAK, podać parametry | BRAK
59 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi. | TAK | BRAK
60 | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al.(przy 100 kV) | ≤ 1,0 mm Al | ≤ 0,7 mm Al. – 5 pkt > 0,7 mm Al. – 0 pkt
61 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora. | ≤ 6 cm | BRAK
62 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych. | TAK | BRAK
63 | Bezprzewodowy pilot do zdalnej zmiany wysokości statywu w tym możliwość wyboru na bezprzewodowym pilocie przejazdu do min. 2 wstępnie zaprogramowanych pozycji statywu | TAK | BRAK
VII Detektor BEZPRZEWODOWY
64 | Detektor bezprzewodowy | Tak, Podać model | BRAK
65 | Detektor do stosowania w stole, w statywie oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.). | TAK | BRAK
66 | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42,0 cm x 42,0 cm | BRAK
67 | Materiał scyntylatora – CsI. | TAK | BRAK
68 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 9,0 mln | BRAK
69 | Rozmiary piksela. | ≤ 140 µm | BRAK
70 | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit | BRAK
71 | Maksymalna waga detektora. | ≤ 4,2 kg | BRAK
72 | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 150 kg | BRAK
73 | DQE | ≥ 70 % | ≥ 80% - 10 pkt < 80 % - 0 pkt
74 | Detektor automatycznie ładowany w szufladzie stołu oraz dodatkowa nastołową ładowarka, łącznie dwa akumulatory do detektora (możliwość pracy wymiennej) | TAK | BRAK
75 | Detektor wyposażony w zintegrowaną z obudową rączkę do przenoszenia i obsługi detektora | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
VIII Konsola technika RTG APARATU KOSTNOPŁUCNEGO
76 | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki. | TAK | BRAK
77 | Monitor dotykowy min. 23” | TAK | BRAK
78 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów). | ≥ 5000 | BRAK
79 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu | ≤ 4 s | BRAK
80 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. | ≤ 12 s | BRAK
81 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w tym programów dziecięcych | TAK | BRAK
82 | W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów pracy generatora. | TAK | BRAK
83 | Indywidualne konta dla każdego użytkownika z indywidualnym hasłem do logowania do stacji technika | TAK | BRAK
84 | Nagrywarka CD i / lub DVD. | TAK | BRAK
85 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz awaryjna (bez podania danych). | TAK | BRAK
86 | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS • DICOM Structured Report | TAK | BRAK
87 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników (np. R/L) | TAK | BRAK
IX INNE
88 | Instrukcja w j.polskim | TAK | BRAK
89 | Interkom | TAK | BRAK
90 | Panel ochronny na detektor do wykonywania zdjęć pod obciążeniem punktowym (pacjent stojący) min 200 kg | TAK | BRAK
91 | Komplet osłon dziecięcych na gonady oraz półfartuch min. 0,5 mm Pb | TAK | BRAK
92 | Testy odbiorcze i specjalistyczne | TAK | BRAK
93 | Szkolenie dla techników min. 2 dni w tym co najmniej jeden po odbiorach sanepidu | TAK | BRAK
Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.
UWAGA:
1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.