## CZĘŚĆ NR 1
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 1
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik balonowy niskociśnieniowy do walwuloplastyki, koncentyczna budowa trzonu, balon niepodatny, niskoprofilowy | szt | 40 |  | 0
2 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do walwuloplastyki, koncentryczna budowa trzonu, balon niepodatny, niskoprofilowy | szt | 20 |  | 0
3 | Balonowe cewniki pomiarowe | szt | 15 |  | 0
4 | Cewnik angiograficzny | szt | 10 |  | 0
5 | Koszulki wprowadzające | szt | 10 |  | 0
6 | Prowadniki wewnątrznaczyniowe "J" typu Lunderquist | szt | 30 |  | 0
7 | Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor proste lub o krzywiźnie ANL1: | x | x | x | x | x | x | x
7a | Koszulki naczyniowe dedykowane do tętnic szyjnych | szt | 25 |  | 0
7b | Koszulki naczyniowe niezbrojone o dużych średnicach | szt | 40 |  | 0
8 | Zestaw do zamykania okołobłoniastych i mięśniowych ubytków przegrody międzykomorowej | szt | 5 |  | 0
9 | Balonowy cewnik pomiarowy | szt | 10 |  | 0
10 | prowadnik diagnostyczny | szt | 50 |  | 0
11 | Koszulka wprowadzająca | szt | 2 |  | 0
12 | Cewnik do atrioseptostomii | szt | 10 |  | 0
13 | Cewnik balonowy typu Rashkind | szt. | 20 |  | 0
14 | cewnik nylonowy z powłoka hydrofilną i miękka końcówką | szt. | 30 |  | 0
15 | koszulka wprowadzająca o śr. 3,3F | szt. | 30 |  | 0
16 | prowadnik o średnicy 0,030" | szt. | 30 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | balon wyposażony w dwa złote markery lub znaczniki platynowo irydowe | tak
5 | średnica od 4 do 30 mm cewniki balonowe pracujące na prowadnikach: 0,021, 0,025, 0,035 odpowiednio dla właściwych średnic lub na prowadnikach 0.014”, 0.018” 0.021” 0.025”, 0.035” w zależności od średnicy | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | długość balonu: 20,30,40,50,60 mm lub od 2 do 10cm do wyboru zamawiającego, RBP:6-1,5 atm lub 1,5-8 atm. | tak
7 | długość cewnika min. 100 cm | tak
8 | średnica od 18 do 30 mm | tak
9 | balon wykonany z poliamidu 12 (PA12), lub termoplastycznego elastomeru | tak
10 | podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną max. 10% | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | balon wyposażony w dwa złote markery lub znaczniki platynowo irydowe | tak
5 | średnica od 5 do 30mm, cewniki balonowe pracujące na prowadnikach: 0,025, 0,035 odpowiednio dla właściwych średnic | tak
6 | długość balonu:20,30,40,50,60mm, lub od 2 do 10cm do wyboru zamawiającego RBP:6-1,5 atm lub 2-15 atm | tak
7 | długość cewnika min. 100 cm | tak
8 | średnica od 18 do 30mm | tak
9 | balon wykonany z poliamidu 12 (PA12), lub termoplastycznego elastomeru | tak
10 | podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną max.10% | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnice balonu w zakresie 10,0 - 40,0 mm, dł. 1-6 cm, koszulka wprowadzająca 6 - 9 F - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 2,5F - 6F, długość 80-100cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 20 - 24F, długość 25cm i 40 cm do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | "J" typu Lunderquist, extra stiff, dł 260-300cm, średnica 0,035", promień zakrzywienia końcówki 7,5mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7a | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 4-12F | tak
5 | Długość 45-110cm | tak
6 | Wykonane z PTFE | tak
7 | Zbrojone spiralnym oplotem | tak
8 | Powłoka hydrofilna i cieniodajna opaska RB w części dystalnej koszulki | tak
9 | Poszerzadła w wersji standardowej lub elastycznej typu High-flex | tak
10 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7b | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 12-18F | tak
5 | Długość 30-85cm | tak
6 | Wykonane z elastycznego propylenu (FEP) odpornego na załamania | tak
7 | Cieniodajna opaska RB w części dystalnej | tak
8 | Zastawka hemostatyczna typu Check-Flo | tak
9 | W zestawie z poszerzadłem | tak
10 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Typ implantu - nitinolowa sprężynka z włóknami | tak
5 | Możliwość repozycji przed uwolnieniem | tak
6 | Skład zestawu - pętla z zaciskami, introducer oraz prowadnik o wzmożonej sztywności | tak
7 | Dostępność okluderów 8-16mm | tak
8 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica zakres 10-40 mm | tak
5 | Długość 1cm-6 cm | tak
6 | Dostosowany do koszulek 6-9 F | tak
7 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | prowadnik o normalnej sztywności | tak
5 | Długość 180 i 260 cm do wyboru zamawiającego | tak
6 | Średnica 0,035" | tak
7 | końcówka „J” o średnicy 3-5 mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 20-24F | tak
5 | Długość 25 cm i 40 cm | tak
6 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Końcówka cewnika zakrzywiona pod kątem 35° | tak
5 | Średnica balonu 9.5mm,13.5mm | tak
6 | Długość balonu 0.95cm, 1.35cm | tak
7 | Użyteczna długość 50cm | tak
8 | Średnica cewnika 4F,5F | tak
9 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiar 6F światło cewnika minimim 0,381mm lub średnica koszulki 6F, średnica cewnika 5F | tak
5 | Długość 50 cm | tak
6 | średnica balonu 13,5-14mm | tak
7 | dostępna wersja jedno i dwuświatłowa lub dopuszcza się cewnik posiadający wewnętrzene światło oraz otwór na dystalnym końcu, który może pomieścić prowadnicę | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 14 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | zbrojony potrójnym oplotem wewnętrznym zapewniającym dobrą kontrolę momentu obrotu oraz zachowanie kształtu | tak
5 | ukształtowanie końcówki : PIG, JR1, JL1, JL1,5, MPA, JB1, COBRA | tak
6 | średnica 3,3 FR | tak
7 | długość 55- 60cm lub 75-80 cm lub 55, 75cm ( dla końcówki PIG - dostępna długość 35-40 cm lub 35,55, 75cm ) | tak
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,030" | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 15 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | średnica 3,3 F, długość 5cm lub 7cm | tak
5 | boczna zastawka z trójdrożnym kranikiem oraz poszerzadłem z mocowaniem typu Twisk-lock | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 16 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | średnica 0,030" | tak
5 | długość 140 cm | tak
6 | wykonany ze stali nierdzewnej pokrywanej PTFE | tak
7 | końcówka 2 cm zwężana prosta lub "J" | tak

## CZĘŚĆ NR 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 | [5 empty] | ……………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 2
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewniki balonowe typu BIB | szt | 35 |  | 0 |  |  | 2
2 | Stenty platynowe aortalne | szt | 5 |  | 0 |  |  | 1
3 | Stenty platynowe aortalne- PTFE | szt | 3 |  | 0 |  |  | 1
4 | Stent wewnątrznaczyniowy wykonany w technologii „otwartych komórek” rozprężany cewnikiem balonowym | szt | 10 |  | 0 |  |  | 4
5 | Stent wewnątrznaczyniowy wykonany w technologii „otwartych komórek” rozprężany cewnikiem balonowym | szt | 10 |  | 0 |  |  | 4
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Balon w balonie, do rozprężania stentów implantowanych do aorty | tak
5 | Długość balonu 25mm - 55mm | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Długość cewnika balonowego 110 cm | tak
7 | Średnica balonu wewnętrznego 6mm-15mm | tak
8 | Średnica balonu zewnętrznego w zakresie 12mm - 30mm | tak
9 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek | tak
5 | Stent może być rozprężony od 8,0-12mm do 24mm, | tak
6 | Długość stentu 16mm - 45mm (co 6mm) - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stent średnica od 8,0-12mm do 24mm | tak
5 | Długość stentu 16mm- 45mm (co 6mm) - do wyboru Zamawiającego | tak
6 | Stent pokrywany PTFE | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Konstrukcja shaftu: Po prowadniku, D-światłowy | tak
5 | Kompatybilność prowadnika: 0,018 cala | tak
6 | Dystalny shaft: 3.9 Fr | tak
7 | Proksymalny shaft: 3.9 Fr | tak
8 | Długość shaftu:80 i 135 cm | tak
9 | Budowa stentu otwartokomórkowa | tak
10 | Wykonany ze stali nierdzewna typu 316L | tak
11 | Długość stentu: 12, 16, 20, 24, 30 i 60 mm | tak
12 | Średnica stentu: 3-8 mm | tak
13 | Skracanie stentu: Brak | tak
14 | Kompatybilny z rezonansem | tak
15 | Widoczność balonu: Proksymalne i dystalne markery cieniodajne | tak
16 | Materiał balonu: Nylon, minimalnie podatny | tak
17 | Składanie balonu: 3-4 mm: 3 fałdy, 5-8 mm: 6 fałd | tak
18 | Ciśnienie nominalne balonu: 8 atm | tak
19 | Ciśnienie rozrywające balon: 12 atm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Konstrukcja shaftu: Po prowadniku, D-światłowy | tak
5 | Kompatybilność prowadnika: 0,035 cala | tak
6 | Dystalny shaft: 4-8 mm: 532 Fr: 9-10 mm: 5,7 Fr: | tak
7 | Proksymalny shaft: 4-8 mm: 532 Fr; 9-10 mm: 5,7 Fr | tak
8 | Długość shaftu: 80 i 1 35 cm | tak
9 | Budowa stentu otwartokomórkowa | tak
10 | Wykonany ze stali nierdzewna typu 316L | tak
11 | Długość stentu: 12,20,30,40 i 60 mm | tak
12 | Średnica stentu: 4-10 mm | tak
13 | Skracanie stentu: Brak | tak
14 | Kompatybilność z rezonansem: Kompatybilny | tak
15 | Widoczność balonu: Proksymalne i dystalne markery cieniodajne | tak
16 | Materiał balonu: Nylon, minimalnie podatny | tak
17 | Składanie balonu: 5 fałd | tak
18 | Ciśnienie nominalne balonu: 8 atm | tak
19 | Ciśnienie rozrywające balom: 4-8 mm: 12 atm; 9-10 mm: 10 atm | tak

## CZĘŚĆ NR 3
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………….
nazwa wykonawcy
CZEŚĆ NR 3
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Microcoile embolizacyjne z miękkiej platyny do embolizacji pojedynczych naczyń zaopatrujących malformację tetniczo-żylne i inne zmiany naczyniowe mózgu, rdzenia kręgowego i kręgosłupa | szt | 10 |  | 0
2 | Popychacz do coili | szt | 5 |  | 0
3 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny z miękką końcówka | szt | 10 |  | 0
4 | Microcoile obwodowe wolne 18 platynowe w różnych rozmiarach, dopasowujące się do anatomii naczyń | szt | 10 |  | 0
5 | Coile embolizacyjne używane do embolizacji tętniczych i żylnych | szt | 15 |  | 0
6 | Prowadnik typu Amplatz extra stiff | szt | 250 |  | 0
7 | Koszulka wprowadzająca zbrojona | szt | 30 |  | 0
8 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tętnic nerkowych i tętnic biodrowych | szt. | 12 |  | 0
9 | Stent wewnątrznaczyniowy pokrywany PTFE małe średnice | szt. | 10 |  | 0
10 | Stent wewnątrznaczyniowy pokrywany PTFE duże średnice | szt. | 10 |  | 0
11 | Cewnik diagnostyczny typu VTK | szt. | 100 |  | 0
12 | Cewnik prowadzący zabiegowy | szt. | 100 |  | 0
13 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne | szt. | 50 |  | 0
14 | Zestaw do nakłucia i drenażu osierdzia metodą Seldingera | szt | 70 |  | 0
15 | Zestaw do mikropunkcji naczyń krwionośnych (Igła 21G + Prowadnik 0,018" + Introduktor usztywniony 4Fr) | szt. | 10 |  | 0
16 | Koszula prowadząca dedykowana do dostępu udowo-podkolanowego | szt. | 10 |  | 0
17 | Koszula prowadząca | szt. | 50 |  | 0
18 | Koszula prowadząca dedykowana do dostępu do tętnicy szyjnej | szt. | 50 |  | 0
19 | Zestaw do drenażu przezskórnego typu Dawson-Mueller | szt. | 30 |  | 0
20 | Filtr do żyły głównej dolnej | szt. | 10 |  | 0
21 | Cewniki diagnostyczne | szt. | 200 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Normalna i zwiększona sztywność - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Rozm. 0,035", dł. 145 - 260 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica zwiniętej spirali od 2 mm do 10 mm | tak
5 | Długość rozciągniętej spirali od 3 cm do 14 cm | tak
6 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonana z miękkiej platyny dopasowującej się do anatomii naczyń | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość 145-260cm | tak
5 | Średnica zakres od 0,025" do 0,035-0,038", | tak
6 | Końcówki proste i J 3mm | tak
7 | Rozm. i rodzaj końcówki do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiar od 5F-8F - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Końcówka z markerem widocznym w rtg | tak
6 | Długość 40-50 do 90 cm do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) | tak
5 | Powleczony wszczepialnym materiałem ePTFE | tak
6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75 cm i 120 cm | tak
7 | Dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie | tak
8 | Śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58 mm (dla śr. 5 i 6 mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57 mm (dla śr. 7 mm); dł. 27, 37, 57 mm (dla śr. 8, 9 i 10 mm) | tak
9 | Kompatybilny z koszulka 6F i 7F | tak
10 | RBP 12-13 bar | tak
11 | NBP 8-9 bar. | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) | tak
5 | Powleczony wszczepialnym materiałem ePTFE | tak
6 | Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną | tak
7 | Średnice: 12, 14, 16 mm | tak
8 | długości:19,29, 39, 49, 59 mm (dla śr. 12, 14 mm) | tak
9 | dł. 19, 29, 38, 48, 58 mm (dla śr. 16 mm) | tak
10 | długość zestawu wprowadzającego 75 i 120 cm | tak
11 | Kompatybilny z koszulą 9F (dla śr. 12 mm) i koszulą 11F (dla śr. 14, 16 mm) | tak
12 | Średnice i długości do wyboru zamawiającego | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) | tak
5 | Powleczony wszczepialnym materiałem ePTFE | tak
6 | Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną | tak
7 | Średnice: 18, 20, 22, 24 mm w przedziale długości 27-48 mm | tak
8 | Długość zestawu wprowadzającego 120 cm | tak
9 | Kompatybilny z koszulą 14F | tak
10 | Średnice i długości do wyboru zamawiającego | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 5 Fr, dł. 125 cm | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Koszulka naczyniowa 6Fr długa, zbrojona | tak
5 | Średnica wewnętrzna 0,088", dł. 100 cm | tak
7 | Zakończenie minimum: proste lub MPA | tak
8 | Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 5Fr, dł. 125 cm | tak
5 | Różne typy ukształtowania końcówek typu minimum: SIM-1, SIM-2, SIM-3 | tak
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 14 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Pakowany indywidualnie | tak
4 | Cewnik typu Pigtail w rozmiarze 8F, długości min. 40 cm | tak
5 | Poszerzacz średnica min. 8,5F | tak
6 | Prowadnik z zakończeniem typu "J" o śred. 0,035", długości min. 80cm | tak
7 | Igła prosta 18 G dł. 3,5 cm i 15 cm | tak
8 | Igła do znieczuleń 25G, dł. 3,5 cm | tak
9 | Skalpel jednorazowy nr 11 | tak
10 | Strzykawka typu LuerLock 10ml, 20 ml oraz 50ml | tak
11 | Szew 3.0 na igle zagiętej | tak
12 | Worek 1000ml z drenem do połączenia z cewnikiem | tak
13 | Obłożenie z otworem wymiary 50 x 50cm | tak
14 | Kranik trójdrożny | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 15 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Igła 21G o długości min. 7 cm | tak
5 | Prowadnik 0,018" o długości min. 40 cm | tak
6 | Introduktor usztywniony 4Fr o długości min. 10 cm | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 16 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym lub całości koszuli | tak
2 | Atrumatyczny koniec dystalny koszuli | tak
3 | Dostępne średnice 4 i 5F | tak
4 | Dostępne długości 90 i 110 cm. | tak
5 | Komptybilność z prowadnikami .018" i 0.35" ( 4F) / .038" (5F). | tak
6 | Wyposażona w "Y" connector. | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 17 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym lub całości koszuli | tak
2 | Atrumatyczny koniec dystalny koszuli | tak
3 | Dostępne średnice 6 - 8F | tak
4 | Dostępne długości 80, 90 i 110 cm. | tak
5 | Komptybilność z prowadnikami .038". | tak
6 | Wyposażona w "Y" connector. | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 18 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym lub całości koszuli | tak
2 | Atrumatyczny koniec dystalny koszuli | tak
3 | Dostępne średnice 5 i 6F | tak
4 | Dostępna długość 90 cm. | tak
5 | Komptybilność z prowadnikami .038". | tak
6 | Wyposażona w "Y" connector. | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 19 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Dreny uniwersalne dedykowane do nefrostomii, drenażu przezskórnego dróg żółciowych i drenażu ropnia | tak
2 | Zestaw do drenażu wyposażony w: | tak
2a | - Dren typu pig-tail o ryglowanej końcówce, dostene średnice: 8,5F; 10,2F; 12F. dostene długości drenów 15 i 25 cm. | tak
2b | - Igłę 18G z trokarem. | tak
2c | - Kaniule | tak
2d | - Samoprzylepny zestaw do mocowanie drenu do skóry. | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 20 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Filtr czasowo-stały | tak
2 | Wyposażony w dedykowany do dostępu zarówno przez żyłe szyjna jak i żyłę udową | tak
3 | Kontrolowane uwolnienie filtra nawet po pełnym wysunieciu z koszuli | tak
4 | W zastawie koszula do wprowadzenia filtra o średnicy 7F. | tak
5 | Maksymalna średnica filtra 3cm. | tak
6 | Długośc filtra poniżej 5cm. | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 21 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Średnica 5F | tak
2 | Światło .035" i .038" | tak
3 | Dostepne róznę kształty końcówek, minimum: MPA, Cobra, SIM 1, SIM 2, H1, RIM, VTK, PIG, AP2 | tak

## CZĘŚĆ NR 4
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 4
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń | szt | 3 |  | 0 |  |  | 4
2 | Mikroprowadnik z podparciem | szt | 3 |  | 0 |  |  | 6
3 | Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń | szt | 3 |  | 0 |  |  | 4
4 | Strzykawka kalibrowana do balonów neuro | szt | 3 |  | 0 |  |  | 3
5 | Stent do remodelingu | szt | 3 |  | 0 |  |  | 5
6 | System dostawczy do stentu | szt | 100 |  | 0 |  |  | 5
7 | Kable połączeniowe o długości 2,75m | szt | 10 |  | 0 |  |  | 4
8 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu | szt | 5 |  | 0 |  |  | x
9 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką | szt | 30 |  | 0 |  |  | 4
10 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 50 |  | 0 |  |  | 5
11 | Mikrocewnik do dostarczania spiral | szt | 60 |  | 0 |  |  | 10
12 | Spirale embolizacyjne z zawartością platyny | szt | 10 |  | 0 |  |  | 6
13 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania coili | szt | 5 |  | 0 |  |  | 5
14 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem | szt | 5 |  | 0 |  |  | x
15 | System dostawczy do implantu | szt | 5 |  | 0 |  |  | 9
16 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych | szt | 30 |  | 0 |  |  | 10
17 | Cewnik prowadzący z balonem | szt | 5 |  | 0 |  |  | 2
18 | Cewnik Aspiracyjny | szt | 40 |  | 0 |  |  | 6
19 | Zamykana szafa na kołach do przechowywania materiałów komisowych | szt. | 1 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 7mm, o długości 7, 15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2; 2,5 i 3,0F - rozm. do wyboru Zamawiającego | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm | tak
6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,010” obecnym w zestawie. Cewnik o długości 150 cm | tak
7 | Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml | tak
8 | Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml | tak
9 | Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 cm( dł oplotu 10cm) i 205 cm(dł. Oplotu 5cm) wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego | tak
5 | Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości - do wyboru Zamawiającego | tak
6 | Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y- łącznika | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2 - 2,3F, rozm. do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,010” obecnym w zestawie | tak
6 | Cewnik o długości 150cm | tak
7 | Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm oraz 0,36ml dla balonu 30mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Pojemność 1 ml | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel | tak
5 | Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells” | tak
6 | Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej | tak
7 | Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu | tak
8 | Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 4mm) lub 0,027” (stent 6mm) - do wyboru Zamawiającego | tak
9 | Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu dla rozm. 3 i 4 oraz cztery markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu dla rozmiaru 5 i 6. | tak
10 | Stent o rozmiarach 3/4/5/6 mm i długości części roboczej 15/20/30/40 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
11 | Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule | tak
12 | Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm - do wyboru Zamawiającego, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7-2,4F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | tak
5 | Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135 cm - do wyboru Zamawiającego, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Generator gwarantujący wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu stentu nieodpłatnie użyczony przez Wykonawcę na czas trwania umowy oraz dostarczony przy pierwszej dostawie | tak
2 | Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m kompatybilne z generatorem | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH | tak
2 | DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH | tak
3 | Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie | tak
4 | Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34 - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F | tak
5 | Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm - do wyboru Zamawiajacego | tak
6 | Mikrocewnik o zbrojeniu w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym | tak
7 | Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej – wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia | tak
8 | Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm | tak
9 | Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika | tak
10 | Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23ml, w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-łącznika | tak
11 | Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm | tak
5 | Średnica prowadnika 0,008” na całej długości | tak
6 | Pokrycie hydrofilne w części dystalnej | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014” oraz z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
5 | Maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml | tak
6 | Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości - do wyboru Zamawiającego | tak
7 | Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewęntrzna warstwa wykonana z PTFE | tak
8 | Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm - do wyboru Zamawiającego | tak
9 | Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie | tak
10 | Pokrycie hydrofilne | tak
11 | Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny | tak
5 | Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw. primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali | tak
6 | Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery | tak
7 | Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza | tak
8 | Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali | tak
9 | Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii | tak
10 | Spirale o zmiennej sztywności: od sztywych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary) | tak
11 | Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2-25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm - do wyboru Zamawiającego | tak
12 | Rozmiar i typ spirali do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 14 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej z drutu ze stopu stali kobaltowej oraz platynowo-wolframowej | tak
5 | Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka | tak
6 | Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka | tak
7 | Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu | tak
8 | Rozmiary 2,5-5,0 mm co 0,25 mm, długości: 10/12/14/16/18/20 mm oraz 25/30/35 mm w zakresie średnic 3-5 mm co 0,25 mm.lub rozmiary 2,5mm, długości: 10/12/14/20mm; 3,0mm, długości: 12/14/20mm; 3,5mm, długości: 12/14/16/20/25mm; 4,0mm, długości: 12/14/16/20/25/30 mm; 4,5mm, długości: 12/14/16/20/25/30/40 mm; 5,0 mm, długości: 14/16/20/25/30/40mm; 5,5mm, długości: 20/40/50mm; 6,0mm, długości: 20/40/50mm. Do wyboru Zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 15 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych | tak
5 | Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości | tak
6 | Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika | tak
7 | Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz | tak
8 | Średnice zewnętrzne 0,036/0,040 dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/120/150 cm. Do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 16 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych cel | tak
5 | Połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia | tak
6 | Konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia | tak
7 | Dwie średnice urządzenia 4 i 6 mm długość 15–20/20-24/30-40mm - do wyboru Zamawiającego | tak
8 | System o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (dla 4mm) lub 0,027” (dla 6mm) | tak
9 | Trzy lub cztery markery platynowe na dalszym końcu, jeden marker na bliższym końcu | tak
10 | Wskazania do stosowania w otwieraniu zamkniętych skrzepem naczyń wewnątrzczaszkowych | tak
11 | Ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 17 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcie tętnicy przy zabiegu trombektomii | tak
5 | Cewnik o średnicy 7F,8F,9F, długości roboczej 95cm ( DLA 7 I 8 F) - do wyboru Zamawiającego | tak
6 | Długość balonu 10mm (dla rozmiaru 8 i 9 F) oraz 7mm (dla rozmiaru 7F) | tak
7 | Konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach,wyposażony w dwa markery obrazujące końce balonu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 18 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik aspiracyjny o długości całkowitej 132cm | tak
5 | Cewnik o średnicy 0,068" oraz 0,071" - do wyboru Zamawiającego | tak

## zał. do część nr 4
D10.251.92.C.2024
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 4- dostarczyć przy pierwszej dostawie
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Generator do odczepiania stentu | 1
| Dane aparatu | Podać
Producent
Nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 5
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 5
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | Komis wojciech | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS |  | x
1 | Pętla do usuwania ciał obcych | szt | 20 |  | 0 |  |  | 7 | 4
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
3 | Sterylny | tak
4 | Pętla zaciskowa odchodząca prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu | tak
5 | wysoce radiocieniująca, wykonana z pozłacanego drutu wolframowego | tak
6 | średnica pętli: 5.0 mm, 10.0 mm, 15.0 mm, 20.0 mm,25,0mm, 30.0 mm,35,0mm | tak
7 | średnica mikropętli: 2.0 mm, 4.0 mm,7,0mm | tak
8 | długość pętli od 65 cm do 200 cm | tak
9 | w komplecie: pętla, cewnik i torquer, | tak

## CZĘŚĆ NR 6
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 6
ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zl) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca (endokawitarna) | szt. | 150 |  | 0
2 | Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych | szt. | 100 |  | 0
| Razem: |  |  |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Elektroda dwubiegunowa, | tak
4 | rozmiar 5F i 6F do wyboru Zamawiającego | tak
5 | kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | przeznaczone do ciągłego używania nie dłużej niż 30 dni | tak
7 | zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | koszulka z zastawką 6Fx 11 cm i 9Fx 11 cm do wyboru Zamawiającego | tak
4 | rozszerzacz 6F x 18 cm i 9F x 18 cm do wyboru Zamawiającego | tak
5 | prowadnik J.035"-0,38" x 40-45 cm | tak
6 | Igła prosta 18 G x 7 cm | tak

## CZĘŚĆ NR 7
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 7
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | komis wojciech | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS |  | x
1 | Mikrocewnik zbrojony hydrofilny superselektywny / terapeutyczny | szt | 50 |  | 0 |  |  | 2 | 2
2 | Mikrosfery embolizacyjne | szt | 50 |  | 0 |  |  | 2 | 2
3 | Spirale embolizacyjne obwodowe | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2 | 2
4 | Spirale embolizacyjne obwodowe | szt. | 30 |  | 0
5 | Kontroler do odłączania spiral. Op 5 szt. | op. | 2 |  | 0
6 | Mikrocewnik obwodowy | szt. | 20 |  | 0
7 | Mikrocewnik do czasowej okluzji | szt. | 10 |  | 0
8 | Mikrosfery do chemoembolizacji | szt. | 40 |  | 0
9 | Biodegradowalne mikrosfery do chemoembolizacji | szt. | 40 |  | 0
10 | Stent szyjny do strukturze dwuwarstwowej | szt. | 20 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0,9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem; bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek | tak
6 | Szreoka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO | tak
7 | Długości 110, 130, 150 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
8 | średnice 2.4 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7 mm platynowy pierścień), średnica 2.7 Fr i 2.8 Fr w zestawie z prowadnikiem 0,021” ze złotym markerem na dystalnych 3 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA lub polimeru glikolu polietylenowego | tak
5 | Dostępne wielkości 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 mikrometrów lub 75 ± 15, 200 ± 50, 400 ± 50, 600 ± 50, 800 ± 50, 1100 ± 50 mikrometrów; dostępne objętości 2 ml w roztworze soli fizjologicznej - rozm. do wyboru Zamawiającego | tak
6 | Ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji | tak
7 | Kompatybilność z mikrocewnikiem: - 100-300: 0,010” - 300-500: 0,014” - 500-700: 0,021” - 700-900: 0,023” - 900-1200: 0,035” | tak
8 | Barwione na kolor niebieski w celu wizualizacji w trakcie przygotowania i podawania; pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Platynowe, pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem | tak
5 | System dostarczający – „popychający” | tak
6 | Spirale o średnicy 2-16 mm i długości - 2 cm, 4 cm, 6 cm, 10 cm, 14 cm oraz 20 cm kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (długości: 2, 4, 6, 10, 14 oraz 20 cm) i 0,035” (długości: 4, 6, 10, 14 oraz 20 cm) | tak
7 | Rozmiary do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową | tak
5 | spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu | tak
6 | dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy" (loop) spirale „odłączalne" | tak
7 | w systemie 0,018" oraz 0,035" o termoelektrycznym mechanizmie odłączania system „odłączalny" pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018" oraz 20 min w systemie 0,035") | tak
8 | spirale o średnicach: 4-20 mm i długości: 7-40 cm, czas odłączenia 0,7 s, | tak
9 | kontroler odłączania do max. 20 spiral | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Dostępne światła .017" i .019" | tak
2 | Dostępne średnice zewnętrzne 1,7 i 1,9F | tak
3 | Dostęne długości do 175cm | tak
4 | Superselktywna końcówka dystalna o zwiększonej giętkości | tak
5 | Zmniejszona tendecja do skręcania końcówki cewnika oraz zmniejszona skłoność do odbicia podczas cewnikowania gałezi naczynia macierzystego (ang. kick-back). | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Okluzji naczynia macierzystego przez napełnienie balonu. | tak
2 | Średnica balonu - 4mm. | tak
3 | Dostpene długości do 150cm | tak
4 | Komptybilność z prowadnikami .014" | tak
5 | komptybilność z dostarczonymi cząstkami do chemoembolizacji | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Na bazie polimeru modyfikowanego grupami sulfonowymi | tak
2 | Dedykowane do przenoszenia: doksorubicyny, epirubicyny, idarubicyny oraz irinotekanu | tak
3 | Ściśliwe, nieresorbowalne, nie wwołujące reakcji zapalnej | tak
4 | Dostpene rozmiary: 100, 200, 400 mikrometrów. | tak
5 | Precyzyjna kalibracja o tolerancji 50 mikrometrów lub lepsza. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Dedykowane do przenoszenia: doksorubicyny, epirubicyny, idarubicyny | tak
2 | Dostępny rozmiar: 200 mikrometrów | tak
3 | Potwierdzona badaniami in vitro spłaszczona krzywa uwalniania leku, bez ostrego peaku w pierwszych 30 minutach po wprowadzeniu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Stent samorozprężalny, nitinolowy | tak
2 | Struktura mikrosiatki zabepieczająca przed protruzją fragmentów blaszki miażdżycowej do światła naczynia. | tak
3 | System szybkiej wymiany (Rx) kompatybilny z prowadnikiem .014" | tak
4 | Wymagana koszulka 5F | tak
5 | Dostępne stenty o średnicy 5 do 10mm. | tak
6 | Dostępne całkowite długości 25 do 43 liczone dla stentu otwartego poza naczyniem. | tak

## CZĘŚC NR 8
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 8
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Mikroprowadnik hybrydowy neuroradiologiczny | szt | 60 |  | 0 |  |  | 5
2 | Mikroprowadnik hybrydowy neuroradiologiczny | szt | 200 |  | 0 |  |  | 5
3 | Mikrocewnik prowadzący od 3.9F do 4.2F | szt | 200 |  | 0 |  |  | 5
4 | Materiał embolizacyjny dwie gęstości | szt | 10 |  | 0 |  |  | 4
5 | Y- łacznik z obrotowym systemem zamknięcia zastawki | szt | 10 |  | 0 |  |  | x
6 | Mikrocewnik do podawania substancji klejowych | szt. | 120 |  | 0 |  |  | 5
7 | Mikroprowadnik hybrydowy neuroradiologiczny | szt | 15 |  | 0 |  |  | 5
8 | Mikrocewnik do wprowadzenia spiral | szt | 10 |  | 0 |  |  | 5
9 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony | szt | 20 |  | 0 |  |  | 4
10 | Stent do mechanicznego udrażniania tętnic | szt | 25 |  | 0 |  |  | 4
11 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
12 | Stent wewnątrzczaszkowy zmieniający przepływ | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
13 | Stent samorozprężalny niskoprofilowy | szt | 20 |  | 0 |  |  | 2
14 | Mikrocewnik zbrojony neuroradioogiczny | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 2
15 | Dwuświatłowy cewnik balonowy okluzyjny | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 2
16 | Spirala platynowa odczepiana termicznie. | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
17 | Odczepiarka do Coili metoda termiczną | szt | 5 |  | 0 |  |  | 2
18 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką: | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
19 | koszulki naczyniowe | szt. | 20 |  | 0
20 | Cewnik balonowy do poszerzania zastawek – walwuloplastyki | op. | 50 |  | 0 |  |  | 10 szt św Wojciech
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 0,07"- 0,08", część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80 mm, długość 210cm | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica - część dystalna 0,012", proksymalna 0,014" | tak
5 | Część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 200 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiar 5F/100cm i 6F/100cm - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Średnice: proksymalna 4,2F i dystalna 3,9F | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Gęstość do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Powlekany substancją hydrofilną z dostępną końcówką w kształcie oliwki z platynowym markerem na końcu | tak
5 | Wymagane rozmiary 1,2F/165cm ; 1,2F/180cm; 1,5F/160cm; 1,5F/165cm; 1,8F/155cm; 1,8F/165cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Część dystalna widoczna w promieniach rtg na długości 80cm | tak
5 | Długość 300cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 1.9/2.1 i 2.1/2.8 - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Długość 155cm, dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3 cm, pokrycie hydrofilne | tak
| Wymagania zamawiającego do poz.9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozm - cześć dystalna -1.2F, prox 2.7F , długość 165cm | tak
5 | Odłączana końcówka , długość odłączanej końcówki 15mm, dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Samorozprężalny, trzy markery na dystalnej cześci stentu i jeden na proksymalnej | tak
5 | Dostępne rozmiary 3/15mm; 4/20mm;6/30mm do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Dwa nieprzenikalne dla promieni rtg druty na całej długości stentu, dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą z łącznikiem do zastawki Y i toutquerem | tak
5 | Średnica od 2,5-7,5mm, długość od 12-95mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica od 2-5,5mm, możliwość zamówienia stentu o dwóch różnych średnicach - proksymalnej 4mm i dystalnej 3mm. | tak
5 | Stent repozycjonowalny także po wysunięciu 90% z cewnika | tak
6 | Zestaw składa się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego i łącznika Y | tak
7 | Stent wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o gęstym oplocie, dobrze widoczny w RTG | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiary: średnica 2mm, długość 12 oraz 18 mm; średnica 2,5 mm, długość 12,18,25 mm - rozm. do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Wprowadzenie stentu przez mikrocewnik do wprowadzania coili | tak
6 | Możliwość repozycji stentu po rozprężeniu powyżej 80% | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 14 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kompatybilny z dostarczonymi małymi flowdiverterami | tak
5 | Dostępna długość 160 cm | tak
6 | Średnica wewnętrzna 0.017” | tak
7 | 4 strefy o różnej sztywności na całej długości mikrocewnika. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 15 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Powłoka hydrofilna | tak
5 | Dedykowany do użycia obwodowego i wewnątrzmózgowego | tak
6 | Służący do remodelingu, plastyki wazospazmu, podawania środków diagnostycznych i leków | tak
7 | Długośc cewnika 160cm | tak
8 | Dostępne długości balonów: 7, 9, 12, 15, 20mm | tak
9 | Światlo wewnętrzne .017" | tak
10 | Średnica cewnika 2,7F | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 16 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | dostępne kształty „complex”(koszyk) i „helical. | tak
5 | dostępne sztywności : stadard, soft i supersoft | tak
6 | Dostępne średnice coili supersoft: 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm – 5mm | tak
7 | dostępne długości dla coili18: 20- 65 cm, wymagane skrajne rozmiary | tak
8 | czas odczepiania coili poniżej 1 sekundy | tak
9 | pusher” coili nacinany progresywnie laserowo, na długości 15 cm, | tak
10 | Bardzo miękka końcówka dystalna popychacza | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 17 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Odczepiarka do Coili metoda termiczną | tak
5 | sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 18 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | długość mikrocewnika: 165cm | tak
5 | długość odłączanej końcówki: 15mm, 25mm, 35mm oraz 45mm (tylko dla cewnika 1,5F) | tak
6 | dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem (śrenidca 0,007” dla cewnika 1,2F) | tak
7 | dostępny mikrocewnik 1,2F o długości 190 cm, dla ultradystalnych dostępów. | tak
8 | rozmiar: części dystalnej – 1,2F; 1,5; części proksymalnej – 2,7F | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 19 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Rozmiar 12-18 French do wyboru zamawiajacego | tak
4 | długość 120 – 350mm do wyboru zamawiającego | tak
5 | Zastawka hemostatyczna | tak
6 | Port boczny do przepłukiwania | tak
7 | Kompatybilne z prowadnikiem 0.035 cala | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 20 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Dostępna długość szaftu 70 i 110 cm. | tak
4 | Długości balonów: 20; 25; 30; 40; 45; 50 i 60mm. | tak
5 | Średnice balonów: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 23; 25; 28; 30; 35mm | tak
6 | Dostępne balony z przewężeniem w części środkowej balonu. | tak
7 | Kompatybilność katetera z balonem 20mm z introducerem 8F | tak
8 | Produkt z przynajmniej dwuletnim terminem ważności | tak

## CZĘŚĆ NR 9
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 9
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Coile obwodowe popychane, platynowe długości do 150mm | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 2
2 | Coile obwodowe popychane, platynowe długości powyżej 150mm | szt | 50 |  | 0 |  |  | 2
3 | Płynny materiał do embolizacji z DMSO, obwodowy | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
4 | Płynny materiał do embolizacji z DMSO, obwodowy | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Z włóknami lub bez, do wyboru przez zamawiającego. | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Coile z włóknami 16 rozmiarów w zakresie: średnica 2-15mm, długość 25-250mm, np. 2mmX25mm, 15mmX250mm. | tak
6 | Coile bez włókien 24 rozmiary, w zakresie: średnica 2-16mm, długość 25-450mm, np. 2x25mm, 8X300mm, 16X450mm. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | wymagane gęstości kleju – 12, 18 i 34 cP | tak
5 | dostępne wersje LD o lepszej przejrzystości, dla nakładających się naczyń : 12LD , 18 LD i 34 LD | tak
6 | zestaw zawiera dwie ampułki: klej i DMSO | tak
7 | Objętość płynnego materiału embolizacyjnego 1,5ml | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | wymagane gęstości kleju – 12, 18 i 34 cP | tak
5 | dostępne wersje LD o lepszej przejrzystości, dla nakładających się naczyń : 12LD , 18 LD i 34 LD | tak
6 | zestaw zawiera dwie ampułki: klej i DMSO | tak
7 | Objętość płynnego materiału embolizacyjnego 3ml | tak

## CZĘŚĆ NR 10
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 10
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Mikropowadnik neuroradiologiczny | szt | 10 |  | 0 |  |  | 4
2 | Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 | szt | 10 |  | 0 |  |  | 8
3 | Cewnik superselektywny | szt | 5 |  | 0 |  |  | 2
4 | Implant do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych w okolicy szyjki | szt | 5 |  | 0 |  |  | x
5 | Produkt do embolizacji typu flow diverter o wyplatanej z nitinolu konstrukcji owalnej, | szt | 10 |  | 0 |  |  | x
6 | System Oddzielania implantów do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych w okolicy szyjki. Dzierżawa 2 urządzeń | miesiąć dzierżawy 2 urządzeń | 24 |  | 0 |  |  | x
7 | Cewnik prowadzący balonowy | szt. | 40 |  | 0 |  |  | x
8 | Cewnik do dostępów dystalnych | szt. | 80 |  | 0 |  |  | x
9 | Mikrocewnik do dostarczania spiral | szt. | 60 |  | 0 |  |  | x
10 | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie | szt. | 100 |  | 0 |  |  | x
11 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral dostarczonych spiral | szt. | 40 |  | 0 |  |  | x
12 | Stent intrakranialny do remodelingu | szt. | 30 |  | 0 |  |  | x
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość 182/205/300cm - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Kształtowalny koniec o długości 2cm z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu | tak
6 | Dostępny w czterech wersjach sztywności: standard, soft tip, floppy, platinum - do wyboru Zamawiającego | tak
7 | Dystalna część cieniująca na długości 35/38/61cm. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
8 | Średnica 0,010” oraz 0,014” - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość 200-300cm | tak
5 | Prowadnik o średnicy 0,010”/0,012” - do wyboru Zamawiającego | tak
6 | Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją | tak
7 | Dystalna część cieniująca na długości 35/45/55cm - do wyboru Zamawiającego | tak
8 | Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej | tak
9 | Dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard, support - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik o średnicy 2,9F/2,7F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,027” na całej długości | tak
5 | Cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proksymalnej i drutem platynowym w części dystalnej | tak
6 | Cewniki o końcówce flex lub standard - do wyboru Zamawiającego | tak
7 | Długość 135 lub 150cm, część dystalna 6 lub 18cm - do wyboru Zamawiającego | tak
8 | Cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach - do wyboru Zamawiającego | tak
9 | Wewnętrzne światło z PTFE | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | mikropleciony implant siatkowy z Nitinolu, zawierający platynowy drut rdzeniowy do wizualizacji, | tak
5 | dostępny w następujących średnicach: 5.0mm, 7.0mm, 9.00mm, 11.00mm, kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027" | tak
6 | repozycjonowalny do 100% uwolnienia,z możliwością wycofania produktu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Konstrukcja owalna, rozmiary dysków 7.0mm, 9.0mm oraz 11.0 mm | tak
5 | Flowdiverter kompatybilny z mikrocewnikami 0.027". | tak
6 | repozycjonowalny do 100% przed uwolnieniem z systemu dostawczego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | System oddzielania ED2-CS2 jest urządzeniem zasilanym z baterii, służącym do inicjowania oddzielania i sterowania oddzielaniem implantów | tak
2 | Wymiary (b/h/d): 79 mm/33 mm (72 mm z zaciskiem na stojak do kroplówek) /126 mm | tak
3 | Masa: 0,2 kg | tak
4 | Klasa klimatyczna: (praca w temperaturze 0°C–40°C) | tak
5 | Napięcie robocze: od 5,6 do 9 V (bateria prostopadłościenna 9 V typu 6LR61 lub 6LF22) | tak
6 | Prąd stały: Prąd wyjściowy. 2,0 mA | tak
7 | Pobór mocy: <1 VA | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Cewnik balonowy stosowany w celu zapewnienia zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu w procedurach trombektomii mechanicznej w celu zapobieżenia dystalnej embolizacji. | tak
2 | Balon compliant o miękkiej i atraumatycznej budowie | tak
3 | Coaxial lumen – zapewnia szybką inflację i deflację balonu | tak
4 | Cewnik balonowy dostępny o średnicy: OD 8F (ID 0.084in/6.4F) oraz dwóch długościach 85cm, 95cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Cewnik umożliwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych, wskazany do stosowania w ułatwianiu wkładania i prowadzenia odpowiedniej wielkości urządzeń interwencyjnych do wybranego naczynia krwionośnego | tak
2 | Wskazany również do usuwania/aspiracji miękkich zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych mózgowych i obwodowych | tak
3 | Odporny na zaginanie | tak
4 | Dystalna końcówka pokryta hydrofilnie, giętka, miękka, atraumatyczna | tak
5 | Dystalnie tzw. „nitinol coil” | tak
6 | Dostepne 3 średnice cewników: •Średnica wewnętrzna mm (in): 1,47 (0,058) •Średnica zewnętrzna F (mm) [in]: Proks.: 5,6 F (1,86) [0,073] - Dyst.: 5,3 F (1,76) [0,069] •Długość użyteczna (cm): 115, 132 •Długość całkowita (cm): 120, 137 •Średnica wewnętrzna mm (in): 1,52 (0,060) •Średnica zewnętrzna F (mm) [in]: Proks.: 6,0 F (2,01) [0,079] - Dyst.: 5,4 F (1,81) [0,071] •Długość użyteczna (cm): 132 •Długość całkowita (cm): 137 •Średnica wewnętrzna mm (in): 1,73 (0,068) •Średnica zewnętrzna F (mm) [in]: Proks.: 6,3 F (2,10) [0,0825] - Dyst.: 6,2 F (2,08) [0,082] •Długość użyteczna (cm): 115, 125, 132 •Długość całkowita (cm): 120, 130, 137 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny | tak
2 | Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, | tak
3 | Różne typy cewników: 1. cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm 2. cewnik o rozmiarze 2.6F proksymalnie, 2.0F dystalnie, o świetle cewnika 0.019”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm | tak
4 | Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, | tak
5 | Teflonowe światło wewnętrzne | tak
6 | Pokrycie hydrofilne na zewnątrz, | tak
7 | Rekomendowany prowadnik 0.014” | tak
8 | Dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 450, 900, J, C, S | tak
9 | Na końcu dystalnym tych przyrządów dwa znaczniki radiocieniujące, które umożliwiają ich wizualizację metodą fluoroskopową oraz właściwą pozycje do wyczepienia spirali | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | • Spirale platynowe | tak
2 | • System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali | tak
3 | • Spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka | tak
4 | • Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0.0095”; 0.010”; 0.011”; 0.012” oraz 0.014” | tak
5 | • Spirale kompatybilne z mikrocewnikiem o średnicy ≥ 0.0165” | tak
6 | • Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: | tak
7 | Spirale o kształcie przestrzennym, rotujące wewnątrz tętniaka (mechanizm SR - stretch resistant, tzn. wewnątrz pierwotnego zwoju spirali znajduje się polipropylenowa nić, łącząca oba końce spirali i uniemożliwiająca jej rozciągnięcie i urwanie). Wersje sztywności: 1.Standard - standardowa 2.Soft – miękka 3.Ultra – super miękka | tak
8 | Spirale o kształcie helikalnym, super miękkie | tak
9 | 3D – spirale o kształcie koszyka | tak
10 | Spirala o dystalnej części w kształcie czworościanu foremnego dedykowana do leczenia małych tętniaków o szerokiej szyi. Struktura zwiększająca stabilności spirali w tętniaku i ograniczajaca cofania się spirali do tętnicy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Gwarantujący wizualną (zielona dioda) oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Stent nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami | tak
2 | Wykonany w technologii laserowego wycinania z tuby nitinolu | tak
3 | Wyposażony w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym stentu | tak
4 | Stent umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185cm, zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą | tak
5 | Marker (flouro-saver) umieszczony na proksymalnym końcu prowadnika dostawczego, 135cm od dystalnego końca | tak
6 | Stent o minimalnej skracalności do 6,3% | tak
7 | Stent o bardzo dużej elastyczności i dopasowaniu do kształtu naczynia | tak
8 | Rozmiary: średnice: 3.0/4.0/4.5 mm długości 15/21/24/30mm | tak
9 | Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165”-0.017”ID | tak

## CZĘŚĆ NR 11
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 11
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x |  | x
1 | Zastawka biologiczna pnia płucnego wraz z zestawem do wprowadzania przezskórnego oraz prowadnikiem | szt | 6 |  | 0 |  |  | 2
2 | Graft pnia płucnego z zastawką | sztuk | 40 |  | 0 |  |  | x
3 | Mechaniczna zastawka serca Open Pivot (aortalna i mitralna). | sztuk | 4 |  | 0 |  |  | 1 sztuka
4 | Biologiczna zastawka serca Hancock II | sztuk | 4 |  | 0 |  |  | 1 sztuka
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Implantowana przezskórnie w pozycję płucną u dzieci | tak
5 | Wykonana z naturalnej żyły szyjnej pochodzenia wołowego | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Umieszczona w sposób stały na stencie platynowo-irydowym | tak
7 | Implantacja zastawki z użyciem cewnika balonowego | tak
8 | Średnica zestawu wprowadzajacego 18F-22F | tak
9 | Zakres doprężania zastawki 18-22 mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wykonany z naturalnej zastawki z żyły szyjnej pochodzenia wołowego | tak
2 | całkowicie zintegrowany konduit z zastawką | tak
3 | rozmiary od 12 do 20mm, w wersji Unsupported | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Dwupłatkowa | tak
2 | płatki wykonane z węgla pyrolitycznego | tak
3 | kołnierz wykonany z dakronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami | tak
4 | rozmiar mitralnych 25-33 mm (co 2mm) | tak
5 | rozmiar aortalnych 19-27mm (co 2mm) | tak
6 | konstrukcja zawiasów zastawki bez żadnych wklęsłości w obrębie pierścienia uniemożliwiająca powstawanie skrzeplin i zmniejszająca prawdopodobieństwo wypadnięcia płatka zastawki | tak
7 | możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach | tak
8 | bezpłatny komplet miarek | tak
9 | punkt obrotu półdysków nie wystający poniżej obrysu zastawki | tak
10 | komponenty użyte do produkcji zastawki gwarantują bezpieczeństwo w przypadku badania rezonansem magnetycznym 1,5 Tesla / 64 Mhz | tak
11 | system zabezpieczający przed blokowaniem się płatków zastawki | tak
12 | kąt otwarcia płatków minimum 85 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | zastawka z pojedynczej zastawki świńskiej | tak
2 | kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu | tak
3 | zastawki aortalne w rozmiarach 21 - 29 mm (co 2 mm) | tak
4 | zastawki mitralne w rozmiarach 25 - 33 mm (co 2 mm) | tak
5 | stent zastawki elastyczny z pamięcią kształtu wykonany z polimeru | tak
6 | chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją (sposób zabezpieczenia) – skuteczność udokumentowana klinicznie | tak
7 | zastawka w pełni nadpierścieniowa – żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki | tak
8 | zastawki wyposażone w uchwyt umożliwiający łatwe mocowanie do holdera | tak
9 | konstrukcja holdera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisu zastawki podczas implantacji | tak
10 | możliwość zbliżenia do siebie komisu zastawki przy zakładaniu systemu mocującego do holdera w zastawce mitralnej | tak
11 | możliwość ustalenia rodzajów i rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach | tak
12 | bezpłatny komplet przymiarów do zastawek | tak
13 | udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 130 tyś | tak
14 | udokumentowana niepodatność na kalcyfikację min. 20 lat | tak
15 | gradient ciśnień dla zastawki mitralnej <10 mmHg | tak
16 | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej <15 mmHg | tak

## CZĘŚĆ NR 12
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 12
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kleszczyki biopsyjne 2 rozmiary | szt | 25 |  | 0
2 | Koszulki długie do kleszczyków biopsyjnych | szt | 25 |  | 0
3 | Cewniki diagnostyczne selektywne oraz do przepłukiwania od 65cm | szt | 150 |  | 0
4 | Prowadnik diagnostyczny teflonowy | szt | 60 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | 5,5F – średnica zewnętrzna trzonu 1,85 mm, wielkość pobranej próbki - 2,46 mm3, 7F – średnica zewnętrzna trzonu 2,3 mm, wielkość pobranej próbki - 5,20 mm3. Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Wersje do dostępu udowego lub przez żyłę szyjną wewnętrzną. Do wyboru Zamawiającego | tak
6 | 2 długości: 50 i 104 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
7 | Dostępna wersja z formowalną końcówką i trzonem pokrytym PTFE. Do wyboru Zamawiającego | tak
8 | Dostępne końcówki: prosta, radialna i wielofunkcyjna - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Koszulki w rozmiarach 7F, 8F o długości 45 i 98 cm z końcówką prostą lub zakrzywioną. Do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość od 65-110cm - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Korpus z nylonu z oplotem, powłoka SLX | tak
6 | Bardzo duża konfiguracja krzywizn oraz F, w tym cewniki do przepłukiwań z różną ilością otworów, kątowe, do naczyń wieńcowych, mózgowych, trzewnych, aorty. Do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Pokryte PTFE, długość 80- 260 cm, średnica 0,018", 0,021",0,025", 0,032", 0,035", 0,038", końcówka prosta oraz J 1,5; 3; 6 - do wyboru Zamawiającego | tak
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 13
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………………….
nazwa wykonacy
CZĘŚĆ NR 13
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Stent samorozprężalny obwodowy | szt | 5 |  | 0
2 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy | szt | 5 |  | 0
3 | Cewnik balonowy uniwersalny | szt | 5 |  | 0
4 | Odczepialne koile obwodowe w formie 3D | szt. | 80 |  | 0
5 | Spirala do embolizacji z zewnętrznym mechanicznym systemem odczepiania ,koile przyjmujące kształ helikalny | szt. | 80 |  | 0
6 | Płynny materiał embolizacyjny | szt. | 20 |  | 0
7 | System protekcji proksymalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych | szt. | 20 |  | 0
8 | Stent żylny samorozprężalny, otwartokomórkowy, wycinany z jednego kawałka tuby nitinolowej, system dostarczania OTW,kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 9F | szt. | 10 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby, zamknięte cele na obydwu końcach | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Średnica od 5 do 10 -14mm, długość min od 20 do 120-200mm, | tak
6 | System wprowadzający 75 - 80 i 120-130 cm, | tak
7 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", OTW | tak
8 | Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów, 4-6 markerów na końcach w zależności od rozmiaru | tak
9 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,035" oraz koszulkami 5-6F/6F/7-9F | tak
5 | Długość cewników 40/75-80/120 -135cm, | tak
6 | Średnica 3 mm lub 4 mm-10mm, długość 20-100mm | tak
7 | RBP 16-24 atm w zależności od rozmiaru | tak
8 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 3-12mm, długość 15 – 20 do 200-300mm, | tak
5 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" oraz koszulkami 5F/6F/7F | tak
6 | RBP min.10-12 do 18-20 atm, | tak
7 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem, szybko redukujące przepływ | tak
2 | Koile wykonane z platyny, ukształtowane w formę 3D, pozwalające na wypełnienie zmian sferycznych, pokryte włóknami PGLA | tak
3 | Możliwość repozycjonowania koili. | tak
4 | Dostępne średnice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18mm | tak
5 | Dostępne długości 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40cm. | tak
6 | Zewnętrzny system odczepiania. | tak
7 | Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,018. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Możliwość repozycjonowania koili bądź ich całkowitego usunięcia z systemu naczyniowego | tak
2 | koile wykonane z platyny pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA | tak
3 | kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle wewnętrznym 0,018’’ | tak
4 | Średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20mm | tak
5 | Długości: 4,6,8,10,15,20,30,40,50cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie precypitacji materiału embolizacyjnego z roztworu. Zawiera: kopolimer EVOH (etylen z alkoholem winylowym), DMSO (sulfotlenek dimetylowy) jako rozpuszczalnik do EVOH, rozdrobniony proszek tantalu (celem wizualizacji we fluoroskopie). | tak
2 | Dostępne lepkości 18 (6% EVOH), 20 (6,5% EVOH) oraz 34 (8% EVOH). | tak
3 | Preparat do embolizacji, umozliwiający powolną i kontrolowaną iniekcję. | tak
4 | Zestaw zawiera 1 ampułkę EVOH 1,5 ml; 1 ampułkę ze środkiem DMSO 1,5 ml; trzy strzykawki o pojemności 1 ml. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zestaw zbudowany na zasadzie cewników prowadzących lub koszulek wyposażone w 2 balony rozprężane w tętnicy szyjnej wspólnej i zewnętrznej | tak
2 | System neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu | tak
3 | Maksymalne rozmiary balonów: proks.13mm, dys.6mm; dostępny w rozmiarach 8F i 9F | tak
4 | prowadnik 0,035", długość użytkowa systemu 950mm | tak
5 | Zestawy zabezpieczają krążenie mózgowe przed embolizacją podczas zabiegów stentowania tętnic szyjnych | tak
6 | Zestaw umożliwia zatrzymanie przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej podczas zabiegu | tak
7 | Średnica zestawu max 10 F | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | średnice: 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0mm | tak
2 | długości 40, 60, 80, 100, 120, 150mm | tak
3 | długość systemu dostarczającego 90cm | tak
4 | markery na obu końcach stentu i na shafcie | tak
5 | system trójkoszulkowy stabilizujący pozycję stentu | tak
6 | duża siła radialna i odporność na załamania | tak

## CZĘŚĆ NR 14
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 14
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik do usuwania ciał obcych z układu sercowo-naczyniowego typu Lasso | szt | 15 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Pętla nitinolowa z cewnikiem wprowadzającym | tak
5 | Średnice pętli 2-35mm lub 2-30mm | tak
6 | Pętla odchodząca pod kątem 90° od prowadnika, | tak
7 | Długość cewnika od 50-65cm - 150-175 cm, zamawiający dopuszcza długość pętli 125cm i 175cm | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
8 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak

## CZĘŚĆ NR 15
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 15
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach 5-8F na bazie kolagenu. | szt | 1200 |  | 0
2 | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia , zbudowane w oparciu o dwa wchłanialne dyski połączone wchłanialną nicią | szt | 200 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Materiał wchłaniający się do 90 dni | tak
5 | Urządzenie z materiałów biowchłanialnych | tak
6 | Polimerowa kotwica od strony światła naczynia | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
7 | Kolagen od strony przydanki | tak
8 | Rozmiar 6F i 8F do wyboru Zamawiającego | tak
9 | System oparty na bioabsorbowalnym zewnątrznaczyniowym czopie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamykacz dedykowany do tętnicy udowej na bazie materiału bioabsorbowalnego | tak

## CZĘŚĆ NR 16
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 16
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Poducent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wkład do strzykawki automatycznej Illumena 150 ml | szt | 3000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ NR 17
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 17
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Koszulki do dostępu promieniowego w zestawie z miniprowadnikiem i igłą | szt | 450 |  | 0
2 | Koszulki do dostępu udowego w zestawie z miniprowadnikiem i igłą | szt | 600 |  | 0
3 | Koszulka prowadząca | szt | 20 |  | 0
4 | Cewniki diagnostyczne wieńcowe oraz do angiografii naczyń mózgowych i obwodowych | szt | 1000 |  | 0
5 | Prowadniki wieńcowe do PTCA | szt | 100 |  | 0
6 | Prowadniki hydrofilne | szt | 600 |  | 0
7 | Prowadniki angiograficzne i interwencyjne hydrofilne 0,035" | szt. | 150 |  | 0
8 | Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej 5, 6 i 7F | szt. | 500 |  | 0
9 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane sirolimusem do krętych naczyń i bifurkacji | szt. | 400 |  | 0
10 | Przedłużka prowadnika wczepiana do proksymalnej cześci prowadnika do PTA opisanego w pkt. 5 | szt. | 5 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnice 4F – 6 Fr, długość 7 cm oraz 10 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | W zestawie atraumatyczny rozszerzacz | tak
6 | Wykonana z ETFE | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
7 | W zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Z końcówką prostą oraz J i stalową igłą | tak
5 | W zestawie atraumatyczny rozszerzacz | tak
6 | Silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu | tak
7 | Miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o 45 cm długości | tak
8 | Wykonana z ETFE | tak
9 | Średnice 4 Fr - 9 Fr długość 10 cm | tak
10 | Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonana z PTFE ze złotym markerem 5 mm w dystalnej części koszulki | tak
5 | Hydrofilna dystalnie 45 cm item: 5 cm, 65 cm item: 35 cm, 90 cm item: 15 cm oraz 60 cm. | tak
6 | Hemostatyczna zastawka | tak
7 | Dostępne od 5-8F w konfiguracjach: straight, hockey, stick, multipurpose, RDC, LIMA | tak
8 | Długość 45 cm, 65 cm, 90 cm | tak
9 | Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnice 4, 5 ,6 F | tak
5 | Odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi | tak
6 | Zakres długości 65, 80, 90, 100 ,110 cm | tak
7 | Duży wybór krzywizn łącznie z dedykowanymi krzywiznami z dostępu promieniowego-typu TIG, BLK | tak
8 | Dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza | tak
9 | Przepływ kontrastu 4- 22 ml/sek | tak
10 | Zbrojony podwójnym oplotem stalowym - Dystalne 2 cm bez zbrojenia siateczką z miękką końcówką, | tak
11 | Wymagana obecność Pigtail z różną ilością otworów, cewniki do by-pasów | tak
12 | Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość 180 cm z przedłużeniem do 300cm, | tak
5 | Średnica 0,014” | tak
6 | Rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej, pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm | tak
7 | Dostępne prowadniki do udrożnień CTO o różnych rodzajach sztywności | tak
8 | 4 wersje - floppy, extra floppy, intermediate, hypercoat | tak
9 | Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0,038” | tak
5 | Końcówka prosta, zagięta oraz typu J | tak
6 | Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu | tak
7 | Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej | tak
8 | Długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260, 300 cm | tak
9 | Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Powłoka hydrofilna | tak
5 | Odporne na złamania i zagięcia | tak
6 | Rdzeń z nitynolu pokryty poliuretanem z domieszką wolframu wykonany z jednego kawałka drutu | tak
7 | Co najmniej 5 różnych średnic : 0,018", 0,025",0,032" ,0,035", 0,038" | tak
8 | Co najmniej 7 różnych długości: 150cm, 180cm, 220cm, 260cm, 300cm, 400cm, 450cm | tak
9 | Co najmniej trzy stopnie twardości (standardowy, półsztywny i sztywny) | tak
10 | Do wyboru końcówki: proste, zakrzywione i kształtowalne. Wszystkie taperowane, atraumatycznie zaokrąglone. Dostępne prowadniki o zróżnicowanej długości elastycznej końcówki | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Światło wewnętrzne co najmniej 0,059" dla 5F, 0,071" dla 6F, 0,081" dla 7F | tak
5 | Dostępny cewnik przedłużający o długości 120cm do techniki '5 in 6' | tak
6 | Duży wybór krzywizn, w tym co najmniej 3 krzywizny przeznaczone specjalnie do dostępu od tętnicy promieniowej prawej m.in. Tiger, Ikari | tak
7 | Atraumatyczna, miękka końcówka | tak
8 | Odporne na skręcanie i złamania dzięki metalowemu zbrojeniu | tak
9 | Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
10 | Wysoka pamięć kształtu w temperaturze ciała | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Budowa otwartokomórkowa, umożliwiająca łatwy dostęp do bocznic, z polem powierzchni pojedynczej komórki stentu co najmniej 4,5 mm2 (dla stentu o średnicy 3 mm) i możliwością co najmniej trzykrotnego zwiększenia tego wymiaru | tak
5 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
6 | Biodegradowalny polimer, substancja czynna nakładana w technologii abluminalnej - okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru do 4 miesięcy | tak
7 | Montowany na balonie wysokociśnieniowym (RBP 16 atm dla średnic do 3.0mm i 14 atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm ) | tak
8 | Profil wejścia nie większy niż 0,018" | tak
9 | Dopuszczalne skrócenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 1 miesiąca u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia - potwierdzone w ulotce | tak
10 | Grubość ściany stentu nie większa niż 80 mikrometrów | tak
11 | Zakres średnicy 2,25-4,0mm ( min.6 różnych średnic ), zakres długości 9-38 mm ( min:9 różnych długości) | tak
12 | Dopuszczalne skrócenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 1 miesiąca u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia - potwierdzone w ulotce. | tak
13 | Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak

## CZĘŚĆ NR 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………..
nazwa wykonawcy
| CZĘŚĆ NR 18 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych | szt | 25 |  | 0 |  |  | 10
2 | Implanty do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych | szt | 20 |  | 0 |  |  | 2
3 | Implanty do zamykania mięśniowych ubytków międzykomorowych | szt | 10 |  | 0 |  |  | x
4 | Implanty do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych | szt | 150 |  | 0 |  |  | 4
5 | Implanty do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych | szt | 20 |  | 0 |  |  | 10
6 | Prowadnik o wzmożonej sztywności | szt | 50 |  | 0 |  |  | 10
7 | Balon kalibracyjny | szt | 30 |  | 0 |  |  | 10
8 | Zestaw wprowadzający | szt | 100 |  | 0 |  |  | 10
9 | Zestaw wprowadzający | szt | 70 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnice 4, 5 ,6 F | tak
5 | Samocentralizacja okludera w ubytku | tak
6 | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
7 | Zakres części środkowej okludera od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków - do wyboru zamawiającego | tak
8 | W zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm | tak
9 | Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego | tak
10 | Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Implant zbudowany z siatki nitinolowej umożliwiającej samorozprężenie się w naczyniu | tak
5 | Implant kompatybilny z cewnikami wprowadzającym o średnicach 4-9 French (0,038"-0,098" ) | tak
6 | Średnica implantu w zakresie 3-22 mm | tak
7 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Zakres części środkowej okludera od 4 do 24 mm, w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm | tak
5 | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Implant z siatki nitinolowej w kształcie grzybka | tak
5 | Rozmiar implantu od 4 do 14 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Implant z siatki nitinolowej w kształcie dwóch dysków z przegubami umożliwiającymi optymalne układanie się dysków bez włókna wewnętrznego o średnicy przegubu 2-5 mm i odległością pomiędzy dyskami od 2 do 6 mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 0,035" | tak
5 | Długość 260 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Balon kalibracyjny rozmiary 18,24,34 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiary: | x
4a | od 4 do 10 mm koszulka 6 Fr | tak
4b | od 11 do 17 mm koszulka 7 Fr | tak
4c | od 20 do 24 mm koszulka 9 Fr | tak
4d | od 26 do 30 mm koszulka 10 Fr | tak
4e | od 32 do 40 mm koszulka 12 Fr | tak
5 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Odpowiedni do wielkości implantu z poz. 5 zestaw wprowadzający o średnicy nie większej niż 4F, | tak

## CZĘŚĆ NR 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………………
nazwa wykonawcy
| CZĘŚĆ NR 19 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Okluder do zamykania ASD zbudowany z dwóch dysków nitynolowych. | szt | 50 |  | 0 |  |  | 5
2 | Zestaw wprowadzający | szt | 40 |  | 0 |  |  | 5
3 | Balon wymiarujący | szt | 20 |  | 0 |  |  | 5
4 | Prowadnik o wzmożonej sztywności | szt | 40 |  | 0 |  |  | 5
5 | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych | szt | 40 |  | 0 |  |  | 3
6 | Zatyczka do zamykania przecieków okołozastawkowych | szt | 2 |  | 0 |  |  | 1
7 | Regulator przepływu przedsionkowego -rozprężalny- w zestawie z pusherem i koszulką transeptalną | szt | 2 |  | 0 |  |  | 1
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm,15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm,40mm | tak
6 | Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowy | tak
7 | Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem | tak
8 | System odczepiania w formie kleszczy | tak
9 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Koszulki 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm | tak
5 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica 0,035" | tak
5 | Długość 260 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu | tak
5 | Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm | tak
6 | Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym | tak
7 | Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F | tak
8 | System odczepiania w formie kleszczy | tak
9 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonana z nitynolowej siateczki charakteryzującej się „pamięcią kształtu” | tak
5 | Posiada dwa złote znaczniki radiocieniujące, znajdujące się na dystalnej tarczy | tak
6 | Posiada dwie wszyte cienkie łatki zapewniające natychmiastowe zamknięcie przecieku okołozastawkowego | tak
7 | Posiada dokument dopuszczający do obrotu ze wskazaniem do zamykania przecieków okołozastawkowych | tak
8 | Dostępna w wersji dwu tarczowej kwadratowej oraz prostokątnej - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | rozmiar kanału przepływu : 8mm oraz 10 mm , każdy dostępny z 5mm oraz 10 mm rozstawem dysków | tak
5 | Całkowicie repozycjonowany i usuwalny w trakcie zabiegu dzięki elastycznej konstrukcji plecionej z nitinolu | tak
6 | Kulowe sprzęgło systemu dostarczającego umożliwiające uzyskanie końcowej pozycji implantu przed jego uwolnieniem | tak

## CZĘŚĆ NR 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………..
nazwa wykonawcy
| CZĘŚĆ NR 20 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1. | ASD - Zestaw typu II o poniższym składzie: | szt | 15 |  | 0 |  |  | 5
| system uwalniający do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu II | x | x | x |  |  |  | 5
| cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytków | x | x | x |  |  |  | 5
| prowadnik 0,035 " o wzmożonej sztywności | x | x | x |  |  |  | 5
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | okluder o budowie dwóch dysków, wykonany z nitynolu pokrytego warstwą platyny dedykowany dla pacjentów uczulonych na nikiel. Powłoka platynowa całkowicie izoluje nitinol zapobiegając uwalnianiu się jonów niklu do krwi. | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | zakres średnic części środkowej okludera 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 mm do wyboru Zamawiającego | tak
6 | dyski okludera połączone są cylindryczną talią odpowiadającą rozmiarowi ubytku | tak
7 | mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. Możliwość zamknięcia ubytków przednio- górnych bez rąbka aortalnego | tak
8 | w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera czy nieprawidłowego wszczepienia możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca | tak
9 | możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające/ delivery sheat/ o wielkości od 8mm do 10 mm- koszulka 6-7 F, od 12 mm do 16mm - koszulka 8-9 F, od 18 mm do 28mm - koszulka 10-12 F, od 30mm do 40mm - koszulka 12-14 F .dla implantów o średnicy części środkowej. | tak

## CZĘŚĆ NR 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………………..
nazwa wykonawcy
| CZĘŚĆ NR 21 |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Nitinolowy coil do zamykania PDA z systemem wprowadzającym, o średnicy 3,5mm | szt | 30 |  | 0
2 | Nitinolowy coil do zamykania PDA z systemem wprowadzającym, o średnicy 4,5-6mm | szt | 30 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stopniowana sztywność od części aortalnej do proksymalnej dla optymalnego przystosowania do anatomii przewodu | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Pasuje do wszystkich typów i rozmiarów PDA do 5mm | tak
6 | Dostarczana przez 4F/5F | tak
7 | Możliwość repozycji przed uwolnieniem | tak
8 | Spirala zamontowana na systemie dostarczającym | tak
9 | Okluder widoczny w skopii | tak
10 | Kompatybilna z rezonansem magnetycznym | tak
11 | Poz 1 rozmiary do wyboru zamawiającego: srednica spirali 4x4mm 5x4mm 6x5mm długość spirali 3,5mm | tak
12 | Poz 2 rozmiary do wyboru zamawiającego: 7x6mm dł 4,5mm; 9x6mm dł 5mm; 11x6mm dł 6mm | tak

## CZĘŚĆ NR 22
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 22
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Stent - udary | szt | 20 |  | 0 |  |  | 2
2 | Biodegradowalne spirale embolizacyjne do naczyń mózgowych | szt | 500 |  | 0 |  |  | 20
3 | Urządzenie do uwalniania coili w worku tętniaka | szt | 120 |  | 0 |  |  | 10
4 | Stent do udarów w części dystalnej | szt | 10 |  | 0 |  |  | 3
5 | Stent do remodelingu długość do 17mm | szt | 30 |  | 0 |  |  | 3
6 | Stent do remodelingu długość do 35 mm | szt | 20 |  | 0 |  |  | 3
7 | Stent retriver pleciony do leczenia udarów mózgu | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 3
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stent pleciony do udarów mózgu: nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozprężenie można kontrolować za pomocą suwaka | tak
5 | średnica 1.5-6.0mm długosć 32mm; średnica 0.5-3.0mm długosć 23mm; Średnica 0,5-2,5mm długosć 20,5mm; Do wyboru zamawiającego | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakończony jest koszyczkami, które umożliwiają zamknięcie skrzepliny wewnątrz stentu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Dostępne w zakresie średnic pętli od 3mm do 16mm oraz długościach od 2cm do 20cm. | tak
5 | Spirale pokryte polimerem z pamięcią kształtu; porowata struktura zapewnia szybkie zamknięcie naczynia leczonego, organizację skrzepliny i szybką budowę sieci kolagenowego korka przy jednoczesnym braku artefaktów na obrazie RTG. | tak
6 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
7 | Spirale są zgodne z mikrocewnikami o średnicy 0.0.21” (0.53mm) | tak
8 | Spirala w kontakcie z krwią w ciągu kilku minut zwiększa swoją objętość ok. 2.5krotnie bez wywierania nacisku na ściany naczynia leczonego. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Odczepiarka do Coili metoda termiczną | tak
5 | sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stent pleciony do udarów mózgu: nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozprężenie można kontrolować za pomocą suwaka | tak
5 | Średnica 0.5-2.5 mm długośc max 21mm | tak
6 | Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakończony jest koszyczkami, które umożliwiają zamknięcie skrzepliny wewnątrz stentu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stent do naczyń mózgowych: stent rozprężany za pomocą suwaka, całkowicie widoczny w skopii, na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego | tak
5 | Siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017", długości stentu do 17 mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021". Długości stentu 24 mm lub 35mm - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Stent do naczyń mózgowych: stent rozprężany za pomocą suwaka, całkowicie widoczny w skopii, na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego | tak
6 | Siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stent pleciony do udarów mózgu: nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozprężenie można kontrolować za pomocą suwaka | tak
5 | Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0.016” / 0.013” długość stentu to 20,5mm, średnica w przedziale 0,5-2,5mm. | tak
6 | Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakończony jest koszyczkami, które umożliwiają zamknięcie skrzepliny wewnątrz stentu | tak

## CZĘŚĆ NR 23
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 23
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | System do modulacji przepływu w naczyniach mózgowych | szt | 70 |  | 0
2 | System do modulacji przepływu w naczyniach mózgowych o długości roboczej 9.9-25 mm | szt | 30 |  | 0
3 | Prowadnik hydrofilny do wprowadzania cewników wraz z drutem przedłużającym typu hypotube | szt | 10 |  | 0
4 | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach (alternatywa stentingu „Y“) wraz z urządzeniem do odczepiania stentu- w formie umowy użyczenia na czas trwania umowy | szt | 10 |  | 0
5 | Urządzenie do odczepiania stentu - w formie umowy użyczenia na czas trwania umowy | szt | 5 |  | 0
6 | Kable kompatybilnych z urządzeniem do odczepiania podpórki nitinolowej „stent like” – detachment system. Kable jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 0
7 | Urządzenie do trombektomii mechanicznej Nitinolowy „stent like“, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany. | szt. | 10 |  | 0
8 | Cewnik balonowy RX do PTA zwężonych tetnic wewnątrzczaszkowych | szt. | 10 |  | 0
9 | Spirale embolizacyjne kompatybilne z microcewnikiem o świetle 0.017”. Natychmiastowe mechaniczne odłączenie | szt | 10 |  | 0
10 | Samorozprężalny stent cięty laserowo o otwartych komórkach do leczenia tętniaków szerokiej szyi, rozwarstwień, a także zwężeń wewnątrzczaszkowych. | szt. | 10 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Modulator o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5-5,5 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Tkany z 64 nitinolowych włókien | tak
6 | Całkowicie wysuwalny. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027‘‘ | tak
7 | 2 rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym | tak
8 | Odłączany mechanicznie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
4 | Modulator o długościach roboczych 9.9-25 mm i średnicach 1.75-3 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Tkany z 48 nitinolowych włókien | tak
6 | Całkowicie wysuwalny. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ | tak
7 | 2 znaczniki z platyny: pierwszy na końcu dystalnym niezależnego systemu wprowadzającego, drugi na dystalnej końcówce prowadnika. | tak
8 | Odłączany mechanicznie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Średnica 0,014", standardowa długość 205 cm | tak
4 | średnica cewnika typu hypotube 0,014 długość 115cm | tak
5 | Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość shaftu 15mm; 20 mm ;25 mm, średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15). | tak
5 | Korona dostępna jest w dwóch wariantach: płatki wytkane lub niewytkane siatką nylonową. Dostępny wariant z 6-ma płatkami. | tak
6 | Korona - posiada markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia | tak
7 | Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021 | tak
8 | Możliwość całkowitego wycofania do mikrocewnika | tak
9 | Ostatni marker na proksymalnym końcu shaftu – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym | tak
10 | Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm, przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,75 mm | tak
11 | Shaft - oczka .Odłączany elektrolitycznie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Urządzenie dostarczone przy pierwszej dostawie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony jest ekscentrycznie. Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz (idelanie w 2/3 wewnątrz, 1/3 dystalnie) | tak
5 | Wysoka siła radialna, zwłaszcza w części proksymalnej, dzięki pierścieniowi obwodowemu. Podczas wyciągania podłużnie spiralnie otwarta struktura nitinolu ekstraktora dostosowuje się do systemu naczyń krwionośnych i nie dochodzi dzięki temu do ewentualnego uszkodzenia naczyń podczas ekstrakcji skrzepu, jak również do przeskoku . | tak
6 | Dzięki stałemu pierścieniowi obwodowemu w części proksymalnej ekstraktora nie dochodzi do jego zapadnięcia podczas przejścia przez skrzeplinę. | tak
7 | Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ lub 0,017“ Dwa markery dystalne, jeden proksymalny. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik przeznaczony do plastyki naczyniowej tętnic wewnątrzczaszkowych, pozaczaszkowych tętnic zasilających mózg oraz rozszerzania tętnic i rozdzielaczy przy słabej apozycji ścian w tętnicach wewnątrzczaszkowych | tak
5 | Dalsza część korpusu złożona z dwóch kanałów: jeden umożliwiający inflację i deflację, drugi wprowadzenie prowadnika | tak
6 | Długa miękka końcówka dystalna o cienkim profilu 0,016” | tak
7 | Niski profil przechodzenia balonu ( 0,023”) | tak
8 | Średnica 1.25 – 4.0 | tak
9 | Długość balonu: 10 – 40, długość całkowita: 160 cm | tak
10 | Wbudowane znaczniki RTG | tak
11 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Materiał, z którego wykonano coile: stop wolframu platynowego, o średnicy 0.0013”. Dwa markery nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich. | tak
5 | Spirale ACS typu „framing” tworzą wstępną konstrukcję do embolizacji tętniaków mózgu lub zmian naczyniowych. Po utworzeniu konstrukcji z użyciem jednej lub kilku spiral typu „framing” można zastosować dodatkowe spirale ACS typu „framing”, „filling” i „finishing” do embolizacji tętniaka lub zmiany. | tak
6 | Spirale ACS typu „filling” służą do wypełnienia światła tętniaka lub zmiany w obrębie ustalonej spirali typu „framing”. Spirale ACS typu „finishing” są giętkie i służą do zakończenia embolizacji szyjki tętniaka lub zmiany naczyniowej. | tak
7 | W ofercie dostępne są dwa kompatybilne systemy ACS, zawierające po 10 lub 18 spiral. Spirale dostępne w rozmiarach: 1). 18-system complex framing: śr. 6,0-2,0, FLD 4.50-18.75mm 2). 10-system complex framing: śr. 2.00-10.0; FLD 1.50-7.50mm 3). 10-system complex finishing: sr. 1.0-5.0, FLD 1.00-3.75mm 4). 10-system helical filling: śr. 3.0-10.0mm 5). 10-system helical finishing: śr. 1.0-6.0mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wszystkie rozmiary są kompatybilne z MC 0,017 ID. | tak
5 | Rozmiary: Dla tętnic o śred. od 2,5mm do 4,5mm; Dł. od 15mm do 30mm dla poszczególnych rozmiarów. | tak
6 | Po 3 markery na końcach stentu. | tak
7 | Stent pokryty innowacyjną powłoką HPC, przeciwdziałającą trombogenności. | tak
8 | Powłoka stentu pozwala na pojedynczą terapię przeciwpłytkową prasugrelem, klopidogrelem lub tikagrelorem. | tak

## zał. do część nr 23
D10.251.92.C.2024
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 23- dostarczyć przy pierwszej dostawie
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Urządzenie do odczepiania stentu | 1
| Dane aparatu | Podać
Producent
Nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 24
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 24
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Spirale embolizacyjne do tętniaków pokrywane, odczepiane elektromechanicznie | szt | 50 |  | 0 |  |  | 10
2 | Cewnik do dostępu dystalnego | szt | 60 |  | 0 |  |  | 3
3 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 50 |  | 0 |  |  | 4
4 | Cewnik reperfuzyjny | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
5 | Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie | szt | 50 |  | 0 |  |  | 20
6 | System odczepiania elektromechaniczny | szt | 15 |  | 0 |  |  | 3
7 | Stent wewnątrzczaszkowy pleciony nitinol | szt | 4 |  | 0
8 | Stent naczyniowy o małych rozmiarach nitinol | szt | 4 |  | 0
9 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 80 |  | 0
10 | Stent naczyniowy z platynowym rdzeniem | szt | 2 |  | 0
11 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 50 |  | 0
12 | Materiał embolizacyjny | szt | 2 |  | 0
13 | Cewniki pediatryczne | szt | 500 |  | 0
14 | Cewniki diagnostyczne 4-5 F | szt | 500 |  | 0 |  |  | 25
15 | Wysokospecjalistyczne prowadniki do angioplastyki wieńcowej 0,014" do przewlekłych zamknięć (w tym retrograde) | szt. | 40 |  | 0
16 | Prowadniki do angioplastyki wieńcowej 0,014" do rekanalizacji przewlekłych zamknięć | szt. | 400 |  | 0
17 | Mikrocewniki wieńcowe do przechodzenia przez kolaterale | szt. | 30 |  | 0
18 | Cewniki balonowe ultrawysokociśnieniowe | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 6szt PKI św Wojciech
19 | Strzykawka do wytworzenia podciśnienia | szt. | 500 |  | 0 |  |  | 20
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem powodującym zwiększenie objętości spirali w zależności od jej grubości. Spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza | tak
5 | System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia od popychacza max.10 s | tak |  |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka | tak
7 | Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010"; 0,014"; 0,018 ‘’ | tak
8 | Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D – spirale o kształcie koszyka, rotujące wewnątrz tętniaka, wypełniające i układające się przyściennie wewnątrz worka tętniaka. Dostępne w średnicach 2-10 mm średnicy i długości 4-26cm długości 0,010’’; 4-20 mm średnicy długościach 10-50 cm 0,018’’ Helikalne – pozwalające wypełniać worek tętniaka o różnym stopniu sztywności – regularne o średnicach 5-10 mm i długościach 15-30cm 0,010’’; 5-20mm średnicy długościach 20-30 cm 0,018’’; soft o średnicach 2-4 mm średnicy i długościach 2-10 cm 0,010’’; 2-6 mm średnicy i długościach 4-15 cm 0,018’’ Spirale Hypersoft umożliwiające końcowe wypełnianie worka tętniaka o średnicach 2-6 mm i długościach 1-8 cm 0,010’’ | tak
9 | Kształt i rozmiar do wyboru Zamawiającego
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik zbrojony | tak
5 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | tak
6 | Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną | tak
7 | Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali | tak
8 | Zewnętrzna średnica 5F i 6F, średnica wewnętrzna 0,055’’ | tak
9 | Długość cewnika 125 cm, pokrycie hydrofilne na długości 60 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów | tak
5 | Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną | tak
6 | Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali | tak
7 | Mikrocewnik o małym profilu 2.1/1.6F- średnica wewnętrzna 0,0165”- długość 156 lub 167 cm | tak
8 | Dostępne 2 typy : regular, extra support | tak
9 | Długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm | tak
10 | Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F, średnica wewnętrzna 0,017’’; średnica 2.5 / 2.0F, średnica wewnętrzna 0,021’’; 2,6/3,1F średnica wewnętrzna 0,027” | tak
11 | Kształt i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik zbrojony | tak
5 | Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną | tak
6 | Cewnik umożliwiający podawanie środków diagnostycznych, aspirację skrzepów i zatorów | tak
7 | Zewnętrzna średnica 6F i średnica wewnętrzna 0.070 | tak
8 | Długość cewnika 125-131cm | tak
9 | Pokrycie hydrofilne | tak
10 | Kształt i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia od popychacza max.10 s | tak
5 | Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D – spirale o kształcie koszyka, rotujące wewnątrz tętniaka, wypełniające i układające się przyściennie wewnątrz worka tętniaka. Dostępne w średnicach 2-10 mm średnicy i długości 4-26 cm długości 0,010"; 4-20 mm średnicy i długości 10-50 cm 0,018" Helikalne – pozwalające wypełniać worek tętniaka o różnym stopniu sztywności – regularne o średnicach 5-10 mm i długościach 15-30 cm 0,010 "; regularne o średnicach 5-20 mm i długościach 20-30 cm 0,018" Helikalne Soft umożliwiające dalsze wypełnianie worka tętniaka o średnicach 2-4 mm i długościach 2-10 cm 0,010" 2-6 mm średnicy i długościach 4-15 cm 0,018” Helikalne Hyper Soft umożliwiające końcowe wypełnianie worka tętniaka o średnicach 2-6 mm i długościach 2-6 cm 0,010" | tak
6 | Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010"; 0,018"/ bez 0,014 | tak
7 | Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka | tak
8 | Kształt i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | System odczepiania elektromechaniczny gwarantujący wizualną i sygnalizacyjną wiadomość odczepiania spirali - 1 system jest możliwy do zastosowania do 1 tętniaka, maksymalnie do 20 odczepień spirali | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tantalowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii | tak
5 | Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’ | tak
6 | Przeznaczony do rozmiarów zmian: 4,5mmx19mm; 4,5mmx30; 5mmx39mm; 5mmx28 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stent pleciony wykonany z nitinolu | tak
5 | Posiada po 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tantalowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii | tak
6 | Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017’’ | tak
7 | Przeznaczony do rozmiarów zmian 2mmx17mm; 2mmx25mm; 2mmx32mm; 2mmx38mm; 2,5mmx16mm; 2,5mmx24mm; 2,5mmx30mm; 2,5mmx36mm 3mmx15mm; 3mmx21mm; 3mmx28mm; 3,5mmx9mm; 3,5mmx14mm ; 3,5mmx23mm; 3,5mmx26mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Prowadnik o budowie hybrydowej | tak
5 | Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej | tak
6 | Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu | tak
7 | Prowadnik o długości 200 cm, część nitynolowa o długości 60 cm, kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | samorozpręzalny stent z nitinolu z platynowym rdzeniem-pleciony z 16 drutów | tak
5 | konstrukcja zamknietokomórkowa | tak
6 | Pokrycie metalem-17-28% | tak
7 | Dostępne długości 12-34mm , dostępne średnice 2,5-4,0mm | tak
8 | Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej | tak
9 | Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017’’ | tak
10 | Rozmiary 2,5x12,17,22,27mm 3,0x18,24,28,32mm 3.5x17,22,28,34mm 4.0x13,18,21,27,31mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika | tak
5 | Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie: część zewnętrzna - cewnik prowadzący o średnicy 5F-6F, średnica wew. 0,059"-0,071", długość 95cm, kształtowalna dystalnie końcówka 7cm; część wewnętrzna-cewnik diagnostyczny o średnicach 4F-5F, średnica wew. 0,041"-0,048", długość cewnika 117cm, kształtowalna dystalnie końcowka 7cm, pokrycie hydrofilne na długości 15cm. Cewnik o kształcie końcówek-prosta, MP2. Rozmiar cewnika do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu | tak
2 | dodatkowe stęzenie LV/low viscosity | tak
3 | Kopolimer PLGA rozpuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). Zawiera jod jako środek cieniujący | tak
4 | Dostępny w trzech stężeniach 25% , 30% , 35 % . Do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Diagnostyczne 4F- krzywizny 1,5 ; 2; 2,5, długość 50 lub 70cm - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Pigtail oraz Pigtail wymiarujący 3F,4F, długość 65cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 14 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Krzywizny minimum: Benston,Berenstein,H1,Mani,Newton,Simm,Cobra, Vertebral,Rim,Osborne, MP1 do wyboru zamawiajacego | tak
5 | długości cewników 30cm ( dla przetok), pozostałe 40cm-125cm | tak
6 | pamięc kształtu | tak
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0.035-0.038 | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 15 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Prowadniki przeznaczono specjalnie do rekanalizacji CTO | tak
5 | Wykonane ze stali 316L lub stali nierdzewnej | tak
6 | Wydłużona końcówka ze stopniową redukcją średnicy do 0,01"-0,02", umożliwiająca skuteczniejszą penetrację CTO | tak
7 | W pakiecie prowadniki z końcówką uplecioną z ośmiu drutów, z bezpośrednim przeniesieniem obrotu 1:1, zapewniające maksymalną kontrolę oraz twardość jej kształtu | tak
8 | Dostępne prowadniki o co najmniej czterech sztywnościach końcówki, w tym 4,5g | tak
9 | Pokrycie hydrofilne na końcowych 40cm | tak
10 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | tak
11 | W pakiecie prowadniki do CTO o stożkowej końcówce z zagięciem długości 1mm | tak
12 | Dostępne długości: 190cm, 300cm, 330cm | tak
13 | W pakiecie prowadniki o długości 330cm z pokryciem hydrofilnym na długości 170cm - do eksternalizacji w czasie zabiegów techniką retrograde | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 16 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu | tak
5 | Dostępne prowadniki z końcówką ze stopniową redukcją średnicy do 0,009" lub 0,010" | tak
6 | Wykonany ze stali 316L lub stali nierdzewnej | tak
7 | Różne stopnie twardości co najmniej cztery. | tak
8 | W pakiecie prowadniki z końcówką uplecioną z ośmiu drutów, zapewniającą wysoką odporność i przeniesienie obrotu | tak
9 | W pakiecie prowadniki z powłoką hydrofilną, polimerowe, silikonowe | tak
10 | Końcówki proste i w kształcie J | tak
11 | Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm lub 190cm i 300cm | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 17 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Zbrojenie oplotem z 18 drutów stalowych, zapewniające dużą odporność na zagięcia i skręcanie | tak
5 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | tak
6 | Miękka, giętka i atraumatyczna końcówka | tak
7 | Polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnym odcinku co najmniej 70 cm | tak
8 | Profil przejścia 9F | tak
9 | Możliwość użycia dwóch mikrocewników w cewniku 6F | tak
10 | Długość 135cm i 150cm | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 18 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | RBP minimum 35 atmosfer | tak
5 | Podwójna powłoka | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 19 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | pojemność 60ml | tak
4 | 4 pozycje blokady tłoka | tak
5 | wykonana z poliwęglanu, ABS i silikonu | tak
6 | pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka | tak
7 | cylinder przezroczysty z z wyraźną skalą | tak

## CZĘŚĆ NR 25
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 25
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Konektory liniowe proste z luerlockiem | szt | 80 |  | 0
2 | Konektory liniowe typu "Y" bez luerlocka | szt | 60 |  | 0
3 | Kaniule żylne oraz tetnicze do kaniulacji obwodowej do wykorzystania przy KPU oraz ECMO | szt | 45 |  | 0
4 | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych metodą Seldingera | szt | 15 |  | 0
5 | Kaniula aortalna prosta, z kołnierzem dystansowym, z prowadnicą lub bez: | x | x | x | x | x | x | x
5.1. | Rozm. 8 F | szt | 10 |  | 0
5.2. | Rozm. 10 F | szt | 50 |  | 0
5.3. | Rozm. 12 F | szt | 80 |  | 0
5.4. | Rozm. 14 F | szt | 40 |  | 0
5.5. | Rozm. 18 F | szt | 40 |  | 0
5.6. | Rozm. 20 F | szt | 20 |  | 0
5.7. | Rozm. 22 F | szt | 15 |  | 0
5.8. | Rozm. 24F | szt | 10 |  | 0
6 | Kaniula aortalna prosta, zbrojona bez kołnierza dystansowego: | x | x | x | x | x | x | x
6.1. | Rozm. 8 F | szt | 2 |  | 0
6.2. | Rozm. 10 F | szt | 20 |  | 0
6.3. | Rozm. 12 F | szt | 20 |  | 0
6.4. | Rozm. 14 F | szt | 20 |  | 0
6.5. | Rozm. 16 F | szt | 40 |  | 0
7 | Kaniula żylna prosta zbrojona : | x | x | x | x | x | x | x
7.1. | Rozm. 12 F | szt | 4 |  | 0
7.2. | Rozm. 16 F | szt | 4 |  | 0
7.3. | Rozm. 18 F | szt | 40 |  | 0
7.4. | Rozm. 20 F | szt | 20 |  | 0
8 | Kaniula żylna zagięta z metalowym końcem: | x | x | x | x | x | x | x
8.1. | Rozm. 12 F | szt | 30 |  | 0
8.2. | Rozm. 14 F | szt | 200 |  | 0
8.3. | Rozm. 16 F | szt | 150 |  | 0
8.4. | Rozm. 18 F | szt | 80 |  | 0
8.5. | Rozm. 20 F | szt | 40 |  | 0
8.6. | Rozm. 22 F | szt | 40 |  | 0
8.7. | Rozm. 24 F | szt | 20 |  | 0
9 | Kaniula do kardioplegii bez linii wentu | szt | 230 |  | 0
10 | Kaniula wentowa do lewego przedsionka | szt | 100 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiary: 1/4x1/4; 1/4x3/8; 3/8x3/8 - do wyboru Zamawiającego | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiary: 1/4x1/4x1/4; 1/4x3/8x3/8 - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Walidacja na 21 dni | tak
5 | Rozmiary: pediatryczne 9Fr do 15Fr oraz dorosłe 15Fr do 27Fr - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wersje: żylna, tetnicza, pediatryczna - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Usztywniająca prowadnica | tak/nie
5 | Zapewniająca właściwe połączenie z linią tętniczą drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Usztywniająca prowadnica | tak
5 | Zapewniająca właściwe połączenie z linią tętniczą drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7, 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wyjście 1/4", 3/8" | tak
5 | Zapewniająca właściwe połączenie z linią tętniczą drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozm 4Fr, dł min 6,0 cm | tak
5 | Rozm. 5 Fr, 7 Fr, 9 Fr, 11 Fr dł. 14,0 do 15,0 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Łącznik zapewniający właściwe połączenia z linią wentową drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) | tak
5 | rozm. 10Fr, 13Fr dł. min. 33 cm | tak
6 | rozm 15Fr, 16, Fr, 18, Fr, 20 Fr, dł od 38,0 cm do 41,0 cm | tak

## CZĘŚĆ NR 26
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 26
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Testy do aparatu ACT Plus 200 | szt | 1200 |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ NR 27
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 27
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Testy do aparatu ACT do aparatu Hemonart CompactOne 9 | szt | 3000 |  | 0
2 | Aparat do przyłóżkowego pomiaru ACT | szt. | 1 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ NR 28
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 28
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Hemofiltr dla małych dzieci | szt | 200 |  | 0
2 | Hemofiltr dla dzieci | szt | 50 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Pow. max do 0,25 m² , | tak
5 | Błona poliamidowa lub polisulfonowa (zamawiający dopuszcza PAES) | tak
6 | Zestaw drenów do podłączenia do układu ECC | tak
7 | Zapewniający działanie w układzie żylno-tętniczym i żylno-żylnym w okresie powyżej 10 godzin | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
8 | Uchwyt do zamocowania hemofiltra umożliwiający jego pracę w pozycji pionowej | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Powierzchnia max. do 0,65 m² | tak
5 | Błona poliamidowa lub polisulfonowa (zamawiający dopuszcza PAES) | tak
6 | Zestaw drenów do podłączenia do układu ECC | tak
7 | Zapewniający działanie w układzie żylno-tętniczym i żylno-żylnym w okresie powyżej 10 godzin | tak
8 | Uchwyt do zamocowania hemofiltra umożliwiający jego pracę w pozycji pionowej | tak

## CZĘŚĆ NR 29
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 29
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Prowadnik pokryty PTFE. Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”. Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm. Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm). Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem. Dostępne warianty: Fixed Core, Moveable Core, Double Ended, Newton, New Bentson, Heavy Duty Fixed Core, Rosen Heavy Duty. | szt | 260 |  | 0 |  |  | 2
2 | Prowadnik z rdzeniem ze stali nierdzewnej pokrywany hydrofilnie w części dystalnej oraz PTFE w części proksymalnej. Sztywności końcówek 3g i 6g. Końcówka cieniująca o długości 2cm. Średnica 0,014” (0,37mm), długości 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część taperowana na długości 8 oraz 11cm. | szt | 30 |  | 0 |  |  | 2
3 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej powłoką ICE. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Sztywności końcówek 6g i 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej 304V. | szt | 30 |  | 0 |  |  | 2
4 | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE Średnice: 0,035”oraz 0,038”. Długości: 75/145/180/260cm. Końcówka kształtowalna o długości 3cm, kształt prosty i J-tip 3mm. | szt | 100 |  | 0 |  |  | 2
5 | Prowadnik specjalistyczny 0,014” i 0,018” dedykowany do całkowitych okluzji (CTO). Cztery rodzaje obciążeń końcówki: 12, 18, 25 i 30g. Radiocieniująca końcówka na długości 2 i 2,5 cm. Długości: 195 i 300 cm. Końcówka z powłoką hydrofilną od długości 35cm, pozostała część pokryta PTFE, rdzeń ze stali nierdzewnej. | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
6 | Prowadnik specjalistyczny 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm Końcówka prowadnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dedykowany do tętnic nerkowych bez powłoki hydrofilnej. Prowadnik z dostępny w wersji z długim i krótkim taperowaniem. Wersja 0.014" posiadająca platynowy dystalny marker o długości 3cm, 0.018" o długości 5cm a następnie 3 platynowe znaczniki cieniujące w odległościach 5mm dla obydwu wersji. Tip Load końcówek 1,3g i 1,7g dla wersji 0,014" oraz 2g i 4g dla wersji 0,018". | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
7 | Prowadnik specjalistyczny, wspierający z powłoką silikonową. Średnica 0.014” w długościach: 180, 300cm. Średnica 0.018" w długościach: 145, 180, 260cm. Srednica 0.025" o długościach 180cm i 260cm. Prowadniki o średnicy 0,014” pokrywane substancją hydrofilną na dystalnym odcinku 8cm. Kształtowalna, radiocieniująca końcówka (spirala platynowa) | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
8 | Prowadniki specjalistyczne do BTK Przeznaczony do nawigacji i przechodzenia przez trudne zmiany poniżej kolana. Końcówki prosta, zakrzywiona, kształtowalna tip load, 2,9g Rdzeń w części proksymalnej wykonany ze stali nierdzewnej. Końcówka nitynolowa, taperowana, pokryta hydrofilnym polimerem z dodatkowo zatopionym drutem stalowym, zapewniającym utrzymanie pożądanego kształtu końcówki. Długości 185cm, 300cm Dający mocne podparcie w interwencjach poniżej kolana. Rdzeń ze stali nierdzewnej, atraumatyczna końcówka, prosta zakrzywiona, kształtowalna, tip load 0,8g, spiralny oplot niepokryty polimerem na końcówce cieniującej o długości 3 cm, długości : 182, 300cm | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
9 | Cewnik balonowy do tętnic podudzia kompatybilny z prowadnikiem 0,014" Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm). Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm. Długości cewnika: 90cm oraz 150cm. Kompatybilny prowadnik: 0,014”. Kompatybilna koszulka: 4 F. Profil wejścia końcówki: 0,017”. Ciśnienie RBP: 12-14 atm. Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów). Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany. | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
10 | Cewnik balonowy do tętnic podudzia kompatybilny z prowadnikiem 0,018" Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm). Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm. Długości cewnika: 90cm oraz 150cm. Kompatybilny prowadnik: 0,014”. Kompatybilna koszulka: 4 F. Profil wejścia końcówki: 0,017”. Ciśnienie RBP: 12-14 atm. Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów). Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
11 | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm. Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm. Kompatybilny z koszulkami: 5F (śr. 3-7 mm), 6F (śr. 8 – 10 mm) i 7F (śr. 12 mm). Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM. Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm. Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. | szt. | 20 |  | 0 |  |  | x
12 | Cewnik balonowy podatny do czasowej okluzji naczynia, wykonany z latexu. Cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”. Średnice balonu: 20/27/33/40mm. Dwa markery obrazujące końce balonu wykonane z tantalu. | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
13 | Stent samorozprężalny nitynolowy. Średnice: 5-8 mm. Długości: 20 – 150 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką za pomocą pokrętła. System dostarczania zbudowany z trzech współosiowych szaftów stabilizującyi minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji. | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
14 | STENT samorozprężalny, zamkniętokomorkowy, repozycjonowalny stent wykonany ze stopu stali stopu stopu kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu, pleciony na kształt siatki z drutu z platynowym rdzeniem, o dużej odporności na ściskaniej i elastyczności, całkowicie repozycjonowany, dobrze widoczny we fluoroskopii, bez konieczności posiadania markerów. Srednice w naczyniu 2-23 mm i długości w naczyniu od 20 mm do 145 mm, system wprowadzający 75 cm i 135 cm, dedykowany do stosowania w tętnicach i żyłach obwodowych. System dostawczy 0,035 OTW. | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
15 | Stent wycinany zamontowany na cewniku balonowym ze stopu stali nierdzewnej , zamontowany fabrycznie na balonie. Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, Długość cewnika 75 oraz 135cm. RBP 12atm. Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent o dużej sile radialnej. Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm. Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm) z możłiwością postdylatacji do 9mm, 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm) z możliwością postdylatacji do 11mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopii. | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
16 | Stent zamontowany na cewniku balonowym. Stent wykonany ze stopu stali nierdzewnej 316L. Rozmiary stentu: średnice 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm. Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0. Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”. Cewnik dostawczy w systemie Monorail. Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm. Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
17 | Mikrocewnik. Profil mikrocewnika 2F z wewnętrznym splotem drutu wolframowego na całej długości cewnika, promień kanału wewnętrznego 0,021', kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi o średnicy 0,018" i mikrosferami do 700μm, kształt końcówki prosty i BERN (zagięcie 30°). Dostępne długości w cm. 105, 130, 155, 175. Przepływ 3ml/s, ciśnienie max. 800psi. Kompatybilny z DMSO i radioaktywnym izotopem Y-90. | szt. | 20 |  | 0 |  |  | x
18 | Coile odczepiane Rozmiary 0,018” i 0,035" , Średnice 2-22 mm. Dostępne długości 40-600 mm Spirale wykonane ze stopu platyny. Pokrycie włóknami PET (Dacron). Prosty w obsłudze, zewnętrzny, mechaniczny system odczepiania bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń (elektrycznych, gwintowanych itp.) do uwalniania spiral. | szt. | 50 |  | 0 |  |  | x
19 | Spirale do embolizacji wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 0.035”, pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizacje. Kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy pierwotnej zwoju. Długość spirali w introducerze 10-85mm; wymiary spirali rozprężonej 2-11mm. Dostępne kształty: VortX, VortX Diamond, Multi Loop, Figure 8-18, Multi Loop 8-18, Complex Helical | szt. | 100 |  | 0 |  |  | x
20 | Materiał embolizacyjny Kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego w postaci płatków. Rozmiary: 45 – 150 µm, 150 - 250 µm, 250 - 355 µm, 355 - 500 µm, 500 - 710 µm, 710 - 1000 µm, 1000 - 1180 µm. Rozmiary cewników dostawczych: 0.021” (45-150 μm, 150-250 μm, 250-355 μm, 355-500 μm); 0,027” (500-710 μm); 0.044” (710-1000 μm, 1000-1180 μm) | szt. | 40 |  | 0 |  |  | x
21 | Dren pokrywany hydrofilnie substancją „Glidex”. Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność – odporny na zginanie. Marker RTG precyzyjną implantację cewnika. Dostępne wersje z rozpuszczalną końcówką (Temptip) i systemem blokującym. Trzy rodzaje sztywności drenu (miękki, regularny oraz sztywny). Rozmiary cewnika w zestawie: 8F i 10F, 12F i 14F śr oraz 35cm długości. Dostępna wersja drenu w zestawie z igłą. | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
22 | Cewnik balonowy „tnący” do naczyń wieńcowych średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) długości 6-15mm (6, 10, 15) ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm | szt. | 20 |  | 0 |  |  | x
23 | Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego: dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm) długość systemu 150cm szaft typu hypotube pokrycie hydrofilne zbrojenie na całej długości kanału roboczego marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego znaczniki pozycjonujące na 90 cm i 100 cm długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dojścia promieniowego) | szt. | 100 |  | 0 |  |  | x
24 | Neuroprotekcja - prowadnik z filtrem do neuroprotekcji Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką - do wyboru Zamawiającego Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110 mikronów Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 2
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 -24 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
3 | Sterylny | tak

## CZĘŚĆ NR 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
…………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 30
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe, powlekane zotarolimusem do trudnych zmian, średnice 2,0-4,0; długości 8-38mm do wyboru Zamawiającego. | szt. | 350 |  | 0 |  |  | 40 szt.
2 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe, powlekane zotarolimusem do trudnych zmian, średnice 4,5-5,0; długości 8-38mm do wyboru Zamawiającego. | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 10 szt.
1 | Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej o rozmiarach 5F, 6F, 7F i 8F | szt. | 2600 |  | 0 |  |  | 100 szt.
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Platforma stentu wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu | tak
5 | Bardzo dobre przejście przez kręte i zwapniałe tętnice | tak
6 | Rdzeń platynowo-irydowy poprawiający wizualizację | tak
7 | Budowa otwartokomórkowa, umożliwiająca łatwy dostęp do bocznic | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
8 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
9 | Grubość ściany stentu nie więcej niż dla poz.1 - 0,0032”, Dla poz. 2 – 0,0036” | tak
10 | Dopuszczalne skrócenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 1 miesiąca u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia - potwierdzone w ulotce. | tak
11 | Ciśnienie normalne 12 atmosfer, RBP 18 atmosfer | tak
12 | Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Dostępne długości od 80cm do 118cm | tak
5 | Duży wybór krzywizn (m.in.: Judkins R i L, Amplatz R i L, Extra Backup R i L, Bypass R i L, Multipurpose, Shepherd's Crook, JCR i JCL, IMA, MAC, Champ, Hockey Stick - 3 rozmiary) i twardości końcówek, metalowe zbrojenie | tak
6 | Duża średnica wewnętrzna: 5F - co najmniej 0,058"; 6F - co najmniej 0,071" (1,8mm); 7F - co najmniej 0,081" (2,06mm); Umożliwiające użycie równoległych systemów np. techniki kissing stents | tak
7 | Atraumatyczna, miękka końcówka, dostępne cewniki typu sideholes | tak
8 | Odporne na skręcanie i złamania | tak
9 | Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
10 | Wysoka pamięć kształtu w temperaturze ciała | tak

## CZĘŚĆ NR 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
……………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 31
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | Komis | x
1 | Stenty wieńcowe platynowo-chromowe powlekane lekiem antyproliferacyjnym - ewerolimusem o zwiększonym zakresie długości i średnicy | szt. | 600 |  | 0 |  |  | 30 szt.
2 | Stenty wieńcowe platynowo-chromowe powlekane lekiem antyproliferacyjnym - ewerolimusem o zwiększonym zakresie długości i średnicy, z możliwością przeprężania do 6 mm | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 10 szt.
3 | Stenty wieńcowe platynowo-chromowe powlekane lekiem z grupy limusów do bezpośredniego stentowania tt. wieńcowych | szt. | 160 |  | 0 |  |  | 20 szt.
4 | Cewniki balonowe półpodatne do predylatacji i postdylatacji | szt. | 1400 |  | 0 |  |  | 40 szt.
5 | Cewniki balonowe niepodatne do predylatacji i postdylatacji | szt. | 1400 |  | 0 |  |  | 40 szt. + 8 szt Pracownia Radiologii Zabiegowej NO
6 | Prowadniki do angioplastyki wieńcowej 0,014" do trudnych zmian | szt. | 3400 |  | 0 |  |  | 150 szt.
7 | Cewniki angiograficzne/diagnostyczne wieńcowe | szt. | 7000 |  | 0 |  |  | x
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
5 | Szeroki zakres długości: 8-38mm (co najmniej 8 róznych), szeroki zakres średnicy: 2,25-5,0. Dla średnicy: 2,5-4,0 długość do 48mm | tak
6 | Możliwość przeprężenia stentu bez uszkodzenia struktury o 2.25-2.75 do 3.50; o 3.00-3.50 do 4.25; 4.00-5.00 do 5.75 | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
7 | Profil stentu z balonem dla średnicy 2.5 mm max. 0.038” | tak
8 | Stenty pokrywane biodegradowalnym polimerem od strony ściany naczynia | tak
9 | Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak
10 | Dopuszczalne skrócenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia - potwierdzone w badaniach | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
5 | Szeroki zakres długości: 8-32mm (co najmniej 7 różnych), średnice: 3,5-5,0. | tak
6 | Możliwość przeprężenia stentu bez uszkodzenia struktury do 6 mm. | tak
7 | Profil stentu z balonem dla średnicy 3.5 mm max. 0.049” (1,24 mm | tak
8 | Stenty pokrywane biodegradowalnym polimerem od strony ściany naczynia. | tak
9 | Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak
10 | Dopuszczalne skrócenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia - potwierdzone w badaniach | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonane ze stopu Pt-Cr (zawartość platyny co najmniej 30% wagi) - o zwiększonej wizualizacji | tak
5 | Wymiary: średnice 2,25-4,0; długości 8-38mm | tak
6 | Ciśnienie nominalne 11 atmosfer | tak
7 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
8 | Duża siła radialna min. 0,26 N/m | tak
9 | Wystawanie balonu poza stent nie więcej niż 0,4mm, zapobiegające tworzeniu brzeżnej dyssekcji | tak
10 | Możliwość bezpiecznego przeprężania stentu na wyjściowym balonie o ponad 5% (dla balonu 4.0 do 5.75) | tak
11 | Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość: 8-20mm, średnica: 1,2-4,0mm. Dla średnicy: 2,0-4,0mm długość 30mm | tak
5 | RBP 18 atmosfer dla balonów o średnicy 1,2mm | tak
6 | Dla balonów o średnicy 1,2mm i 1,5mm dostępne dwie sztywności szaftu: do zmian krętych i CTO | tak
7 | Hydrofilne pokrycie szaftu | tak
8 | Monorail i OTW dla wszystkich rozmiarów balonów | tak
9 | Profil natarcia końcówki (lesion enry profile) nie większy niż 0,017' dla wszystkich balonów | tak
10 | Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem 5F | tak
11 | Materiał balonów odporny na uszkodzenia przy przejściu przez ciasne, zwapniałe zmiany | tak
12 | Dostępne balony monorail/rapid exchange i OTW | tak
13 | Możliwość użycia techniki kissing balloons w cewniku 6F | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość: 6-20mm, średnica: 2,0-6,0mm. Dla średnicy: 2,0-4,0mm długość 30mm | tak
5 | RBP co najmniej 20 atmosfer dla balonów o średnicy 2,0-4,0mm | tak
6 | Dwusegmentowa budowa szaftu ułatwiająca przejście balonu | tak
7 | Przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów, zapewniający bezpieczne rozpreżenie w obrębie twardych zwężeń | tak
8 | Profil natarcia końcówki (lesion enry profile) nie większy niż 0,017' dla wszystkich balonów | tak
9 | Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem 5F | tak
10 | Odporne na urazy mechaniczne, z minimalnym ryzykiem pęknięcia w obrębie zmian | tak
11 | Materiał balonów odporny na uszkodzenia przy przejściu przez ciasne, zwapniałe zmiany | tak
12 | Dostępne balony monorail/rapid exchange i OTW | tak
13 | Możliwość użycia techniki kissing balloons w cewniku 6F | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rdzeń z nitynolu wykonany z jednego kawałka drutu | tak
5 | Odporne na złamania i zagięcia | tak
6 | Wykonany ze stali 316L | tak
7 | W pakiecie również prowadniki z pokryciem hydrofilnym | tak
8 | Końcówka prosta i zagięta | tak
9 | Długości: 182-185cm i 300cm | tak
10 | Dostępny przedłużacz o długości 145 cm | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Dostępne rozmiary: 4F, 5F, 6F i 7F | tak
5 | Szaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych trzech segmentach | tak
6 | Światło wewnętrzne co najmniej: 0,042" dla 4F; 0,047" dla rozmiaru 5; 0,057" dla rozmiaru 6F; 0,070" dla 7F, umożliwiające duży przepływ kontrastu; wytrzymałość ciśnieniowa 1200 psi | tak
7 | Zbojenie stalowe w ścianie umożliwiające dobre przeniesienie obrotu oraz zwiększające odporność cewnika | tak
8 | Atraumatyczna, miękka końcówka bez zbrojenia, cieniująca -widoczna w skopii | tak
9 | Powłoka zewnętrzna nie prowokująca skurczu tętnicy promieniowej | tak
10 | Dostępne cewniki z otworami bocznymi oraz o zwiększonej długości - 125 cm | tak
11 | Szeroki wybór krzywizn, min. 40 typów krzywizn dla każdej średnicy, w tym Pigtail z 8 otworami bocznymi | tak

## CZĘŚĆ NR 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
……………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 32
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Stentgraft wieńcowy kobaltowo-chromowy | szt. | 20 |  | 0
Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kompatybilny z cewnikiem 5F do rozmiaru 4.0 | tak
5 | Wymiary: średnica: 2,5-5,0mm ( w tym 2,75 i 4,5) i długość: 8-24mm | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Powłoka o grugości do 90 μm osadzona na pojedynczym stencie kobaltowo chromowym | tak
7 | Okres ważności minimum 2 lata | tak
8 | Możliwość przeprężenia stentu do co najmniej: 2.5 - 3.0 mm do 3.50 mm; 3.5 - 4.0 mm do 4.65 mm; 4.5 - 5.0 mm do 5.63 mm | tak

## CZĘŚĆ NR 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
…………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 33
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | Komis | x
1 | DEB - balony do angioplastyki wieńcowej powlekane paklitakselem | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 20
2 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane sirolimusem do krętych naczyń i bifurkacji oraz zabiegów BAILOUT | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 40 szt.
3 | Prowadnik diagnostyczny | szt. | 300 |  | 0 |  |  | x
4 | system do pozycjonowania pacjenta na stole | szt. | 1 |  | 0 |  |  | x
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Profil przejścia nie większy niż 0,033"-0,037" | tak
5 | Profil wejścia nie większy niż 0,016" | tak
6 | Średnica: 2,0-4,0mm i długość 10-40mm | tak
7 | Ciśnienie nominalne 6 atmosfer, RBP 14 atmosfer | tak
8 | Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Bezpolimerowe pokrycie stentu w technologii abluminalnej | tak
5 | Substancja czynna: sirolimus (1.2 µg/mm2) | tak
6 | Całkowita absorpcja leku w okresie do 90 dni po implantacji stentu | tak
7 | Montowany na balonie wysokociśnieniowym (RBP 18 atm dla średnic od 2,0 do 3,5 mm) | tak
8 | Profil wejścia nie większy niż 0,016" | tak
9 | Shafty: proxymalny 1,9 F; dystalny 2,5 F dla wszystkich rozmiarów | tak
10 | Grubość rozpórek stentu 0,0055” (65µm) dla średnicy 3.0 mm | tak
11 | Minimalny zakres średnicy 2,0 - 4,0mm, minimalny zakres długości 9-38mm (co najmniej 8 różnych długości) | tak
12 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0.035” | tak
13 | Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak
14 | Długość systemu doprowadzającego ≥ 145 cm | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | długość 180-260 cm do wyboru zamawiającego | tak
4 | zakończenie typu J oraz proste do wyboru zamawiającego | tak
5 | końcówka możliwa do rozprostowania w ręku (finger straighttable) | tak
6 | długość miękkiej końcówki 10 - 40mm | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zestaw akcesoriów pozycjonujących pacjenta do stołu m.in.: Zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta | tak
2 | podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder | tak

## CZĘŚĆ 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 34 system do pozycjonowania pacjenta na stole
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | System do pozycjonowania pacjenta na stole | szt. | 1 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zestaw akcesoriów pozycjonujących pacjenta do stołu m.in.: Zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
2 | podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder | tak

## CZĘŚĆ NR 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 35
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewniki balonowe półpodatne do trudnych zwężeń ( w tym rekanalizacji ) | szt. | 100 |  | 0
2 | Cewniki balonowe niepodatne do trudnych zwężeń ( w tym rekanalizacji ) | szt. | 100 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnice balonów (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm) umożliwiające precyzyjny dobór balonu do rozmiaru tętnicy | tak
5 | Długości balonów: 5; 8; 10; 12; 15; 20; 30 mm | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Profil przejścia dla balonu 1,0mm nie większy1,0mm - 0,0214", 3,0 mm - 0,031" do rekanalizacji CTO | tak
7 | Tip 0,016", długość końcówki 1,5mm dla balonu 1,0-1,75mm 2 mm dla balonu 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu 3,25-4,0mm. Długość użytkowa 140 cm. | tak
8 | Prox shaft 1,9 F dla 1,0-1,5mm, 2,0F dla 1,75-4,0mm distal 2,36F/2,55F/2,7F. | tak
9 | Ciśnienie nominalne 6 atmosfer, RBP – 16Atm dla 1,0-1,5mm 14 Atm dla 1,75-4,0mm | tak
10 | Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem 5F | tak
11 | Materiał balonów odporny na uszkodzenia przy przejściu przez ciasne, zwapniałe zmiany | tak
12 | Dostępne balony monorail/rapid exchange i OTW ( Zamawiający dopuszcza bez wersji OTW ) | tak
13 | Możliwość użycia techniki kissing balloons w cewniku 6F | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnice balonów (1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm) Długości balonów: od 8 do 18 mm (8; 10; 12; 15; 18 mm). | tak
5 | Duża trwałość kształtu - RBP – 20 Atm dla średnic 1,75-4,0mm(18 atm dla średnic 4,5 i 5,0 mm), MBP ≥30 Atm | tak
6 | Odporne na urazy mechaniczne, z minimalnym ryzykiem pęknięcia w obrębie zmian zwapniałych | tak
7 | Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem 5F | tak
8 | Materiał balonów odporny na uszkodzenia przy przejściu przez ciasne, zwapniałe zmiany | tak
9 | Dostępne balony monorail/rapid exchange i OTW ( Zamawiający dopuszcza bez wersji OTW ) | tak
10 | Możliwość użycia techniki kissing balloons w cewniku 6F | tak

## CZĘŚĆ NR 36
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 36
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | Komis | x
1 | Cewnik aspiracyjny - długość 50,85 i 115 cm, do wyboru zamawiającego; średnica zewnętrzna dystalnych odcinków 8F;dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach, w zestawie posiada przewody wysokociśnieniowe | szt | 8 |  | 0 |  |  | 2
2 | Cewnik aspiracyjny 12 French; dostępne długości 100 i 115cm, dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach, w zestawie posiada przewody wysokociśnieniowe. System wyposażony w przewody Dynamic Aspiration Tubing, zapobiegające nadmiernej utracie krwi. | szt | 40 |  | 0 |  |  | 3
3 | Separatory do trombektomii, kompatybilne z cewnikami typu CAT6, CAT8, CAT12 i CATD | szt | 50 |  | 0 |  |  | x
4 | Zbiornik kalibrowany, przezroczysty, kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra MAX220/ENGINE, objętość 1000ml, wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt | 50 |  | 0 |  |  | x
5 | Koszulka naczyniowa długa, zbrojona do procedur neuroradiologicznych | szt. | 250 |  | 0 |  |  | x
6 | Cewnik diagnostyczny | szt. | 25 |  | 0 |  |  | x
7 | Cewnik aspiracyjny dystalny do procedur neuroradiologicznych | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
8 | Cewnik aspiracyjny dystalny do procedur neuroradiologicznych | szt. | 5 |  | 0 |  |  | x
9 | Spirala okluzyjna do użycia obwodowego | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
10 | Spirala embolizacyjna | szt. | 100 |  | 0 |  |  | x
11 | Mikrocewnik neuroradiologiczny | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 5
12 | Spirala neurologiczna odczepiana | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 15
13 | Urządzenie do odczepiania spiral | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 3
Razem: |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wymagana pompa próżniowa w użyczenie - bezolejowa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; maksymalne możliwe podciśnienie aspiracji 29,2 inHg; czterostopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kombatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny | tak |  |  | użyczenie
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
1 | Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80, 90 lub 100cm | tak
2 | Zakończenia: proste lub MP | tak
3 | Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | cewnik o średnicy maksymalnej 5F lub 6F; dostępne długości 120/130cm (5F) oraz 105/125cm (6F); możliwe zakończenia SIM/BER/H1/SIM-V | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .062" dla długości 138cm; | tak
2 | Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; | tak
3 | odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną; | tak
4 | wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości | tak
5 | ściana wzmocniona potrójnym drutem NiTi/stal nierdzewna; dystlanie - oplot NiTi o zmiennej miękkości | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 6.0; dystalna średnica wewnętrzna .054''; długość 138cm. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | platynowa spirala 3D; pierwotna średnica - 0,020” | tak
2 | spirala dwuczęściowa - część kotwicząca (standard) i część wypełniająca (miękka), | tak
3 | dostępne długości: 20, 30, 50 lub 60 cm; (w zależności od średnicy spirali) | tak
4 | dedykowane do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy przynajmniej od 3 do 14 mm. | tak
5 | Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | platynowa spirala odczepiana mechanicznie, o pierwotnej średnicy – 0,020” | tak
2 | dostępna w 2 wariantach – standardowym oraz miękkim, | tak
3 | dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm; | tak
4 | Spirale otwierają się conajmniej do średnic 3 – 40 mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka); | tak
5 | Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | tak
6 | Spirale sinusoidalne o co najmniej 5 długościach (wymagane 5, 15, 30, 45 lub 60cm) | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnica wewnętrzna 025’’; zewnętrzna 2,6F, długość całkowita -160cm; jeden marker dystalny | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Mechaniczne uwalnianie spirali | tak
5 | Mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie | tak
6 | Popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie | tak
7 | Długość spiral od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm – wszystkie rozmiary kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010’’ | tak
8 | Wewnętrzna nitka z super wytrzymałego materiału typu ULTRA HD, dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym, zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny, | tak
9 | Progresywna miękkość – spirale standard i soft bardziej miękkie na początku i końcu spirali (co najmniej 10% długości – progresywna miękkość). | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0,020’’ lub 0,010’’; dźwiękowa sygnalizacja odczepienia (,,klik) | tak

## zał. do część nr 36
D10.251.92.C.2024
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 36 - dostarczyć przy pierwszej dostawie
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Pompa próżniowa | 1
| Dane aparatu | Podać
Producent
Nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
…………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 37
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Mikrocewniki o o podwójnym świetle do złożonych procedur wieńcowych - rekanalizacji CTO i biufurkacji | szt. | 20 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
4 | Do pracy z prowadnikami 0,014" | tak
5 | Wylot otworu OTW widoczny w skopii | tak
6 | Dystalne pokrycie hydrofilne | tak
7 | Podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej | tak
8 | Dwa światła w jednym mikrocewniku - Rx i OTW | tak

## CZĘŚĆ NR 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 38
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | Komis | x
1 | Cewniki do aspiracji skrzeplin z tętnic wieńcowych z mandrynem zabiegowym lub cewnik z mandrynem oraz bez mandrynu do wyboru zamawiającego | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 5 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Dostępne rozmiary: 6F (140-145cm), 7F (145cm) lub tylko 140 cm | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Końcówka Rx | tak
6 | Dystalny odcinek z powłoką hydrofilną | tak
7 | Dystalny otwór do aspiracji skierowany do przodu | tak
8 | Atraumatycznie wyprofilowana końcówka, otwarta na wprost | tak
9 | Marker dystalny | tak
10 | Szerokie światło cewnika: min. 0.043” dla 6F (0.05” dla 7F); minimalne pole przekroju poprzecznego 0,95mm2; | tak
11 | Prędkość aspiracji min. 52 cm3/min dla 6F | tak

## CZĘŚĆ NR 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 39
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x |  | x | x | (zł) | (zł) | x | x | Komis | x
1 | Filtr do protekcji dystalnej tętnic wieńcowych | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 2 szt.
2 | System do zamykania naczyń krwionośnych oparty na szwie. op. 10 szt | op. | 60 |  | 0 |  |  | x
3 | Stent chromo-kobaltowy rozprężalny na balonie typu over-the-wire. | szt. | 20 |  | 0 |  |  | x
4 | Stent dedykowany do tętnicy udowej powierzchownej i podkolanowej | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x
5 | Stent dedykowany do tętnicy udowej powierzchownej i podkolanowej | szt. | 15 |  | 0 |  |  | x
6 | Prowadnik i powłoce hydrofobowe dedykownay do wymiany i wsparcia dla wprowadzanego zestawu | szt. | 300 |  | 0 |  |  | x
7 | Prowadniki angioplastyczne | szt | 200 |  | 0 |  |  | x
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie | Razem | 0
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Na niezależnym prowadniku (co najmniej trzy rodzaje prowadników, umożliwiające przejście trudnych zmian najpierw samym prowadnikiem), | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Dwa rozmiary: do naczyń 2,5-4,8mm i 4,0-7,0mm, | tak
6 | System kompatybilny z cewnikiem 6F | tak
7 | Średnica oczek nie większa niż 120mikronów | tak
8 | Profil przejścia nie większy niż 3,2F | tak
9 | Łatwe użycie w przypadku krętych i zwapniałych naczyń w tym graftów | tak
10 | Markery zapewniające dobrą widoczność w skopii i precyzyjne pozycjonowanie. Kształt filtra umożliwiający skuteczne wychwytywanie materiału zatorowego. | tak
11 | System usuwania umożliwiający bezpieczną retrakcję filtra bez utraty materiału zatorowego | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | System oparty na szwie | tak
5 | Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego aparatu, zaś otworów do 24F przy użyciu dwóch | tak
6 | Zatwierdzony również do dostępów żylnych do rozmiaru 24F | tak
7 | Możliwość ponownego dostępu bez okresu karencji | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Dedykowane do leczenia zmian miażdżycowych w tętnicach biodrowych o średnicach 5 - 11mm. | tak
5 | Dostepne średnice stentu 6-10mm | tak
6 | Dostpene długości stentów 12-39mm oraz dłuższe dla rozmiarów mniejszych. | tak
7 | Dostepne długości cewników: 80 i 135 cm | tak
8 | Wprowadzenie przez koszule 6-7F.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonany z przeplatających się drutów nitinolowych | tak
5 | Wysoka wytrzymałośc na skręcanie z zgniatanie. | tak
6 | Dostępne średnice 4,5 - 7,5mm | tak
7 | Dostępne długości 20-150 mm | tak
8 | Kompatybilnośc z prowadnikami .014" i .018". | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Dostępne stenty proste i taperowane. | tak
5 | Możliwośc otwarcia stentu jedną ręką (przez obrót pokrętła, gałki itp.) | tak
6 | Dostępne średnice: 7-10mm dla stentów prostych oraz 6/8mm, 7/9mm, 8/10mm dla stentów taperowanych | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Prowadnik .035" | tak
5 | Powłoka hydrofobowa | tak
6 | Dedykowanny do wymiany cewników, dostępów kontrlaterlanych itp. | tak
7 | Miękka i prosta końcówka. | tak
8 | Dobre wsparcie dla wymienianego zestawu. | tak
9 | Dostępne długości: 145, 190 i 300cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Końcówka robocza wykonana ze stali i innych stopów metali | tak
5 | Średnica 0,014" | tak
6 | Długość 190-300cm | tak
7 | Końcówka prosta oraz J | tak
8 | Dostępność minimum 25 rodzajów | tak
9 | Dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości | tak
10 | Dostępne prowadniki do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części roboczej min 12 rodzajów | tak
11 | Rodzaj i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | tak

## CZĘŚĆ NR 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 40
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawki ciśnieniowe do PCI z manometrem | szt. | 2500 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Ciśnienie do 30 atmosfer | tak
5 | Strzykawki łatwe w obsłudze z możliwością błyskawicznej deflacji | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Czytelna tarcza manometru, dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu | tak

## CZĘŚĆ NR 41
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
…………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 41
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej do pompy Arrow Autocat II Wire i AutoCat III będącej na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 20 |  | 0
2 | Butle z helem medycznym (USP) [IAH-09045] firmy Arrow Int. do stosowania z pompami produkowanymi przez Arrow Int. serii AutoCAT 2, AutoCAT 3, ACAT oraz KAAT op. 4 butle | op. | 24 |  | 0
3 | Urządzenie do zamykania naczyń za pomocą opatrunku typu „kanapkowego” kolagenowo-polimerowego | szt. | 20 |  | 0
4 | Miernik głębokości do systemu zamykania naczyń z poz 3 Dostępne rozmiary 8FR i 14Fr | szt. | 30 |  | 0
5 | Introducer do zakładania cewnika Swan-Ganz z zastawką hemostatyczną, portem bocznym i poszerzadłem | szt. | 100 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie | Razem | 0
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Objętość: 30 - 34cc i 40cc | tak
5 | Rozmiar: 7F lub 7,5 F | tak
6 | zbrojony szaft balonu do kontrapulsacji | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Dostępne dwa rozmiary urządzenia dla mniejszych i większych koszulek 14 i 18 F | tak
5 | Zestaw przystosowany do zamykania naczyń po usunięciu koszulki od 10-25F | tak
6 | Urządzenie składające się z 4 kompatybilnych elementów: blokady zamykającej, koszulki naczyniowej, introduktora oraz rozszerzacza lokalizującego miejsce wkłucia | tak
7 | Możliwość zastosowania u pacjentów bezpośrednio po zabiegu z terapeutycznie wydłużonym APPT lub ACT po podaniu heparyny. | tak
8 | Czop z polimeru fiksowany w świetle naczynia, poza naczyniem opatrunek z kolagenu z elementem zamykającym ze stali nierdzewnej mocujący i znakujący lokalizację części wchłanialnych | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kompatybilny z cewnikiem 7F
5 | Długość min. 10 cm
6 | Powloka antybakteryjna
7 | Prowadnik z zakończeniem typu "J", dł. min. 45 cm, średnica 0,035"
8 | Kranik trójdrożny
9 | Igła prosta 17G, długości min. 7 cm

## CZĘŚĆ NR 42
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
…………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 42
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej | szt. | 20 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Skład zestawu: kateter IABC, strzykawka Luer-Lock 50 ml, konektor jednokierunkowy, przedłużacz z kranikiem trójdrożnym, koszulka z zastawką hemostatyczną – 18 cm, prowadnik “J” .025” x 150 cm pokryty teflonem, prowadnik “J” .035” x 50 cm, igła angiograficzna 18 G x 7 cm, przedłużacz Luer-Lock 150 cm, rozszerzacz 6 F x 18 cm, kateter 7.5 F/8 F, kranik trójdrożny, skalpel, przedłużacz z wtykiem ARR (tylko balony o objętościach 30, 40 i 50 cm3), przedłużacz z wtykiem DAT, | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | długość robocza systemu 765 mm, objętość balonu od 30 do 50 ml, długość balonu 190-260 mm, średnica balonu 14,7-16,3mm. | tak
6 | Rozmiary 7,5F34 i 8F34 są kompatybilne z pompą Datascope (Maquet) | tak
7 | Katetery są kompatybilne z pompami firmy Datascope (Maquet) i Arrow. | tak
…………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 43
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
…………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 43
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia | szt. | 700
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość drenu co najmniej 200 cm | tak

## CZĘŚĆ NR 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
…………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 44
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wiertła do rotablacji | szt. | 40 |  | 0
2 | Prowadniki do rotablacji | szt. | 40 |  | 0
3 | Prowadniki rotablacyjne do trudno dostępnych zmian | szt. | 20 |  | 0
4 | Sondy do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowej - FFR czujnikiem optycznym | szt. | 260 |  | 0
5 | Sondy o niskim profilu przejścia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej - IVUS | szt. | 260 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonwaca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia aparatu do rotablacji na okres trwania umowy dostarczony przy pierwszej dostawie | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | - średnica 0.009” - dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support - końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości 2,2cm dla prowadnika Floppy i 2,8cm dla Extra Support | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | sonda wyposażona w czujnik optyczny, będąca jednocześnie prowadnikiem roboczym | tak
5 | końcówka sondy osadzona w łączniku obrotowym, umożliwiającym swobodną manipulację prowadnikiem | tak
6 | Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia aparatu do FFR w formie monitora, współpracującego z sondami na okres trwania umowy tj. 12 miesięcy | tak
7 | jedna, zintegrowana konsola do pomiaru FFR i badania IVUS | tak
8 | okres ważności co najmniej 2 lata | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Sonda o niskim profilu przejścia poniżej 3,1F (max. 3,1 F), kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 5F, preferowana jedna zintegrowana konsola do IVUS i FFR. Wysoka rozdzielczość osiowa poniżej 40 mikronów z penetracją do 6mm | tak
5 | Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia aparatu do badania IVUS na okres trwania umowy tj. 12 miesięcy - dostarczyć przy pierwszej dostawie | tak

## zał do CZĘŚCI NR 44
Załącznik 1a
D10.251.92.C.2024
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY *
Załącznik nr 1a do formularza asortymentowo-cenowego dla części nr 44 - dostarczyć przy pierwszej dostawie
lp | Pełna nazwa urządzenia | Producent | Nr katalogowy/ Model | Ilość szt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1
2
3
Dostawca zobowiązany jest do załączenia do użyczonych narzędzi informacji o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym

## CZĘŚĆ NR 45
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
……………..………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 45
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
ZESTAW DO BADANIA IVUS
1 | Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej z opcją ChromaFlo - IVUS | szt. | 200 |  | 0
2 | dzierżawa urządzenia do IVUS współpracującego z sondami z poz 1 | miesiąc dzierżawy | 24 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie | Razem | 0
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | W ofercie sondy mechaniczne (45MHz) do tętnic wieńcowych i elektroniczne (20 MHz) do użycia w tętnicach wieńcowych i obwodowych | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Możliwość detekcji krwi z użyciem opcji ChromaFlo, dotyczy sond elektronicznych | tak
6 | Dwa typy sond: z przetwornikiem w odległości 10mm i 2,5mm od końca | tak

## CZĘŚĆ NR 46
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
…………………………
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 46
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej | szt. | 2000 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Opaska jednorazowa z punktowym, kontrolowanym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej poprzez napełnienie powietrzem komory balonika | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
2 | Przezroczysty materiał z wyraźnym markerem, pozwalającym na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy | tak
3 | Regulacja siły ucisku za pomocą strzykawki z blokadą | tak
4 | Mocowanie przy użyciu rzepów | tak
5 | W zestawie kompatybilna strzykawka do wypełnienia powietrzem komory uciskowej i deflacji | tak
7 | Dostępne minimum 2 rozmiary | tak

## CZĘŚĆ NR 47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
…………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 47
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Introducer dotętniczy udowy standardowy | szt. | 5700 |  | 0 |  |  | x
2 | Introducer dotętniczy zbrojony oplotem stalowym z końcówką hydrofilną o długości 45cm | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 5
3 | Introducer dotętniczy zbrojony oplotem stalowym z końcówką hydrofilną o długości 65cm | szt. | 32 |  | 0 |  |  | 5
4 | Introducer dotętniczy zbrojony oplotem stalowym z końcówką hydrofilną o długości 90cm | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 5
5 | Introducer dotętniczy udowy o średnicach 7-11F | szt. | 120 |  | 0 |  |  | x
6 | Introducery dotętnicze promieniowe standardowe | szt. | 200 |  | 0 |  |  | x
7 | Introducery dotętnicze promieniowe z powłoką hydrofilną | szt. | 3500 |  | 0 |  |  | x
8 | Introducery dotętnicze promieniowe o zredukowanym wymiarze zewnętrznym | szt. | 500 |  | 0 |  |  | 10
9 | koszulki naczyniowe udowe 10 i 11F | szt. | 40 |  | 0 |  |  | x
| RAZEM |  |  |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnia: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F | tak
5 | Długość: 10cm i 25cm | tak
6 | Dostepny mikroprowadnik | tak
7 | Igła do nakłucia t.udowej | tak
8 | Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
9 | Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2-4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnia: 5F, 6F, 7F, 8F | tak
5 | Co najmniej pięć kształtów końcówek | tak
6 | Marker na końcu dystalnym | tak
7 | Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
8 | Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnia: 7F, 8F, 9F, 10F, 11F | tak
5 | Długość: 10cm | tak
6 | Dostępny prowadnik 0,035'' | tak
7 | Igła do nakłucia t.udowej | tak
8 | Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
9 | Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnia: 4F, 5F, 6F | tak
5 | Długość kaniuli 7cm i 10cm | tak
6 | Rozmiar igły: 20G, 21G, 22G oraz prowadniki w rozmiarze: 0,18", 0,21", 0,25" z końcówką prostą | tak
7 | Dostępne kaniule plastikowe w rozmiarze 20G | tak
8 | Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
9 | Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
10 | Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Średnia: 5F, 6F, 7F | tak
5 | Długość kaniuli 10cm i 16cm | tak
6 | Rozmiar igły: 20G, 21G oraz prowadniki w rozmiarze: 0,21", 0,25" z końcówką prostą | tak
7 | Dostępny prowadnik nitinolowy | tak
8 | Średnica zewnętrzna introducera 5F: 2,13mm, 6F: 2,46mm, 7F: 2,79mm | tak
9 | Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
10 | Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
11 | Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Stosunek wymiar zewnętrzny/światło wewnętrzne: 4F/5F, 5F/6F, 6F/7F | tak
5 | Hydrofilne | tak
6 | Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
7 | Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
8 | Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | W zestawie atraumatyczny rozszerzacz | tak
5 | Silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu | tak
6 | Wykonana z ETFE | tak
7 | Średnice 10 Fr - 11 Fr długość 10 cm | tak
8 | Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
9 | koszulka bez prowadnika i igły | tak

## CZĘŚĆ NR 48
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
……………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 48
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Pętle do usuwania ciał obcych | szt. | 10 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | W ofercie zestawy oparte na pojedynczej pętli oraz na trzech pętlach | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Średnice dla pojedynczej pętli: 2-35mm, dla systemu o trzech pętlach: 2-4mm do 27-45mm | tak
6 | Długość co najmniej 120cm | tak

## CZĘŚĆ NR 49
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 |  |  |  |  | ………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 49
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Oksygenator dziecięcy ze zintegrowanym filtrem linii tętniczej powlekany wraz z zestawem drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) i łączników, lub z niezależnym filtrem tętniczym wbudowanym w układ drenów oraz oksygentor, wraz odpowiednim uchwytem, dostarczonym z pierwszą partią oksygenatorów. | szt | 250 |  | 0
2 | Oksygenator dla dorosłych ze zintegrowanym lub wbudowanym filtrem linii tętniczej powlekany wraz z zestawem drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) i łączników oraz odpowiednim uchwytem, dostarczonym z pierwszą partią oksygenatorów | szt. | 30 |  | 0
3 | Zestaw drenów jednorazowych z pompą centryfugalną kompatybilnych z napędem Quantum - wersja drenów o przekroju 3/8 | szt. | 2 |  | 0
4 | Oksygenator pediatryczny | szt. | 10 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Dodatkowo dwa dreny do kardioplegii | tak
5 | Cewki do czujnika parametrów perfuzatu: tętnicza i żylna, lub nieodpłatne dostarczenie na czas trwania umowy urządzenia do pomiaru parametru na linii żylnej i tętniczej bez konieczności wykorzystywania cewek jednorazowych | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Wstępne wypełnienie < 75 ml | tak
7 | Wypełnienie wstępne wraz z filtrem kardiotomijnym < 100 ml | tak
8 | Minimalna objętość < 75 ml | tak
9 | Transfer tlenu ≥ 115 ml/ min | tak
10 | Powierzchnia membrany ≤ 0,7 m² | tak
11 | Powierzchnia wymiany ciepła ≥ 0,096 m² | tak
12 | Maksymalny przepływ krwi < 2,5 l/mim | tak
13 | uchwyt - szt. 1 dostarczony nieodpłatnie | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1 | Pakowany indywidualnie | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Dodatkowo dwa dreny do kardioplegii | tak
4 | Cewki do czujnika parametrów perfuzatu: tętnicza i żylna, lub nieodpłatne dostarczenie na czas trwania umowy urządzenia do pomiaru parametru na linii żylnej i tętniczej bez konieczności wykorzystywania cewek jednorazowych | tak
5 | Wstępne wypełnienie ≤ 260 ml | tak
6 | Wypełnienie wstępne wraz z filtrem kardiotomijnym ≤ 460ml | tak
7 | Transfer tlenu ˃ 300ml/min | tak
8 | Powierzchnia membrany ≥ 1,25m² | tak
9 | Współczynnik wydajności wymiany ciepła > 0,75 | tak
10 | Maksymalny przepływ krwi 7 l/min | tak
11 | Uchwyt (1 szt.) dostarczony nieodpłatnie wraz z pierwszą dostawą | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kompatybilny z układami drenów do systemów ECLS - Quantum Medtronic oraz Centrimag Pedivas | tak

## CZĘŚĆ NR 50
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 |  |  |  |  | …………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 50
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Ocluder PFO dla pacjentów uczulonych na nikiel- zestaw składający się z: Ocluder, System uwalniający do zamykania ubytków, introducer 8,9F | szt | 20 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | okluder o budowie dwóch dysków, wykonany z nitynolu pokrytego warstwą platyny dedykowany dla pacjentów uczulonych na nikiel. Powłoka platynowa całkowicie izoluje nitinol zapobiegając uwalnianiu się jonów niklu do krwi. | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Dostępne rozmiary: 18,25,30,35 mm do wyboru Zamawiającego | tak
6 | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera | tak
7 | Możliwość zamknięcia ubytków przednio- górnych bez rąbka aortalnego | tak
8 | w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera czy nieprawidłowego wszczepienia możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca | tak
9 | możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające/ delivery sheat/ o wielkości : od 18-30mm koszulka 8F , 35mm-koszulka 9F | tak
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 51
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 |  |  |  |  | ……………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 51
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Mikroprowadniki neuroradiologiczne jednordzeniowe 0,014 | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
2 | Mikroprowadniki do naczyń o małej średnicy i precyzyjnych zabiegów 0,008”/ 0,010” | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
3 | Mikroprowadniki do złożonych zabiegów i krętych naczyń 0,014” | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
4 | Mikroprowadniki do złożonych zabiegów wymagających dużego podparcia 0,018” | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonany ze stali z oplotem zewnętrznym platynowym lub stalowo-platynowym | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Technologia splecionych 8 drutów, jeden rdzeń | tak
6 | Długość użytkowa 200cm lub 300cm | tak
7 | Średnica zewnętrzna 0.014” | tak
8 | Pokrycie hydrofilne dystalnie na dł.170cm | tak
9 | Oplot dł.30 cm, widoczny w skopii 5cm- oplot platynowy | tak
10 | kształt końcówki- prosty, Angled 25 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonany ze stali z oplotem zewnętrznym platynowym lub stalowo-platynowym | tak
5 | Technologia splecionych 8 drutów, jeden rdzeń | tak
6 | Długość użytkowa 200cm lub 300cm | tak
7 | Pokrycie hydrofilne dystalnie na dł.170cm i 180cm | tak
8 | Oplot platynowy widoczny w skopii 3 cm i 9cm, | tak
9 | kształt końcówki- prosty, Angled 25 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonany ze stali z oplotem zewnętrznym platynowym lub stalowo-platynowym | tak
5 | Technologia splecionych 8 drutów, jeden rdzeń | tak
6 | Długość użytkowa 180cm lub 200cm | tak
7 | Średnica zewnętrzna 0.014” | tak
8 | Pokrycie hydrofilne dystalnie na dł.170cm | tak
9 | Pokrycie polimerowe dystalnie na dł. 150cm | tak
10 | Oplot dł.30cm, widoczność w skopii 3cm-oplot platynowy | tak
11 | Kształt końcówki-Angled 90, Angled 25 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wykonany ze stali z oplotem zewnętrznym platynowym lub stalowo-platynowym | tak
5 | Technologia splecionych 8 drutów, jeden rdzeń | tak
6 | Pokrycie hydrofilne dystalnie na dł.170cm | tak
7 | Taperowany rdzeń- dystalnie szerszy niż proksymalnie | tak
8 | Dostępna wersja z miękkim tipem | tak
9 | Pokrycie polimerowe dystalnie na dł. 150cm | tak
10 | Długość użytkowa 200cm | tak
………………………………………
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 52
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
……………………….
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 | [5 empty] | nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 52
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Komis PKI | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
ZESTAW DO POMIARU FFR ORAZ RFR Z CZUJNIKIEM PIEZOELEKTRYCZYNYM
1 | Sondy do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowej - FFR, RFR, CFR | szt. | 200 |  | 0
Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | sonda wyposażona w czujnik piezoelektryczny do pomiaru FFR i RFR będąca jednocześnie prowadnikiem roboczym | tak
5 | prowadniki w pełni bezprzewodowe - dane przesyłane z końcówki prowadnika przy pomocy wi-fi | tak
6 | Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia aparatu do FFR w formie monitora, współpracującego z sondami na okres trwania umowy tj. 24 miesięcy | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
7 | Oprogramowanie aparatu pozwala na pomiary hemodynamiczne takich jak Pd/Pa, FFR, RFR, CFR, CFR-Norm, PB-CFR, IMR, IMR-Corr, RRR, Absolut Flow/ Resistance, możliwa jest również rejestracja dynamiczna odczytów przy wycofywaniu prowadnika pomiarowego celem rejestracji i identyfikacji istotniejszego zwężenia w przypadku występowania zwężeń wielopoziomowych tzw. „Pullback". | tak
8 | okres ważności co najmniej 2 lata | tak

## zał do CZĘŚĆ 52
Załącznik 1a
D10.251.92.C.2024
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY *
Załącznik nr 1a do formularza asortymentowo-cenowego dla CZĘŚĆI nr 52 - dostarczyć przy pierwszej dostawie
lp | Pełna nazwa narzędzia | Producent | Nr katalogowy/ Model | Ilość szt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1
Dostawca zobowiązany jest do załączenia do użyczonych narzędzi informacji o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym

## CZĘŚĆ NR 53
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 | [5 empty] | …………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 53
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Pompa Impella CP 4,3L aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca | szt. | 24 |  | 0
2 | usługa serwisowa 1 szt. konsoli sterującej | rok | 2 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie | razem | 0
1 | Wydajność do 4,3 L na minutę | tak
2 | Średnica szaftu 9F | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
3 | Średnica pompa 14F | tak
4 | Kompatybilna z koszulką 14F i prowadnikiem 0,018" | tak
5 | Usługa impella connect udostępniona zamawiającemu w cenie oferty | tak

## CZĘŚĆ NR 54
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 | [5 empty] | …………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 54
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do hipotermii terapeutycznej | szt. | 25 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zestaw sterylny, jednorazowy | tak
2 | Metoda wewnątrznaczyniowa | tak
3 | Uniwersalny wymiennik ciepła w zestawie startowym | tak
4 | Liczba komór wymiennika ciepła - przynajmniej 3 | tak
5 | Cewnik do wprowadzenia do żyły udowej | tak
6 | Długość cewnika 35-40cm | tak
7 | Centralne potrójne światło do podawania leków, pobierania krwi monitorowania żylnego | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
8 | Obudowa i końcówka widoczne w skopii rentgenowskiej | tak
9 | Cewnik pokryty hydrofilną powłoką zawierającą heparynę | tak
10 | Cewnik do pęcherza moczowego z czujnikiem temperatury dostarczany wraz z zestawem startowym i cewnikiem do hipotermii | tak

## CZĘŚĆ NR 55
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………….
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 | [5 empty] | Nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 55
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik do pomiarów hemodynamicznych Swan-Ganz z możliwością pomiaru rzutu serca metodą termodylucji | szt. | 100 |  | 0
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
4 | Średnica 7F
5 | Długość min. 110 cm
6 | Cewnik 4-światłowy
7 | Zaskończony balonikiem
8 | Strzykawka Luerlock 5 ml

## Część 56
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 |  |  |  |  | …………………………….
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 56
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do linii tętniczej | szt | 300 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 – 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
4 | Kaniula wprowadzana metodą Seldingera rozmiar 21G lub 22G | tak
5 | z zakończeniem umożliwiającym przyszycie do skóry | tak
6 | Część wewnątrznaczyniowa kaniuli długości 40-50mm | tak
7 | zakończenie typu luer lock | tak
8 | z możliwością zatrzymania wypływu kranikiem lub zaciskiem na kaniuli | tak
9 | Igła do nakłucia 20G | tak
10 | Atraumatyczny prowadnik z giętką końcówką, średnica 0.018 – 0.025 cala | tak
11 | długość przynajmniej 30cm | tak

## Część 57
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………………….
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 |  |  |  |  | nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 57
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kaniula tętnicza udowa do ECMO powłoka biokompatybilna zastasowanie min. 25 dni, zakończona konektorem 3/8", długość: 15 cm zbrojona, rozmiar: od Fr 15 do 23Fr | szt | 10 |  | 0
2 | Kaniula tętnicza udowa do ECMO powłoka bikompatybilna zastosowanie min. 25 dni, zakończona konektorem 3/8", długość: 23cm zbrojona, rozmiar: od Fr 15 do 23 Fr | szt | 10 |  | 0
3 | Kaniula żylna udowa do ECMO, powłoka bikompatybilna zastosowanie min. 25 dni, długość min 38cm zakończona konektorem 3/8" z prowadnikiem o rozmiarach od 18Fr do 25 Fr | szt | 10 |  | 0
4 | Zestaw do wprowadzania Seldingera, min 180cm prowadnik 0.038" 8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr rozszerzacz, 18GA igła. | szt | 20 |  | 0
5 | Zestaw jednorazowy kompatybilny z aparatem ECMO Cardiohelp Maquet (oksygenator, dreny głowica pakowane i połączone razem ) | szt | 10 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
4 | Parametry oksygenatora: - przepływ:0,5-7 l/min | tak
5 | - powierzchnia membrany:1,8 m2 | tak
6 | - powierzchnia wymiennika ciepła:0,4 m2; | tak
7 | - wypełnienie całego zestawu maks.: 350 ml | tak
8 | przystosowany do pracy ciągłej min 30 dni (powłoka biokompatybilna) | tak

## CZĘŚĆ 58
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024 | [5 empty] | …………………………..
nazwa wykonawcy
CZĘŚĆ NR 58
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elektrody do zapisu EKG Red dot 2570 | op. | 300 |  | 0
Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Opakowanie 50 szt. | tak
3 | przylepny żel na podłożu piankowym | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
4 | niecieniująca, rozmiar 3,5x4cm | tak
5 | Mozliwe stosowanie do 5 dni | tak

## Część 59
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
CZĘŚĆ NR 59
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | System do trombolizy celowanej. | szt | 30 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 – 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
4 | długość cewnika 90-100cm, długość części infuzyjnej 5, 10, 20, 30, 40, 50cm do wyboru zamawiającego | tak
5 | średnica 5Fr | tak
6 | Zestaw zawiera: cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, strzykawkę na środek terapeutyczny 20ml, kapturek zabezpieczający prowadnik lub zestaw zawiera cewnik z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika (Y-konektor) lub zestaw zawiera Cewnik z zastawką na końcu cewnika umożliwiającą podawanie trombolityku bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem, dwa markery określające długość części infuzyjnej, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” oraz 0,038” , boczne otwory infuzyjne i mikrozawór (zastawka) na końcówce dystalnej pozwalający na całonocną infuzję bez konieczności stosowania prowadnika | tak | opisać, co zawiera zestaw

## Część 60
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
CZĘŚĆ NR 60
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Stent rozprężalny na balonie ze stali nierdzewnej 316L otwartokomórkowy do pierwotnego stentowania | szt | 10 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 – 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | system dostarczania - OTW | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | średnice: od 6mm do 10mm lub od 5mm do 12mm | tak
6 | długości: 18mm, 26mm, 36mm, 56mm ( w zależności od średnicy) lub od 16 do 58mm | tak
7 | kompatybilny z koszulkę 6F ( dla średnic od 6mm- 8 mm lub 5-7mm) ; 7F ( dla średnic od 8mm-10mm lub 7-9mm) i/lub 8F (dla średnic 10-12mm) | tak
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 | tak
9 | dwie długości shaftu: 80cm oraz 120-135 cm | tak

## Część 61
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
CZĘŚĆ NR 61
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Netto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Mikroimplant do leczenia jaskry | szt | 50 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 – 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowane indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
4 | wykonany z wysoce biokompatybilnego materiału SIBS | tak
5 | Długość 8,5mm, średnica zewnętrzna 350um, średnica wewnętrzna 67um | tak

## Część 62
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 62
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Wszczepialny stymulator serca DDDR | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 10
2 | Wszczepialny stymulator serca SSIR | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 8
3 | Elektrody bipolarne sterydowe | szt. | 700 |  | 0 |  |  | 10
4 | Koszulka do implantacji HIS/ LBBP+ zestaw | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 5
5 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej | szt. | 700 |  | 0 |  |  | x
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Automatyczny pomiar stanu baterii, parametrów elektrod | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
2 | Pomiar oporności elektrod wraz z trendem oporności z ostatnich co najmniej 6 miesięcy | tak
3 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | tak
4 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w wyczytym polu magnetycznym podczas badania MRI | tak
5 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsów w komorze do progu stymulacji | tak
6 | Elektrody bipolarne sterydowe wkrętowe i bierne do wyboru z końcówką IS-1, odporne na MRI | tak
7 | Ważność sterylizacji - min. 12 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym | tak
8 | Czas trwałości - min. 6 lat od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym od osiągnięcia ERI | tak
9 | Udokumentowanie arytmii w postaci ekg wewnątrzsersowego | tak
10 | Koszulki HIS/LBBP o 3 różnych długościach i 3 promieniach krzywizny do decyzji zamawiającego | tak
11 | spodziewany czas pracy od momentu włączenia wskaźnika ERI co najmniej 6 miesięcy | tak
Wykonawca zapewni Zamawiającemu cztery programatory najnowszej generacji z ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym na okres minimum 15 lat od czasu wygaśnięcia umowy, kable do analizatora śródoperacyjnego w ilości 1/ 10 zakupionych urządzeń oraz jedną paczkę papieru na każde zakupione urządzenie

## Część 63
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 63
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Wszczepialny stymulator serca DDDR | szt. | 40 |  | 0 |  |  | 10
2 | Wszczepialny stymulator serca SSIR | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 5
3 | Elektrody bipolarne sterydowe 52, 58, 65cm | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 10
4 | Dwupłasczyznowa koszulka do implantacji elektrody stymulującej+ zestaw | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 5
5 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej | szt. | 100 |  | 0 |  |  | x
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Min. czas pracy: SSI 14 lat, DDD 9 lat | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
2 | Częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30-150/min z krokiem regulacji częstości max.5/min w całym zakresie co najmniej 50-100/min | tak
3 | Pamięć zapisów wewnątrzsercowych do 14 minut | tak
4 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI w środowisku 1.5 i 3.0T bez stref wykluczeń w następnej dobie po wszczepieniu układu | tak
5 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu w przedsionku i komorze. Dostępny algorytm typu "beat to beat" w komorze | tak
6 | Elektrody bipolarne sterydowe wkrętowe i bierne do wyboru z końcówką IS-1, odporne na MRI | tak
7 | Ważność sterylizacji - min. 12 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym | tak
8 | Szerokość impulsu 0,2 - 1,5 ms | tak
9 | Co najmniej 2 rodzaje histerezy | tak
10 | Osłonka elektrody z kopolimeru silikonowo-poliuretanowego | tak
Wykonawca zapewni Zamawiającemu cztery programatory najnowszej generacji z ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym na okres minimum 15 lat od czasu wygaśnięcia umowy, kable do analizatora śródoperacyjnego w ilości 1/ 10 zakupionych urządzeń oraz jedną paczkę papieru na każde zakupione urządzenie

## Część 64
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 64
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Stymulator resynchronizujący CRT-P | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 3
2 | Elektroda LV | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 3
3 | Elektrody przedsionkowe i komorowe | szt. | 40 |  | 0 |  |  | 6
4 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez zatokę wieńcową | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 3
5 | Balon do wenografii zatoki wieńcowej | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 3
6 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 9
7 | Prowadniki o średnicy 0,014" hydrofilne | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 3
8 | Subselector | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 2
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Funkcja adaptowanej częstości z sensorem ruchu | tak
2 | Automatyczny pomiar baterii (bez konieczności sprawdzania w EKG zewnętrznym z powierzchni ciała pacjenta częstości magnetycznej) z określeniem stanu baterii i jej impedancji | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
3 | Pomiar oporności elektrod wraz z trendem oporności z ostatnich co najmniej 6 miesięcy | tak
4 | Histereza AV negatywna albo inny program promujący stymulację BiV | tak
5 | Statystyka min. trend częstości i % stymulacji w danym czasie | tak
6 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsów w komorze do progu stymulacji - autocapture | tak
7 | Elektrody bipolarne sterydowe wkrętowe i bierne do wyboru Zamawiającego o długości 52-65cm | tak
8 | Elektrody lewokomorowe sterydowe bipolarne z możliwością wprowadzenia na prowadniku (OTW) do wyboru Zamawiającego | tak
9 | Możliwość wykonania programowej stymulacji przedsionka lub komory - stymulacja burst i programowana min. 3 dodatkowe | tak
10 | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z możliwością wykonania wenografii, min. 3 rodzaje cewników o różnych krzywiznach do wyboru Zamawiającego | tak
11 | Ważność sterylizacji - min. 12 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym | tak
12 | Czas trwałości - min. 6 lat od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym od osiągnięcia ERI | tak
13 | Urządzenia zgodne z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00 | tak
Wykonawca zapewni Zamawiającemu cztery programatory najnowszej generacji z ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym na okres minimum 15 lat od czasu wygaśnięcia umowy, kable do analizatora śródoperacyjnego w ilości 1/ 10 zakupionych urządzeń oraz jedną paczkę papieru na każde zakupione urządzenie
| Słownie wartość brutto....................................................................................................... |  |  |  |  | ….............................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 65
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 65
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD-VR o energii dostarczonej min. 35J | szt. | 120 |  | 0 |  |  | 5
2 | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy ICD-DR o energii dostraczonej min. 35J | szt. | 40 |  | 0 |  |  | 2
3 | Elektroda defibrylacyjna | szt. | 160 |  | 0 |  |  | 5
3 | Elektroda przedsionkowa | szt. | 40 |  | 0 |  |  | 2
4 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 5
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | "Fizjologiczny" kształt urządzenia i waga poniżej 85 gramów | tak
2 | Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy | tak
3 | Energia dostarczona min. 35J od pierwszej terapii | tak
4 | Standard DF-1 i DF-4 do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Możliwość zaprogramowania min. 3 okien (zakresów) detekcji | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Możliwość programowania parametrów układu detekcji potencjału serca | tak
7 | Programowalne sekwencje (liczba, energia i konfiguracja) wyładowań | tak
8 | Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej | tak
9 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | tak
10 | Wysoka energia stymulacji po wyładowaniu | tak
11 | Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem) | tak
12 | Pomiar stanu baterii i impendancji elektrod | tak
13 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 3 | tak
14 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | tak
15 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | tak
16 | Pamięć elektrogramów dwukanałowych o łącznej długości co najmniej 10 minut | tak
17 | Elektrody defibrylacyjne z jednym i dwoma biegunami wysokonapięciowymi aktywne sterydowe o zakresie długości min. 65-75cm i o średnicy poniżej 9F do wyboru Zamawiającego | tak
18 | Sygnalizacja dźwiękowa wejścia w okres ERI, uszkodzenia elektrody | tak
19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed oraz w trakcie ładowania kondensatorów | tak
20 | Możliwość wykonania badania MRI o natężeniu pola 1,5 oraz 3 T bez stref wykluczeń | tak
Wykonawca zapewni Zamawiającemu cztery programatory najnowszej generacji z ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym na okres minimum 15 lat od czasu wygaśnięcia umowy, kable do analizatora śródoperacyjnego w ilości 1/ 10 zakupionych urządzeń oraz jedną paczkę papieru na każde zakupione urządzenie

## Część 66
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ………………………………………. |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Część 66
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD-VR o energii dostarczonej 40J | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 3
2 | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy ICD-DR o energii dostraczonej 40J | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 2
3 | Elektroda defibrylacyjna | szt. | 40 |  | 0 |  |  | 3
4 | Elektroda przedsionkowa | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 2
5 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 3
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Żywotność urządzenia min. 8 lat | tak
2 | Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy | tak
3 | Energia dostarczona 40J | tak
4 | Standard DF-1 i DF-4 do wyboru Zamawiającego | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Możliwość zaprogramowania min. 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF | tak
6 | Cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | tak
7 | Programowalne sekwencje (liczba, energia i konfiguracja) wyładowań | tak
8 | Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem) | tak
9 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | tak
10 | Funkcje automatycznego pomiaru progu stymulacji i pomiaru potencjału serca | tak
11 | W zakresie detekcji VF możliwość zaprogramowania co najmniej jednej terapii stymulacji antyarytmicznej - ATP | tak
12 | Elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe aktywne sterydowe o zakresie długości min. 58-75cm i o średnicy 7F i mniej do wyboru Zamawiającego | tak
13 | Pamięć IEGM przynajmniej 45 min | tak
14 | Automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie ukłądu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | tak
15 | Urządzenia zgodne z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00 | tak
Wykonawca zapewni Zamawiającemu cztery programatory najnowszej generacji z ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym na okres minimum 15 lat od czasu wygaśnięcia umowy, kable do analizatora śródoperacyjnego w ilości 1/ 10 zakupionych urządzeń oraz jedną paczkę papieru na każde zakupione urządzenie

## Część 67
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ………………………………………. |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Część 67
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | ICD DX | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 2
2 | CRT-D | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 2
3 | Elektroda defibrylacyjna 1-koilowa pięciopolowa | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 2
4 | Elektroda lewokomorowa | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 2
5 | Koszulki do zatoki wieńcowej z akcesoriami i balonem | szt. | 16 |  | 0 |  |  | 3
6 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej | szt. | 40 |  | 0 |  |  | 2
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy | tak
2 | Magazynowana energia wyładowania min. 35J | tak
3 | Minimalna ilość wyładow o energii max. w każdej strefie 7 | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
4 | Waga <100g | tak
5 | Urzadzenia z aktywną obudową (jako elektrodą wyładowania) | tak
6 | Gniazdo DF-1noraz gniazdo IS-1 albo DF-4 | tak
7 | Możliwość zaprogramowania min. 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF | tak
8 | Przed dostarczeniem pierwszego wyładowania potwierdzenie trwania arytmii | tak
9 | Możliwość programowania parametrów układu detekcji potencjału serca | tak
10 | Programowalne sekwencje (liczba, energia i konfiguracja) wyładowań | tak
11 | Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej | tak
12 | Dostępne tryby stałej stymulacji VVI i VVIR | tak
13 | Wysoka energia stymulacji po wyładowaniu | tak
14 | Pomiar stanu baterii i impedancji elektrod | tak
15 | Funkcje pomiaru progu stymulacji i pomiaru potencjału serca | tak
16 | Posiadanie przez urządzenie możliwości zmiany co najmniej trzech paramaterów wyczuwania w kanale komorowym | tak
17 | Pamięć IEGM trzy kanały zapisu min. łącznie 30 minut (przedsionek, komora i far-field) | tak
18 | Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca | tak
19 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | tak
20 | Minimum jeden typ impulsu dwufazowego | tak
21 | Specjalna elektroda 1-koilowa z pływającym dipolem w przedsionku lub elektroda bez dodatkowego bipola pływającego w przedsionku zapewniająca możliowość monitorowania migotania przedsionków wykorzystując sygnał z klasycznej elektrody lub elektroda defibrylujące DF4 do decyzji zamawiającego | tak
22 | CRT-D z możliwością wyboru trybu DX | tak
23 | Koszulki do zatoki wieńcowej 6 rodzajów do wyboru i subselectory 2 rodzaje
24 | Zestaw do nakłucia żyły podobojczykowej w celu wprowadzenia stałej elektrody z igłą o min. zakresie grubości 7-10F | tak
25 | Elektroda lewokomorowa IS-4 o średnicy poniżej 5F | tak
Wykonawca zapewni Zamawiającemu cztery programatory najnowszej generacji z ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym na okres minimum 15 lat od czasu wygaśnięcia umowy, kable do analizatora śródoperacyjnego w ilości 1/ 10 zakupionych urządzeń oraz jedną paczkę papieru na każde zakupione urządzenie

## Część 68
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ………………………………………. |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Część 68
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący CRT-D z energią dostraczoną min. 35J złącze IS1 | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 3
2 | Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący CRT-D z energią dostraczoną min. 35J złącze IS4 | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 3
3 | Elektroda LV 2 polowa | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 3
4 | Elektroda LV 4 polowa | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 3
5 | Elektroda defibrylacyjna | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 3
6 | Elektroda przedsionkowa | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 3
7 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez zatokę wieńcową | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 3
8 | Balon do wenografii zatoki wieńcowej | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 3
9 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej | szt. | 180 |  | 0 |  |  | 9
10 | Prowadnik o średnicy 0,014" | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 3
11 | Subselector | szt. | 20 |  | 0 |  |  | x
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Żywotność urządzenia min. 5 lat | tak
2 | Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy | tak
3 | Osiągana energia wyładowania min. 35J | tak
4 | Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej | tak
5 | Posiadanie przez urządzenie co najmniej jednego systemu służącego do eliminacji oversensingu załamkiem T bez zmiany czułości | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
6 | Możliwość zaprogramowania min. 3 okien (zakresów) detekcji | tak
7 | Pamięć elektrogramów dwukanałowych o łącznej długości co najmniej 10 minut | tak
8 | Dostępny algorytm różnicowania częstoskurczy nadkomorowych i komorowych na podstawie elektrogramu dwukanałowego | tak
9 | "Fizjologiczny" kształt urządzenia | tak
10 | Automatyczna okresowa samokontrola stanu baterii i impedancji elektrod | tak
11 | Pierwsza terapia wysokonapięciowa w kanale VF - osiągana energia wyładowania min. 35J | tak
12 | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z możliwością wykonania wenografii, min. trzy cewniki prowadzące o różnych krzywiznach do wyboru Zamawiającego | tak
13 | Elektrody lewokomorowe dwupolowe i czteropolowe OTW do wyboru przez zamawiającego | tak
14 | Prowadnik o średnicy 0,014" dedykowany do elektrody LV OTW długość min. 98cm, co najmniej dwa rodzaje do wyboru Zamawiającego | tak
15 | Elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe, aktywne, sterydowe, o min. zakresie długości 65-75cm, o średnicy poniżej 9F do wyboru Zamawiającego | tak
16 | Elektrody przedsionkowe sterydowe, aktywne, do wyboru z końcówką IS-1 i proste | tak
17 | Możliwość wyboru stymulacji jedynie w kanale RV lub LV | tak
18 | Sygnalizacja dźwiękowa wejścia w okres ERI, uszkodzenia elektrody | tak
19 | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T | tak
Wykonawca zapewni Zamawiającemu cztery programatory najnowszej generacji z ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym na okres minimum 15 lat od czasu wygaśnięcia umowy, kable do analizatora śródoperacyjnego w ilości 1/ 10 zakupionych urządzeń oraz jedną paczkę papieru na każde zakupione urządzenie

## Część 69
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ………………………………………. |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Część 69
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący CRT-D z energią dostraczoną 40J złącze LV IS-1 | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 2
2 | Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący CRT-D z energią dostraczoną 40J złącze LV IS-4 | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 2
3 | Elektroda LV 2 polowa | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 2
4 | Elektroda LV 4 polowa | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 2
5 | Elektroda defibrylacyjna | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 2
6 | Elektroda przedsionkowa | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 2
7 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez zatokę wieńcową | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 2
8 | Balon do wenografii zatoki wieńcowej | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 2
9 | Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej | szt. | 180 |  | 0 |  |  | 6
10 | Prowadnik o średnicy 0,014" | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 2
11 | Subselector | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 2
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Żywotność urządzenia min. 5 lat | tak
2 | Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy | tak
3 | Dostarczona energia defibrylacji 40J | tak
4 | Cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
5 | Pamięć elektrogramów wewnętrzsercowych minimum 45 min | tak
6 | Dostępny algorytm różnicowania częstoskurczy nadkomorowych i komorowych na podstawie elektrogramu dwukanałowego | tak
7 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | tak
8 | Automatyczna okresowa samokontrola stanu baterii i impedancji elektrod | tak
9 | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z możliwością wykonania wenografii, min. trzy cewniki prowadzące o różnych krzywiznach do wyboru Zamawiającego | tak
10 | Elektrody lewokomorowe bipolarne lub czteropolowe OTW | tak
11 | Prowadnik o średnicy 0,014" dedykowany do elektrody LV OTW długość min. 180cm, co najmniej dwa rodzaje do wyboru Zamawiającego | tak
12 | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe o wymiarze 7F lub mniej, długość 58- 75 cm - do wyboru. Do wyboru elektroda defibrylująca DF4 lub DF1/IS1 | tak
13 | Termin ważności elektrod nie krótszy niż rok od momentu dostarczenia | tak
14 | Urządzenia zgodne z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00 | tak
Wykonawca zapewni Zamawiającemu cztery programatory najnowszej generacji z ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym na okres minimum 15 lat od czasu wygaśnięcia umowy, kable do analizatora śródoperacyjnego w ilości 1/ 10 zakupionych urządzeń oraz jedną paczkę papieru na każde zakupione urządzenie

## Część 70
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ………………………………………. |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Część 70
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Śrubokręt do przykręcania śrubek w gniazdkach IS-1 i DF-1 w stymulatorach, jałowy | szt. | 40 |  | 0 |  |  | x
2 | Zaślepka silikonowa IS-1, IS-4 jałowa | szt. | 40 |  | 0 |  |  | x
3 | Zaślepka silikonowa DF-1, DF-4 jałowa | szt. | 40 |  | 0 |  |  | x
4 | Silikonowe kapturki do założenia na końcówkę elektrody, do końcówki IS-1, jałowe | szt. | 40 |  | 0 |  |  | x
5 | Plastikowe pokrętła do wkręcania elektrod o aktywnej fiksacji, pasujące do elektrod IS-1, jałowe | szt. | 40 |  | 0 |  |  | x
6 | Prowadniki metalowe do elektrod, kształt prosty, różne długość, jałowe, różnaj twardości od bardzo miękkich do bardzo twardych | szt. | 80 |  | 0 |  |  | x
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak

## Część 71
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
PAKIET NR 71
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do implantacji urządzeń (obłożenie, narzędzia, rękaw na głowice usg i itd) | szt. | 700 |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
Ilość | W zestawie wymagane są przynajmniej poniższe pozycje | Wskazać TAK/NIE
1 | Chusta angiograficzna 260 x 335 cm
1 | Miska 150 ml, przezroczysta
1 | Miska 1000 ml, niebieska
1 | Igła Sterican 0,70 x 40 mm, 22G
1 | Igła Sterican 1,20 x 40 mm, 18G
1 | Skalpel mini Fig. 18
4 | Gazik rozmiar śliwki
20 | Kompres 10 x 20 cm, 12 warstw, z nitką rentgenowską
1 | Pojemnik na igły
1 | pojemnik na płyny/krew z osłoną antyrozbryzgową 500 ml
1 | Zamknięcie na rzep 2 x 30 cm
1 | Powłoka ochronna foliowa 75 x 100 cm
2 | Strzykawka iniekcyjna 20 ml, Luer Slip, zielona
1 | Chusta 140 x 150 cm
1 | Powłoka na stół 80 x 145 cm
1 | Plaster 9 x 15 cm, biały
1 | szew wchłanialny na igle 4/0 70cm HR22 3/8 koła
1 | szew wchłanialny na igle 3/0 70 cm HR37 1/2 koła
1 | szew niewchłanialny na igle 0 75 cm HR30 1/2 koła
1 | Igłotrzymacz Mayo-Hegar, 16 cm
1 | kleszczykl do gazików , proste
4 | Kleszczyki Mosquito wygięte, metalowe
1 | Nożyczki Metzenbaum 18 cm, wygięte
1 | Osłona foliowa - rękaw dedykowany do głowicy ultrasonograficznej
1 | hak do ran Roux 170 mm
1 | Pęseta anatomiczna o średniej szerokości, 14,5 cm
1 | Pęseta chirurgiczna 14 cm, prosta, metalowa
1 | retraktor do ran Weitlaner 3 x 4 cm
1 | kleszczyki tętnicze Birkett, wygięte
1 | kleszczyki do gazików wygięte

## Część 72
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 72
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Aparat elektrochirurgiczny | szt. | 1 |  | 0
2 | Włącznik nożny do koagulacji, kabel 5m, wtyk 6 pin | szt. | 1 |  | 0
3 | Elektroda neutralna silikonowa wielorazowa dla dorośłych 30x17cm kabel dł 4m | szt. | 1 |  | 0
4 | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk SDS | szt. | 3 |  | 0
5 | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, wtyk SDS | szt. | 3 |  | 0
6 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk płaski | szt. | 1 |  | 0
7 | Szczypce bipolarne, proste, 1mm, dł. 160mm | szt. | 1 |  | 0
8 | Elektroda kulka prosta, 2mm, uchwyt 4mm | szt. | 1 |  | 0
9 | Elektroda kulka prosta, 4mm, uchwyt 4mm | szt. | 1 |  | 0
10 | Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm | szt. | 2 |  | 0
11 | Elektroda igła prosta, 0,7mm, uchwyt 4mm | szt. | 1 |  | 0
razem |  |  |  |  | 0
Wymagania i parametry Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Możliwość pracy mono i bipolarnej | tak
2 | Automatyczna regulacja mocy | tak |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
3 | największy wymiar aparatu nie większy niż 350 mm | tak
4 | moc przynajmniej 120W dla 300 Ohm | tak
5 | dedykowany dla aparatu stolik na kołach | tak

## Część 73
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 73
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | zestaw rozszerzający system interkomu bezprzewodowego vocovo do obsługi odrębnej grupy (stacja bzaowa + poe injector) | zestaw | 1 |  | 0
2 | Gąbki wymienne do słuchawek s3. Opakowanie 10 szt | op | 10 |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## Część 74
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 74
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Transmitery do telemonitoringu Boston; zestaw transmiter + adapter GSM | szt. | 20 |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## Część 75
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 75
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Transmitery do telemonitoringu Medtronic | szt. | 100 |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 76
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 76
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Transmitery do telemonitoringu Biotronik | szt. | 50 |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## Część 77
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 77
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Transmitery do telemonitoringu Abbott | szt. | 20 |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## Część 78
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 78
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Dzierżawa aparatu do koagulacji i cięcia plazmą | mies | 24 |  | 0
2 | jednorazowe noże do cięcia plazmą | szt. | 100 |  | 0
0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## Część 79
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 79
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elektroda ablacyjna chłodzona z podwójnymi komorami chłodzącymi | szt. | 50 |  | 0
2 | kabel do elektrody z poz 1 | szt. | 10 |  | 0
3 | Zestaw drenów do irygacji, opakowanie zbiorcze 30 sztuk | szt. | 60 |  | 0
4 | Elektroda neutralna przyklejana, z przewodem do ablatora | szt. | 50 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie | razem | 0
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Elektorda chłodzona czterobiegunowa, dwukierunkowa, 3 krzywizny w tym asymetryczna do wyboru zamawiającego | tak |  |  |  | *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
3 | długość cewnika 110 cm, rozmiar 7,5F, spacing 2,5 mm | tak
4 | Elektroda wyposażona w podwójne komory chłodzące, posiadająca 6 otworów irygacyjnych | tak

## Część 80
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ, D10.251.92.C.2024
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………….
Część 80
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | monitor 4K min 27 cali matryca IPS rozdzielczość: 3840 x 2160 | szt. | 1 |  | 0
2 | Splitter 4K HDMI 1:5 | szt. | 1 |  | 0
3 | Kabel HDMI standard 2.1 wysokiej jakości 1 m | szt. | 6 |  | 0
4 | Kabel HDMI standard 2.1 wysokiej jakości 5 m | szt. | 2 |  | 0
5 | Kabel hybrydowy kierunkowy światłowód+ Cu HDMI 2.1 wysokiej jakości 20 m | szt. | 2 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *