Załącznik Nr 5a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/analizatora

- dla Części 1 – „Analizator gazometrii z możliwością oznaczenia sodu, potasu i wapnia zjonizowanego w surowicy”

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.” nr post. ZP/05/2025

| Część 1- „Analizator gazometrii z możliwością oznaczenia sodu, potasu i wapnia zjonizowanego w surowicy” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa aparatu |  |  |  |  |
| Producent |  |  |  |  |
| Model |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ______ Pytanie Nr _________ |
| 1 | Analizator i jego części składowe nie starsze niż 2020 r. | TAK |  |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Ca ++, K, Na | TAK |  |  |
| 3 | Parametry wyliczane: tHb, pH(T), pO2(T), TCO2, HCO3-, BEb, BEefc, sO2c, SBC, ctO2, A-aDO2, RI, Ca++(7,4) | TAK |  |  |
| 4 | System pracujący na wielo testowych kartridżach, zawierających odczynniki i kalibratory oraz zbiornik na ścieki. System zamknięty. | TAK |  |  |
| 5 | Całkowicie bezobsługowe elektrody. | TAK |  |  |
| 6 | Czas pomiaru próbki max. 2 minuty. | TAK, podać |  |  |
| 7 | Uzyskanie wyniku wszystkich parametrów z maksymalnej objętości próbki 120 μl (krew włośniczkowa). | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość pomiaru parametrów z próbek macierzystych w następujących typach materiałów: krew włośniczkowa, krew tętnicza, surowica krwi pełnej (Na, K, Ca++). | TAK |  |  |
| 9 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość zasilania systemu z baterii. | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość przemieszczania aparatu w zależności od potrzeb. | TAK |  |  |
| 12 | Waga aparatu gotowego do pracy do 10 kg. | TAK, podać |  |  |
| 13 | Pobieranie próbki bez adapterów. | TAK |  |  |
| 14 | Automatyczne, selektywne wyłączanie nie skalibrowanych elektrod. | TAK |  |  |
| 15 | Flagowanie wyników będących poza zakresami normalnymi i krytycznymi. | TAK |  |  |
| 16 | Detektor pęcherzyków powietrza. | TAK |  |  |
| 17 | Automatyczne lub programowane przejścia w Standby. | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy aparatu o tryb dializacyjny. | TAK |  |  |
| 19 | Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika. | TAK |  |  |
| 20 | Program statystycznej kontroli jakości – wykresy Levy – Jeningsa. | TAK |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |
| 21 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego | TAK |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „TAK” i „TAK, podać” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Ilość oznaczeń zawiera kontrole w założeniu wykonania 2 razy w tygodniu na 3 poziomach.

Informacje dotyczące poz. Nr 6 Załącznika Nr 2 do SWZ (tabela Nr 1)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ dotyczącą części zużywalnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do pozycji Nr 6 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Wykonawca na podstawie ilości wykonanych badań oszacuje, ile Zamawiający będzie potrzebował części zużywalnych dla prawidłowego funkcjonowania analizatora przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw.

- Wykonawca w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe każdej części zużywalnej oraz ich ilość. Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w poz. Nr 6 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Pozycję Nr 6 w Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić części zużywalne przewidziane na 36 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego (w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ)  cennika poszczególnych części zużywalnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.