Kamień Pomorski dn. 24.02.2025r

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2025r część IV

Dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320 t.j. zwanej dalej „Ustawą PZP” lub „PZP”)*

*pt.: „Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG dla Szpitala w Kamieniu Pomorskim Sp. Z o.o.”, nr sprawy ZP/01/2025*

**Pytanie nr 1**

**Pkt 1 Generator** dot. podpunkt 6 - Czy Zamawiający dopuści zakres ustawień czasu w przedziale 1ms-6,3s?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie nr 2**

**Pkt 2 Zawieszenie podłogowe lamy RTG** dot. podpunkt 6 - Czy Zamawiający dopuści maksymalną odległość lamy od podłogi na poziomie 188 cm? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do zapisów specyfikacji.

Odp. Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie

**Pytanie nr 3**

**Pkt 2 Zawieszenie podłogowe lamy RTG** dot. podpunkt 7 - Czy Zamawiający dopuści ekran dotykowy bez możliwości wyświetlania wysokości stojaka płucnego?

Odp. Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie

**Pytanie nr 4**

**Pkt 4 Stół RTG dot**. podpunkt 5- Czy Zamawiający dopuści najwyższe położenie blatu (od podłogi) ma poziomie 86 cm?

Odp. Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie

**Pytanie nr 5**

**Pkt 4 Stół RTG dot**. podpunkt 8 - Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu detektora w stole na poziomie 36 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie nr 6**

**Pkt 4 Stół RTG dot**. podpunkt 17 – Czy Zamawiający wymaga możliwości ładowania detektora bezprzewodowego w stole? Jest to istotny parametr znacząco usprawniający prace Użytkowników aparatu.

Odp. Parametr punktowany,

**Pytanie nr 7**

**Pkt 5 Stojak do zdjęć płucnych dot**. podpunkt 10 – Czy Zamawiający wymaga możliwości ładowania detektora bezprzewodowego w statywie płucnym? Jest to istotny parametr znacząco usprawniający prace Użytkowników aparatu.

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach w SWZ

**Pytanie nr 8**

**Pkt 6 Detektor bezprzewodowy 2 szt.** – Czy Zamawiający oczekuje możliwości elastycznej wymiany detektorów pomiędzy stołem a statywem? Jest to zasadnicze ułatwienie pracy Operatora a zarazem bezpieczeństwo pracy aparatu w razie uszkodzenie któregoś z nich.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga

**Pytanie nr 9**

**Pkt. 7 Konsola operatora** dot. podpunkt 13 - Czy Zamawiający dopuści czas dostępu do podglądu obrazu od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 4s?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

**Pytanie nr 10**

**Pkt. 8 Oprogramowanie do monitora dawki promieniowania RTG dot.** podpunkt 10 – Czy Zmawiający dopuści w/w oprogramowanie bez moduł wspierania i archiwizacji testów podstawowych co najmniej w zakresie aparatów diagnostycznych, monitorów, drukarek?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

**Pytanie nr 11**

**Pkt. 9 Wymagania dodatkowe gwarancja/serwis** podpunkt 10,11 – Czy Zamawiający oczekuje serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z siedziba w Polsce spełniającego wszystkie wymogi prawne, certyfikaty dot. pracy z aparatami RTG?

Odp. Tak.