## Arkusz1
ZMIANA
Nazwa i adres Wykonawcy |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ
Lp | Nazwa | liczba sztuk | cena jednostkowa netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Łóżka szpitalne | 16
2 | Szafki przyłóżkowe | 16
Razem (wartość z tej kolumny należy przenieść do formularza ofertowego Wykonawcy załacznik nr 1 do SWZ)
Opis parametrów techniczno- użytkowych
Dostawa łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi
L.p | Parametry Wymagane | Warunek/ parametry punktowane | Opisać
I | ŁÓŻKA SZPITALNE
1 | Model/ nr katalogowy | Podać
2 | Producent | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2022 | Podać
5 | Łóżko szpitalne o wymiarach min. 200 x 87 cm czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego. O wymiarach zewnętrznych szerokość całkowita max.105 cm długość max 218 cm | szerokość leża 87 -89 cm = 0 pkt ≥ 90 cm = 5 pkt
6 | Pozycja anty- Trendelenburga | TAK
7 | Pilot sterujący wyposażony w sprężynujący przewód o dużym zasięgu oraz możliwość blokady wybranych funkcji | możliwość blokady wybranych funkcji Tak - 5 pkt Nie -0 pkt
8 | Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia i segmentu uda oraz wysokości leża za pomocą pilota | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt
9 | Kąt nachylenia wezgłowia min. 65" | Tak
10 | Kąt nachylenia części udowej min. 32" | Tak
11 | Manualna regulacja kąta nachylewnia segmentu łydki | Tak
12 | Kąt nachylenia łydki min. 15" | Tak
13 | Elektryczna regulacja wysokości leża min. 50cm 36 cm | wysokośc leża ≥36cm - 0 pkt <36 cm - 10 pkt
14 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. | Tak
15 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt
16 | Regulacja elektryczna pleców min 65° | Tak, podać
17 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° | Tak, podać
18 | Leże łóżka min. 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami/ płytami tworzywowymi. Panele/ płyty gładkie, łatwo demontowalne, lekkie nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. | Tak
19 | Szczyty łóżka z tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania lub z drewna lub płyty meblowej osadzone w ramie łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane min. 125mm max 150 mm | Tak
20 | Koła tworzywowe o średnicy min 125 mm. Centralna oraz kierunkowa z indywidualna blokadą jazdy i obrotu w tym jednokoło do jazdy kierunkowej blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | Tak,
21 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać
22 | Łóżko wyposażone w wysięgnik z uchwytem | Tak
23 | Barierki boczne na min. 3/4 leża, ,składane /opuszczane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane/ opuszczane poniżej poziomu materaca. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, poprzez zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki. | Tak
24 | Łóżko wyposażone w pilot przewodowy. | Tak
25 | Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz. | Tak
26 | Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na najwyższej poprzeczce, składane jedną ręką . | Tak
27 | Obudowa skrzynkowa w kolorze drzewa | Tak
28 | Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową. Materac o grubości min 100 mm wykonany z piany poliuretanowej. Pasujący do oferowanego łózka. W pokrowcu zmywalnym oraz paroprzepuszczalnym. | Tak
29 | Gwarancja min. 24 miesiące, przeglądy okresowe sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu | 24 m-ce - 5 pkt 30 m-cy - 10 pkt 36 m-cy - 15 pkt
30 | Szkolenie dla personelu z obsługi zaoferowanych łóżek | Tak
II | SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE
1 | Model | Podać
2 | Producent | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2022 | Podać
5 | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
| Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo | TAK
6 | Wymiary zewnętrzne szafki: | TAK, Podać
Wysokość : 83 cm, +/-5 cm
Głębokość : 48 cm, +/-5 cm
Szerokość: 48 cm, +/-5cm
7 | Szafka wyposażona w: | TAK
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm wysuwana na prowadnicach ślizgowych
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
szafkę wyposażona w blat boczny z regulacją wysokości skłądany na boku
8 | Szuflada posiadająca dwukomorowy tworzywowy wkład. | TAK
Fronty wykonane z blachy malowanej proszkowo
9 | Czoła szuflady i szafki wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK
10 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 50 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem z możliwością blokowania co najmniej 2 kół. | TAK
11 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. W kolorze dopasowanym do oferowanych łóżek. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu. | TAK
12 | Gwarancja min. 24 miesiące, przeglądy okresowe sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu | TAK
INFORMACJA DLA WYKONAWCY: NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK WINIEN BYĆ PODPISANY PODPISEM KWALIFIKOWANYM, PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI