## 1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-7/23 Załącznik A1 do SWZ
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 1
ZAMAWIAJĄCY BEZWZGLĘDNIE WYMAGA BY DOSTARCZONY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POSIADAŁ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE:
APARAT RTG - STACJONARNY
Lp. | Wymagane parametry i właściwości funkcjonalne
1 | Fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy, kostno-płucny aparat podłogowy
2 | Certyfikaty urządzenia – CE, wyrób medyczny
KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG
3 | Kolumna z lampą mocowaną na podłodze, niezależnie do stołu
4 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż. ≥150 cm
5 | Zakres pionowy ruchu lampy ≥ 145 cm
6 | Najniższe położenie ogniska od podłogi ≤ 35 cm
7 | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej ≥ +/- 90°
8 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 90°
9 | Wielofunkcyjny, panel LCD min 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji
10 | Wyświetlanie odległości SID
11 | Max SID uzyskiwane do detektora w stole ≥115 cm
12 | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego
13 | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym, stole i poza stojakiem i stołem
14 | Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID
LAMPA RTG I KOLIMATOR
15 | Wielkość ogniska małego ≤ 0,6 (Zgodnie z IEC 60336)
16 | Wielkość ogniska dużego ≤ 1,2 (Zgodnie z IEC 60336)
17 | Moc ogniska małego wg IEC. ≥ 27 kW
18 | Moc ogniska dużego wg IEC. ≥ 60 kW
19 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU
20 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1200 KHU
21 | Nominalne obroty anody ≥ 8500obr./ min.
22 | Miernik dawki (DAP) lub kalkulacja dawki (DAP)
23 | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 45°
24 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i liniowym laserem
25 | Kolimacja manualna i automatyczna
GENERATOR RTG
26 | Generator wysokiej częstotliwości min 100 kHz
27 | Moc generatora ≥ 50 kW (zgodnie z normą IEC 601)
28 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms
29 | Zakres prądowy ekspozycji min. 20 – 600mA
30 | Max prąd w radiografii ≥ 600 mA
31 | Max wartość mAs ≥ 600 mAs
32 | Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV
33 | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC)
34 | Ręczny dobór parametrów ekspozycji
35 | Programy anatomiczne
UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY
36 | Stół stacjonarny
37 | Blat pływający
38 | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 56 cm
39 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 80 cm
40 | Długość blatu stołu ≥ 210 cm
41 | Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm
42 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 65 cm
43 | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 25 cm
44 | Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej ≥ 250 kg
45 | Odległość zewnętrzna powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 8 cm
46 | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al (przy 100 kV) ≤ 1,0 mm Al
47 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania bez pomocy narzędzi
48 | Układ AEC w stole
49 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu
50 | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora
STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
51 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≤ 35 cm
52 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥ 160 cm
53 | Układ AEC w statywie, min 3 komory
54 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi
55 | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al.(przy 100 kV) ≤ 1,0 mm Al.
56 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 6cm
57 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych
58 | Stojak dla pacjenta do wykonywania badań kości długich
59 | Zakres wykonywania zdjęć kości długich na statywie ≥ 120 cm
DETEKTOR W STATYWIE PŁUCNYM
60 | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42,0 cm x 42,0 cm
61 | Materiał scyntylatora – CsI.
62 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 9,0 mln
63 | Rozmiary piksela ≤ 148 µm
64 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit
65 | DQE ≥ 70 %
DETEKTOR BEZPRZEWODOWY
66 | Detektor do stosowania w stole oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.)
67 | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42,0 cm x 42,0 cm
68 | Materiał scyntylatora – CsI.
69 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 9,0 mln
70 | Rozmiary piksela ≤ 148 µm
71 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit
72 | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) ≥ 150 kg
73 | DQE ≥ 70 %
74 | Detektor automatycznie ładowany w szufladzie stołu
75 | Dodatkowa ładowarka wraz z zapasowym akumulatorem do oferowanego detektora bezprzewodowego
KONSOLA TECHNIKA RTG APARATU KOSTNOPŁUCNEGO
76 | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki
77 | Monitor dotykowy min. 23”
78 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 3000
79 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu ≤ 4 s
80 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości ≤ 12 s
81 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w tym programów dziecięcych
82 | W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów pracy generatora
83 | Oprogramowanie do automatycznego sklejania w jedno zdjęć cząstkowych kości długich
84 | Nagrywarka CD i / lub DVD
85 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS Dicom Worklist oraz awaryjna (bez podania danych)
86 | Obsługa protokołów DICOM: a) DICOM Send b) DICOM Print c) DICOM Storage Commitment d) DICOM Worklist / MPPS e) DICOM Structured Report.
87 | Funkcje obróbki obrazów, min: a) obrót obrazów b) lustrzane odbicie c) powiększenie (zoom) d) funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) e) wyświetlanie znaczników (np. R/L) f) Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych g) Zmiana wielkości czcionki adnotacji tekstowych h) Pomiary długości i kątów i) Blendowanie, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne j) Przypisywanie i zmiana własnych ustawień do programów anatomicznych przez technika k) Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników z możliwością eksportu pliku o statystyce badań przez USB l) Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym m) Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej n) Oprogramowanie do sklejania badań kości długich o) Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu p) Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC r) Możliwość pomiaru ROI obrazu fantomu do celów kontroli jakości s) Możliwość wysyłania sumarycznej dawki po zakończeniu badania
88 | Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika
89 | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej
INNE
90 | Instrukcja w języku polskim
91 | Dedykowany podest dla pacjenta do wykonywania zdjęć kości długich przy statywie
92 | Interkom
93 | Panel ochronny na detektor do wykonywania zdjęć pod obciążeniem punktowym (pacjent stojący) min 200 kg
94 | Zestaw do kalibracji monitorów diagnostycznych
95 | Zestaw do kontroli jakości obejmujący fantomy oraz miernik dawki
96 | Ochrona radiologiczna: – fartuch ołowiany szt. 3 (rozmiar S,rozmiar L, rozmiar XL, ekwiwalent ołowiu 0,5), - osłona na tarczyce szt. 1 (ekwiwalent ołowiu 0,5), - fartuch miednicowy (półfartuch S,L,XL ekwiwalent ołowiu 0,5). - zestaw do ochrony indywidualnej pacjentów dla dorosłych i dzieci(gonady, soczewki,rękawice itp.)
97 | Komputer biurowy: procesor min czterordzeniowy,32gb pamięci RAM, min 1TB dysk SSD wraz z oprogramowaniem (system operacyjny oraz pakiet biurowy), klawiatura i myszka oraz monitor 27" do opracowywania zdjęć odrzuconych itp. przez inspektora ochrony radiologicznej
STACJA OPISOWA LEKARSKA
98 | Stacja opisowa lekarska w pełni zintegrowana z systemem PACS Zamawiającego, wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami oraz najnowszym oprogramowaniem posiadanego przez Zamawiającego systemu Synapse PACS
99 | Dedykowana karta graficzna medyczna
100 | Mysz, klawiatura komputerowa
101 | Interfejs sieciowy komputera min. 1Gb/sek
102 | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjonalnością: a) DICOM Send/Recive, b) DICOM Storage Commitment, c) DICOM Basic Print, d) DICOM Query/Retrieve.
103 | 2 diagnostyczne monitory obrazowe wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem): a) przekątna monitora ≥ 21”, b) prezentacja obrazu w pionie, c) rozdzielczość każdego monitora min. 3MP, d) jasność każdego monitora ≥ 1100 cd/m2 e) min. kontrast 700/1 Monitory stanowiące parę.
104 | Kalibracja monitorów o rozdzielczości 3MP w standardzie DICOM
105 | Dodatkowy trzeci kolorowy monitor dla przeprowadzania opisów, bez konieczności instalowania dodatkowego komputera, wraz z możliwością zainstalowania aplikacji RIS do systemu użytkowanego przez Zamawiającego
106 | Pakiet oprogramowania do opisywania badań RTG, umożliwiający: a) prekonfigurowane layouty dla różnych widoków, b) funkcje operacji na obrazach: obracanie obrazów, odbicia lustrzane, powiększanie, przesuwanie, c) zmiana okna wyświetlania d) inwersja skali szarości e) powiększanie obrazu, f) pomiar odległości, kątów i gęstości (punktów i ROI), zaznaczenia na obrazie g) porównywanie na obu monitorach badania RTG obecnego z wcześniejszym.
107 | Menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika
108 | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching)
DODATKOWO WYKONAWCA ZAPEWNI W RAMACH SKŁADANEJ OFERTY I W CENIE OFERTY
109 | Podstawowy okres gwarancji/rękojmi oraz w przypadku zaoferowania również dodatkowy oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu końcowego
110 | Elementy składowe oferowanego aparatu RTG, tj. lampa rtg, generator, sterujące aparatem wyprodukowane przez tego samego producenta oraz cały aparat objęty jednym certyfikatem CE.
111 | Deklaracja zgodności na cały aparat podłogowy kostno-płucny (łącznie z detektorami), nie osobne dokumenty na elementy składowe
112 | Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektory cyfrowe oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami
113 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi (30 godzin / min. 6 terminów) w uzgodnionych terminach z Zamawiającym
114 | Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego
115 | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji zaoferowanej przez Wykonwcę.
116 | Testy akceptacyjne oraz testy specjalistyczne
117 | Integracja dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń z systemem PACS posiadanym przez Zamawiającego wraz z dostarczeniem wymaganej licencji nieograniczonej i bezterminowej
118 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
119 | Upgrade software PACS funkcjonującego u Zamawiającego do najnowszej wersji wraz z pełną funkcjonalnością
120 | Integracja z systemem HIS/RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego - zakup niezbędnych licencji nieograniczonych i bezterminowych oraz usług konfiguracyjnych po stronie Wykonawcy.
121 | Przerwa w eksploatacji aparatu RTG łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni kalendarzowe przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę.
122 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 48 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni robocze od zgłoszenia.
123 | W okresie gwarancji wykonywanie testów specjalistycznych przez dostawcę zgodnie z harmonogramem min 1 raz w roku
124 | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta (w tym na zakończenie gwarancji).
125 | Demontaż oraz zezłomowanie starego aparatu rtg i przedstawienie karty odpadu Zamawiającemu.
126 | Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji ochrony radiologicznej (testy odbiorcze i specjalistyczne, oraz wykonać inne niezbędne pomiary będące potrzebne do odbioru urządzenia) wraz z uzyskaniem pozytywnej Decyzji wydanej przez: Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny – min. w 3 kopiach.
127 | Sporządzenie pełnych wytycznych instalacyjnych zakładając maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury dla zaoferowanego aparatu oraz przedstawienie ich Zamawiającemu w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy.
128 | Przeszkolenie w pierwszych trzech miesiącach użytkowania aparatu RTG, tj. jeden raz w miesiącu pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywania testów eksploatacyjnych (wykonanie w tym okresie tetów eksploatacyjnych razem z pracownikami Zamawiającego)
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POWYŻEJ OPISANYCH BEZWZGLĘDNIE WYMAGANYCH WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA BY WYKONAWCA ZŁOŻYŁ STOSOWNE OŚWIADCZENIE - NA WZORZE ZAŁĄCZNIKU NR 2.7 DO SWZ. OŚWIADCZENIE WG. WZORU ZAŁĄCZNIKA NR 2.7 DO SWZ STANOWI PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY.