##### Załącznik nr 1a do SWZ                                                                    Postępowanie nr ZP/2/2022

##### SPECYFIKACJA – Parametry graniczne analizatora hematologicznego typu 5 DIFF

| ### Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| ### Producent |  |
| ### Model/Typ |  |

| Lp. | # Parametry graniczne | ## Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator używany lub nowy z możliwością pracy z probówkami systemu otwartego i zamkniętego. |  |  |
| 2 | Aparat wyposażony w komputer (może być wbudowany w analizator), kolorowy monitor o przekątnej minimum 17 cal oraz zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 3 | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowanych na wyniku, w tym jako raportowane – diagnostyczne mikro – i makrocyty. |  |  |
| 4 | Wydajność minimum 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF. |  |  |
| 5 | Maksymalna objętość aspirowanej krwi w trybie CBC+5DIFF - 30 μl. |  |  |
| 6 | Automatyczny analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluoroscencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym i technologią ogniskowania hydrodynamicznego – używany po przeglądzie lub analizator nowy. |  |  |
| 7 | Możliwość pracy w trybach CBC lub CBC+5DIFF. Analizator posiadający osobny tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów (możliwość wyboru tego trybu manualnie) |  |  |
| 8 | Parametry oznaczane przez analizator (nie wyliczeniowe): RBC, HGB, PLT, WBC (5-parametrowy rozdział tj.: NEUT, LYMPH, MONO, EOS, BASO). |  |  |
| 9 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z właściwymi komunikatami do danej patologii. |  |  |
| 10 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażanej w wartościach bezwzględnych i procentach. |  |  |
| 11 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna morfologii krwi obwodowej na minimum dwóch poziomach dziennie policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu. |  |  |
| 12 | Oferent zapewni bezpłatny udział w międzynarodowym sprawdzianie jakości badań hematologicznych – 4 razy w roku. Dopuszcza się udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej producenta analizatora w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. |  |  |
| 13 | Oprogramowanie analizatora powinno zawierać: - system kontroli jakości wg systemu Levey - Jeningsa, - dowolność konfiguracji wydruku wyników z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku, - system zarządzania odczynnikami (możliwość sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie). |  |  |
| 14 | Możliwość graficznej prezentacji wyników pomiarów na ekranie LCD oraz możliwość wydruku na drukarce laserowej. |  |  |
| 15 | Pamięć min. 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta. |  |  |
| 16 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatorów, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów. |  |  |
| 17 | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy – uwzględniający koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych. |  |  |
| 18 | Oferent zapewni opiekę serwisową realizowaną przez autoryzowany serwis producenta analizatora. |  |  |
| 19 | Usunięcie awarii, naprawy aparatu w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia. |  |  |
| 20 | Wpięcie do systemu informatycznego CENTRUM - firmy Marcel na koszt Oferenta. |  |  |
| 21 | Zapewnienie stałych warunków zasilania zabezpieczających przed utratą danych na skutek przepięć w sieci i wyłączeń prądu – UPS. |  |  |
| 22 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w momencie instalacji i uruchomienia analizatora. |  |  |
| 23 | Analizator posiadający wbudowaną w oprogramowanie analizatora instrukcję obsługi w języku polskim z automatycznym przekierowaniem do wyświetlanego błędu/rozwiązania problemu. |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferta musi zawierać pełen asortyment.

W kolumnie “PARAMETRY GRANICZNE”- TAK oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

#### Data i podpis osoby upoważnionej

………………………