**Załącznik nr 3 do SWZ**

**PAKIET 5**

|  |
| --- |
| **Przedmiot zamówienia ………………………………………………….**Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj)Rok produkcji: …………….. |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Chłodziarko-zamrażarka**  | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja zewnętrzna:1. pionowa, szafowa
2. wykonana ze stali malowanej
3. podział na dwie, niezależne sekcje– chłodnicza i zamrażalnicza
4. sekcje z osobnymi drzwiami, zamykanymi na klucz
5. nogi regulowane
 | TAKTAKTAKTAKTAK |  |  |
|  | Komora wewnętrzna chłodziarki:1. pojemność co najmniej 330 l
2. temperatura nastawna w zakresie co najmniej od 1 do 10°C
3. wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI304
4. półki metalowe, plastyfikowane, druciane co najmniej 2 szt.
5. możliwość regulacji wysokości półek
6. warstwa izolacyjna komory wykonana z pianki poliuretanowej
7. system chłodniczy z wymuszonym obiegiem powietrza
 | TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK |  |  |
|  | Komora wewnętrzna zamrażarki:1. pojemność co najmniej 330 l
2. temperatura nastawna w zakresie co najmniej od -5 do -22°C, przy temperaturze otoczenia w zakresie 16 - 25°C i wilgotności względnej 60%
3. wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI304
4. półki metalowe, plastyfikowane, druciane co najmniej 2 szt.
5. możliwość regulacji wysokości półek
6. warstwa izolacyjna komory wykonana z pianki poliuretanowej
7. obieg powietrza grawitacyjny
 | TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK |  |  |
|  | Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | TAK |  |  |
|  | Bezfreonowy czynnik chłodniczy  | TAK |  |  |
|  | Mikroprocesorowy panel (lub panele) sterujący:1. umieszczony na drzwiach frontowych
2. wyświetlacz cyfrowy
3. prezentacja aktualnej temperatury w chłodziarce i zamrażarce
 | TAKTAKTAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy:1. przekroczenia zadanej temperatury
2. przy otwartych drzwiach
 | TAKTAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w: |   |  |  |
| 1. pedał umożliwiający otwieranie drzwi nogą
 | TAK / NIE |  | TAK –10 pktNIE – 0 pkt |
| 1. szuflady ze stali nierdzewnej
 | TAK / NIE |  | TAK – 5 pktNIE – 0 pkt |
| 1. kółka/ podstawę jezdną
 | TAK / NIE |  | TAK – 5 pktNIE – 0 pkt |
| 1. alarmowy system powiadamiania telefonicznego
 | TAK / NIE |  | TAK – 5 pktNIE – 0 pkt |
| 1. system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych
 | TAK / NIE |  | TAK – 5 pktNIE – 0 pkt |
| 1. system powiadamiania o braku zasilania
 | TAK / NIE |  | TAK – 10 pktNIE – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |  |
| **II.** | **WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI** |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego  | TAKpodać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| **Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).***…………………………..…..................……..........………………...* podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych  do występowania w imieniu wykonawcy |