____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Tabela – A. Opis przedmiotu zamówienia

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia |  |  | podać |  |  |  |
| 2. | Nazwa, typ, model |  |  | podać |  |  |  |
| 3. | Rok produkcji |  |  | Podać (7 analizatorów nie starszych niż 2021 r.) |  | ……………………….rok |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Parametry mierzone: - Moduł RKZ: pH, pCO2, pO2 - Moduł elektrolitów: wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki - Moduł oksymetrii minimum: SO2, ctHB, MetHB, O2Hb, HHb, HbF, COHb - Moduł metabolitów: glukoza, mleczany, bilirubina całkowita |  |  | TAK |  |  |  |
| 5. | Analizatory automatyczne, pracujące w oparciu o dwa elementy zużywalne |  |  | TAK |  |  |  |
| 6. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |  | TAK |  |  |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punkowa oraz możliwość kalibracji „na żądanie” |  |  | TAK |  |  |  |
| 8. | Wymagana kontrola jakości na trzech poziomach. Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla poziomów kontroli jakości- materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny. Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC- wykresy Leavy- Jeniningsa |  |  | TAK |  |  |  |
| 9. | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów wodnych kontrolnych i przygotowanych na bazie krwi. |  |  | TAK |  |  |  |
| 10. | Korekta wyniku do temperatury pacjenta. |  |  | TAK |  |  |  |
| 11. | Ważność materiałów po umieszczeniu w analizatorze minimum 30 dni. |  |  | TAK |  |  |  |
| 12. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów. |  |  | TAK |  |  |  |
| 13. | Maksymalna objętość próbki badanej dla całego kompletu badań 45 µl z kapilary oraz 65 µl ze strzykawki |  |  | TAK |  |  |  |
| 14. | Analizator z wbudowaną drukarką oraz czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji operatora, próbki badanej oraz materiałów kontrolnych |  |  | TAK |  |  |  |
| 15. | System kontroli jakości z pamięcią wyników |  |  | TAK |  |  |  |
| 16. | Podłączenie aparatów do systemu komputerowego Esculap |  |  | TAK |  |  |  |
| 17. | Identyfikacja Personelu Medycznego wykonującego badania przez wprowadzenie numeru identyfikacyjnego (sczytanie kodu kreskowego) |  |  | TAK |  |  |  |
| 18. | Dane pacjenta transmitowane z systemu Esculap do analizatora na podstawie numeru ID pacjenta z systemu Esculap wprowadzonego przez sczytanie kodu kreskowego |  |  | TAK |  |  |  |
| 19. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta, pamięć wyników pacjenta |  |  | TAK |  |  |  |
| 20. | Krótki czas uzyskania wyniku – wyświetlenie wyniku do 35 sek., podanie następnej próbki do maksymalnie 60 sekund |  |  | TAK |  |  |  |
| 21. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. |  |  | TAK |  |  |  |
| 22. | Menu analizatora w języku polskim. |  |  | TAK |  |  |  |
| 23. | Możliwość przedstawienia wyników w języku polskim w formie graficznej wraz z ich interpretacją. |  |  | TAK |  |  |  |
| 24. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze lub zastępczym, bez utraty pozostałych w kasetach testów. |  |  | TAK |  |  |  |
| 25. | System kaset dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń. |  |  | TAK |  |  |  |
| 26. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |  |  | TAK |  |  |  |
| 27. | Analizator umożliwiający dwukierunkową transmisję danych (złącze do komunikacji z systemem do zdalnego nadzorowania, monitoringu i przesyłania wyników badań z analizatorów POCT). |  |  | TAK |  |  |  |
| 28. | Graficzny wykres trendów u pacjenta. |  |  | TAK |  |  |  |
| 29. | Zainstalowanie oprogramowania z dwukierunkową transmisją danych z i do systemu informatycznego Eskulap, umożliwiającego nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem analizatorów oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty przez koordynatora POCT |  |  | TAK |  |  |  |
| 30. | Możliwość zdalnej kontroli i działania na analizatorach z urządzenia mobilnego (laptopa) w zakresie: zlecanie kalibracji, płukania analizatorów, kontroli jakości, konserwacji analizatorów |  |  | TAK |  |  |  |
| 31. | System nadzoru nad POCT poprzez zdalną kontrolę w czasie rzeczywistym analizatorów znajdujących się poza laboratorium w zakresie: stanu ogólnego; stanu połączenia sieciowego; poziomu odczynników; statusu kalibracji; statusu wewnętrznej kontroli jakości; czyszczenia, płukania. Umożliwiający prowadzenie dokumentacji nad prowadzonym nadzorem w formie elektronicznej i automatycznie generującym powiadomienia o zaistniałych nieprawidłowościach w zakresie QC czy kalibracji. Możliwość generowania raportów z kontroli jakości. System z możliwością rozszerzenia systemu o dodawanie operatorów aparatów, wysyłania listy uprawnionych operatorów do urządzenia i blokowania operatorów w zależności od potrzeby oraz rozszerzenia o możliwość tworzenia własnych testów kompetencji i szkoleń, mających na celu weryfikację wiedzy operatorów analizatorów wraz z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji realizacji szkoleń. |  |  | TAK |  |  |  |
| 32. | Zapewnienie udziału w międzylaboratoryjnym zewnętrznym sprawdzianie kontroli jakości badań (częstotliwość badań porównawczych raz na miesiąc), dla minimum 4 analizatorów. |  |  | TAK |  |  |  |
| 33. | Urządzenie mobilne - sprzęt komputerowy (laptop z pakietem office) wraz z systemem informatycznym umożliwiającym pracę zdalną koordynatorowi ds. POCT (odbieranie wyników pacjenta, prowadzenie kontroli jakości ze statystyką wyników, prowadzenie pełnej kontroli materiałów zużywalnych, prowadzenie dokumentacji związanej z pracą na wszystkich analizatorach. |  |  | TAK |  |  |  |
| Oceniane Parametry jakościowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Czas oczekiwania na wynik – nie dłuższy niż 40 sekund. |  |  | Tak : 5 pkt Nie: 0pkt |  |  |  |
| 2 | Możliwość wykonania badania pełnego panelu z małej objętości próbki – poniżej 50 µl |  |  | Tak: 5 pkt. Nie: 0 pkt |  |  |  |
| 3 | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze lub w innym kasetowym wyspecyfikowanym w SIWZ. Wyjęcie i ponowne włożenie nie spowoduje utraty pozostałych testów w każdym momencie użytkowania, cykli aktywności w wyjętych kasetach. |  |  | Tak: 10 pkt. Nie: 0 pkt |  |  |  |
| SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP |  | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |  |  |  |
| 2 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy. |  | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta). |  | TAK |  |  |  |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) |  | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 24 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta), Zdalny nadzór serwisu nad analizatorem. |  | TAK |  |  |  |  |
|  | W przypadku powyżej 2 tych samych awarii trwających powyżej 7 dni w jednym miesiącu konieczność wymiany analizatora , którego dotyczyło uszkodzenie na nowy tej samej klasy lub o wyższych parametrach technicznych. |  |  | TAK |  |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu na terenie laboratorium na koszt dostawcy |  |  | TAK |  |  |  |
| 1. |  | Metodyki oznaczeń (wraz z pierwszą dostawą odczynników ) oraz instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim (wraz z dostawą analizatorów) |  |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 201, poz. 1674) w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają, zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 199/45/EC (dopuszczalny nośnik elektroniczny) (wraz z pierwszą dostawą). |  |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Opis oferowanych analizatorów w języku polskim i fotografie potwierdzające wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia. |  |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Deklaracja Zgodności wydana przez producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora oraz Certyfikat Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) |  |  | TAK |  |  |

Tabela 1: Odczynniki do badań parametrów krytycznych, materiały zużywalne, materiały kontrolne, kalibratory

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!  Formularz należy dostosować do rodzaju oferowanych odczynników z uwzględnieniem wymaganych ilości badań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Tabela 2: Czynsz dzierżawy analizatorów

| - L.p. | - Nazwa urządzeń | - Miesięczny czynsz dzierżawy netto | - Stawka podatku VAT | - Miesięczny - czynsz - dzierżawy brutto | - Czynsz dzierżawy netto w okresie obowiązywania umowy (kol. 3 x 36 m-cy) | - Kwota podatku VAT (zł) | - Czynsz dzierżawy brutto w okresie obowiązywania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. | - 8. |
| - 1. | - Dzierżawa 7 analizatorów wraz z systemem do nadzoru |  |  |  |  |  |  |
| - RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Cena brutto oferty (tabela 1 + 2): ______________________________________________ zł.

Kalkulacja formularza asortymentowo-cenowego winna nastąpić w oparciu o poniższe dane:

ok. 43 000 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz ich podłączeniem do programu komputerowego Eskulap – w Oddziale Porodowym.

ok. 44 400 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz ich podłączeniem do programu komputerowego Eskulap – w Oddział Neonatologiczny I.

ok. 22 000 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą jednego analizatora oraz podłączeniem do programu komputerowego Eskulap – w Oddział Neonatologiczny II.

ok. 3 600 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą jednego analizatora oraz podłączenie do programu komputerowego Eskulap – w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Dzierżawa jednego analizatora zastępczego oraz podłączenie do programu komputerowego Eskulap – w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

oraz 90 000 kapilar 70 uL, 90 000 wyłapywaczy skrzepów oraz 23 000 strzykawek do gazometrii z odpowietrzaczem

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………