## ZADANIE 1 - po zmianach
Załącznik nr 2 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.20.1.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 1
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonania 23 000 oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej : pH, pCO2, p02, ctHb, 02Hb, HHb, MetHb, COHb, HbF, sO2, cNA+, cK+, cCa++, cCl- na analizatorze wymienionym w pkt. b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa analizatora do parametrów krytycznych, zwanego dalej urządzeniem, spełniającego wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Czas reakcji serwisu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii (kontakt inżyniera serwisowego oraz zdalne wsparcie przez Internet), usunięcie usterki w ciągu 48 godzin od poniedziałku do piątku. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia, ale nie rzadziej niż 1 raz w roku z utrzymaniem ciągłości użytkowania analizatora. b) przeszkolić 2 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. c) zapewnić dwukierunkową integrację urządzenia z systemem HIS LIS Zamawiającego w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań wraz z kosztami utrzymania integracji oraz licencji przez cały okres obowiązywania umowy. d) prace serwisowe mogą być wykonywane zdalnie poprzez połączenie SSL VPN. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnętrznej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego : RIQAS RQ9134. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zintegrowania oferowanego analizatora z systemem POCT Zamawiającego (koszt integracji po stronie Wykonawcy). 5. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail ……………………………………….**. 6. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 7. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 8. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub angielskim – nazwa handlowa oraz nazwa producenta, zawierająca co najmniej następujące dane: • nazwa wyrobu, nazwa producenta, • kod partii lub serii wyrobu, • oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, • oznakowanie CE, • inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 4 3 miesięce od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 9. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 6 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 10. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. ** dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………….. **. 11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: ** wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria do wykonywania 23 000 badań tj : pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl- | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.
2.
3.
4.
[5 empty] | Razem Netto |  | Razem Brutto
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Analizator do parametrów krytycznych (1szt.) | 36
|  |  |  | Razem Netto |  | Razem Brutto
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe odczynników i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:
1 | 2
ODCZYNNIKI IMMUNOCHEMICZNE:
1. | Analizator - rok produkcji nie starszy niż 2023 - analizator fabrycznie nowy
2. | Dobowy czas kalibracji do 30 minut
3. | Możliwość wyłączania aparatury bez utraty pozostałych w kasetach testów, cykli oraz aktywności
4. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo- zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
5. | Zasilanie awaryjne urządzenia z dostarczonego wraz z analizatorem UPS
6. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, O2Hb, HHb, MetHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ ( zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-.
7. | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie dwa elementy zużywalne, zawierające wszystkie odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości lub w oparciu o jedną kasetę odczynnikowo-sensorową zawierającą wszystkie odczynniki , kalibratory, płyny kontroli jakości.
8. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary
9. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki z próbki o objętości maksymalnie 150 µl w czasie nie dłuższym niż 45 sekund, tryb micro dla kapilary maksymalnie 65µl dla panelu parametrów rkz
10. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów
11. | Automatyczne mieszanie próbki przez wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych
12. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Płyny kontroli jakości inne niż płyny kalibracyjne z możliwością odczytu wartości wyników kontroli i obróbki danych statystycznych oraz z możliwością zmiany godziny wykonania kontroli jakości
13. | Możliwość wykonania badań w krwi pełnej, tętniczej, żylnej, kapilarnej.
14. | Trwałość wszystkich materiałów zużywalnych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni
15. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną
16. | Możliwość re-instalacji wszystkich materiałów zużywalnych bez utraty pozostałych testów
17. | Wbudowana drukarka oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych
18. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu
19. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem)
20. | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim
21. | Kontrola jakości prowadzona codziennie dla 3 poziomów materiału kontrolnego
22. | Dwukierunkowa transmisja danych
23. | Wykonawca zapewni dwukierunkową integrację z systemem LIS HIS Zamawiającego (AMMS firmy Asseco Poland S.A.) w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań.
24. | Wykonawca podłączy analizator bezpośrednio do HIS Zamawiającego.
25. | W zakresie podłączenia aparatu wchodzą następujące usługi Wykonawcy: 1)podłączenie fizyczne analizatora do systemu HIS Zamwiającego 2)konfiguracja parametrów wymaganych do poprawnej komunikacji HIS ↔ analizator, 3)testowanie poprawności integracji HIS ↔ analizator
26. | Wykonawca dostarczy drukarkę kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości odpowiadającej liczbie deklarowanych badań
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | 0 |  |  | 0
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 |  |  | 0
| Razem netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0

## ZADANIE 4 - po zmianach
Załącznik nr 5 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.20.4.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników potrzebnych do wykonania badań cytometrii przepływowej na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze (cytometrze) FACSLyric 3L12C firmy Becton Dickinson na okres 12 miesięcy, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy 4 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …...** dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………**. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 12 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych (36 12 m-cy) | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | CD FITC, Clone L17F12 | test | 200
2 | CD19 PE, Clone SJ25C1 | test | 100
3 | CD20 PerCP-CyTM5.5, Clone L27 | test | 100
4 | CD23 APC, CloneEVCS-5 | test | 200
5 | CD22 PE Cy7, Clone HIB22 | test | 200
6 | HLADR APCH7, Clone L243 | test | 200
7 | CD38 V450, Clone HB7 | test | 200
8 | CD45 V500, Clone 2D1 | test | 200
9 | Kappa FITC/lambda PE | test | 100
10 | CD79b Per CP-Cy5.5, Clone 3A2-2E7 | test | 100
11 | CD200 APC, Clone MRC OX-104 | test | 200
12 | CD10 PE Cy7, Clone HI10a | test | 200
13 | CD43 APC Cy7, Clone 1G10 | test | 200
14 | CD19 V450, Clone SJ25C1 | test | 200
15 | CD117 APC | test | 200
16 | CD45 PerCP-Cy5.5, clone 2D1 | test | 200
17 | CD38-multi-epitope-FITC, CYT-38F2, CE-IVD | test | 100
18 | CD56-PE, CYT-56PE, CE-IVD | test | 100
19 | CD81 APC -C750, Clone M38, CYT 81AC750 | test | 100
20 | CYT-MM-MRD8 | test | 100
21 | Bulklysis CYT-BL, CE-IVD | test | 100
22 | CD103 PE, Clone:Ber-ACT8 | test | 100
23 | CD19 PerCP Cyt5.5 Clone:SJ25C1 | test | 100
24 | CD11c APC Clone:SHCL-3 | test | 200
25 | CD25 PE-Cyt7 Clone:2A3 | test | 200
26 | CD81 APC-H7 Clone:SJ-81 | test | 200
27 | CD138 BV421 Clone:MI15 | test | 200
28 | FMC7 FITC IVD | test | 100
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto: