## Arkusz1
Zadanie nr 2
Załącznik nr 2
do wniosku z dnia………………………
sygn. sprawy nr ………………………………..
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku Pakiet B– na okres do 30.09.2023
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny, komora kroplowa wolna od PCV o długości minimum 62 mm w części przezroczystej, igła biorcza dwukanałowa, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, ścięta dwupłaszczyznowo, uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe wprowadzenie nawet do małych pojemników miękkich; całość bez zawartości ftalanów (informacja na etykiecie w formie symbolu potwierdzająca brak zawartości ftalanów), osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren medyczny o długości 150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów. Opakowanie kolorystyczne folia-papier. | Szt. | 15000 | 0 | 0 |  | 0
2. | Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny; komora kroplowa o długości min. 80mm wolna od PVC, pojemność 18ml, całość bez zawartości ftalanów (informacja na etykiecie w formie symbolu potwierdzająca brak zawartości ftalanów), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowane kolorystyczne folia-papier. | Szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0
3. | Przyrząd jednorazowy do przetaczania leków światłoczułych (bursztynowy) składający się z: osłonki igły biorczej, igły biorczej dwukanałowej, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek, hydrofobowego filtra powietrza, zatyczki filtra hydrofobowego. • komory kroplowej 20 kropli = 1 ml filtra płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacza rolkowego, łącznika dodatkowej iniekcji, korka iniekcyjnego, drenu medycznego o długości 1500 mm, • komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przeźroczystej minimum 62 cm, komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów, • pakowany pojedynczo, sterylny, • opakowanie jednostkowe: papier – folia. •(informacja na etykiecie w formie symbolu potwierdzająca brak zawartości ftalanów) | Szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0
4. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, bezbarwny, długość 120 – 150 cm, produkt pakowany pojedynczo. Opakowanie jednostkowe: papier – folia. | Szt. | 2500 | 0 | 0 |  | 0
5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny do leków światłoczułych, długość 120 – 150 cm, wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo. Opakowanie jednostkowe: papier – folia. | Szt. | 500 | 0 | 0 |  | 0
6. | Strzykawka cewnikowa 100 ml Luer, podwójna skala pomiarowa, w zestawie dodatkowy łącznik Luer | Szt. | 90 | 0 | 0 |  | 0
7. | Strzykawka jednorazowa trzyczęściowa do podawania tuberkuliny. Zmontowana z igłą na stałe, zatyczka typu luer/luer lock. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojemność 1 ml, rozmiar 0,45x12 mm. Zatyczka typu luer wylot zamontowany centrycznie. Opakowanie - 100 szt. | Szt. | 2800 | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały informacyjne dla oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań w tym potwierdzenie parametrów zaoferowanego asortymentu, (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający opis itp.) sporządzone przez producenta w języku poskim. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części oraz której pozycji Formularza asortymentowo-cenowego dotyczy dany dokument. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów. 4) Pozycja 1-5 - wymagane produkty jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności