LI.280.3.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.3.2.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie  nr 2

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=4*8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Stacje monitorowania funkcji życiowych pacjenta | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

|  | Stacje monitorowania funkcji życiowych pacjenta – 9 szt. | Oferowane parametry/funkcje/warunki* |
| --- | --- | --- |
| Stacje monitorowania funkcji życiowych pacjenta – 9 szt. | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |
|  | Rok produkcji | 2022 |
|  | Oznakowanie CE |
|  | Parametry techniczne |
|  | System umożliwiający wczesne wykrycie symptomów pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. |
|  | System umożliwiający ocenę stanu pacjenta na oddziale szpitalnym poprzez import danych z HIS oraz wyliczenie pochodnych np. EWS, NEWS2, z-score. |
|  | System umożliwiający precyzyjne ustalanie częstości wykonywania pomiarów i określania parametrów stanu pacjentów. |
|  | System umożliwiający wprowadzanie szerokiego spektrum danych dotyczących stanu pacjenta, wprost przy pacjencie, bez konieczności wykorzystania komputera i bez konieczności przepisywania danych. |
|  | Dopasowanie zakresu zbieranych przez system danych do rodzaju oddziału i rodzaju pacjentów poprzez wykorzystanie różnych skal pomiarowych, dopasowanych do charakteru oddziałów np. internistyczny, kardiologiczny, chirurgiczny, położniczy, noworodkowy. |
|  | System umożliwiający prezentację zmienności stanu zdrowia pacjenta w formie czytelnych grafów i paneli prezentacji trendów. |
|  | System umożliwiający prezentację danych obchodowych o stanie zdrowia pacjenta w formie mobilnych dashbordów - ekranów umożliwiających czytelną prezentację danych niezbędnych na obchodzie lekarskim. |
|  | Możliwość pracy aplikacji w trybie offline (dostęp do sieci wymagany tylko podczas pierwszego pobrania danych o pacjentach). |
|  | Automatyczna aktualizacja danych po uzyskaniu dostępu do sieci Szpitala. |
|  | Pobieranie danych z systemu HIS Szpitala w zakresie: dane opisowe, formularze wynikowe, badania laboratoryjne, zlecone i podane leki, parametry życiowe pacjenta, konsultacje, zlecone usługi wraz z wynikami. |
|  | Prezentacja danych w osi czasu, trendy dla parametrów życiowych, prezentacja wartości normy dla wyników laboratoryjnych. |
|  | Możliwość samodzielnego definiowana alertów na wybrane dane pobrane z HIS. |
|  | Możliwość dodawania notatek tekstowych oraz głosowych. |
|  | Zamiana głosu na tekst |
|  | Dostosowanie ekranu prezentacji danych zależnie od jednostki Szpitala. |
|  | Integracja z urządzeniami do pomiarów parametrów życiowych. |
|  | Integracja z systemami autoryzacji centralnej np. LDAP. |
|  | Wyliczanie wartości pochodnych z przesyłanych danych. |
|  | Możliwość samodzielnego definiowania ścieżek powiadamiania (mail, SMS, alert systemowy). |
|  | Tablet do obsługi aplikacji - 9 sztuk |
|  | Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdnym – 9 sztuk. |
|  | Statyw jezdny z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół, z demontowanymi przegrodami na akcesoria (np. mankiety, sensory, jednorazowe sterylne osłony termometru), z oświetleniem LED (do pracy nocnej) oraz ze zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące. |
|  | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski). |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cala i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli |
|  | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. |
|  | Monitorowanie NIBP, pulsu, SpO2 w technologii odpornej na artefakty ruchowe, respiracji, temperatury na błonie bębenkowej. |
|  | Możliwość identyfikacji pacjentów za pomocą skanera kodu kreskowego. Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu urządzenia. |
|  | Praca w trybach: - pomiar punktowy, - monitorowanie interwałowe, - szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta. |
|  | Urządzenie wyposażone w aktywną Funkcja EWS (algorytm Early Warning Score oparty o skale NEWS2). |
|  | Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: MEWS, NEWS, PEWS oraz stworzonych przez Użytkownika |
|  | Obsługa co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS. |
|  | Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– dopuszczalna długość komunikatu min. 1000 znaków |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury, regulowana głośność sygnału alarmowego. |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia |
|  | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: w trakcie inflacji mankietu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Czas pomiaru NIBP nie dłuższy niż 15s. | ≤ 15s – 10 pkt > 15s – 0 pkt |
|  | Przewód NIBP dwukanałowy dla mankietów w rozmiarach. |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego nie większa niż ± 5 mmHg |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego co najmniej 30÷260mmHg |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego co najmniej 20 ÷ 220 mmHg |
|  | Zakres pomiaru tętna co najmniej 30÷200 uderzeń/min |
|  | Na wyposażeniu minimum 3 rozmiary mankietów dla dorosłych i pediatryczne: - mankiet z dołączanym przewodem, - wpinanie przewodu NIBP złączką bezpośrednio do gniazda w mankiecie. |
|  | Mankiet dla dorosłych mały w rozmiarze 20 -28cm – 9 sztuk. |
|  | Mankiet dla dorosłych średni w rozmiarze 27-38cm – 9 sztuk. |
|  | Mankiet dla dorosłych duży w rozmiarze 33-45cm– 9 sztuk. |
|  | Zestaw mankietów noworodkowych dla jednego pacjenta w rozmiarach od #1 do #5 złącznikiem typu luer – 1 zestaw |
|  | W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym |
|  | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika |
|  | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP, takich jak: pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru |
|  | Elektroniczny, douszny termometr z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego. Wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze |
|  | Pomiar temperatury tympatycznej za pomocą termometru bezprzewodowego. | Tak – 10 pkt Nie -0 pkt |
|  | Zakres pomiaru temperatury co najmniej 20°C ÷ 42°C |
|  | Dokładność kalibracji ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym |
|  | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej zakładane i usuwane bezdotykowo - min. 2400 szt. |
|  | Pomiar SpO2 wyświetlany w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie. 70-100% maks. ± 2%. |
|  | Wielorazowy czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych – 9 sztuk. |
|  | Czujnik do pomiaru saturacji neonatalny typu klips na palec 10-50 kg, dł. 90 cm, wielorazowy – 1 sztuka |
|  | Czujnik dla dorosłych do pomiaru respiracji przy wykorzystaniu czujnika saturacji |
|  | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną. | Tak- 15 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Zakres pomiaru min. 4-70 oddechów/min. |
|  | Pomiar respiracji w trybie Spot Check wykorzystywany do oceny EWS oraz w trybie interwałowym. |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowej SpO2, pletyzmogramu, częstości tętna, indeksu perfuzji oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna. |
|  | W trybie monitorowania interwałowego progi alarmowe stale widoczne na ekranie. |
|  | Pomiar częstości tętna z czujnika SpO2 w zakresie co najmniej 25 ÷240 uderzeń na minutę (BPM). |
|  | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub skaner kodów kreskowych. |
|  | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu |
|  | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe. |
|  | Akumulator litowo-jonowy pozwalający na wykonanie min. 45 pełnych cykli pomiarowych. |
|  | Akumulator wbudowany w monitorze pozwalający na pracę przez minimum 8 godz. |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie. |
|  | Komunikacja: WI-FI, USB min. 1, Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie, przewodowe z siecią komputerową, gniazdo systemu przywołania pielęgniarki. |
|  | Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie typu Single Sign On- technologia pojedynczego logowania umożliwiająca bezpieczne uwierzytelnianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta |
|  | Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta. |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem AMMS produkcji Asseco Poland w zakresie minimum: Identyfikowanie, Identyfikowanie pacjentów, Możliwość przesyłania standardowych parametrów do karty pacjenta tj.: ciśnienie, temperatura, saturacja, tętno, ilość oddechów, wzrost, masa. |
|  | Środowisko sprzętowo-programowe: Urządzenia pomiarowe będą przypisane do konkretnego oddziału, Urządzenia będą podłączone przez Wi-Fi lub przewodowo do sieci przeznaczonej do obsługi urządzeń medycznych i będą komunikować się z oprogramowaniem serwerowym dostawcy rozwiązania, W przypadku konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na potrzeby integracji z systemem HIS Wykonawca musi dostarczyć wymagane licencje oraz niezbędny sprzęt serwerowy wraz z licencjami na oprogramowanie systemowego oraz bazodanowe (jeżeli będzie wymagane) . |
|  | Integracja z systemem szpitalnym obejmująca: niezbędne licencje na podłączenie monitorów, serwer umożliwiający komunikację HL7, identyfikację personelu, pacjenta, komunikaty PDQ, prace instalacyjne, dopasowanie komunikatów HL7 do użytkownika, Prace instalacyjne i programistyczne dostosowanie parametrów do formularzy, Nadzór autorski dla dostarczonej integracji przez okres gwarancji zgodnie z poniższymi wymaganiami. W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: poprawną wymianę danych pomiędzy zintegrowanymi systemami możliwość zgłaszania przez Zamawiającego błędów dotyczących integracji przy czym Zamawiający może zgłaszać następujące typy błędów: błąd krytyczny – taki, który uniemożliwia wymianę danych pomiędzy systemami prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, błąd zwykły – taki, który nie wpływa na pracę całego systemu, możliwość zgłaszania uwag i propozycji modyfikacji oprogramowania w zakresie integracji pomiędzy systemami. Wykonawca zobowiązany jest do: usunięcia błędu krytycznego w terminie do 4 dni roboczych od momentu zarejestrowania zgłoszenia błędu, usunięcia błędu zwykłego w terminie do 60 dni roboczych od momentu zarejestrowania zgłoszenia błędu, Za dzień roboczy Zamawiający uważa dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
| Dodatkowe informacje |
|  | Oferowany aparat jest kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga Instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji ………………… - 24 miesiące od podpisania protokołu instalacji – 0 pkt - 36 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 1 pkt - 48 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 3 pkt - 60 miesięcy i dłużej od podpisania protokołu instalacji – 10 pkt |
|  | Okres rękojmi tożsamy z okresem gwarancji |
|  | Wykonanie wymaganych przez producenta okresowych przeglądów konserwacyjnych aparatury wraz z wymianą niezbędnych zestawów części potrzebnych do ich wykonania – wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty dostawy. |
|  | Wdrożenie systemu prezentacji danych medycznych pacjenta wraz ze szkoleniem personelu (minimum 100 godzin szkoleniowych). |
|  | Licencje na używanie systemu przez okres gwarancji. |
|  | Bezpłatna aktualizacja systemu w okresie gwarancji w zakresie konfiguracji, modyfikacji i raportów. |
|  | Helpdesk, nadzór autorski przez okres gwarancji. |

*w rubryce „Oferowane parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wymagane informacje, tj.:  wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.